## Sheet1
直线加速器及配套设备
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置需求及功能要求
1 | 直线加速器 | 1 | 台 | 能开展三维适形、动/静态调强、SBRT(带CBCT)、IGRT等治疗技术，带高速高精度多叶光栅，具有精准清晰的2D或3D图像引导技术（使用CBCT的图像引导技术），剂量稳定。治疗束6MV X射线，剂量率600MU/min以上，非均整模式下最大1400MU/min，最大辐射野40*40cm。
2 | 定位CT | 1 | 台 | 孔径大于70cm，带平板床，8排以上
3 | 移动激光灯 | 1 | 台 | 精度小于1mm
4 | 高压注射器 | 1 | 台 | 配合定位CT使用，带耗材高压注射器针筒及附件使用
5 | 计划验证平板矩阵及固体水 | 1 | 台 | 开展调强技术（90%以上病人需要采用调强技术治疗）必备质控设备
6 | 剂量计及指形电离室（含晨检仪） | 1 | 台 | 加速器治疗病人必备质控设备
7 | 一维水箱 | 1 | 台 | 加速器治疗病人必备质控设备，含水银温度计与水平尺
8 | 物理师工作站及放疗计划系统 | 2 | 台 | 能制作三维适形、动/静态调强、SBRT放疗计划，计划计算精确迅速。
9 | 医生靶区勾画工作站及靶区勾画软件 | 2 | 台 | 边缘识别勾画工具，智能勾画工具（AI勾画危机器官）
10 | 放疗信息管理平台软件及工作站 | 1 | 套 | 支持患者全流程管理，含射野管理模块，治疗预约模块，影像引导模块，患者列表模块等功能模块
11 | 妇科检查床 | 1 | 台
12 | 体位固定装置 | 2 | 台 | 含真空塑型垫，定位膜加热装置（带耗材定位膜使用）
13 | 碳纤维CT填平床板 | 1 | 张
14 | 便携式射线报警仪 | 2 | 个
15 | 等中心校准仪 | 1 | 个
16 | 碳纤维乳腺托架 | 1 | 个
17 | 碳纤维盆腔俯卧位托架 | 1 | 个
18 | 电子防潮箱 | 1 | 个
19 | 补偿胶0.5cm和1cm | 1 | 张
20 | 防护衣、防护帽、防护镜 | 1 | 套
21 | 固定式场地射线报警仪 | 1 | 个
22 | CT电子密度扫描膜体 | 1 | 台
备注：以上配置为基本要求，推荐商在提供配置清单时需包含但不限于以上设备