## 分组一（生化检测组）
分组一：生化检测组
分组概述 |  | 生化检测、血气检测以及糖化检测项目所需的仪器设备，以及配合相关仪器设备使用的耗材(试剂)。
软硬件设施设备及耗材需求说明 |  | 一、业务开展设施设备：①-全自动生化分析流水线，②-血气分析仪，③-糖化分析仪，④-常温低速离心机，⑤-医用冷藏箱。 二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)。
功能需求及要求说明 |  | 满足日常生化组检测分析工作，仪器设备需自动化、智能化。生物分析流水线需具有自动质量控制、自动样本上机，自动报告审核等功能。
一、业务开展设施设备-需求或参数（标注“★”的设施设备存在配合使用的相关耗材(试剂)）
设施设备名称 |  | 设备 编号 | 主要用途描述 | 设备设施要求 | 拟计划数量
① 全自动生化分析流水线★ |  | 1.01 | 用于自动化处理血液、尿液等样本，检测各种生化指标。 | 1.流水线系统至少需包含分析检测模块、样本前处理模块； 2.分析检测模块单模块测试能力不低于2000测试/小时，模块数量不低于2个； 3.样本前处理模块加样方式采用倾倒式；样本处理能力不低于400样本/小时； 4.如系统配备后处理模块，其样本可储存量不低于7000； | 1套
② 血气分析仪★ |  | 1.02 | 用于测量血液中的氧气、二氧化碳、酸碱平衡等参数。 | 1.满足测试包含pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Hct（含或者不含Lac）等项目； 2.需符合医保收费要求。 | 1台
③ 糖化分析仪★ |  | 1.03 | 专用于检测糖化血红蛋白（HbA1c）。 | 1.需采用离子交换高效液相色谱法(HPLC)或毛细血管电泳法； 2.测试速度不低于60样本/小时。 | 1台
④ 常温低速离心机 |  | 1.04 | 用于分离血清、血浆，分离细胞成分，浓缩样本等。 | 1.温控功能为常温型（无需制冷或加热，无温控模块，依赖环境温度。）； 2.最高转速需达5000r/min（低速）； 3.单次可处理样本数量不低于100； 4.适配多种规格离心管。 | 1台
⑤ 医用冷藏箱 |  | 1.05 | 用于储存相应检测试剂及检测后样本保存。 | 1.冷藏箱容积不低于700L； 2.箱内温度控制范围：2℃～8℃； 3.具备超温控范围报警功能。 注：如上述全自动生化分析系统流水线包含样本后处理模块，则医用冷藏箱仅需配备1台冷藏箱。 | 4台
二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)-需求或参数（标注“▲”的耗材（试剂）为非体外诊断试剂分类目录种类名称或校准品、质控品）
序 号 | 设施设备 | 试剂 编号 | 参考试剂名称 (试剂种类) | 预期效果(临床用途) | 管理 类别 | 预计年 检测量
1 | 生化分析系统 | 1.a-01 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂 | 用于检测人体样本中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的含量。临床上用于遗传性红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症的辅助诊断。 | Ⅲ | 2000
2 | 生化分析系统 | 1.a-02 | β2-微球蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的β2-微球蛋白含量。临床上用于辅助诊断肾脏疾病，以及肿瘤、多发性骨髓瘤的治疗监测。 | Ⅱ | 5000
3 | 生化分析系统 | 1.a-03 | 胱抑素C检测试剂 | 用于检测人体样本中的胱抑素C含量。临床上主要作为反映肾小球滤过率的指标之一，以及用于糖尿病肾病、高血压肾病以及其他肾小球早期损伤的辅助诊断。 | Ⅱ | 8500
4 | 生化分析系统 | 1.a-04 | 白蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的白蛋白含量。临床上用于评价肝脏功能及营养评估。 | Ⅱ | 125000
5 | 生化分析系统 | 1.a-05 | 前白蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的前白蛋白含量。临床上用于反映肝细胞损害程度及营养评估。 | Ⅱ | 12500
6 | 生化分析系统 | 1.a-06 | 糖化血清白蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的糖化血清白蛋白（糖化白蛋白）含量。临床上用于短期血糖平均水平的监测。 | Ⅱ | 10000
7 | 生化分析系统 | 1.a-07 | 转铁蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的转铁蛋白含量。临床上用于铁缺乏症、肝脏、肾脏、消化道出血等疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 1000
8 | 生化分析系统 | 1.a-08 | 总蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的总蛋白含量。临床上用于肝肾疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 125000
9 | 生化分析系统 | 1.a-09 | 葡萄糖检测试剂 | 用于检测人体样本中葡萄糖的含量。临床上用于反映血糖、尿糖水平及糖代谢疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 90000
10 | 生化分析系统 | 1.a-10 | β-羟丁酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的β-羟丁酸含量。临床上用于酮症酸中毒的辅助诊断。 | Ⅱ | 3000
11 | 生化分析系统 | 1.a-11 | 肌酸激酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的肌酸激酶活性或含量。临床上用于心肌梗死、病毒性心肌炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 25000
12 | 生化分析系统 | 1.a-12 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的丙氨酸氨基转移酶（谷丙转氨酶，ALT）活性。临床上用于肝功能和中枢神经系统疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 150000
13 | 生化分析系统 | 1.a-13 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的天冬氨酸氨基转移酶（谷草转氨酶，AST）活性。临床上用于病毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。 | Ⅱ | 150000
14 | 生化分析系统 | 1.a-14 | 碱性磷酸酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的碱性磷酸酶活性。临床上用于肝胆疾病、肾病和骨骼疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 125000
15 | 生化分析系统 | 1.a-15 | 乳酸脱氢酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的乳酸脱氢酶活性。临床上用于心肌梗死、肝病等疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 25000
16 | 生化分析系统 | 1.a-16 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的γ-谷氨酰基转移酶活性。临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 125000
17 | 生化分析系统 | 1.a-17 | α-淀粉酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的α-淀粉酶活性。临床上用于胰腺疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 12000
18 | 生化分析系统 | 1.a-18 | 胆碱脂酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的胆碱脂酶活性。临床上用于肝脏损伤及有机磷中毒的辅助诊断。 | Ⅱ | 125000
19 | 生化分析系统 | 1.a-19 | 腺苷脱氨酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的腺苷脱氨酶活性。临床上用于肝损伤和中枢神经系统疾病、胸腹水等其他体液的辅助诊断。 | Ⅱ | 20000
20 | 生化分析系统 | 1.a-20 | 脂肪酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的脂肪酶活性。临床上用于急性胰腺炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 10000
21 | 生化分析系统 | 1.a-21 | 单胺氧化酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的单胺氧化酶活性。临床上用于肝纤维化的辅助诊断。 | Ⅱ | 65000
22 | 生化分析系统 | 1.a-22 | 5'-核苷酸酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的5'-核苷酸酶活性用于肝胆系统疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 65000
23 | 生化分析系统 | 1.a-23 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的α-羟丁酸脱氢酶活性。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | Ⅱ | 25000
24 | 生化分析系统 | 1.a-24 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的α-L-岩藻糖苷酶含量。临床上用于慢性肝炎、肝硬化、肝癌的治疗监测。 | Ⅱ | 5000
25 | 生化分析系统 | 1.a-25 | 总胆固醇检测试剂 | 用于检测人体样本中的总胆固醇含量。临床上用于高胆固醇血症的辅助诊断。 | Ⅱ | 115000
26 | 生化分析系统 | 1.a-26 | 甘油三酯检测试剂 | 用于检测人体样本中的甘油三酯含量。临床上用于高甘油三酯血症、动脉粥样硬化、冠心病的辅助诊断。 | Ⅱ | 115000
27 | 生化分析系统 | 1.a-27 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 | 用于检测人体样本中的高密度脂蛋白胆固醇含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。 | Ⅱ | 115000
28 | 生化分析系统 | 1.a-28 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂 | 用于检测人体样本中的低密度脂蛋白胆固醇含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。 | Ⅱ | 115000
29 | 生化分析系统 | 1.a-29 | 脂蛋白（a）检测试剂 | 用于检测人体样本中的脂蛋白（a）含量。临床上用于评价心血管疾病风险。 | Ⅱ | 115000
30 | 生化分析系统 | 1.a-30 | 载脂蛋白A1检测试剂 | 用于检测人体样本中的载脂蛋白A1（A-I）含量。临床上用于评价心血管疾病风险。 | Ⅱ | 55000
31 | 生化分析系统 | 1.a-31 | 载脂蛋白B检测试剂 | 用于检测人体样本中的载脂蛋白B含量。临床上用于评价心血管疾病风险。 | Ⅱ | 55000
32 | 生化分析系统 | 1.a-32 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂 | 用于检测人体样本中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。 | Ⅱ | 20000
33 | 生化分析系统 | 1.a-33 | 二氧化碳检测试剂 | 用于检测人体样本中的二氧化碳含量。临床上作为体内酸碱平衡的评价指标。 | Ⅱ | 65000
34 | 生化分析系统 | 1.a-34 | 钙检测试剂 | 用于检测人体样本中的钙离子含量。临床上用于钙代谢紊乱的辅助诊断。 | Ⅱ | 75000
35 | 生化分析系统 | 1.a-35 | 镁检测试剂 | 用于检测人体样本中的镁离子含量。临床上用于镁代谢紊乱的辅助诊断。 | Ⅱ | 75000
36 | 生化分析系统 | 1.a-36 | 磷检测试剂 | 用于检测人体样本中的磷含量。临床上用于磷代谢紊乱的辅助诊断。 | Ⅱ | 60000
37 | 生化分析系统 | 1.a-37 | 铁检测试剂 | 用于检测人体样本中的铁离子含量。临床上用于贫血及铁代谢的相关疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 75000
38 | 生化分析系统 | 1.a-38 | 总铁结合力检测试剂 | 用于检测人体样本中的总铁结合力含量。临床上用于贫血、铁中毒的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
39 | 生化分析系统 | 1.a-39 | 同型半胱氨酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的同型半胱氨酸。临床上用于高同型半胱氨酸血症、同型半胱氨酸尿症的辅助诊断及心血管病风险的评价。 | Ⅱ | 3000
40 | 生化分析系统 | 1.a-40 | 直接胆红素检测试剂 | 用于检测人体样本中的结合胆红素。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。 | Ⅱ | 125000
41 | 生化分析系统 | 1.a-41 | 总胆红素检测试剂 | 用于检测人体样本中的总胆红素。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。 | Ⅱ | 125000
42 | 生化分析系统 | 1.a-42 | 总胆汁酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的总胆汁酸。临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 70000
43 | 生化分析系统 | 1.a-43 | 肌酐检测试剂 | 用于检测人体样本中的肌酐。临床上作为肾功能的评价指标。 | Ⅱ | 150000
44 | 生化分析系统 | 1.a-44 | 尿素/尿素氮检测试剂 | 用于检测人体样本中的尿素/尿素氮。临床上作为肾功能的评价指标。 | Ⅱ | 150000
45 | 生化分析系统 | 1.a-45 | 尿酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的尿酸。临床上用于高尿酸血症的辅助诊断。 | Ⅱ | 150000
46 | 生化分析系统 | 1.a-46 | 微量白蛋白检测试剂 | 于检测人体尿液样本中的微量白蛋白含量。临床上用于肾脏疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 6000
47 | 生化分析系统 | 1.a-47 | 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂 | 用于检测人体脑脊液/尿液样本中的总蛋白含量。临床上用于中枢神经系统/肾脏疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
48 | 血气分析仪 | 1.b-01 | 血气检测试剂 | 用于检测人体样本中的pH值、二氧化碳分压（pCO2）、氧分压（pO2）、红血细胞比容、钠、钾、钙离子、氯离子等项目。临床上可用于监测酸碱平衡失调、缺氧及二氧化碳潴留等。 | Ⅱ | 7500
49 | 糖化分析仪 | 1.c-01 | 糖化血红蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的糖化血红蛋白含量。临床上用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监测。 | Ⅱ | 19000
50 | / | 1.d-01 | 生化检测校准品▲ | 用于生化检测项目日常校准。 | / | /
51 | / | 1.d-02 | 生化检测质控品▲ | 用于生化检测项目日常室内质量控制。 | / | /
52 | / | 1.d-03 | 血气检测校准品▲ | 用于血气分析日常校准。 | / | /
53 | / | 1.d-04 | 血气检测质控品▲ | 用于血气分析日常室内质量控制。 | / | /
54 | / | 1.d-05 | 糖化检测校准品▲ | 用于糖化血红蛋白检测日常校准。 | / | /
55 | / | 1.d-06 | 糖化检测质控品▲ | 用于糖化血红蛋白检测日常室内质量控制。 | / | /
相关说明：
1.耗材（试剂）中的“试剂种类”、“预期用途”、“管理类别”来源于国家药品监督管理总局官网数据查询（医疗器械-体外诊断试剂分类目录查询）， 查询网址http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do?formAction=listZdsjk 2.以上产品所列需求为本院通过首次调研论证所获得的结果，不作为本次调研实质性要求，仅供参考。

## 分组二（免疫检测流水线组）
分组二：免疫检测流水线组
分组概述 |  | 免疫检验项目所需的仪器设备流水线，以及配合相关仪器设备使用的耗材(试剂)。
软硬件设施设备及耗材需求说明 |  | 一、业务开展设施设备：①-全自动化学发光分析流水线，②-智能采血系统，③-智能运输机器人。 二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)。
功能需求及要求说明 |  | 仪器设备需自动化、智能化，需提供TSH、FT3、FT4、AFP、CEA、肌钙蛋白等主要检测项目室间质评参加用户数量。
一、业务开展设施设备-需求或参数（标注“★”的设施设备存在配合使用的相关耗材(试剂)）
设施设备名称 |  | 设备 编号 | 主要用途描述 | 设备设施要求 | 拟计划数量
① 全自动化学发光分析流水线★ |  | 2.01 | 用于各种抗体、激素、维生素等的检测分析。 | 1.流水线系统应包含分析检测模块、样本前处理模块、样本后处理模块； 2.分析检测模块总测试不小于1200测试/小时，模块数量不少于2。 3.样本前处理模块样本处理能力不低于400样本/小时； 4.样本后处理模块样本可存储量不低于5000。 | 1套
② 智能采血系统 |  | 2.02 | 用于检验采血、贴标、样本分拣等。 | 1.系统应包含集中屏显、叫号系统、采血窗口、智能贴标贴管、样本分拣等多项功能。 | 1套
③ 智能运输机器人 |  | 2.03 | 用于配送标本、试剂、药品、耗材等。 | 1.智能运输机器人应具备自动配送、 自主避让、 自动充电等功能。 | 1套
二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)-需求或参数（标注“▲”的耗材（试剂）为非体外诊断试剂分类目录种类名称或校准品、质控品）
序 号 | 设施设备 | 编号 | 参考试剂名称 (试剂种类) | 预期效果(临床用途) | 管理 类别 | 预计年 检测量
1 | 化学发光分析系统 | 2.a-01 | 降钙素原（PCT）检测试剂 | 用于检测人体样本中的降钙素原（PCT）含量。临床上用于细菌感染性疾病和脓毒症及败血症的辅助诊断。 | Ⅱ | 12000
2 | 化学发光分析系统 | 2.a-02 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）检测试剂 | 用于检测人体样本中的神经元特异性烯醇化酶（NSE）含量。临床上用于肺癌和神经母细胞瘤等的治疗监测和复发监测。 | Ⅱ | 3000
3 | 化学发光分析系统 | 2.a-03 | 甲胎蛋白（AFP）检测试剂 | 用于检测人体样本中的甲胎蛋白（AFP）。临床上用于原发性肝癌的辅助诊断及治疗监测。 | Ⅲ | 17000
4 | 化学发光分析系统 | 2.a-04 | 糖类抗原19-9（CA19-9）检测试剂 | 用于检测人体样本中的糖类抗原19-9（CA19-9）含量。临床上用于胰腺等消化道恶性肿瘤的治疗监测。 | Ⅱ | 14000
5 | 化学发光分析系统 | 2.a-05 | 癌胚抗原（CEA）检测试剂 | 用于检测人体样本中的癌胚抗原（CEA）含量。临床上用于恶性肿瘤疗效观察、预后判断及复发监测。 | Ⅱ | 16000
6 | 化学发光分析系统 | 2.a-06 | 癌抗原15-3检测试剂 | 用于检测人体样本中的癌抗原15-3（糖类抗原15-3，CA15-3）含量。临床上用于乳腺癌的治疗监测。 | Ⅱ | 14000
7 | 化学发光分析系统 | 2.a-07 | 癌抗原125检测试剂 | 用于检测人体样本中的癌抗原125（糖类抗原125，CA125）含量。临床上用于卵巢癌等疾病的治疗监测。 | Ⅱ | 9000
8 | 化学发光分析系统 | 2.a-08 | 总前列腺特异抗原（tPSA）检测试剂 | 用于检测人体样本中的总前列腺特异抗原（tPSA）。临床上用于前列腺癌的辅助诊断及治疗监测。 | Ⅲ | 4000
9 | 化学发光分析系统 | 2.a-09 | 游离前列腺特异抗原（fPSA）检测试剂 | 用于检测人体样本中的游离前列腺特异抗原（fPSA）。临床上用于前列腺癌的辅助诊断及治疗监测。 | Ⅲ | 2000
10 | 化学发光分析系统 | 2.a-10 | 铁蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的铁蛋白含量。临床上用于恶性肿瘤的复发转移监测及铁代谢的相关疾病，如血色素沉着症和缺铁性贫血的辅助诊断。 | Ⅱ | 2500
11 | 化学发光分析系统 | 2.a-11 | 甲状旁腺激素检测试剂 | 用于检测人体样本中的甲状旁腺激素含量。临床上用于评价甲状旁腺功能，以及高钙血症或低钙血症的辅助诊断。 | Ⅱ | 1800
12 | 化学发光分析系统 | 2.a-12 | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中抗甲状腺球蛋白抗体（TGAb），临床上用于甲亢、慢性甲状腺炎以及甲状腺异常，如慢性淋巴球甲状腺炎、非毒性甲状腺肿、Grave病的辅助诊断。 | Ⅱ | 4000
13 | 化学发光分析系统 | 2.a-13 | 甲状腺球蛋白（TG）检测试剂 | 用于检测人体样本中的甲状腺球蛋白（TG）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断及治疗监测。 | Ⅱ | 4000
14 | 化学发光分析系统 | 2.a-14 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）。临床上用于自身免疫性甲状腺疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 4000
15 | 化学发光分析系统 | 2.a-15 | 游离甲状腺素（FT4）检测试剂 | 用于检测人体样本中的游离甲状腺素（游离四碘甲状腺原氨酸，FT4）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 21000
16 | 化学发光分析系统 | 2.a-16 | 促甲状腺素检测试剂 | 用于检测人体样本中的促甲状腺激素含量。临床上用于辅助评价下丘脑-垂体-甲状腺功能。 | Ⅱ | 21000
17 | 化学发光分析系统 | 2.a-17 | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3）检测试剂 | 用于检测人体样本中的总三碘甲状腺原氨酸（TT3）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 21000
18 | 化学发光分析系统 | 2.a-18 | 总甲状腺素（TT4）检测试剂 | 用于检测人体样本中的总甲状腺素（TT4）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 21000
19 | 化学发光分析系统 | 2.a-19 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）检测试剂 | 用于检测人体样本中的游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 21000
20 | 化学发光分析系统 | 2.a-20 | 雌二醇检测试剂 | 用于检测人体样本中的雌二醇含量。临床上用于生殖内分泌疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 1300
21 | 化学发光分析系统 | 2.a-21 | 孕酮检测试剂 | 用于检测人体样本中的孕酮含量。临床上用于先兆流产、黄体功能不全等孕酮水平异常相关疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 3600
22 | 化学发光分析系统 | 2.a-22 | 促黄体生成素检测试剂 | 用于检测人体样本中的促黄体生成素含量。临床上用于评价垂体内分泌功能。 | Ⅱ | 1300
23 | 化学发光分析系统 | 2.a-23 | 睾酮检测试剂 | 用于检测人体样本中的睾酮含量。临床上用于睾酮水平异常相关疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 1500
24 | 化学发光分析系统 | 2.a-24 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂 | 用于检测人体样本中的人绒毛膜促性腺激素含量。临床上用于异位妊娠、早孕的辅助诊断。不用于肿瘤的辅助诊断。 | Ⅱ | 5500
25 | 化学发光分析系统 | 2.a-25 | 泌乳素检测试剂 | 用于检测人体样本中的泌乳素含量。临床上用于泌乳素瘤的治疗监测以及垂体内分泌功能的评价。 | Ⅱ | 1300
26 | 化学发光分析系统 | 2.a-26 | 促卵泡生成素（FSH）检测试剂 | 用于检测人体样本中的促卵泡生成素（FSH）含量。临床上用于评价垂体内分泌功能和卵巢疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 1300
27 | 化学发光分析系统 | 2.a-27 | 胰岛素检测试剂 | 用于检测人体样本中的胰岛素含量。临床上用于评价胰岛功能。 | Ⅱ | 5000
28 | 化学发光分析系统 | 2.a-28 | C肽检测试剂 | 用于检测人体样本中的C肽含量。临床上用于评价胰岛功能。 | Ⅱ | 5000
29 | 化学发光分析系统 | 2.a-29 | 25-羟基维生素D检测试剂 | 用于检测人体样本中的25-羟基维生素D含量。临床上用于维生素D缺乏相关疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
30 | 化学发光分析系统 | 2.a-30 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂 | 用于检测人体样本中的肌钙蛋白I含量。临床上用于心肌梗死的辅助诊断和急性冠状动脉综合症患者的危险分层、治疗监测以及预后评估。 | Ⅱ | 27000
31 | 化学发光分析系统 | 2.a-31 | 肌红蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的肌红蛋白含量。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | Ⅱ | 27000
32 | 化学发光分析系统 | 2.a-32 | 肌酸激酶同工酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的肌酸激酶同工酶活性或含量。临床上用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 27000
33 | 化学发光分析系统 | 2.a-33 | B型利钠肽（BNP）检测试剂 | 用于检测人体样本中的B型利钠肽（BNP）含量。临床上用于心力衰竭的辅助诊断风险评估等。 | Ⅱ | 21000
34 | 化学发光分析系统 | 2.a-34 | 硫酸去氢表雄酮检测试剂 | 用于检测人体样本中硫酸去氢表雄酮（硫酸脱氢表雄酮）含量。临床上用于评价肾上腺分泌雄激素的水平。 | Ⅱ | 1000
35 | 化学发光分析系统 | 2.a-35 | 性激素结合球蛋白（SHBG）检测试剂 | 用于检测人体样本中的性激素结合球蛋白（SHBG）含量。临床上用于多种雄激素异常疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 1000
36 | 化学发光分析系统 | 2.a-36 | 鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）检测试剂 | 用于检测人体样本中鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）含量。临床上用于宫颈癌、非小细胞癌等的治疗监测。 | Ⅱ | 5000
37 | 化学发光分析系统 | 2.a-37 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）检测试剂 | 用于检测人体样本中的细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）。临床上用于非小细胞肺癌的疗效观察、复发监测。 | Ⅱ | 5000
38 | 化学发光分析系统 | 2.a-38 | 胃泌素释放肽前体（proGRP）检测试剂 | 用于检测人体样本中的胃泌素释放肽前体（proGRP）。临床上用于小细胞肺癌（SCLC）等的治疗监测。 | Ⅱ | 5000
39 | 化学发光分析系统 | 2.a-39 | 癌抗原72-4检测试剂 | 用于检测人体样本中的癌抗原72-4（糖类抗原72-4，CA72-4）含量。临床上用于胃肠系统等恶性肿瘤的治疗监测。 | Ⅱ | 5000
40 | 化学发光分析系统 | 2.a-40 | 糖类抗原50（CA50）检测试剂 | 用于检测人体样本中的糖类抗原50（CA50）含量。临床上用于恶性肿瘤的疗效观察、预后判断及复发监测。 | Ⅱ | 8000
41 | 化学发光分析系统 | 2.a-41 | 胃泌素17（G-17）检测试剂 | 用于检测人体样本中的胃泌素17（G-17）。临床上用于萎缩性胃炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 5000
42 | 化学发光分析系统 | 2.a-42 | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂 | 用于检测人体样本中的胃蛋白酶原（PG）Ⅰ含量。临床上用于评价胃泌酸腺细胞功能、临床萎缩性胃炎的辅助诊断，以及监测PGⅠ的浓度水平及PGⅠ/Ⅱ的比值可用于胃癌的治疗监测。 | Ⅱ | 100
43 | 化学发光分析系统 | 2.a-43 | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂 | 用于检测人体样本中的胃蛋白酶原（PG）Ⅱ含量。临床上用于评价胃底粘腺病变、临床萎缩性胃炎的辅助诊断，以及监测PGⅡ的浓度水平及PGⅠ/Ⅱ的比值可用于胃癌的治疗监测。 | Ⅱ | 100
44 | 化学发光分析系统 | 2.a-44 | 叶酸检测试剂 | 用于检测人体样本中叶酸（维生素B9）含量。临床上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
45 | 化学发光分析系统 | 2.a-45 | 维生素B12检测试剂 | 用于检测人体样本中的维生素B12（Vitamin B12，VB12）含量。临床上用于维生素B12缺乏相关疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
46 | 化学发光分析系统 | 2.a-46 | B型利钠肽（BNP）检测试剂 | 用于检测人体样本中的B型利钠肽（BNP）含量。临床上用于心力衰竭的辅助诊断风险评估等。 | Ⅱ | 2000
47 | 化学发光分析系统 | 2.a-47 | N末端B型利钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂 | 用于检测人体样本中的N末端B型利钠肽前体（NT-proBNP）含量。临床上用于心力衰竭的辅助诊断风险评估等。 | Ⅱ | 3000
48 | 化学发光分析系统 | 2.a-48 | 白介素6检测试剂 | 用于检测人体样本中的白介素6（IL-6）。临床上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 | Ⅱ | 2000
49 | 化学发光分析系统 | 2.a-49 | 糖类抗原242（CA242）检测试剂 | 用于检测人体样本中的糖类抗原242（CA242）含量。临床上用于胰腺癌、结直肠癌等消化道恶性肿瘤的治疗监测。 | Ⅱ | 6000
50 | / | 2.b-01 | 免疫检测校准品▲ | 用于激素、肿瘤标志物、维生素、代谢等项目日常校准。 | / | /
51 | / | 2.b-02 | 免疫检测质控品▲ | 用于激素、肿瘤标志物、维生素、代谢等项目日常室内质量控制。 | / | /
相关说明：
1.耗材（试剂）中的“试剂种类”、“预期用途”、“管理类别”来源于国家药品监督管理总局官网数据查询（医疗器械-体外诊断试剂分类目录查询）， 查询网址http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do?formAction=listZdsjk 2.以上产品所列需求为本院通过首次调研论证所获得的结果，不作为本次调研实质性要求，仅供参考。

## 分组三（免疫检测未限定平台组）
分组三：免疫检测未限定平台组
分组概述 |  | 免疫检验项目所需的仪器设备，以及配合相关仪器设备使用的耗材(试剂)。
软硬件设施设备及耗材需求说明 |  | 一、业务开展设施设备：①-自动化学发光分析仪-1★，②-自动化学发光分析仪-2★，③-特定蛋白分析仪★；④-低温低速离心机，⑤-低温高速离心机，⑥-医用冷藏箱，⑦-医用低温冰柜。 二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)。
功能需求及要求说明 |  | 化学发光检测项目仪器设备可采用多仪器或多品牌仪器组合，可采用免疫分析流水线或免疫分析流水下加其他仪器设备方式组合，免疫检测流水线需配备前、后处理系统。
一、业务开展设施设备-需求或参数（标注“★”的设施设备存在配合使用的相关耗材(试剂)）
设施设备名称 |  | 设备 编号 | 主要用途描述 | 设备设施要求 | 拟计划数量
① 自动化学发光分析仪-1★ |  | 3.01 | 主要用甲肝、戊肝、高血压、乙肝五项、梅毒、丙肝、艾滋等项目检测。 | 1.测试速度不小于600 测试/小时； 2.需提供甲肝、戊肝全国室间质评参加单位数量。 | 1台
② 自动化学发光分析仪-2★ |  | 3.02 | 主要用于自身免疫相关抗体检测及其他免疫检测项目。 | 1.测试速度不小于400 测试/小时； 2.需提供抗核抗体项目全国室间质评参加单位数量。 | 1台
③ 特定蛋白分析仪★ |  | 3.03 | 用于检测血液或其他体液中的特定蛋白质。 | 1.测试速度不小于200 测试/小时； 2.需提供特定蛋白项目全国室间质评参加单位数量。 | 1台
④ 低温低速离心机 |  | 3.04 | 主要用于分离血清、血浆，分离细胞成分，浓缩样本等。 | 1.温度控制范围通常为-20℃～+4℃； 2.最高转速需达5000r/min； 3.单次可处理样本数量需不低于100。 | 1台
⑤ 低温高速离心机 |  | 3.05 | 主要用于分离血清、血浆，分离细胞成分，浓缩样本等。 | 1.温度控制范围通常为-20℃～+4℃； 2.最高转速需达15000r/min。 | 1台
⑥ 医用冷藏箱 |  | 3.06 | 主要用于储存相应检测试剂及检测后样本保存 | 1.单台容积需不小于700L； 2.箱内温度控制范围2℃~8℃； 3.具备超出温控范围报警功能。 | 6台
⑦ 医用低温冰柜 |  | 3.07 | 主要用于储存质控、校准试剂。 | 1.单台容积需不小于300L； 2.箱内温度控制范围在-20℃以下； 3.具备超出温控范围报警功能。 | 4台
二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)-需求或参数（标注“▲”的耗材（试剂）为非体外诊断试剂分类目录种类名称或校准品、质控品）
序 号 | 设施设备 | 编号 | 参考试剂名称 (试剂种类) | 预期效果(临床用途) | 管理 类别 | 预计年 检测量
1 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-01 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂-1 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。临床上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 40000
2 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-02 | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）检测试剂 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）。临床上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 40000
3 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-03 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）检测试剂 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）。临床上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断和监测。 | Ⅲ | 40000
4 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-04 | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）检测试剂 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）。临床上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 40000
5 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-05 | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）检测试剂 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）。临床上用于乙肝病毒感染的辅助诊断和监测。 | Ⅲ | 40000
6 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-06 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂-1 | 用于检测人体样本中的梅毒螺旋体抗体。临床上用于梅毒螺旋体感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 36000
7 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-07 | 丙型肝炎病毒（HCV）抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗原/抗体/核酸。临床上用于丙型肝炎的辅助诊断。 | Ⅲ | 34000
8 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-08 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体检测试剂-1 | 用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体，包括1型（包括O组、M组等）、2型抗体。临床上用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断。【化学发光法，抗原抗体检测试剂】 | Ⅲ | 40000 | 2
9 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-09 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）抗原检测试剂 | 用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒（HIV）抗原。临床上用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断。 【化学发光法，抗原抗体检测试剂】 | Ⅲ | 40000
10 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-10 | EB病毒衣壳抗原（VCA）抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的EB病毒衣壳抗原（VCA）抗体。临床上用于EB病毒感染的辅助诊断。其中VCA IgA抗体用于鼻咽癌的辅助诊断，VCA IgM、VCA IgG抗体用于传染性单核细胞增多症的辅助诊断。 | Ⅲ | 700
11 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-11 | EB病毒早期抗原（EA）抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的EB病毒早期抗原（EA）抗体。临床上用于EB病毒感染的早期辅助诊断。 | Ⅲ | 700
12 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-12 | 弓形虫IgG/IgM抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的弓形虫IgG/IgM抗体。临床上用于弓形虫感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 100
13 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-13 | 巨细胞病毒抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的巨细胞病毒抗体/核酸。临床上用于巨细胞病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 100
14 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-14 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型（HSV Ⅰ）抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒Ⅰ型（HSV Ⅰ）抗体/核酸。临床上用于单纯疱疹病毒Ⅰ型感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 100
15 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-15 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV Ⅱ）抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV Ⅱ）抗体/核酸。临床上用于单纯疱疹病毒Ⅱ型感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 100
16 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-16 | 风疹病毒抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的风疹病毒抗体/核酸。临床上用于风疹病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 100
17 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-17 | 肺炎支原体抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的肺炎支原体抗原/IgM抗体/IgG抗体/核酸。临床上用于支原体肺炎的辅助诊断。 | Ⅲ | 3000
18 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-18 | 附睾蛋白4（HE4）检测试剂 | 用于检测人体样本中的附睾蛋白4（HE4）含量。临床上用于卵巢癌的疗效监测。 | Ⅱ | 500
19 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-19 | Ⅳ型胶原蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的Ⅳ型胶原蛋白含量。临床上用于肝纤维化的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
20 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-20 | 层粘连蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的层粘连蛋白（层粘蛋白）含量。临床上用于肝纤维化的辅助诊断、监测和预后。 | Ⅱ | 500
21 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-21 | 透明质酸检测试剂 | 用于检测人体样本中透明质酸。临床上用于肝纤维化的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
22 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-22 | Ⅲ型前胶原N端肽（PⅢ-NP）检测试剂 | 用于检测人体样本中的Ⅲ型前胶原N端肽（PⅢ-NP）含量。临床上用于肝纤维化的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
23 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-23 | 肺炎衣原体抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的肺炎衣原体抗原/IgM抗体/IgG抗体/核酸。临床上用于衣原体性肺炎的辅助诊断。 | Ⅲ | 2000
24 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-24 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）抗体试剂 | 用于检测人体样本中的促肾上腺皮质激素（ACTH）含量。临床上用于评价垂体—肾上腺功能，及ACTH水平异常导致的其他相关疾病的辅助诊断。 | Ⅰ | 3000
25 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-25 | 皮质醇检测试剂 | 用于检测人体样本中的皮质醇含量。临床上用于肾上腺皮质疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 3000
26 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-26 | 醛固酮检测试剂 | 用于检测人体样本中的醛固酮含量。临床上用于辅助评价肾上腺皮质功能和内分泌型高血压的辅助诊断。 | Ⅱ | 3000
27 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-27 | 肾素检测试剂 | 用于检测人体样本中的肾素活性。临床上用于肾性高血压、内分泌型高血压的辅助诊断。 | Ⅱ | 3000
28 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-28 | 血管紧张素Ⅱ检测试剂 | 用于检测人体样本中血管紧张素Ⅱ。临床上用于心血管功能的辅助评价。 | Ⅱ | 3000
29 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-29 | 甲型肝炎病毒（HAV）抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的甲型肝炎病毒（HAV）抗体/核酸。临床上用于甲型肝炎的辅助诊断。 | Ⅲ | 16000
30 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-30 | 戊型肝炎病毒抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的戊型肝炎病毒抗原/抗体/核酸。临床上用于戊型肝炎的辅助诊断。 | Ⅲ | 16000
31 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-31 | 呼吸道合胞病毒（RSV）抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的呼吸道合胞病毒（RSV）抗原/抗体/核酸。临床上用于呼吸道合胞病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 8000
32 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-32 | 腺病毒抗体/抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的腺病毒抗体/抗原/核酸。临床上用于腺病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 8000
33 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-33 | 柯萨奇病毒B组抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的柯萨奇病毒B组抗体。临床上用于柯萨奇病毒B组感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 8000
34 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-34 | 异常凝血酶原（PIVKA-Ⅱ）检测试剂 | 用于检测人体样本中的异常凝血酶原（PIVKA-Ⅱ）。临床上用于对肝癌患者的辅助诊断，以及动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。 | Ⅲ | 500
35 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-35 | 胰岛素样生长因子Ⅰ（IGFⅠ）检测试剂 | 用于检测人体样本中的胰岛素样生长因子Ⅰ（IGFⅠ）。临床上用于肺癌的治疗监测、指导以及生长紊乱的辅助评估。 | Ⅱ | 1000
36 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-36 | 生长激素检测试剂 | 用于检测人体样本中生长激素的含量。临床上用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。 | Ⅲ | 1000
37 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-37 | 反三碘甲状腺原氨酸（rT3）检测试剂 | 用于检测人体样本中的反三碘甲状腺原氨酸（rT3）含量。临床上用于甲状腺功能的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
38 | 化学发光分析系统-1 | 3.a-38 | 抗促甲状腺素受体抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗促甲状腺素受体（TSHR）抗体。临床上用于毒性弥漫性甲状腺肿（Graves）疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 4000
39 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-01 | 抗核糖体P蛋白抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗核糖体P蛋白（Ribosomal P）抗体。临床上用于系统性红斑狼疮的辅助诊断。 | Ⅱ | 500 | 2
40 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-02 | 抗Scl-70抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗Scl-70（DNA拓扑异构酶Ⅰ）抗体。临床上用于系统性硬化症（SSc）的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
41 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-03 | 抗组蛋白抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗组蛋白抗体。临床上用于系统性红斑狼疮（SLE）等结缔组织病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
42 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-04 | 抗双链DNA抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗双链DNA（dsDNA）抗体。临床上用于系统性红斑狼疮等疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
43 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-05 | 抗PM-Scl抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗PM-Scl抗体。临床上用于肌炎/重叠综合征等自身免疫疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
44 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-06 | 抗核小体抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗核小体抗体。临床上用于系统性红斑狼疮（SLE）疾病活动性评估及狼疮性肾炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
45 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-07 | 抗增殖细胞核抗原抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗增殖细胞核抗原（PCNA）抗体。临床上用于系统性红斑狼疮（SLE）的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
46 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-08 | 抗SSA/Ro抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗SSA/Ro抗体。临床上用于干燥综合征（SS）、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮（SLE）、亚急性皮肤性狼疮、新生儿红斑狼疮、补体C2/C4缺乏症等疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
47 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-09 | 抗SSB抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗SSB抗体。临床上用于干燥综合征（SS）、系统性红斑狼疮（SLE）、多克隆高丙种球蛋白血病与冷球蛋白血症等疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
48 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-10 | 抗核糖核蛋白70抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗核糖核蛋白70抗体。临床上用于混合性结缔组织病（MCTD）的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
49 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-11 | 抗着丝点抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗着丝点抗体。临床上用于进行性系统性硬化症（局限型）的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
50 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-12 | 抗组氨酰tRNA合成酶抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗组氨酰tRNA合成酶（Jo-1）抗体。临床上用于多发性肌炎/皮肌炎（PM/DM）的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
51 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-13 | 抗Sm抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗Sm抗体。临床上用于系统红斑狼疮的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
52 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-14 | 抗Ro-52抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗Ro-52抗体。临床上用于干燥综合征等自身免疫病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
53 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-15 | 抗线粒体抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗线粒体抗体（AMA）/AMA-M2。临床上用于原发性胆汁性胆管炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
54 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-16 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗可溶性肝抗原-肝胰抗原（SLA/LP）抗体。临床上用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
55 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-17 | 抗蛋白酶3抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗蛋白酶3（PR3）抗体。临床上用于在Wegener肉芽肿（WG）血管炎等抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）相关性血管炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
56 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-18 | 抗髓过氧化物酶抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗髓过氧化物酶（MPO）抗体。临床上用于肉芽肿性多血管炎（GPA）、显微镜下多血管炎等原发性系统性血管炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
57 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-19 | 抗平滑肌抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗平滑肌抗体。临床上用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
58 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-20 | 抗肾小球基底膜抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗肾小球基底膜（GBM）抗体。临床上用于肺出血肾炎综合征（Goodpasture）、急进型肾小球肾炎及免疫复合物型肾小球肾炎等肾小球肾炎的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
59 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-21 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗谷氨酸脱羧酶（GAD）抗体。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
60 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-22 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗胰岛细胞抗体（ICA）。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
61 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-23 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗酪氨酸磷酸酶（IA-2）抗体。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。 | Ⅱ | 100
62 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-24 | 抗胰岛素抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中抗胰岛素抗体（IAB）。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
63 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-25 | 抗锌转运蛋白8抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗锌转运蛋白8（ZnT8）抗体。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。 | Ⅱ | 100
64 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-26 | 抗心磷脂抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗心磷脂抗体/IgA抗体/IgM抗体/IgG抗体。临床上用于抗磷脂抗体综合征、系统性红斑狼疮的辅助诊断。【6项心磷脂相关抗体】 | Ⅱ | 500
65 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-27 | 降钙素（CT）检测试剂 | 用于检测人体样本中的降钙素（CT）含量。临床上用于甲状腺髓样癌、小细胞肺癌的治疗监测以及甲状旁腺功能的评价。 | Ⅱ | 1000
66 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-28 | 骨钙素检测试剂 | 用于检测人体样本中的骨钙素含量。临床上用于各种骨质疏松及骨损伤后骨质合成早期的评价。 | Ⅱ | 1000
67 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-29 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）检测试剂 | 用于检测人体样本中的Ⅰ型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）含量。临床上用于骨质疏松症的辅助诊断。 | Ⅱ | 100
68 | 化学发光分析系统-2 | 3.b-30 | β-胶原特殊序列检测试剂 | 用于检测人体样本中β-胶原特殊序列（β-CTx）含量。临床上用于骨质疏松的辅助诊断。 | Ⅱ | 1000
69 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-01 | 类风湿因子抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的类风湿因子抗体/IgA抗体/IgG抗体/IgM抗体。临床上用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。 | Ⅱ | 3000
70 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-02 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗环状瓜氨酸肽（CCP）抗体。临床上用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
71 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-03 | 抗链球菌溶血素“O”（ASO）检测试剂 | 用于检测人体样本中的抗链球菌溶血素“O”（ASO）含量。临床上用于由链球菌引起的疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 3000
72 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-04 | 免疫球蛋白A（IgA）检测试剂 | 用于检测人体样本中的免疫球蛋白A（IgA）含量。临床上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
73 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-05 | 免疫球蛋白G（IgG）检测试剂 | 用于检测人体样本中的免疫球蛋白G（IgG）含量。临床上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
74 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-06 | 免疫球蛋白M（IgM）抗体试剂 | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | Ⅰ | 2000
75 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-07 | 补体C3检测试剂 | 用于检测人体样本中的补体C3。临床上用于补体低下或相关免疫缺陷性疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
76 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-08 | 补体C4检测试剂 | 用于检测人体样本中的补体C4。临床上用于补体低下或相关免疫缺陷性疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
77 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-09 | κ轻链（Kappa轻链）检测试剂 | 用于检测人体样本中的κ轻链（Kappa轻链）。临床上用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断，以及多发性骨髓瘤的治疗监测。 | Ⅱ | 1000
78 | 特定蛋白分析系统 | 3.c-10 | λ轻链（Lambda轻链）检测试剂 | 用于检测人体样本中的λ轻链（Lambda轻链）。临床上用于自身免疫疾病、感染、肝病、肾病等的辅助诊断，以及多发性骨髓瘤的治疗监测。 | Ⅱ | 1000
79 | 非机用试剂 | 3.d-01 | 结核分枝杆菌抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的结核分枝杆菌抗原/抗体/核酸。临床上用于结核病的辅助诊断。【胶体金法】 | Ⅲ | 4000
80 | 非机用试剂 | 3.d-02 | B群链球菌抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的B群链球菌抗原/核酸。临床上用于链球菌感染的辅助诊断。【胶体金法】 | Ⅲ | 1000
81 | 非机用试剂 | 3.d-03 | A群链球菌抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的A群链球菌抗原/核酸。临床上用于链球菌感染的辅助诊断。【胶体金法】 | Ⅲ | 100
82 | 非机用试剂 | 3.d-04 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂-2 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。临床上用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断。【胶体金法】 | Ⅲ | 1000
83 | 非机用试剂 | 3.d-05 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂-2 | 用于检测人体样本中的梅毒螺旋体抗体。临床上用于梅毒螺旋体感染的辅助诊断。【胶体金法】 | Ⅲ | 1000
84 | 非机用试剂 | 3.d-06 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂-3 | 用于检测人体样本中的梅毒螺旋体抗体。临床上用于梅毒螺旋体感染的辅助诊断。【TRUST】 | Ⅲ | 2000
85 | 非机用试剂 | 3.d-07 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体检测试剂-2 | 用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体，包括1型（包括O组、M组等）、2型抗体。临床上用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断。【胶体金法】(需两种不同品牌试剂，检测试验均需小于30min） | Ⅲ | 1000
86 | / | 3.e-01 | 免疫检测校准品 | 用于感染标志物项目、高血压、自身免疫项目、特定蛋白等日常校准。 | / | /
87 | / | 3.e-02 | 免疫检测质控品 | 用于感染标志物项目、高血压、自身免疫项目、特定蛋白等日常室内质量控制。 | / | /
相关说明：
1.耗材（试剂）中的“试剂种类”、“预期用途”、“管理类别”来源于国家药品监督管理总局官网数据查询（医疗器械-体外诊断试剂分类目录查询）， 查询网址http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do?formAction=listZdsjk 2.以上产品所列需求为本院通过首次调研论证所获得的结果，不作为本次调研实质性要求，仅供参考。

## 分组四（临床检测及输血组）
分组四：临床检测及输血组
分组概述 |  | 临床检验、临床输血项目所需的仪器设备，以及配合相关仪器设备使用的耗材(试剂)。
软硬件设施设备及耗材需求说明 |  | 一、业务开展设施设备：①-血细胞分析流水线，②-凝血分析仪，③-尿液分析仪，④-粪便分析仪，⑤-阴道分泌物分析仪，⑥-血型分析仪，⑦-动态血沉压积测试仪，⑧-血栓弹力图仪，⑨-流式细胞分析仪，⑩-显微镜。 二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)。
功能需求及要求说明 |  | /
一、业务开展设施设备-需求或参数（标注“★”的设施设备存在配合使用的相关耗材(试剂)）
设施设备名称 |  | 设备 编号 | 主要用途描述 | 设备设施要求 | 拟计划数量
① 血细胞分析流水线★ |  | 4.01 | 用于快速测定血液中各类细胞数量、形态及相关参数。 | 1.系统需含全自动血液细胞分析系统、自动血涂片制备系统、全自动细胞形态学分析系统； 2.测试速度不低于200样本/小时。 | 1套
② 凝血分析仪★ |  | 4.02 | 用于评估血液凝固功能。 | 1.测试速度不低于100样本/小时； 2.需配备液体试剂。 3.试剂条码自动识别，试剂自动连续装载，倾斜的试剂位设计减少试剂死腔量。 4.试剂及消耗品实时监控。 | 1台
③ 尿液分析仪★ |  | 4.03 | 用于快速检测尿液物理、化学及有形成分。 | 1.含11联以上尿干化学分析，尿沉渣定量分析系统； 2.测试速度不低于200样本/小时。 3.具有样本颜色及透明度扫描、条码识别功能、LIS双通等功能。 | 1台
④ 粪便分析仪★ |  | 4.04 | 用于评估消化道功能、筛查肠道疾病及感染。 | 1.对粪便颜色、性状准确识别； 2.对化学、免疫学项目及有形成分进行检测分析。 | 1台
⑤ 阴道分泌物分析仪★ |  | 4.05 | 用于检测阴道微生态、病原体感染及炎症反应。 | 1.用于多项分泌物相关干化学联合检测分析； 2.应配备图像检测系统。 | 1台
⑥ 血型分析仪★ |  | 4.06 | 用于血型检测、亚型鉴定、抗体筛查、交叉配血等血型血清学检测。 | 1.需采用微柱凝胶法。 | 1台
⑦ 动态血沉压积测试仪 |  | 4.07 | 用于测量血液中红细胞沉降速度（血沉）和红细胞压积。 | 1.红细胞沉降率（支持魏氏法、温氏法）及红细胞压积。 | 1台
⑧ 血栓弹力图仪 |  | 4.08 | 用于检测凝血全过程、评估凝血全貌。 | 1.可多通道同时检测，用物理方法和传感器，绘制弹力图，参数包括R时间、K时间、Angle角、MA值、LY30等。 | 1台
⑨ 流式细胞分析仪★ |  | 4.09 | 用于T细胞亚群百分计数及绝对计数，B细胞绝对计数、NK细胞绝对计数。 | 1.需配备双色六荧光以上流式细胞分析仪。 | 1台
⑩ 显微镜 |  | 4.10 | / | 1.其中1台需具备图像采集功能； 2.其余4台应为带指针普通光学显微镜。 | 5台
二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)-需求或参数（标注“▲”的耗材（试剂）为非体外诊断试剂分类目录种类名称或校准品、质控品）
序 号 | 设施设备 | 编号 | 参考试剂名称 (试剂种类) | 预期效果(临床用途) | 管理 类别 | 预计年 检测量
1 | 血细胞分析系统 | 4.a-01 | 血细胞分析用染色液 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | Ⅰ | 150000
2 | 血细胞分析系统 | 4.a-02 | 血细胞分析用溶血剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。 | Ⅰ | 150000
3 | 血细胞分析系统 | 4.a-03 | 血细胞分析用稀释液 | 用于对待测全血样本进行稀释，配合血液分析仪或试剂对待测物进行检测。临床上用于血细胞分析前，通过样本稀释制备细胞悬液。 | Ⅰ | 150000
4 | 血细胞分析系统 | 4.a-04 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂 | 用于检测人体样本中的血清淀粉样蛋白A（SAA）含量。临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。 | Ⅱ | 10000
5 | 血细胞分析系统 | 4.a-05 | C反应蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的C反应蛋白含量。临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。 | Ⅱ | 10000
6 | 血细胞分析系统 | 4.a-06 | 高敏C反应蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的C反应蛋白含量。临床上用于评价心血管疾病风险。 | Ⅱ | 90000
7 | 凝血分析系统 | 4.b-01 | D-二聚体检测试剂 | 用于检测人体血液样本中的D-二聚体（D-Dimer）含量。临床上用于排除静脉血栓形成、弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测。 | Ⅱ | 50000
8 | 凝血分析系统 | 4.b-02 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）检测试剂 | 用于检测人体血液样本中的纤维蛋白原降解产物（FDP）含量。临床上用于原发性和继发性纤维蛋白溶解功能亢进辅助诊断。 | Ⅱ | 15000
9 | 凝血分析系统 | 4.b-03 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）检测试剂 | 用于检测人体血液样本中的活化部分凝血活酶时间（APTT）。临床上用于内源性凝血因子的筛查和肝素抗凝治疗监测。 | Ⅱ | 30000
10 | 凝血分析系统 | 4.b-04 | 凝血酶时间（TT）检测试剂 | 用于检测人体血液样本中的凝血酶时间（TT）。临床上用于反映血浆纤维蛋白原含量或结构异常，还可用于反映纤溶系统功能。 | Ⅱ | 50000
11 | 凝血分析系统 | 4.b-05 | 凝血酶原时间（PT）检测试剂 | 用于检测人体血液样本中的凝血酶原时间（PT）。临床上用于外源性凝血因子的筛查和口服抗凝剂治疗监测。 | Ⅱ | 50000
12 | 凝血分析系统 | 4.b-06 | 纤维蛋白原（FIB）检测试剂 | 用于检测人体血液样本中的纤维蛋白原（FIB）含量。临床上用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的监测。 | Ⅱ | 50000
13 | 凝血分析系统 | 4.b-07 | 抗凝血酶检测试剂 | 用于检测人体血液样本中的抗凝血酶含量。临床上用于评估弥散性血管内凝血（DIC）状态。 | Ⅱ | 1000
14 | 尿液分析系统 | 4.c-01 | 尿液分析试纸 | 用于检测人体尿液样本中的尿胆原、葡萄糖、酮体、胆红素、蛋白质、亚硝酸盐、pH值、隐血、比重和白细胞等项目。临床上用于肾病类、糖尿病类、泌尿感染类以及其他疾病类疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 55000
15 | 尿液分析系统 | 4.c-02 | 尿液分析用鞘液 | 用于采用流式细胞分析原理的分析仪，对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。 | Ⅰ | 30000
16 | 粪便分析系统 | 4.d-01 | 样本稀释液 | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | Ⅰ | 15000
17 | 粪便分析系统 | 4.d-02 | 便隐血检测试剂 | 用于检测人体粪便样本中的血红蛋白含量。临床上用于出血性病变的辅助诊断。 | Ⅱ | 12000
18 | 粪便分析系统 | 4.d-03 | 转铁蛋白检测试剂 | 用于检测人体样本中的转铁蛋白含量。临床上用于铁缺乏症、肝脏、肾脏、消化道出血等疾病的辅助诊断。 | Ⅱ | 1000
19 | 粪便分析系统 | 4.d-04 | 轮状病毒抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的轮状病毒抗原/核酸。临床上用于轮状病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 500
20 | 阴道分泌物分析系统 | 4.e-01 | 细菌唾液酸酶检测试剂 | 用于检测阴道分泌物样本中的唾液酸酶活性。临床上用于细菌性阴道病的辅助诊断。 | Ⅱ | 8000
21 | 阴道分泌物分析系统 | 4.e-02 | 过氧化氢检测试剂 | 用于检测人体阴道分泌物样本中过氧化氢含量，临床上用于细菌性阴道病的辅助诊断。 | Ⅱ | 8000
22 | 阴道分泌物分析系统 | 4.e-03 | 白细胞酯酶检测试剂 | 用于检测人体样本中的白细胞酯酶活性。临床上用于生殖系统炎症的辅助诊断。 | Ⅱ | 8000
23 | 阴道分泌物分析系统 | 4.e-04 | 其他检测试剂▲ | 用于检测如凝固酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、葡萄糖苷酶、PH等项目。 | / | 8000
24 | 血型分析系统 | 4.f-01 | ABO血型定型试剂 | 用于检测人体血液样本中ABO血型抗原。临床上用于人ABO血型正定型检测。 | Ⅲ | 10000
25 | 血型分析系统 | 4.f-02 | ABO血型反定型试剂 | 用于检测人体血液样本中ABO血型抗体。临床上用于人ABO血型反定型检测。 | Ⅲ | 10000
26 | 血型分析系统 | 4.f-03 | RhD血型鉴定试剂 | 用于检测人体血液样本中RhD血型抗原。临床上用于人RhD血型鉴定。 | Ⅲ | 10000
27 | 血型分析系统 | 4.f-04 | Rh血型抗原检测试剂 | 用于检测人体血液样本中Rh血型系统C、c、D、E、e抗原。临床上用于人Rh血型鉴定。 | Ⅲ | 100
28 | 血型分析系统 | 4.f-05 | 抗人球蛋白检测试剂 | 用于检测人体血液样本中红细胞是否被IgG型抗体或补体致敏（直接试验），或检测人血清中是否存在IgG型抗体，或检测红细胞抗原。临床上用于新生儿溶血、溶血性贫血的辅助诊断或溶血性输血反应的鉴别。 | Ⅲ | 1000
29 | 血型分析系统 | 4.f-06 | 红细胞抗体筛选/鉴定试剂 | 用于输血治疗时对受血者（和供血者）进行红细胞抗体筛查或抗体特异性鉴定及抗体效价检测。临床上用于输血反应（溶血等不良事件）的辅助诊断与预防。 | Ⅲ | 1000
30 | 血型分析系统 | 4.f-07 | 交叉配血试剂▲ | 用于临床输血治疗前交叉配血。 | / | 2000
31 | 血型分析系统 | 4.f-08 | 凝聚胺试剂 | 可单独使用或与配套试剂共同使用，用于检测人体血液样本中红细胞免疫抗体。临床上用于交叉配血、抗体筛检。 | Ⅲ | 100
32 | 流式细胞分析系统 | 4.g-01 | 淋巴细胞亚群检测试剂 | 用于检测人体样本中成熟淋巴细胞亚群的比例：T淋巴细胞（CD3+），B淋巴细胞（CD19+），辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+），抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+），自然杀伤细胞（NK）（CD3-CD16+和/或CD56+）等。临床上用于淋巴细胞亚群检测，免疫缺陷疾病，自身免疫性疾病，肿瘤和病毒感染细胞的细胞毒作用的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
33 | 非机用试剂 | 4.h-01 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 用于人体血细胞样本的染色。 | Ⅰ | 500
34 | 非机用试剂 | 4.h-02 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂 | 用于检测人体样本中的人绒毛膜促性腺激素（HCG）。临床上用于绒毛膜癌等的辅助诊断及治疗监测。 | Ⅲ | 3000
35 | 非机用试剂 | 4.h-03 | 轮状病毒抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的轮状病毒抗原/核酸。临床上用于轮状病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 100
36 | 非机用试剂 | 4.h-04 | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 用于检测人体样本中的O1群霍乱弧菌。临床上用于O1群霍乱弧菌感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 3000
37 | 非机用试剂 | 4.h-05 | 霍乱弧菌抗原检测试剂 | 用于检测人体样本中的霍乱弧菌抗原。临床上用于霍乱的辅助诊断。 | Ⅲ | 3000
38 | 非机用试剂 | 4.h-06 | 甲型流感病毒抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的甲型流感病毒抗原/抗体/核酸。临床上用于甲型流感的辅助诊断和鉴别诊断。 | Ⅲ | 6500
39 | 非机用试剂 | 4.h-07 | 乙型流感病毒抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的乙型流感病毒抗原/抗体/核酸。临床上用于乙型流感的辅助诊断和鉴别诊断。 | Ⅲ | 6500
40 | / | 4.i-01 | 相关校准品▲ | 用于血细胞分析、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、凝血分析、尿液分析等日常校准。 | / | /
41 | / | 4.i-02 | 相关质控品▲ | 用于血细胞分析、C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A、凝血分析、尿液分析、血型鉴定、交叉配血、抗体筛查、流式细胞分析等日常室内质量控制。 | / | /
相关说明：
1.耗材（试剂）中的“试剂种类”、“预期用途”、“管理类别”来源于国家药品监督管理总局官网数据查询（医疗器械-体外诊断试剂分类目录查询）， 查询网址http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do?formAction=listZdsjk 2.以上产品所列需求为本院通过首次调研论证所获得的结果，不作为本次调研实质性要求，仅供参考。

## 分组五（微生物与分子检测组）
分组五：微生物与分子检测组
分组概述 |  | 微生物、分子检验项目所需的仪器设备，以及配合相关仪器设备使用的耗材(试剂)。
相关需求 说明 |  | 一、业务开展设施设备：①-接种环电子灭菌器，②-血培养仪，③-真菌/细菌动态检测仪，④-实时荧光定量PCR分析仪，⑤-核酸提取仪，⑥-全自动抽滤机。 二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)。
市场调研及相关情况、需求阐述 |  | /
一、业务开展设施设备-需求或参数（标注“★”的设施设备存在配合使用的相关耗材(试剂)）
设施设备名称 |  | 设备 编号 | 主要用途描述 | 设备设施要求 | 拟计划数量
① 接种环电子灭菌器 |  | 5.01 | 用于微生物实验中接种环/针、镊子、剪刀等小型金属工具的快速灭菌。 | / | 3台
② 血培养仪★ |  | 5.02 | 用于快速检测血液中病原微生物（如细菌、真菌）。 | 1.可检测临床血液、体液标本，需氧菌、厌氧菌、真菌 | 1台
③ 真菌/细菌动态检测仪★ |  | 5.03 | 用于实时监测微生物生长、代谢或特定生物标志物。 | 1.用于开展G试验、GM试验等检测，使用化学发光法。 | 1台
④ 实时荧光定量PCR分析仪★ |  | 5.04 | 用于基因表达分析、病原体检测、基因分型。 | 1.样本容量为96孔，通道为4通道以上。 | 4台
⑤ 核酸提取仪★ |  | 5.05 | 用于多类型样本核酸提取，包括血液、血清、呼吸道样本等。 | 1.样本处理能力：48人份/次或96人份/次。 | 2台
⑥ 全自动抽滤机 |  | 5.06 | 用于环境监测、微生物检验等 | 1.薄膜过滤法； 2.抽滤流量不低于1000mL/min。 | 1台
二、配合设施设备使用的相关耗材(试剂)-需求或参数（标注“▲”的耗材（试剂）为非体外诊断试剂分类目录种类名称或校准品、质控品）
序 号 | 设施设备 | 编号 | 参考试剂名称 (试剂种类) | 预期效果(临床用途) | 管理 类别 | 预计年 检测量
1 | 血培养仪 | 5.a-01 | 需氧培养基（瓶） | 用于人体样本中需氧菌或兼性厌氧菌、真菌的培养。临床上用于需氧菌或兼性厌氧菌、真菌感染的辅助诊断。 | Ⅱ | 3000
2 | 血培养仪 | 5.a-02 | 厌氧培养基（瓶） | 用于厌氧菌或兼性厌氧菌的培养。临床上用于厌氧菌或兼性厌氧菌感染的辅助诊断。 | Ⅱ | 1000
3 | 血培养仪 | 5.a-03 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 | 用于需氧和兼性厌氧微生物的分离培养。临床上用于需氧和兼性厌氧菌感染的辅助诊断。 | Ⅱ | 500
4 | 真菌/细菌动态检测仪 | 5.b-01 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂 | 用于检测人体样本中的真菌（1-3）-β-D葡聚糖。临床上用于深部真菌感染的辅助诊断。 | Ⅱ | 2000
5 | 真菌/细菌动态检测仪 | 5.b-02 | 曲霉菌半乳甘露聚糖抗原/IgG抗体/IgE抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的曲霉半乳甘露聚糖抗原/IgG抗体/IgE抗体。临床上用于曲霉感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 2000
6 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-01 | 肺炎支原体抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的肺炎支原体抗原/IgM抗体/IgG抗体/核酸。临床上用于支原体肺炎的辅助诊断。 | Ⅲ | 10000
7 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-02 | 百日咳杆菌抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的百日咳杆菌抗原/抗体/核酸。临床上用于百日咳的辅助诊断。 | Ⅲ | 2000
8 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-03 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒（HBV）核酸。临床上用于乙型肝炎的辅助诊断及疗效观察。 | Ⅲ | 2000
9 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-04 | 沙眼衣原体抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的沙眼衣原体抗原/抗体/核酸。临床上用于沙眼衣原体感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
10 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-05 | 解脲脲原体（UU）抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的解脲脲原体（UU）抗体/核酸。临床上用于解脲脲原体感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
11 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-06 | 淋球菌抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的淋球菌抗原/核酸。临床上用于淋球菌感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
12 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-07 | 巨细胞病毒抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的巨细胞病毒抗体/核酸。临床上用于巨细胞病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
13 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-08 | EB病毒抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的EB病毒抗原/抗体/核酸。临床上用于EB病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
14 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-09 | 白色念珠菌抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的白色念珠菌抗原/核酸。临床上用于白色念珠菌感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
15 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-10 | B群链球菌抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的B群链球菌抗原/核酸。临床上用于链球菌感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
16 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-11 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸检测试剂-1 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒（HBV）核酸。临床上用于乙型肝炎的辅助诊断及疗效观察。 | Ⅲ | 1000
17 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-12 | 乙型肝炎病毒（HBV）核酸检测试剂-2 | 用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒（HBV）核酸。临床上用于乙型肝炎的辅助诊断及疗效观察。【高精度】 | Ⅲ | 1000
18 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-13 | 丙型肝炎病毒（HCV）抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗原/抗体/核酸。临床上用于丙型肝炎的辅助诊断。【高精度】 | Ⅲ | 1000
19 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-14 | 人类免疫缺陷病毒1型（HIV 1）核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒1型（HIV 1）核酸。临床上用于HIV感染的辅助诊断。【高精度】 | Ⅲ | 1000
20 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-15 | 人乳头瘤病毒（HPV）基因分型检测试剂 | 用于检测人体样本中的人乳头瘤病毒（HPV）基因分型。临床上用于人乳头瘤病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
21 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-16 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型（HSV Ⅰ）抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒Ⅰ型（HSV Ⅰ）抗体/核酸。临床上用于单纯疱疹病毒Ⅰ型感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
22 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-17 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV Ⅱ）抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的单纯疱疹病毒Ⅱ型（HSV Ⅱ）抗体/核酸。临床上用于单纯疱疹病毒Ⅱ型感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
23 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-18 | 结核分枝杆菌抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的结核分枝杆菌抗原/抗体/核酸。临床上用于结核病的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
24 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-19 | 呼吸道合胞病毒（RSV）A、B分型核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的呼吸道合胞病毒（RSV）A型和B型基因分型检测。临床上用于呼吸道合胞病毒感染的分型及治疗指导。 | Ⅲ | 1000
25 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-20 | 肺炎衣原体抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的肺炎衣原体抗原/IgM抗体/IgG抗体/核酸。临床上用于衣原体性肺炎的辅助诊断。 | Ⅲ | 2000
26 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-21 | 腺病毒抗体/抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的腺病毒抗体/抗原/核酸。临床上用于腺病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 2000
27 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-22 | 诺如病毒抗原/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的诺如病毒抗原/核酸。临床上用于诺如病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
28 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-23 | 甲型流感病毒抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的甲型流感病毒抗原/抗体/核酸。临床上用于甲型流感的辅助诊断和鉴别诊断。 | Ⅲ | 2000
29 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-24 | 乙型流感病毒抗原/抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的乙型流感病毒抗原/抗体/核酸。临床上用于乙型流感的辅助诊断和鉴别诊断。 | Ⅲ | 2000
30 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-25 | 呼吸道多项目联合检测▲ | 用于呼吸道病毒、细菌等多项目联合检测。 | / | 2000
31 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-26 | 肠道病毒抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的肠道病毒抗体/核酸。临床上用于肠道病毒感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
32 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-27 | 肠道病毒71型抗体/核酸检测试剂 | 用于检测人体样本中的肠道病毒71型抗体/核酸。临床上用于肠道病毒71型感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
33 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 5.c-28 | 柯萨奇病毒B组抗体检测试剂 | 用于检测人体样本中的柯萨奇病毒B组抗体。临床上用于柯萨奇病毒B组感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 1000
34 | 核酸提取仪 | 5.d-01 | 核酸提取或纯化试剂 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | Ⅰ | 40000
35 | 非机用试剂 | 5.e-01 | 革兰染色液 | 用于细菌或真菌的涂片染色。 | Ⅰ | 5000
36 | 非机用试剂 | 5.e-02 | 抗酸染色液 | 用于分枝杆菌、诺卡菌等抗酸杆菌制片染色。 | Ⅰ | 5000
37 | 非机用试剂 | 5.e-03 | 血琼脂培养基 | 用于细菌和真菌的培养、分离，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 15000
38 | 非机用试剂 | 5.e-04 | 麦康凯琼脂培养基 | 用于肠道致病菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 5000
39 | 非机用试剂 | 5.e-05 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 用于嗜血杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 5000
40 | 非机用试剂 | 5.e-06 | 沙门志贺（SS）琼脂培养基 | 用于沙门菌和志贺菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 5000
41 | 非机用试剂 | 5.e-07 | 念珠菌显色琼脂培养基 | 用于念珠菌的分离、培养、鉴别。临床上用于念珠菌感染的辅助诊断。 | Ⅱ | 100
42 | 非机用试剂 | 5.e-08 | 营养琼脂培养基 | 用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 2000
43 | 非机用试剂 | 5.e-09 | 伊红美蓝琼脂培养基 | 用于肠道致病菌及大肠菌群的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 200
44 | 非机用试剂 | 5.e-10 | 厌氧菌琼脂培养基 | 用于厌氧菌的分离、培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 200
45 | 非机用试剂 | 5.e-11 | 厌氧菌血琼脂培养基 | 用于厌氧菌的分离培养和溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 200
46 | 非机用试剂 | 5.e-12 | 厌氧菌苯乙醇培养基 | 用于厌氧菌的增菌培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 200
47 | 非机用试剂 | 5.e-13 | 厌氧菌苯乙醇血琼脂培养基 | 用于厌氧菌的分离培养和溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | Ⅰ | 200
48 | 非机用试剂 | 5.e-14 | 隐球菌荚膜多糖抗原检测试剂 | 用于检测人体样本中的隐球菌荚膜多糖抗原。临床上用于隐球菌感染的辅助诊断。 | Ⅲ | 100
49 | 非机用试剂 | 5.e-15 | 厌氧产气袋▲ | 用于厌氧菌分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | / | 500
相关说明：
1.耗材（试剂）中的“试剂种类”、“预期用途”、“管理类别”来源于国家药品监督管理总局官网数据查询（医疗器械-体外诊断试剂分类目录查询）， 查询网址http://app.nifdc.org.cn/biaogzx/dataGk.do?formAction=listZdsjk 2.以上产品所列需求为本院通过首次调研论证所获得的结果，不作为本次调研实质性要求，仅供参考。