## 报价表
分包 | 设备类别 | 数量 （台/套） | 分项报价 | 报价合计 | 维保类型 | 基本服务要求
包三 | 急救生命支持设备 | 928 |  |  | 全保 | 全保是指主机（主件）、配件及耗材的维修及更换，包含预防性维护、每月巡检、培训等；费用包括现场维修人工工时、技术服务费、交通食宿费用、7*24小时响应不限次叫修服务，一年四次保养，包含设备维修所需的所有配件和耗材（一次性耗材及医用耗材除外），保障全年设备开机率不低于95%。
| 康复理疗设备 | 116
| 其他中小型设备 | 425
| 手术设备 | 88
| 无源辅助类设备 | 1377
| 消毒灭菌设备 | 265
| 血透类 | 35
| 超声诊断设备 | 21 |  |  | 技术保 | 技术保是指提供人工服务且含单价≤2000 元的配件及耗材（一次性耗材及医用耗材除外）的保修服务，包含预防性维护（一年四次保养）、每月巡检、定期培训等;费用包括现场维修人工工时、技术服务费、交通食宿费用等费用。探头维修期间需提供原厂同型号备用探头。7*24小时响应不限次叫修服务。 设备管理含设备盘点及每月巡检。
| 检验设备 | 90 |  |  | 技术保23台 设备管理67台
| 纯水设施 | 1 |  |  | 设备管理 | 每日巡检
*全保所含配件及耗材应除外一次性耗材及医用耗材，包括但不限于附件清单中所列耗材。

## 应包含耗材
全保设备包含以下消耗品：
一、医用电子类
设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期
医用泵类 | 电池 | 12个月-18个月
监护仪类 | 空气过滤网 | 6个月
| 血氧探头及缆线 | 损坏后
| 电池 | 12个月-18个月
| 心电吸球、夹板 | 12个月
| 电池 | 12个月-18个月
母婴类 | 胎心探头、宫缩探头及缆线 | 18个月
| 空气过滤网 | 6个月
| 暖箱衬套 | 损坏后
| 电池 | 12个月-18个月
定量分析仪 | 灯光及校准 | 6个月
亚低温治疗仪 | 冰毯、温度传感器 | 6个月
皮肤治疗仪 | 导线 | 6个月
红外线治疗仪 | 治疗探头 | 12个月
稳压、变压类 | 稳压源、变压器 | 18个月
二、呼麻急救手术器械类
设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期
麻醉机 | 电池 | 损坏后
| 排气管 | 24个月
| 空气过滤网 | 3个月
| 气体滤芯 | 6个月
| 积水杯 | 3个月
| 挥发罐 | 18个月
呼吸机 | 氧传感器 | 12个月
| 空气过滤网 | 3个月
| 气体滤芯 | 6个月
| 呼吸面罩 | 损坏后
心肺复苏机 | 绑带 | 12个月
腹腔镜系统 | 光源灯泡 | 500小时
| 超声镜 | 无法修复
| 导光束 | 18个月
清洗槽 | 塞子 | 6个月
| 滤芯 | 3个月
清洗机 | 滤芯 | 3个月
| 过滤器 | 3个月
超声刀 | 刀把 | 10次
| 换能器 | 99次
| 手柄线 | 99次
无影灯 | 灯泡 | 3个月
手术显微镜 | 光源灯泡 | 6个月
三、激光类
设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期
激光治疗仪类 | 激光发生器 | 24个月
| 激光头及光纤 | 6个月
六、其他：(所有无源手术器械、一次性消耗品均不在保修范围之内。)
设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期
供应室 | 潮化瓶、湿化杯、湿化管 | 12个月
眼科手术器械 | 裂隙灯灯泡 | 6个月
纯水机 | 各类滤芯 | 12个月

## 设备清单总表
| 卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
2822 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ME7 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 技术保
120 | ZY2010000001 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 美国 Philips Uitrasound .Inc | HD15 | 1 | 2010-03-10 |  | 技术保
670 | ZY2013000094 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | Philips Uitrasound .Inc | iu22 | 1 | 2013-01-29 |  | 技术保
737 | ZY2015000001 | 超声科 | 超高端彩色多普勒诊断仪 | 超声诊断设备 | 三星麦迪逊有限公司 | UGEOWS80A | 1 | 2015-04-29 |  | 技术保
1182 | ZY2017000130 | 超声科 | 全数字彩色多普勒超声仪 | 超声诊断设备 | 美国Philips UItrasound，Inc. | HD15 | 1 | 2017-06-13 |  | 技术保
1455 | ZY20201243 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona8 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
1493 | ZY20210302 | 超声科 | 彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona 7Elite迈瑞 | 1 | 2021-03-15 |  | 技术保
2750 | 城投公司采购设备 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | EPIQ 7C | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
2749 | 城投公司采购设备 | 超声科 | 超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 东软医疗系统股份有限公司 | XR9 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 技术保
2751 | 城投公司采购设备 | 超声科 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | M11T | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 技术保
2825 | 传染病区医院采购设备 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | 飞利浦（苏州）有限公司 | EPIQ7 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
1667 | ZY202112123 | 肝胆外科 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Z6T | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 技术保
1442 | ZY20201228 | 急诊科 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | Clover 60T | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
502 | ZY2012000001 | 健康管理中心 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 三星麦迪逊有限公司 | SONOACE X8 | 1 | 2012-04-23 |  | 技术保
2753 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona R9G | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 技术保
121 | ZY2010000002 | 手术室 | 超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 三星麦迪逊有限公司 | 麦迪逊SONOACE X6 | 1 | 2010-03-19 |  | 技术保
1441 | ZY20201227 | 手术室 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | Piloter S | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
2824 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | TE9S | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 技术保
1330 | ZY20200301 | 碎石科 | 便捷式超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DP-20 | 1 | 2020-03-24 |  | 技术保
2234 | ZY202303011 | 碎石科 | 全数字彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | ECO 5 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-04 | 技术保
2552 | ZY202411002 | 心血管内科 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | M8 | 1 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | 技术保
2628 | 城投公司采购设备 | ICU | 无创脑血氧监护仪 | 急救生命支持设备 | 中科搏康(北京)医疗器械有限公司 | BRS-100C | 3 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2625 | 城投公司采购设备 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N15 | 5 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2626 | 城投公司采购设备 | ICU | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2664 | 城投公司采购设备 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eVP | 10 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2665 | 城投公司采购设备 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eSP | 50 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2821 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 无创脑血氧监护仪 | 急救生命支持设备 | 中科搏康( 北京）医疗器械有限公司 | BRS-100 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2829 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 胸腔按压机 | 急救生命支持设备 | 苏州尚领医疗科技有限公司 | MCC-E1 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2820 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈端生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N15 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2828 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | TEC-5602 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2835 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2836 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uVP | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
428 | ZY2011000395 | ICU | 六道注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2011-11-21 |  | 全保
429 | ZY2011000397 | ICU | 六道注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2011-08-08 |  | 全保
532 | ZY2012000042 | ICU | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2012-03-12 |  | 全保
796 | ZY2015000114 | ICU | 六道微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
797 | ZY2015000115 | ICU | 六道微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1152 | ZY2017000088 | ICU | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1189 | ZY2017000143 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 德国Philip Medizin Systeme Boeblingen GmbH | MX550 | 1 | 2017-07-13 |  | 全保
1191 | ZY2017000145 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 迈柯维(上海)医疗设备有限公司 | SERVO-s | 2 | 2017-07-13 |  | 全保
1379 | ZY20200329 | ICU | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1450 | ZY20201237 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1451 | ZY20201238 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1452 | ZY20201239 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1453 | ZY20201240 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1511 | ZY20210410 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-04-16 |  | 全保
1518 | ZY20210505 | ICU | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1519 | ZY20210506 | ICU | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1556 | ZY20210544 | ICU | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1567 | ZY20210653 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 圣诺SN-1600V | 1 | 2021-06-18 |  | 全保
1608 | ZY20210911 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1611 | ZY20210914 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1656 | ZY202112113 | ICU | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | GA ST40 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
1657 | ZY202112114 | ICU | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | GA ST40 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
1658 | ZY202112115 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N15 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
1731 | ZY20211269 | ICU | 营养泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-5021A | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
1732 | ZY20211270 | ICU | 营养泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-5021A | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
1733 | ZY20211271 | ICU | 营养泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-5021A | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
1734 | ZY20211272 | ICU | 双通道注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
1735 | ZY20211273 | ICU | 双通道注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
1762 | ZY202203006 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 瑞士哈美顿医疗公司 | HAMILTON_C1 | 1 | 2022-03-10 | 2024-01-17 | 全保
1796 | ZY202208014 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1797 | ZY202208015 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1799 | ZY202208017 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1802 | ZY202208020 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1809 | ZY202208027 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1813 | ZY202208031 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1818 | ZY202208036 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
1819 | ZY202208037 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
1820 | ZY202208038 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
1821 | ZY202208039 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
1835 | ZY202208054 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2212 | ZY202302101 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-29 | 全保
2213 | ZY202302102 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-29 | 全保
2250 | ZY202303027 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
2251 | ZY202303028 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
2252 | ZY202303029 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
2253 | ZY202303030 | ICU | 呼吸机（有创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV800 | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
2254 | ZY202303031 | ICU | 呼吸机（有创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV800 | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
2321 | ZY202303101 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2025-12-31 | 全保
2322 | ZY202303102 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2025-12-31 | 全保
2323 | ZY202303103 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2324 | ZY202303104 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2353 | ZY202303133 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2355 | ZY202303135 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2358 | ZY202303138 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2360 | ZY202303140 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2361 | ZY202303141 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2362 | ZY202303142 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2363 | ZY202303143 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2378 | ZY202303159 | ICU | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2387 | ZY202303168 | ICU | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2462 | ZY202312005 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV650 | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
92 | ZY2008000036 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2008-11-21 |  | 全保
102 | ZY2009000017 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
103 | ZY2009000018 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
104 | ZY2009000019 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-04-28 |  | 全保
106 | ZY2009000021 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-04-28 |  | 全保
113 | ZY2009000028 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-08-17 |  | 全保
114 | ZY2009000029 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-08-17 |  | 全保
125 | ZY2010000015 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
137 | ZY2010000032 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-01 |  | 全保
146 | ZY2010000042 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-01 |  | 全保
147 | ZY2010000043 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-01 |  | 全保
148 | ZY2010000044 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
149 | ZY2010000045 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
247 | ZY2010000243 | 儿科 | 双通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-2100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
262 | ZY2010000300 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
263 | ZY2010000301 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
264 | ZY2010000302 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
265 | ZY2010000303 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
266 | ZY2010000305 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
267 | ZY2010000306 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
268 | ZY2010000307 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
269 | ZY2010000308 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
270 | ZY2010000309 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-07-19 |  | 全保
271 | ZY2010000310 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
272 | ZY2010000312 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
275 | ZY2011000018 | 儿科 | 小儿CPAP系列持续正压通气系统 | 急救生命支持设备 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | CPAP-B | 1 | 2011-05-23 |  | 全保
420 | ZY2011000364 | 儿科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 | SE-1200 | 1 | 2011-03-02 |  | 全保
424 | ZY2011000387 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
505 | ZY2012000014 | 儿科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 美国加州普莱特塔班尼特公司 | PB840 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
526 | ZY2012000036 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
527 | ZY2012000037 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
528 | ZY2012000038 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
529 | ZY2012000039 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
530 | ZY2012000040 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
531 | ZY2012000041 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
621 | ZY2012000218 | 儿科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
630 | ZY2012000237 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
631 | ZY2012000238 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
632 | ZY2012000239 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-03-07 |  | 全保
633 | ZY2012000240 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-03-07 |  | 全保
634 | ZY2012000241 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
635 | ZY2012000242 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
663 | ZY2013000083 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
664 | ZY2013000084 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
665 | ZY2013000085 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
666 | ZY2013000086 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
667 | ZY2013000087 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
668 | ZY2013000088 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
1086 | ZY2017000016 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1139 | ZY2017000075 | 儿科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1205 | ZY2017000162 | 儿科 | T-组合婴儿复苏器 | 急救生命支持设备 | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | RD900AZU | 1 | 2017-11-30 |  | 全保
1208 | ZY2018000002 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1209 | ZY2018000003 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1210 | ZY2018000004 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1271 | ZY2018000109 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1272 | ZY2018000110 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1322 | ZY20191208 | 儿科 | 婴儿辐射保暖箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
1428 | ZY20201211 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
1429 | ZY20201212 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
1430 | ZY20201213 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
1431 | ZY20201214 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
1520 | ZY20210507 | 儿科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
2196 | ZY202302085 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | HKN-90 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-09 | 全保
2222 | ZY202302111 | 儿科 | 新生儿和小儿持续正压通气系统 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | NV6 | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
2318 | ZY202303098 | 儿科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 德尔格制造股份两合公司 | Infinity Acute Care System Workstation Neonatal Care | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2395 | ZY202303176 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2401 | ZY202303182 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2406 | ZY202303187 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2411 | ZY202303192 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2682 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 新生儿和小儿持续正压通气系统 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | NV6 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2630 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 10 Neo | 5 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2683 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 医用空氧混合器 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | KL-20 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2681 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uSP | 5 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
60 | ZY2004000009 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2004-09-20 |  | 全保
63 | ZY2004000031 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2004-10-20 |  | 全保
75 | ZY2006000003 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
93 | ZY2008000037 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2008-11-21 |  | 全保
110 | ZY2009000025 | 妇产科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-10-10 |  | 全保
126 | ZY2010000018 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-09-25 |  | 全保
135 | ZY2010000028 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
138 | ZY2010000033 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
139 | ZY2010000035 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
515 | ZY2012000025 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
516 | ZY2012000026 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
520 | ZY2012000030 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-12-28 |  | 全保
521 | ZY2012000031 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-12-28 |  | 全保
642 | ZY2013000004 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
643 | ZY2013000005 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
645 | ZY2013000007 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2013-07-02 |  | 全保
646 | ZY2013000008 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2013-07-02 |  | 全保
648 | ZY2013000010 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2013-12-03 |  | 全保
759 | ZY2015000031 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
760 | ZY2015000032 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
761 | ZY2015000033 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
795 | ZY2015000112 | 妇产科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
1129 | ZY2017000065 | 妇产科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1133 | ZY2017000069 | 妇产科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1160 | ZY2017000097 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN--90 | 1 | 2017-04-30 |  | 全保
1206 | ZY2017000163 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2017-12-26 |  | 全保
1207 | ZY2017000165 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2017-12-26 |  | 全保
1261 | ZY2018000096 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
1328 | ZY20200105 | 妇产科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2020-01-13 |  | 全保
1393 | ZY20200603 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2020-06-18 |  | 全保
1394 | ZY20200604 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2020-06-18 |  | 全保
1521 | ZY20210508 | 妇产科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1522 | ZY20210509 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1523 | ZY20210510 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1524 | ZY20210511 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1525 | ZY20210512 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1526 | ZY20210513 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1568 | ZY20210654 | 妇产科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 圣诺SN-1600V | 1 | 2021-06-18 |  | 全保
1827 | ZY202208045 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1829 | ZY202208047 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | HKN-90 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1837 | ZY202208056 | 妇产科 | 婴儿T-组合复苏器 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | NEO-Ⅰ | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
79 | ZY2007000003 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2007-08-13 |  | 全保
94 | ZY2009000009 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
145 | ZY2010000041 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
277 | ZY2011000020 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-05-09 |  | 全保
278 | ZY2011000021 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-05-10 |  | 全保
283 | ZY2011000027 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-12-27 |  | 全保
513 | ZY2012000023 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-04-27 |  | 全保
517 | ZY2012000027 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-06-26 |  | 全保
519 | ZY2012000029 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-07-02 |  | 全保
686 | ZY2014000006 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
1456 | ZY20210101 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞iMEC8 | 1 | 2021-01-06 |  | 全保
1623 | ZY20210927 | 肝胆外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1639 | ZY20211208 | 肝胆外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1745 | ZY20211283 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1746 | ZY20211284 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
2307 | ZY202303087 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2308 | ZY202303088 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2403 | ZY202303184 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2404 | ZY202303185 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2533 | ZY202410038 | 肝胆外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 全保
59 | ZY2004000008 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2004-09-20 |  | 全保
134 | ZY2010000027 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
136 | ZY2010000031 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
160 | ZY2010000056 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-18 |  | 全保
522 | ZY2012000032 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-07-05 |  | 全保
1128 | ZY2017000064 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1268 | ZY2018000106 | 感染科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iMEC10 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1367 | ZY20200320 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | TEC-5602 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1503 | ZY20210401 | 感染科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D | 1 | 2021-04-28 |  | 全保
1601 | ZY20210904 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1606 | ZY20210909 | 感染科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1609 | ZY20210912 | 感染科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1612 | ZY20210915 | 感染科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1792 | ZY202208010 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1795 | ZY202208013 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1800 | ZY202208018 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1806 | ZY202208024 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1807 | ZY202208025 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1810 | ZY202208028 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1817 | ZY202208035 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1833 | ZY202208051 | 感染科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1834 | ZY202208053 | 感染科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2101 | ZY202301401 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
2369 | ZY202303150 | 感染科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-17 | 全保
2380 | ZY202303161 | 感染科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2381 | ZY202303162 | 感染科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2631 | 城投公司采购设备 | 各科室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC 100 | 33 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2666 | 城投公司采购设备 | 各科室 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uVP | 11 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2906 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 体外除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMED 20 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2900 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C2 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2899 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 医用负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | PN-3000VSD30 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
74 | ZY2006000002 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
89 | ZY2008000007 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2008-06-05 |  | 全保
105 | ZY2009000020 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2009-12-16 |  | 全保
107 | ZY2009000022 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-04-28 |  | 全保
108 | ZY2009000023 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-10-10 |  | 全保
111 | ZY2009000026 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-09-21 |  | 全保
112 | ZY2009000027 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2009-09-01 |  | 全保
150 | ZY2010000046 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
154 | ZY2010000050 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-01-18 |  | 全保
296 | ZY2011000043 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2011-11-01 |  | 全保
523 | ZY2012000033 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2012-08-17 |  | 全保
524 | ZY2012000034 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2012-08-17 |  | 全保
525 | ZY2012000035 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2012-10-12 |  | 全保
1134 | ZY2017000070 | 骨科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1554 | ZY20210542 | 骨科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1555 | ZY20210543 | 骨科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1704 | ZY20211241 | 骨科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1600V | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1791 | ZY202208009 | 骨科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2248 | ZY202303025 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2249 | ZY202303026 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2405 | ZY202303186 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2407 | ZY202303188 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
506 | ZY2012000016 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
507 | ZY2012000017 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
508 | ZY2012000018 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-09-03 |  | 全保
509 | ZY2012000019 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-09-03 |  | 全保
510 | ZY2012000020 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-09-03 |  | 全保
690 | ZY2014000010 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
691 | ZY2014000011 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
692 | ZY2014000012 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
693 | ZY2014000013 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
694 | ZY2014000014 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
695 | ZY2014000015 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
696 | ZY2014000016 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
697 | ZY2014000017 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
698 | ZY2014000018 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
699 | ZY2014000019 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
738 | ZY2015000007 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | BiPAP A30 | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
739 | ZY2015000008 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | BiPAP A30 | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
740 | ZY2015000009 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | BiPAP A30 | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
1149 | ZY2017000085 | 呼吸与危重症医学科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1229 | ZY2018000034 | 呼吸与危重症医学科 | 生命体征监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | NT1D | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
1262 | ZY2018000100 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | SP7 | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
1263 | ZY2018000101 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | SP7 | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
1302 | ZY20190901 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2019-09-25 |  | 全保
1304 | ZY20191001 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
1315 | ZY20191204 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
1371 | ZY20200324 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1372 | ZY20200325-01 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1373 | ZY20200325-02 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1374 | ZY20200325-03 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1375 | ZY20200325-04 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1376 | ZY20200325-05 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1390 | ZY20200507 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机飞利浦 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | Trilogy 100 | 1 | 2020-05-22 |  | 全保
1533 | ZY20210520 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1534 | ZY20210521 | 呼吸与危重症医学科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1610 | ZY20210913 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1613 | ZY20210916 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1617 | ZY20210921 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | BPAP HE | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1622 | ZY20210926 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1624 | ZY20210928 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1787 | ZY202208005 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2022-08-03 | 2023-08-03 | 全保
1788 | ZY202208006 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2022-08-03 | 2023-08-03 | 全保
2221 | ZY202302110 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | BPAP HE | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
2264 | ZY202303041 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2265 | ZY202303042 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2266 | ZY202303043 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2267 | ZY202303044 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2268 | ZY202303045 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2269 | ZY202303046 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机（无创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-04 | 全保
2316 | ZY202303096 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-14 | 全保
2317 | ZY202303097 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-14 | 全保
2338 | ZY202303118 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2339 | ZY202303119 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2373 | ZY202303154 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2374 | ZY202303155 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2375 | ZY202303156 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2379 | ZY202303160 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2383 | ZY202303164 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2385 | ZY202303166 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2388 | ZY202303169 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2389 | ZY202303170 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2390 | ZY202303171 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2391 | ZY202303172 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2392 | ZY202303173 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2419 | ZY202303200 | 呼吸与危重症医学科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2422 | ZY202303203 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2423 | ZY202303204 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2424 | ZY202303205 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2425 | ZY202303206 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2429 | ZY202303210 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
2430 | ZY202303211 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
2431 | ZY202303212 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
2432 | ZY202303213 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
2465 | ZY202312008 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
2466 | ZY202312009 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
2467 | ZY202312010 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
2637 | 城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 低频体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | HLO-GJ13A | 6 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2667 | 城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uSP | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
276 | ZY2011000019 | 急诊科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC8 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
731 | ZY2014000078 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2014-06-11 |  | 全保
732 | ZY2014000079 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2014-06-11 |  | 全保
733 | ZY2014000083 | 急诊科 | 心电图仪 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | BCG-1350P | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
999 | ZY2016000233 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 |  | MR-508Ⅱ | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
1000 | ZY2016000236 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 |  | MR-508Ⅱ | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
1148 | ZY2017000084 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1150 | ZY2017000086 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1151 | ZY2017000087 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1190 | ZY2017000144 | 急诊科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 瑞士哈美顿医疗公司 | HAMILTON_C1 | 1 | 2017-07-13 |  | 全保
1270 | ZY2018000108 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R12 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1381 | ZY20200331 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | D3 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1382 | ZY20200332 | 急诊科 | 心电监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N1 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1407 | ZY20201007 | 急诊科 | 多道心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 依维柯车载/ECG-2350 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1410 | ZY20201011 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 依维柯车载/BeneHeart D2 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1412 | ZY20201014 | 急诊科 | 转运呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保科技有限公司 | 依维柯车载/AII6000B Plus | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1419 | ZY20201109 | 急诊科 | 自动心肺复苏机 | 急救生命支持设备 | 瑞典优欧莱福有限公司 | 依维柯车载/Lucas2 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1420 | ZY20201110 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 依维柯车载/ECG-2350 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1421 | ZY20201112 | 急诊科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | 依维柯车载/SV350 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1449 | ZY20201236 | 急诊科 | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1512 | ZY20210411 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-04-16 |  | 全保
1513 | ZY20210412 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-04-16 |  | 全保
1547 | ZY20210534 | 急诊科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1548 | ZY20210535 | 急诊科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1549 | ZY20210536 | 急诊科 | 洗胃机 | 急救生命支持设备 | 扬州惠科电子有限公司 | QZD-C | 1 | 2021-05-31 |  | 全保
1550 | ZY20210537 | 急诊科 | 洗胃机 | 急救生命支持设备 | 扬州惠科电子有限公司 | QZD-C | 1 | 2021-05-31 |  | 全保
1561 | ZY20210647 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | iMEC 8 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
1562 | ZY20210648 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | iMEC 8 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
1563 | ZY20210649 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
1564 | ZY20210650 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
1565 | ZY20210651 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
1566 | ZY20210652 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
1607 | ZY20210910 | 急诊科 | 自动洗胃机 | 急救生命支持设备 | 扬州惠科电子有限公司 | QZD-C | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
2102 | ZY202301402 | 急诊科 | 电动吸痰器 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | ASU-Ⅰ | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
2103 | ZY202301404 | 急诊科 | 转运呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 6000S | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
2104 | ZY202301405 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | SE-1201 | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
2105 | ZY202301406 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 1800s | 1 | 2023-01-06 | 2024-12-21 | 全保
2108 | ZY202301409 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cVP ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
2109 | ZY202301410 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cSP ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
2110 | ZY202301411 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cSP ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
2111 | ZY202301412 | 急诊科 | 急救转运呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | V1A | 1 | 2023-01-06 | 2024-12-21 | 全保
2112 | ZY202301413 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D6 | 1 | 2023-01-06 | 2024-12-21 | 全保
2117 | ZY202301419 | 急诊科 | 电动吸痰器 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | ASU-Ⅰ | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
2275 | ZY202303052 | 急诊科 | 呼吸机（无创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
2638 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 胸腔按压机 | 急救生命支持设备 | 苏州尚领医疗科技有限公司 | MCC-E1 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2632 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N1 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
678 | ZY2013000118 | 健康管理中心 | 十二导心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2013-12-31 |  | 全保
1001 | ZY2016000238 | 健康管理中心 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1206 | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
1002 | ZY2016000239 | 健康管理中心 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1206 | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
1538 | ZY20210525 | 健康管理中心 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
2645 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 数字式多道心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 120 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1589 | ZY20210805 | 介入诊疗室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | 有创/ePM10M | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
1590 | ZY20210806 | 介入诊疗室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneHeartD3 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
1764 | ZY202203009 | 介入诊疗室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 |  | SN-50C6T | 1 | 2022-03-11 | 2022-12-29 | 全保
1765 | ZY202203010 | 介入诊疗室 | 输液泵 | 急救生命支持设备 |  | SN-1600V | 1 | 2022-03-11 | 2022-12-09 | 全保
1775 | ZY202204005 | 介入诊疗室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D | 1 | 2022-04-18 | 2023-03-13 | 全保
1141 | ZY2017000077 | 口腔科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
2798 | 城投公司采购设备 | 口腔科 | 便携式吸痰器 | 急救生命支持设备 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7E-A | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
99 | ZY2009000014 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
100 | ZY2009000015 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
101 | ZY2009000016 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
155 | ZY2010000051 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
156 | ZY2010000052 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
157 | ZY2010000053 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-08-31 |  | 全保
158 | ZY2010000054 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-08-31 |  | 全保
162 | ZY2010000059 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
166 | ZY2010000064 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
167 | ZY2010000065 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-11-26 |  | 全保
171 | ZY2010000071 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 迈瑞监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-08-23 |  | 全保
256 | ZY2010000265 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
257 | ZY2010000266 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
258 | ZY2010000270 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
419 | ZY2011000351 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
425 | ZY2011000391 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
426 | ZY2011000392 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
427 | ZY2011000393 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
734 | ZY2014000087 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒连注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2014-06-30 |  | 全保
746 | ZY2015000018 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
747 | ZY2015000019 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
748 | ZY2015000020 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
749 | ZY2015000021 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1137 | ZY2017000073 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1216 | ZY2018000017 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 胰岛素注射泵 | 急救生命支持设备 | 美敦力（上海）管理有限公司 | MMT-712EWS | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1217 | ZY2018000018 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 胰岛素注射泵 | 急救生命支持设备 | 美敦力（上海）管理有限公司 | MMT-712EWS | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1532 | ZY20210519 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
2261 | ZY202303038 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2262 | ZY202303039 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2263 | ZY202303040 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2337 | ZY202303117 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2372 | ZY202303153 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2382 | ZY202303163 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2384 | ZY202303165 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2386 | ZY202303167 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2394 | ZY202303175 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2408 | ZY202303189 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2409 | ZY202303190 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2410 | ZY202303191 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2464 | ZY202312007 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
647 | ZY2013000009 | 门诊办 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MEL-2000 | 1 | 2013-12-02 |  | 全保
1143 | ZY2017000079 | 门诊办 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1144 | ZY2017000080 | 门诊办 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1145 | ZY2017000081 | 门诊办 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1551 | ZY20210538 | 门诊办 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
2282 | ZY202303060 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2283 | ZY202303061 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2284 | ZY202303062 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2285 | ZY202303065 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2580 | ZY202507003 | 门诊办 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | 全保
95 | ZY2009000010 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
96 | ZY2009000011 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
97 | ZY2009000012 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
98 | ZY2009000013 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
151 | ZY2010000047 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
163 | ZY2010000061 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
164 | ZY2010000062 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
165 | ZY2010000063 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
290 | ZY2011000034 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
291 | ZY2011000036 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT-4000FPR0 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
501 | ZY2011000675 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
741 | ZY2015000013 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
762 | ZY2015000034 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1135 | ZY2017000071 | 泌尿外科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1545 | ZY20210532 | 泌尿外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1776 | ZY202204006 | 泌尿外科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1600V | 1 | 2022-04-20 | 2023-04-20 | 全保
1793 | ZY202208011 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1803 | ZY202208021 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1812 | ZY202208030 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1815 | ZY202208033 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1816 | ZY202208034 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2255 | ZY202303032 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2256 | ZY202303033 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2257 | ZY202303034 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2258 | ZY202303035 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2259 | ZY202303036 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2260 | ZY202303037 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2806 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 电子注射器 | 急救生命支持设备 | 湖南思敏医疗科技有限公司 | STM-DSI-02 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2649 | 城投公司采购设备 | 普通外科 | 术中神经监护仪 | 急救生命支持设备 | 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | BN-JCY-280A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
56 | ZY2003000002 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS9000 | 1 | 2003-10-20 |  | 全保
66 | ZY2005000007 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2005-11-20 |  | 全保
81 | ZY2007000005 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2007-04-28 |  | 全保
82 | ZY2007000006 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2007-04-28 |  | 全保
109 | ZY2009000024 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2009-11-27 |  | 全保
153 | ZY2010000049 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
280 | ZY2011000023 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MP-900F | 1 | 2011-05-03 |  | 全保
287 | ZY2011000031 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
288 | ZY2011000032 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
289 | ZY2011000033 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
293 | ZY2011000040 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
294 | ZY2011000041 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
700 | ZY2014000020 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
701 | ZY2014000021 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
702 | ZY2014000022 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
789 | ZY2015000096 | 神经内科/神经外科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-12-09 |  | 全保
1132 | ZY2017000068 | 神经内科/神经外科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1282 | ZY20190401 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2019-04-18 |  | 全保
1318 | ZY20191206-01 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iME-8 | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
1319 | ZY20191206-02 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iME-8 | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
1539 | ZY20210526 | 神经内科/神经外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1540 | ZY20210527 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1541 | ZY20210528 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1542 | ZY20210529 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1543 | ZY20210530 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1544 | ZY20210531 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1614 | ZY20210917 | 神经内科/神经外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1615 | ZY20210918 | 神经内科/神经外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1790 | ZY202208008 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1798 | ZY202208016 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1804 | ZY202208022 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2270 | ZY202303047 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2271 | ZY202303048 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2272 | ZY202303049 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2273 | ZY202303050 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2274 | ZY202303051 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2334 | ZY202303114 | 神经内科/神经外科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2393 | ZY202303174 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2398 | ZY202303179 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2400 | ZY202303181 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2413 | ZY202303194 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2418 | ZY202303199 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2463 | ZY202312006 | 神经内科/神经外科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
2576 | ZY202506001 | 神经内科/神经外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-C1A | 1 | 2025-06-23 | 2026-06-23 | 全保
2577 | ZY202506002 | 神经内科/神经外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-C1A | 1 | 2025-06-23 | 2026-06-23 | 全保
2578 | ZY202507001 | 神经内科/神经外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50F6A | 1 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | 全保
70 | ZY2005000013 | 手术室 | 多功能麻醉机 | 急救生命支持设备 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | ACM608 | 1 | 2005-03-20 |  | 全保
84 | ZY2007000009 | 手术室 | 多功能麻醉机 | 急救生命支持设备 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | ACM603 | 1 | 2007-03-23 |  | 全保
115 | ZY2009000030 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | ACM603 | 1 | 2009-12-24 |  | 全保
538 | ZY2012000054 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus | 1 | 2012-04-23 |  | 全保
608 | ZY2012000193 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道SN-50F6 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
609 | ZY2012000194 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道SN-50F6 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
610 | ZY2012000195 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
611 | ZY2012000196 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
1087 | ZY2017000019 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1088 | ZY2017000020 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1089 | ZY2017000021 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1093 | ZY2017000025 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | T5+IBP | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1094 | ZY2017000026 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Beneview T5 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1095 | ZY2017000027 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | T5+IBP | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1146 | ZY2017000082 | 手术室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1218 | ZY2018000020 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iMEC10 | 1 | 2018-04-12 |  | 全保
1219 | ZY2018000021 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iMEC10 | 1 | 2018-04-12 |  | 全保
1220 | ZY2018000022 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iMEC10 | 1 | 2018-04-12 |  | 全保
1402 | ZY20201001 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1403 | ZY20201002 | 手术室 | 麻醉系统 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius Plus XL | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1546 | ZY20210533 | 手术室 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1808 | ZY202208026 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1811 | ZY202208029 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2215 | ZY202302104 | 手术室 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
2216 | ZY202302105 | 手术室 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
2217 | ZY202302106 | 手术室 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
2310 | ZY202303090 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2311 | ZY202303091 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2312 | ZY202303092 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2313 | ZY202303093 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2314 | ZY202303094 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2315 | ZY202303095 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2319 | ZY202303099 | 手术室 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2320 | ZY202303100 | 手术室 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2328 | ZY202303108 | 手术室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2329 | ZY202303109 | 手术室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2349 | ZY202303129 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2350 | ZY202303130 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2351 | ZY202303131 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2352 | ZY202303132 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2354 | ZY202303134 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2356 | ZY202303136 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2357 | ZY202303137 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2359 | ZY202303139 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2414 | ZY202303195 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2415 | ZY202303196 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2416 | ZY202303197 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2420 | ZY202303201 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2532 | ZY202410037 | 手术室 | 麻醉深度监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市太极医疗科技有限公司 | TD-3200A | 1 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 全保
2695 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 麻醉系统 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 2 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2830 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | AX-900A | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2831 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | TV50 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
57 | ZY2003000003 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS9000 | 1 | 2003-10-20 |  | 全保
80 | ZY2007000004 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2007-08-13 |  | 全保
123 | ZY2010000013 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M9000 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
284 | ZY2011000028 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-07-22 |  | 全保
285 | ZY2011000029 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-07-22 |  | 全保
286 | ZY2011000030 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-11-01 |  | 全保
514 | ZY2012000024 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-04-27 |  | 全保
518 | ZY2012000028 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-06-26 |  | 全保
617 | ZY2012000211 | 胃肠外科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-508 | 1 | 2012-04-04 |  | 全保
687 | ZY2014000007 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
1131 | ZY2017000067 | 胃肠外科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1457 | ZY20210102 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞iMEC8 | 1 | 2021-01-06 |  | 全保
1527 | ZY20210514 | 胃肠外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1528 | ZY20210515 | 胃肠外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1640 | ZY20211209 | 胃肠外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1743 | ZY20211281 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1744 | ZY20211282 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
2309 | ZY202303089 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2335 | ZY202303115 | 胃肠外科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2397 | ZY202303178 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2399 | ZY202303180 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2402 | ZY202303183 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2534 | ZY202410039 | 胃肠外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 全保
2535 | ZY202410040 | 胃肠外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 全保
1142 | ZY2017000078 | 胃镜室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
2331 | ZY202303111 | 胃镜室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2633 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 体外除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMED 20 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
58 | ZY2004000006 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2004-11-20 |  | 全保
68 | ZY2005000009 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2005-09-20 |  | 全保
69 | ZY2005000010 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2005-07-20 |  | 全保
76 | ZY2006000004 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
124 | ZY2010000014 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
127 | ZY2010000019 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-09-25 |  | 全保
128 | ZY2010000020 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
129 | ZY2010000022 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-09-25 |  | 全保
130 | ZY2010000023 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
131 | ZY2010000024 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
132 | ZY2010000025 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | MP-900F | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
133 | ZY2010000026 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
140 | ZY2010000036 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
144 | ZY2010000040 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | MP-900F | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
152 | ZY2010000048 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
169 | ZY2010000069 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2010-01-19 |  | 全保
292 | ZY2011000039 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
295 | ZY2011000042 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2011-11-21 |  | 全保
397 | ZY2011000227 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2011-12-08 |  | 全保
533 | ZY2012000043 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
751 | ZY2015000023 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
752 | ZY2015000024 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
753 | ZY2015000025 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
754 | ZY2015000026 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1055 | ZY2016000313 | 消化内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | SN-1500H | 1 | 2016-10-12 |  | 全保
1056 | ZY2016000314 | 消化内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | SN-1500H | 1 | 2016-09-22 |  | 全保
1138 | ZY2017000074 | 消化内科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1225 | ZY2018000029 | 消化内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
1377 | ZY20200326-01 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1378 | ZY20200326-02 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1530 | ZY20210517 | 消化内科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1531 | ZY20210518 | 消化内科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
2376 | ZY202303157 | 消化内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2377 | ZY202303158 | 消化内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2417 | ZY202303198 | 消化内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
421 | ZY2011000366 | 心电室 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2011-06-03 |  | 全保
620 | ZY2012000217 | 心电室 | 十二导心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2012-10-12 |  | 全保
1136 | ZY2017000072 | 心电室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1256 | ZY2018000091 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
1257 | ZY2018000092 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
1258 | ZY2018000093 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
1259 | ZY2018000094 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
1260 | ZY2018000095 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
1334 | ZY20200307 | 心电室 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有线公司 | ECG-2350 | 1 | 2020-03-03 |  | 全保
1506 | ZY20210404 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
1507 | ZY20210406 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
1508 | ZY20210407 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
1509 | ZY20210408 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
1699 | ZY20211236 | 心电室 | 动态血压记录盒 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2021-12-06 |  | 全保
1700 | ZY20211237 | 心电室 | 动态血压记录盒 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2021-12-06 |  | 全保
2276 | ZY202303053 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
2277 | ZY202303054 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
2278 | ZY202303055 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
2279 | ZY202303056 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
2280 | ZY202303058 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-27 | 全保
2281 | ZY202303059 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-27 | 全保
2565 | ZY202501009 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2566 | ZY202501010 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2567 | ZY202501011 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2568 | ZY202501012 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2569 | ZY202501013 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2570 | ZY202501014 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2571 | ZY202501015 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2572 | ZY202501016 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2573 | ZY202501017 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2574 | ZY202501018 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2650 | 城投公司采购设备 | 心电图室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 10 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
55 | ZY2003000001 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS9000 | 1 | 2003-10-20 |  | 全保
67 | ZY2005000008 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2005-01-20 |  | 全保
77 | ZY2006000005 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
83 | ZY2007000007 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2007-02-28 |  | 全保
141 | ZY2010000037 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
142 | ZY2010000038 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
143 | ZY2010000039 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
161 | ZY2010000057 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
170 | ZY2010000070 | 心血管内科 | 监护仪呼吸模块 | 急救生命支持设备 |  |  | 1 | 2010-03-22 |  | 全保
259 | ZY2010000280 | 心血管内科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有线公司 | ECG-1350C | 1 | 2010-01-06 |  | 全保
279 | ZY2011000022 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-05-03 |  | 全保
281 | ZY2011000025 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | MP-900F | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
282 | ZY2011000026 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
511 | ZY2012000021 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
512 | ZY2012000022 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
618 | ZY2012000212 | 心血管内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
688 | ZY2014000008 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-01-08 |  | 全保
689 | ZY2014000009 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-01-08 |  | 全保
742 | ZY2015000014 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
743 | ZY2015000015 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
744 | ZY2015000016 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
745 | ZY2015000017 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
763 | ZY2015000035 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 无 | NTID | 1 | 2015-12-09 |  | 全保
788 | ZY2015000095 | 心血管内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-12-09 |  | 全保
790 | ZY2015000097 | 心血管内科 | 智能输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
791 | ZY2015000098 | 心血管内科 | 智能输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
794 | ZY2015000111 | 心血管内科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
1003 | ZY2016000240 | 心血管内科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1206 | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
1147 | ZY2017000083 | 心血管内科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1269 | ZY2018000107 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iMEC10 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1392 | ZY20200602 | 心血管内科 | 体外起搏器 | 急救生命支持设备 | 百多力欧洲股份有限公司 | Reocor S | 1 | 2020-06-23 |  | 全保
1535 | ZY20210522 | 心血管内科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1536 | ZY20210523 | 心血管内科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1537 | ZY20210524 | 心血管内科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1605 | ZY20210908 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1642 | ZY202112100 | 心血管内科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1645 | ZY202112103 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1646 | ZY202112104 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1647 | ZY202112105 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1648 | ZY202112106 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1649 | ZY202112107 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1650 | ZY202112108 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1651 | ZY202112109 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST25 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1653 | ZY202112110 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST25 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1754 | ZY20211295 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1755 | ZY20211296 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1756 | ZY20211297 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1757 | ZY20211298 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1758 | ZY20211299 | 心血管内科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | H12 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1794 | ZY202208012 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1801 | ZY202208019 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1805 | ZY202208023 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1814 | ZY202208032 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2367 | ZY202303148 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-03 | 全保
2368 | ZY202303149 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-03 | 全保
2370 | ZY202303151 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2371 | ZY202303152 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2412 | ZY202303193 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2471 | ZY202401001 | 心血管内科 | 体外起搏器 | 急救生命支持设备 | 百多力欧洲股份两合有限公司BIOTRONIK SE&CO.KG | Reocor S | 1 | 2024-01-02 | 2027-01-02 | 全保
2644 | 城投公司采购设备 | 心血管内科 | 多道心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | ECG-3350 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
168 | ZY2010000068 | 血液透析室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-11-26 |  | 全保
422 | ZY2011000367 | 血液透析室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 德国METRAX | PRIMEDIC Defi-BM110 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
2333 | ZY202303113 | 血液透析室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2396 | ZY202303177 | 血液透析室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
2421 | ZY202303202 | 血液透析室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
65 | ZY2005000006 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2005-02-20 |  | 全保
122 | ZY2010000012 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT6000A | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
755 | ZY2015000027 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
756 | ZY2015000028 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
757 | ZY2015000029 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
758 | ZY2015000030 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1130 | ZY2017000066 | 眼/耳鼻咽喉科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1552 | ZY20210540 | 眼/耳鼻咽喉科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1553 | ZY20210541 | 眼/耳鼻咽喉科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
2330 | ZY202303110 | 眼/耳鼻咽喉科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2332 | ZY202303112 | 眼/耳鼻咽喉科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
1380 | ZY20200330 | 医学装备科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-2360 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1621 | ZY20210925 | 医学装备科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1828 | ZY202208046 | 医学装备科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-90AC | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1830 | ZY202208048 | 医学装备科 | 医用空氧混合器 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | KY-20B | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1832 | ZY202208050 | 医学装备科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-920 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2336 | ZY202303116 | 医学装备科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
750 | ZY2015000022 | 中医/康复医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1140 | ZY2017000076 | 中医/康复医学科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1529 | ZY20210516 | 中医/康复医学科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
159 | ZY2010000055 | 肿瘤科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-18 |  | 全保
1602 | ZY20210905 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1603 | ZY20210906 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1604 | ZY20210907 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1736 | ZY20211274 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1737 | ZY20211275 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1738 | ZY20211276 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1739 | ZY20211277 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1740 | ZY20211278 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1741 | ZY20211279 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1742 | ZY20211280 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1747 | ZY20211287 | 肿瘤科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
1748 | ZY20211288 | 肿瘤科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
2193 | ZY202302081 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-08 | 全保
2286 | ZY202303066 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2287 | ZY202303067 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2288 | ZY202303068 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2289 | ZY202303069 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2290 | ZY202303070 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2291 | ZY202303071 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2292 | ZY202303072 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2293 | ZY202303073 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2294 | ZY202303074 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2295 | ZY202303075 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2296 | ZY202303076 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2297 | ZY202303077 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2298 | ZY202303078 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2299 | ZY202303079 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2300 | ZY202303080 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2301 | ZY202303081 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2302 | ZY202303082 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2303 | ZY202303083 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2304 | ZY202303084 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2305 | ZY202303085 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2306 | ZY202303086 | 肿瘤科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
2775 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 自动推注系统 | 急救生命支持设备 | 深圳市信冠机电有限公司 | Zenith-C22 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
683 | ZY2013000127 | 医学检验科 | 医用低温冰箱 | 检验设备 |  | DVU-388（DW-25L262） | 1 | 2013-07-30 |  | 技术保
1236 | ZY2018000046 | 医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | 检验设备 | 上海力申科学仪器有限公司 | HF151 | 1 | 2018-06-29 |  | 技术保
1280 | ZY20190303-1 | 医学检验科 | 全自动血细胞分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5390CRP | 1 | 2019-03-27 |  | 技术保
1299 | ZY20190808 | 医学检验科 | 医用低温保存箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L262 | 1 | 2019-08-29 |  | 技术保
1397 | ZY20200903-01 | 医学检验科 | 低温高速离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TGL-1650 | 1 | 2020-10-01 |  | 技术保
1398 | ZY20200904-01 | 医学检验科 | 医用低温冰箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L262 | 1 | 2020-10-01 |  | 技术保
1399 | ZY20200906-01 | 医学检验科 | 实时荧光定量PCR分析系统 | 检验设备 | 上海宏石医疗科技有限公司 | SLAN-96S | 1 | 2020-10-01 |  | 技术保
1435 | ZY20201219 | 医学检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | 检验设备 | 上海宏石医疗科技有限公司 | SLAN-96S | 1 | 2020-12-23 |  | 技术保
1436 | ZY20201222 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
1437 | ZY20201223 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
1438 | ZY20201224 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
1439 | ZY20201225 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
1697 | ZY20211233 | 医学检验科 | 自动化血培养系统 | 检验设备 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | BC120 | 1 | 2021-12-06 |  | 技术保
1698 | ZY20211234 | 医学检验科 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 检验设备 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | AutoMic-i600 | 1 | 2021-12-06 |  | 技术保
1850 | ZY202211007 | 医学检验科 | 全自动核酸提取仪 | 检验设备 | 迈克医疗电子有限公司 | N96 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 技术保
2487 | ZY202404003 | 医学检验科 | 梅毒旋转仪 | 检验设备 | 江苏天翎仪器有限公司 | TLSK-Ⅱ | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 技术保
2488 | ZY202404004 | 医学检验科 | 微量振荡器 | 检验设备 | 常州荣华仪器制造有限公司 | ZW-A | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 技术保
2493 | ZY202406001 | 医学检验科 | 核酸提取仪 | 检验设备 | 圣湘生物科技有限公司 | Natch 48 | 1 | 2024-06-03 | 2027-06-03 | 技术保
2553 | ZY202412001 | 医学检验科 | 微生物比浊仪 | 检验设备 | 上海皓信生物科技有限公司 | Micro-CHEK Plus | 1 | 2024-12-12 | 2027-12-05 | 技术保
2554 | ZY202412002 | 医学检验科 | 自动染片机 | 检验设备 | 上海皓信生物科技有限公司 | Mycob.T Stainer Plus | 1 | 2024-12-12 | 2027-12-12 | 技术保
2556 | ZY202412004 | 医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | 检验设备 | 上海力申科学仪器有限公司 | HF151 | 1 | 2024-12-12 | 2027-12-12 | 技术保
2846 | 传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | 检验设备 | 上海力申科学仪器有限公司 | HF151 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
2844 | 传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 低速离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | DD-6000 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
1446 | ZY20201232 | 医学检验科 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | 检验设备 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | EXS3000 | 1 | 2020-12-31 | 厂家全保至2028年11月 | 不保
2845 | 传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 医用低温保存箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L262 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2849 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动生化分析仪 | 检验设备 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 日立LABOSPECT 008 α | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2857 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动样品处理系统 | 检验设备 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | DxA 5000 Fit | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2885 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光酶免分析仪 | 检验设备 | 天津喜诺生物医药有限公司 | FACIS-I | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2850 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动样本处理系统 | 检验设备 | 迈克医疗电子有限公司 | LABAS MAX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2851 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 样品后处理系统 | 检验设备 | 上海创司杰医疗科技有限公司 | CBS-8531 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2856 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验设备 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | UniCel DxI 800 Access Immunoassay System | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2884 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 微生物培养监测仪 | 检验设备 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | BC60-120 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2888 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动核酸提取仪 | 检验设备 | 苏州创澜生物科技有限公司 | Innovo-QS | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2890 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动抽滤机 | 检验设备 | 重庆庞通医疗器械有限公司 | PT/SFM-4A | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2863 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 化学发光测定仪 | 检验设备 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | iFlash 3000-C | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2880 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 流式细胞仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BriCyte MX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2886 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | 检验设备 | 上海宏石医疗科技有限公司 | SLAN-96P | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2858 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 智能采血系统 | 检验设备 | 杭州博欣科技有限公司 | E800S | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2852 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 | 检验设备 | 雷度米特医疗设备有限公司Radiometer Medical Aps | ABL90 FLEX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2853 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | 检验设备 | 上海惠中医疗科技有限公司 | MQ-8000 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2870 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 自动血涂片制备仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SC-120 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2872 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动凝血分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CX-9000 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2877 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血型分析仪 | 检验设备 | 无锡源博生物科技有限公司 | YBXK-4150 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2889 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 样本处理仪 | 检验设备 | 苏州创澜生物科技有限公司 | Innovo-u1tra4 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2887 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 核酸提取仪 | 检验设备 | 圣湘生物科技股份有限公司 | Natch96 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2875 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动粪便分析仪 | 检验设备 | 爱威科技股份有限公司 | AVE-562B | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2876 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 检验设备 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | AutowoMO W500 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2868 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-7500[N]CS | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2869 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-7500[NR]CS | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2871 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 样本处理系统 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CAL7000 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2873 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动尿液分析仪 | 检验设备 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | UC-1800 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2874 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动尿液有形成分分析仪 | 检验设备 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | UD-1320 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2860 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验设备 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | MAGLUMI X8 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2861 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动样品处理系统 | 检验设备 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | SATLARS T8 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2862 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验设备 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | Wan200+ | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2864 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 大容量冷冻离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | LD-5M | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2865 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 高速冷冻离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TGL-2150 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2866 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 医用冷藏箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-761GD | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2867 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 医用低温保存箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW‐30L298J | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2878 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血沉压积动态分析仪 | 检验设备 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | NF-99120 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2879 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血栓弹力图仪 | 检验设备 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | CFMS LEPU-Auto8 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2883 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 电子接种灭菌器 | 检验设备 | 山东博科消毒设备有限公司 | BK-HM15 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2854 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 低速离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TD-5M | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2855 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 医用冷藏箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-761GD | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2859 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 智能标本运输机器人 | 检验设备 | 杭州博欣科技有限公司 | A100 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2834 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 高频振动排痰机 | 康复理疗设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | P30 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
1232 | ZY2018000040 | ICU | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
1774 | ZY202204004 | ICU | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 |  | QL/IPC-AIII | 1 | 2022-03-09 |  | 全保
1824 | ZY202208042 | ICU | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2347 | ZY202303127 | ICU | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-11 | 全保
1244 | ZY2018000062 | 儿科 | 微波治疗仪 | 康复理疗设备 | 成都市恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
1245 | ZY2018000063 | 儿科 | 微波治疗仪 | 康复理疗设备 | 成都市恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
1249 | ZY2018000071 | 儿科 | 拍背排痰仪 | 康复理疗设备 | 山东淄博泰雷兹电子有限公司 | ZPT-206A | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
2190 | ZY202302078 | 儿科 | 微波治疗仪 | 康复理疗设备 | 成都市恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-03 | 全保
2199 | ZY202302088 | 儿科 | 胸部振荡排痰仪 | 康复理疗设备 | 山东淄博泰雷兹电子有限公司 | ZPT-203A | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-07 | 全保
2685 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 微波治疗机 | 康复理疗设备 | 成都恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2684 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | XY-K-PTJ-Ⅱ | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1313 | ZY20191101 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2019-11-21 |  | 全保
1505 | ZY20210403 | 妇产科 | 盆底康复治疗仪生物刺激反馈仪 | 康复理疗设备 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | MLD B4 | 1 | 2021-04-30 |  | 全保
1629 | ZY20211103 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
2118 | ZY202301420 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-01-18 | 2024-01-11 | 全保
2200 | ZY202302089 | 妇产科 | 盆底康复治疗仪（生物刺激反馈仪） | 康复理疗设备 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | MLD B4 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-13 | 全保
2201 | ZY202302090 | 妇产科 | 便携式生物刺激反馈仪 | 康复理疗设备 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | MLDM4R | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-13 | 全保
1668 | ZY202112124 | 肝胆外科 | 微波消融治疗仪 | 康复理疗设备 | 南京康友医疗科技有限公司 | KY-2000A | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1752 | ZY20211293 | 肝胆外科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YSQ01B | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
2456 | ZY202311003 | 肝胆外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 全保
1823 | ZY202208041 | 感染科 | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1825 | ZY202208043 | 感染科 | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
2326 | ZY202303106 | 感染科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-11 | 全保
2687 | 城投公司采购设备 | 感染科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB-QPT6 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2843 | 传染病区医院采购设备 | 感染科 | 中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 中科伟建（辽宁）医疗器械有限公司（变更为：三合正德（辽宁）医疗科技有限公司） | ZK-18-B | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2904 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 康复理疗设备 | 海南齐佳智能科技有限公司 | QJ-B300 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
85 | ZY2007000049 | 骨科 | 电脑骨伤治疗仪 | 康复理疗设备 | 广东龙之杰科技有限公司 | LGT-2000 | 1 | 2007-07-09 |  | 全保
239 | ZY2010000182 | 骨科 | 骨伤治疗仪 | 康复理疗设备 | 广东龙之杰科技有限公司 | LGT-2000 | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
1695 | ZY20211230 | 骨科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1770 | ZY202203018 | 呼吸与危重症医学科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 |  | QL/IPC-AIII | 1 | 2022-03-24 | 2023-03-23 | 全保
1781 | ZY202205005 | 呼吸与危重症医学科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | 全保
2194 | ZY202302083 | 呼吸与危重症医学科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YSQ01B | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-12 | 全保
1426 | ZY20201205 | 急诊科 | 红外热成像仪 | 康复理疗设备 | 上海热像科技股份有限公司 | Fotric692-L28 | 1 | 2020-12-07 |  | 全保
2662 | 城投公司采购设备 | 介入导管室 | 心脏射频消融仪 | 康复理疗设备 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | VATION-100C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2546 | ZY202410051 | 泌尿外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
2812 | 城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 磁振热治疗仪 | 康复理疗设备 | 三维医疗科技江苏股份有限公司 | SW-3901 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2811 | 城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 男性性功能康复治疗仪 | 康复理疗设备 | 三维医疗科技江苏股份有限公司 | SW-3503 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2696 | 城投公司采购设备 | 内分泌科 | 骨质疏松治疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB320 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
590 | ZY2012000152 | 皮肤/医疗美容科 | 光子治疗仪 | 康复理疗设备 | Active Optical Systiems LTD | record-618 | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
612 | ZY2012000203 | 皮肤/医疗美容科 | 紫外线治疗仪 | 康复理疗设备 | 重庆德马光电科技有限公司 | 7 SEQIES | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
2697 | 城投公司采购设备 | 普通外科 | 体内冲击波碎石仪 | 康复理疗设备 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | TCS-L-Ⅱ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1335 | ZY20200308 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | IPC-AI | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1677 | ZY202112135 | 神经内科/神经外科 | 经颅磁刺激仪 | 康复理疗设备 | 河南智领医疗设备有限公司 | ZL-N-800 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
2228 | ZY202303005 | 神经内科/神经外科 | 经颅磁刺激仪 | 康复理疗设备 | 河南智领医疗设备有限公司 | ZL-N-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2454 | ZY202311001 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 全保
2549 | ZY202410054 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
2550 | ZY202410055 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
2656 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 多导睡眠记录仪 | 康复理疗设备 | 杭州大牧医疗科技有限公司 | DM-5100P | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2657 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 多导睡眠记录仪 | 康复理疗设备 | 杭州大牧医疗科技有限公司 | DM-5100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2659 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 胸部振荡排痰仪 | 康复理疗设备 | 淄博泰雷兹电子有限公司 | ZPT-203A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1231 | ZY2018000039 | 手术室 | 医用升温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
2693 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 医用升温毯 | 康复理疗设备 | 天津海明医疗用品有限公司 | SHWT-D型 | 8 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1753 | ZY20211294 | 胃肠外科 | 微波治疗机 | 康复理疗设备 | 成都恒波医疗器械有限公司 | HB-W-L | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
2229 | ZY202303006 | 胃肠外科 | 中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南优卓医疗科技有限公司 | YZ-ZP-D | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-09 | 全保
2455 | ZY202311002 | 胃肠外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 全保
2239 | ZY202303016 | 眼/耳鼻咽喉科 | 视觉功能训练治疗软件 | 康复理疗设备 | 广州视景医疗软件有限公司 | SJ-RS-WL2015 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2245 | ZY202303022 | 眼/耳鼻咽喉科 | 经颅磁刺激仪 | 康复理疗设备 | 河南智领医疗设备有限公司 | ZL-N-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2325 | ZY202303105 | 眼/耳鼻咽喉科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-11 | 全保
2788 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 声频共振耳聋治疗机 | 康复理疗设备 | 沈阳新圳医用电子仪器公司 | CZT-8F | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
273 | ZY2011000003 | 中医/康复医学科 | 经皮神经电刺激电疗仪 | 康复理疗设备 | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | KD-2A | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
405 | ZY2011000251 | 中医/康复医学科 | 痉挛肌治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | KX-3A | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
406 | ZY2011000254 | 中医/康复医学科 | 电脑疼痛治疗仪 | 康复理疗设备 | 郑州市中心医疗设备有限公司 | ZX-801 | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
775 | ZY2015000059 | 中医/康复医学科 | 骨质疏松治疗仪 | 康复理疗设备 | 天津市同业科技发展有限公司 | TY-PEMF-C型 | 1 | 2015-05-31 |  | 全保
1051 | ZY2016000306 | 中医/康复医学科 | 超短波电疗机 | 康复理疗设备 | 汕头市医用设备厂有限公司 | DL-C-B | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
1052 | ZY2016000307 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-II | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
1096 | ZY2017000032 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-II | 1 | 2017-03-16 |  | 全保
1274 | ZY2018000119 | 中医/康复医学科 | OT操作台 | 康复理疗设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-ZY-OTZ-2 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1275 | ZY2018000121 | 中医/康复医学科 | 康复用床 | 康复理疗设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-PTC-1 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1276 | ZY2018000122 | 中医/康复医学科 | 康复用床 | 康复理疗设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-PTC-1 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1305 | ZY20191002 | 中医/康复医学科 | 中医负压排酸仪 | 康复理疗设备 | 广州诺美美容仪器厂 | 双泵 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
1504 | ZY20210402 | 中医/康复医学科 | 短波治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | XY-K-CDB-Ⅳ | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
1620 | ZY20210924 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1625 | ZY20210929 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
2536 | ZY202410041 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2537 | ZY202410042 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2538 | ZY202410043 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2539 | ZY202410044 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2540 | ZY202410045 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2541 | ZY202410046 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2542 | ZY202410047 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2543 | ZY202410048 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2544 | ZY202410049 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2545 | ZY202410050 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
2547 | ZY202410052 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南奔奥医疗设备有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
2548 | ZY202410053 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南奔奥医疗设备有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
2558 | ZY202501002 | 中医/康复医学科 | 熏蒸治疗仪 | 康复理疗设备 | 湖北健身医疗器械有限公司 | XKQ-Ⅱ-C2 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2559 | ZY202501003 | 中医/康复医学科 | 红外偏振光治疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州博创医疗器械有限公司 | SL-PZG-C | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2561 | ZY202501005 | 中医/康复医学科 | 脑电仿生电刺激仪 | 康复理疗设备 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YS5004 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2575 | ZY202501019 | 中医/康复医学科 | 全数字超声治疗仪 | 康复理疗设备 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | WED-200 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2668 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 冲击波治疗仪 | 康复理疗设备 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-SW2100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2677 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 智能磨砂板(数字化作业训练平台） | 康复理疗设备 | 卓道医疗科技（浙江）有限公司 | APTable | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2680 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 振动排痰机 | 康复理疗设备 | 尼亚加拉（南京）医疗技术有限公司 | CycloSys-P22D | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2669 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 干扰电治疗仪 | 康复理疗设备 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-IT401 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2672 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 康复理疗设备 | 广州龙之杰医疗科技有限公司 | LGT-2310B | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2676 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 上下肢主被动康复训练设备 | 康复理疗设备 | 上海卓道医疗科技有限公司 | LoopGO-Sitmo-AOL.S.ProB1 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2670 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 膝关节磁疗仪 | 康复理疗设备 | 四川尚健创唯医疗设备有限责任公司 | SJG-DCⅠ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2671 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 康复理疗设备 | 南京西贝举世智能医疗科技有限公司 | Titanium X94 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2673 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 超短波治疗机 | 康复理疗设备 | 安徽康达智能科技有限公司 | YK-C-Ⅵ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2678 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 熏蒸治疗仪 | 康复理疗设备 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | LXZ-200V | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2674 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 超短波治疗机 | 康复理疗设备 | 安徽康达智能科技有限公司 | YK-C-Ⅰ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2675 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 康复床 | 康复理疗设备 | 广州人来康复设备制造有限公司 | RLRF212 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2679 | 城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | OT综合训练工作台(电动升降OT桌） | 康复理疗设备 | 广州人来康复设备制造有限公司 | RLRF501 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1600 | ZY20210903 | 肿瘤科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2021-09-17 |  | 全保
2204 | ZY202302093 | 肿瘤科 | 微波肿瘤热疗仪 | 康复理疗设备 | 江苏诺万医疗设备有限公司 | N-9001 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-06 | 全保
1767 | ZY202203012 | ICU | 血气电解质分析仪 | 其他中小型设备 |  | Vitagas8E | 1 | 2022-03-11 | 2023-01-14 | 全保
2447 | ZY202306003 | ICU | 全自动化学发光免疫分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | Immu F6 | 1 | 2023-06-13 | 2026-06-06 | 全保
2713 | 城投公司采购设备 | ICU | 图像处理工作站 | 其他中小型设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | iS-PF1 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2629 | 城投公司采购设备 | ICU | 数字化多功能脑电图仪 | 其他中小型设备 | 深圳德力凯医疗电子股份有限公司 | EEG-832A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2627 | 城投公司采购设备 | ICU | 颅内压无创综合检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆中力医疗器械有限公司 | JYH_ICP-1A-S | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2599 | 城投公司采购设备 | ICU | 吊塔 (ICU) (吊塔) | 其他中小型设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M9 | 34 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2624 | 城投公司采购设备 | ICU | 中心监护系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2663 | 城投公司采购设备 | ICU | 输液信息采集系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eDS | 10 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2823 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳德力凯医疗设备股份有限公司（变更为：:深圳德力凯医疗电子股份有限公司） | EMS-9D | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2833 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 医用电动床（变更为：医用电动病床：） | 其他中小型设备 | 八乐梦床业（中国）有限公司 | CA-67 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
498 | ZY2011000647 | ICU | X胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
669 | ZY2013000091 | ICU | 振动叩击机 | 其他中小型设备 | 美国 | G5 | 1 | 2013-09-12 |  | 全保
1494 | ZY20210303 | ICU | 中央监护系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision | 1 | 2021-03-15 |  | 全保
2197 | ZY202302086 | ICU | 电子尿量计量仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | LN9100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-06 | 全保
2198 | ZY202302087 | ICU | 电子尿量计量仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | LN9100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-06 | 全保
2202 | ZY202302091 | ICU | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-02 | 全保
2203 | ZY202302092 | ICU | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-02 | 全保
2207 | ZY202302096 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-03 | 全保
2208 | ZY202302097 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-03 | 全保
2209 | ZY202302098 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-03 | 全保
2214 | ZY202302103 | ICU | 咳痰机 | 其他中小型设备 | 湖南瑞炯生物科技有限公司 | KT-1 | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-14 | 全保
2223 | ZY202302112 | ICU | 心功能无创检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆科发医疗器械有限公司 | KF-ICG-102 | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-14 | 全保
2340 | ZY202303120 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
2341 | ZY202303121 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
2342 | ZY202303122 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
2343 | ZY202303123 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
2344 | ZY202303124 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
2345 | ZY202303125 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
2458 | ZY202312001 | ICU | 医用电脑控温仪 | 其他中小型设备 | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | RC-2000Ⅱ | 1 | 2023-12-05 | 2024-12-05 | 全保
2560 | ZY202501004 | ICU | 电子尿量计量仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | LN9100 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
414 | ZY2011000315 | 病理室 | 生物组织切片机 | 其他中小型设备 |  | RM2235 | 1 | 2011-05-23 |  | 全保
661 | ZY2013000076 | 病理室 | 生物组织石蜡包埋机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YB-6LF | 1 | 2013-05-16 |  | 全保
1158 | ZY2017000095 | 病理室 | 电热恒温干燥箱 | 其他中小型设备 | 上海跃进医疗器械有限公司 | GZX-DH400BS | 1 | 2017-04-21 |  | 全保
1370 | ZY20200323 | 病理室 | 核酸芯片检测仪 | 其他中小型设备 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | BHF-VI | 1 | 2020-03-25 |  | 全保
1669 | ZY202112128 | 病理室 | 自动制片机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YLX-200 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1670 | ZY202112129 | 病理室 | 生物组织摊烤片机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YT-7FB | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1730 | ZY20211268 | 病理室 | 轮转式切片机 | 其他中小型设备 | 徕卡显微镜（上海）贸易有限公司 | HistoCore BIOCUT | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1769 | ZY202203017 | 病理室 | 低速离心机 | 其他中小型设备 |  | TD-4Z | 1 | 2022-03-17 | 2023-03-17 | 全保
1848 | ZY202211004 | 病理室 | 危化品柜 | 其他中小型设备 | 洛阳弗莱仕金属制品有限公司 | 1650*1090*460 YZSY45 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
2226 | ZY202303003 | 病理室 | 生物组织石蜡包埋机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YB-7LF | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2227 | ZY202303004 | 病理室 | 生物组织脱水机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | ZT-14V2 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2452 | ZY202310001 | 病理室 | 切片柜 | 其他中小型设备 | 四川奥盛兰科技有限公司 | 402*480*1620mm | 1 | 2023-10-13 | 2024-10-13 | 全保
1324 | ZY20200101-02 | 病理室 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | BX46 | 1 | 2020-01-06 |  | 全保
13 | TY2010000002 | 儿科 | 洗瓶池 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2010-08-05 |  | 全保
410 | ZY2011000294 | 儿科 | 宝宝洗浴中心 | 其他中小型设备 |  | BB-8 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
423 | ZY2011000373 | 儿科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | RADICAL-7 | 1 | 2011-06-08 |  | 全保
622 | ZY2012000219 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
623 | ZY2012000220 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
624 | ZY2012000221 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
625 | ZY2012000222 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
626 | ZY2012000223 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
636 | ZY2012000245 | 儿科 | 多功能抢救床 | 其他中小型设备 | 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | PX-133A | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
637 | ZY2012000246 | 儿科 | 多功能抢救床 | 其他中小型设备 | 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | PX-133A | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
638 | ZY2012000247 | 儿科 | 多功能抢救床 | 其他中小型设备 | 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | PX-133A | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
662 | ZY2013000082 | 儿科 | 氧气浓度监测仪 | 其他中小型设备 | 南京明通医疗仪器有限责任公司 | MT-01 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
1250 | ZY2018000072 | 儿科 | 双面婴儿培养箱 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
1596 | ZY20210812 | 儿科 | 人体身高体重测量仪 | 其他中小型设备 | 济宁华扬盛世医疗科技有限公司 | HY-STW100 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
1598 | ZY20210901 | 儿科 | 儿童全功能体检仪 | 其他中小型设备 | 上海臻贝医疗设备有限公司 | YX-1017 | 1 | 2021-09-02 |  | 全保
2191 | ZY202302079 | 儿科 | 经皮胆红素测定仪 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | BM-100A | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-09 | 全保
2192 | ZY202302080 | 儿科 | 经皮胆红素测定仪 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | BM-100A | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-09 | 全保
2205 | ZY202302094 | 儿科 | 便携式超声骨密度仪 | 其他中小型设备 | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 | UBS-3000mini | 1 | 2023-02-22 | 2026-02-07 | 全保
2206 | ZY202302095 | 儿科 | 视力筛查仪 | 其他中小型设备 | 万灵帮桥医疗器械（广州）有限责任公司 | SL-100 | 1 | 2023-02-22 | 2026-02-07 | 全保
2434 | ZY202304001 | 儿科 | 医用空气压缩机 | 其他中小型设备 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | PN-3000 | 1 | 2023-04-07 | 2026-04-04 | 全保
2557 | ZY202501001 | 儿科 | 电子听诊器 | 其他中小型设备 | 湖南云听医疗科技有限公司 | G-200 | 1 | 2025-01-15 | 2026-01-15 | 全保
2686 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 经皮黄疸仪 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | BM-100A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2634 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 氧气浓度监测仪 | 其他中小型设备 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | Pigeon III | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
439 | ZY2011000470 | 放射科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
1458 | ZY20210201 | 放射科 | 诊断显视器 | 其他中小型设备 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | HMD3C21S海信 | 1 | 2021-02-03 |  | 全保
2586 | 城投公司采购设备 | 放射科 | CT双筒高压注射器(自动推注系统) | 其他中小型设备 | 品牌：信冠 制造商：深圳市信冠机电有限公司 | Zenith-C22 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2591 | 城投公司采购设备 | 放射科 | 磁共振高压造影注射器 | 其他中小型设备 | 东莞市一星医疗科技有限公司 | MRI-S60 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2827 | 传染病区医院采购设备 | 放射科 | 高压注射器 | 其他中小型设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SinoPower-D | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1628 | ZY20211102 | 妇产科 | 电子阴道镜 | 其他中小型设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | C6HD | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
644 | ZY2013000006 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | 型号TX200La | 1 | 2013-08-05 |  | 全保
685 | ZY2014000005 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | TX200La型 | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
1278 | ZY20190202 | 妇产科 | 产后康复治疗仪 | 其他中小型设备 | 江苏福瑞科技有限公司 | YS-H100 | 1 | 2019-02-27 |  | 全保
1320 | ZY20191207-01 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
1321 | ZY20191207-02 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
1329 | ZY20200106 | 妇产科 | 盆底表面肌电分析系统 | 其他中小型设备 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | MLD A2 | 1 | 2020-01-13 |  | 全保
1391 | ZY20200601 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2020-06-01 |  | 全保
1750 | ZY20211291 | 妇产科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
1789 | ZY202208007 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | TX200La型 | 1 | 2022-08-04 | 2023-08-04 | 全保
1831 | ZY202208049 | 妇产科 | 经皮黄疸仪 | 其他中小型设备 | 南京理工大学科技咨询开发有限公司 | JH20-1C | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1844 | ZY202210007 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2022-10-21 | 2023-10-21 | 全保
2449 | ZY202309001 | 妇产科 | 脉搏血氧饱和度仪 | 其他中小型设备 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-66B | 1 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | 全保
2450 | ZY202309002 | 妇产科 | 脉搏血氧饱和度仪 | 其他中小型设备 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-66B | 1 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | 全保
2485 | ZY202404001 | 妇产科 | 分娩体验仪 | 其他中小型设备 | 广州市馨诗韵美容美体设备有限公司 | 坐式 | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 全保
2232 | ZY202303009 | 肝胆外科 | 半导体激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | FD-30-A | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-09 | 全保
1432 | ZY20201215 | 感染科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1433 | ZY20201216 | 感染科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2020-12-21 |  | 全保
2902 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 医用有害气体浓度监测报警器 | 其他中小型设备 | 新华手术器械有限公司 | ET4000-2 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2905 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 脉搏血氧饱和度仪 | 其他中小型设备 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-66B | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
495 | ZY2011000622 | 骨科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 汕头市粤华医疗器械厂有限公司 | 单联 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
496 | ZY2011000636 | 骨科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 汕头市粤华医疗器械厂有限公司 | 双联 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
2137 | ZY202302024 | 呼吸与危重症医学科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
658 | ZY2013000069 | 呼吸与危重症医学科 | 三联观片灯 | 其他中小型设备 |  | 数码 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
659 | ZY2013000070 | 呼吸与危重症医学科 | 三联观片灯 | 其他中小型设备 |  | 数码 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
782 | ZY2015000069 | 呼吸与危重症医学科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 双联 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
783 | ZY2015000073 | 呼吸与危重症医学科 | 肺功能测试系统 | 其他中小型设备 | 耶格（德国） | masterScreen | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
985 | ZY2016000204 | 呼吸与危重症医学科 | 内镜清洗设备 | 其他中小型设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/NQX | 1 | 2016-03-17 |  | 全保
2195 | ZY202302084 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式肺功能检测仪 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | X1 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-05 | 全保
2218 | ZY202302107 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸训练器 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | S2 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-05 | 全保
2219 | ZY202302108 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸训练器 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | S2 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-05 | 全保
2220 | ZY202302109 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸训练器 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | S2 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-05 | 全保
2365 | ZY202303145 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-28 | 全保
2366 | ZY202303146 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-28 | 全保
2635 | 城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 一氧化氮分析系统 | 其他中小型设备 | 济南闰凯医疗器械有限公司 | RK-NO-5000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2636 | 城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 睡眠呼吸初筛仪 | 其他中小型设备 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | YH-600B Pro | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1416 | ZY20201106 | 急诊科 | 手持式血液分析仪 | 其他中小型设备 | 雅培（美国） | 依维柯车载/300-G | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
2106 | ZY202301407 | 急诊科 | 手持式血液分析仪 | 其他中小型设备 | 美国雅培床旁监护有限公司 | 300-G | 1 | 2023-01-06 | 2023-12-21 | 全保
2426 | ZY202303207 | 急诊科 | 血气电解质分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | Vitagas8E | 1 | 2023-03-06 | 2024-03-06 | 全保
2446 | ZY202306002 | 急诊科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | Immu F6 | 1 | 2023-06-13 | 2026-06-06 | 全保
2688 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 输血输液加温仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | Warm 510Pro | 2 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
10 | JJ2016000001 | 急诊科 | 药品储存柜 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2016-01-28 |  | 全保
11 | JJ2016000002 | 急诊科 | 药品储存柜 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2016-01-28 |  | 全保
679 | ZY2013000120 | 急诊科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-F11 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
680 | ZY2013000121 | 急诊科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-F11 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
681 | ZY2013000122 | 急诊科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-F11 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
998 | ZY2016000231 | 急诊科 | 抗休克裤 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
1226 | ZY2018000030 | 急诊科 | X线观片灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB1 | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
1408 | ZY20201009 | 急诊科 | 输液注射工作站 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 依维柯车载/BeneFusion DS5EX | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1409 | ZY20201010 | 急诊科 | 挎包式急救包 | 其他中小型设备 | 艾丽特职业包具（上海）有限公司 | 依维柯车载/EOS1208 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1415 | ZY20201105 | 急诊科 | 输液注射工作站 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | 依维柯BeneFusion DS5EX | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1417 | ZY20201107 | 急诊科 | 骨髓输液通路用钻 | 其他中小型设备 | 美国Teleflex | 依维柯车载/9058 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1418 | ZY20201108 | 急诊科 | 挎包式急救包 | 其他中小型设备 | 艾丽特职业包具（上海）有限公司 | 依维柯车载/EOS1208 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1679 | ZY202112137 | 急诊科 | 电动多功能病床 | 其他中小型设备 | 四川瑞朗医疗器械有限公司 | RLDDBC-3 | 1 | 2021-12-24 |  | 全保
2107 | ZY202301408 | 急诊科 | 输液信息采集系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cDS ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
2564 | ZY202501008 | 急诊科 | 输血输液加温仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | Warm520 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2592 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用吊塔(急诊科)/(吊塔 ) | 其他中小型设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2689 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用外伤冲洗器 | 其他中小型设备 | 宁波三平医疗科技有限公司 | SP-CXQ100C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2692 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 二氧化碳监测仪 | 其他中小型设备 | 北京万联达信科仪器有限公司 | CapnoEasy | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2691 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用电热垫 | 其他中小型设备 | 北京英泰诺医疗科技有限公司 | Warm6100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2690 | 城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用冲洗池 | 其他中小型设备 | 宁波三平医疗科技有限公司 | SP-CXC001 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2133 | ZY202302020 | 健康管理中心 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2134 | ZY202302021 | 健康管理中心 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2135 | ZY202302022 | 健康管理中心 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2642 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 人体成分分析仪（含软件） | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | BIA-120 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
411 | ZY2011000295 | 健康管理中心 | 肺功能仪 | 其他中小型设备 | 德国耶格 | ms sope+Aps | 1 | 2011-03-10 |  | 全保
415 | ZY2011000322 | 健康管理中心 | 体检机 | 其他中小型设备 |  | HGM-300型 | 1 | 2011-03-03 |  | 全保
799 | ZY2016000001 | 健康管理中心 | 裂隙灯显微镜 | 其他中小型设备 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | SLM-2ER | 1 | 2016-01-28 |  | 全保
1771 | ZY202203019 | 健康管理中心 | 超声波身高体脂仪 | 其他中小型设备 | 中山市具雅电子有限公司 | PCH09 | 1 | 2022-04-12 | 2023-03-24 | 全保
2563 | ZY202501007 | 健康管理中心 | 便携式超声骨密度仪 | 其他中小型设备 | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 | UBS-3000mini | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2648 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 内脏脂肪测量装置 | 其他中小型设备 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HDS-2000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2643 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | TCD-3000T | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2647 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 眼底照相机 | 其他中小型设备 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | RetiCam 3100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2641 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 动脉硬化检测仪 | 其他中小型设备 | 欧姆龙/欧姆龙(大连)有限公司 | HBP-8000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2639 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 听力计 | 其他中小型设备 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 | AD104 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2646 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 超声波身高体重测量仪 | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | SG-1001SC | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2661 | 城投公司采购设备 | 介入导管室 | 心脏电生理三维标测系统 | 其他中小型设备 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | LEAD-Mapping A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1591 | ZY20210807 | 介入诊疗室 | 空气比释动能功率仪 | 其他中小型设备 | 中广核贝谷科技有限公司 | BG9511 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
1632 | ZY20211201 | 介入诊疗室 | 显示器 | 其他中小型设备 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | HMD2C21A | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1692 | ZY20211226 | 介入诊疗室 | 显示器 | 其他中小型设备 | 联想 | LT1913P | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1725 | ZY20211262 | 介入诊疗室 | 监护仪主控板接口 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | emp10 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
297 | ZY2011000048 | 口腔科 | 牙片机口内传感器 | 其他中小型设备 | 韩国怡友 | Ang sensor | 1 | 2011-06-24 |  | 全保
785 | ZY2015000079 | 口腔科 | 无油空压机 | 其他中小型设备 | 台州市奥突斯工贸有限公司 | OTS-1100X3 | 1 | 2015-01-28 |  | 全保
1227 | ZY2018000032 | 口腔科 | 口腔种植机 | 其他中小型设备 | 上海卡瓦盛邦 | EXPERTsurgLUX | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
1255 | ZY2018000088 | 口腔科 | 根管治疗仪1 | 其他中小型设备 | 登士柏日本 | X-SMART | 1 | 2018-12-01 |  | 全保
1286 | ZY20190601-1 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2019-06-25 |  | 全保
1287 | ZY20190601-2 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2019-06-25 |  | 全保
1661 | ZY202112118 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1662 | ZY202112119 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1664 | ZY202112120 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
2224 | ZY202303001 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
2225 | ZY202303002 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
2794 | 城投公司采购设备 | 口腔科 | 口腔数字印模仪 | 其他中小型设备 | 先临三维科技股份有限公司 | Aoralscan 3i | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2796 | 城投公司采购设备 | 口腔科 | 根尖定位仪 | 其他中小型设备 | 迈菲牙科器械控股公司 | PROPEX®Ⅱ | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2795 | 城投公司采购设备 | 口腔科 | 热熔牙胶充填机 | 其他中小型设备 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | Fi-E、Fi-P | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2797 | 城投公司采购设备 | 口腔科 | 根管预备机 | 其他中小型设备 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | MotoPex+ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2799 | 城投公司采购设备 | 口腔科 | 微型电动打磨机 | 其他中小型设备 | 天津市仁合峻成科技发展有限公司 | TRAUS 90+102S | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2800 | 城投公司采购设备 | 口腔科 | 光固化机 | 其他中小型设备 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LED.B | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2136 | ZY202302023 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
440 | ZY2011000471 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | X光片观察灯 | 其他中小型设备 | 无 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
1587 | ZY20210803 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
1660 | ZY202112117 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多普勒外周血管检测仪 | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | VBP-10D | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1726 | ZY20211263 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 肌电图机 | 其他中小型设备 | 杭州远想医疗设备有限公司 | E4 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
2364 | ZY202303144 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-28 | 全保
1766 | ZY202203011 | 门诊办 | 血压计 | 其他中小型设备 |  | RBP-9000C | 1 | 2022-03-11 | 2022-12-30 | 全保
2813 | 城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 精子质量分析仪 | 其他中小型设备 | 湖南穗加医疗科技有限公司 | SSA-II Plus | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2814 | 城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 内窥镜手术动力系统 | 其他中小型设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | NDL-1 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
657 | ZY2013000066 | 泌尿外科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 广东粵华医疗器械有限公司 | PD-HB1 | 1 | 2013-04-08 |  | 全保
1233 | ZY2018000041 | 泌尿外科 | 高效辐射烧伤治疗仪 | 其他中小型设备 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | GSX-JB2 | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
1234 | ZY2018000042 | 泌尿外科 | 高效辐射烧伤治疗仪 | 其他中小型设备 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | GSX-JB2 | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
1252 | ZY2018000078 | 泌尿外科 | 尿动力学分析仪 | 其他中小型设备 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | Nidoc970A + | 1 | 2018-09-04 |  | 全保
1676 | ZY202112134 | 泌尿外科 | 膀胱扫描仪 | 其他中小型设备 | 绵阳美科电子设备有限责任公司 | PBSV3.2 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1749 | ZY20211290 | 泌尿外科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
2235 | ZY202303012 | 泌尿外科 | 医用加压器 | 其他中小型设备 | 杭州好克光电仪器有限公司 | ISA-ⅢA | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
2807 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 电子皮肤镜 | 其他中小型设备 | 江苏锦源医疗科技有限公司 | JY-2980 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2801 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 强脉冲光与激光设备 | 其他中小型设备 | 科医人（上海）激光科技有限公司 | M22 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2809 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 超声治疗仪 | 其他中小型设备 | 湖南半岛医疗科技有限公司 | MicroUltra | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2804 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 高频电灼仪 | 其他中小型设备 | 深圳半岛医疗集团股份有限公司 | United IV | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2803 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 二氧化碳激光治疗机 | 其他中小型设备 | 成都国雄光电技术有限公司 | JZ-2型 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2805 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 多功能激光光电平台 | 其他中小型设备 | 重庆半岛医疗科技有限公司 | Derma | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2808 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 脸部皮肤光学检测仪 | 其他中小型设备 | 荷兰英诺菲斯 | OBSERV + | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
591 | ZY2012000153 | 皮肤/医疗美容科 | 氦氖激光治疗机 | 其他中小型设备 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | HN-1000 | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
607 | ZY2012000191 | 皮肤/医疗美容科 | 生物光消痤仪 | 其他中小型设备 | 铜陵鸿博光电科技有限公司 | SGC-YP | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
2816 | 传染病区医院采购设备 | 神经内科/神经外科 | 数字化多功能脑电图仪 | 其他中小型设备 | 深圳德力凯医疗电子股份有限公司 | EEG-832A | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
436 | ZY2011000467 | 神经内科/神经外科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
437 | ZY2011000468 | 神经内科/神经外科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
627 | ZY2012000224 | 神经内科/神经外科 | 掌上脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M700 | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
2442 | ZY202304011 | 神经内科/神经外科 | 骨膜剥离器 | 其他中小型设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×1×2，弯/弯，双头 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
2651 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 手术显微镜 | 其他中小型设备 | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司 | TIVATO 700 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2654 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 良性阵发性位置性眩晕症治疗仪 | 其他中小型设备 |  | GYT-ZLY-I | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2655 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 视频眼震图仪 | 其他中小型设备 | 上海志听医疗科技有限公司 | ZT-VNG-II | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2652 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 颅内压无创综合检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆中力医疗器械有限公司 | JYH_ICP-1A-D | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2653 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 良性阵发性位置性眩晕症诊断仪 | 其他中小型设备 | 国医华科(天津)医疗科技集团有限公司 | GYT-ZDY-I | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2658 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 睡眠呼吸初筛仪 | 其他中小型设备 | 杭州大牧医疗科技有限公司 | DM-5200A | 4 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2660 | 城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 医用头灯 | 其他中小型设备 | 里斯特鲁道夫有限责任公司 | K-L.E.D.System | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1588 | ZY20210804 | 手术室 | 恒温箱 | 其他中小型设备 | 北京福意电器有限公司 | FYL-YS-150L | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
1786 | ZY202208003 | 手术室 | 血气电解质分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | Vitagas8E | 1 | 2022-08-03 | 2027-08-03 | 全保
2839 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 血流动力学分析仪 | 其他中小型设备 | 江西依露得力医疗科技有限公司 | HM92-01 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
78 | ZY2007000001 | 手术室 | 眼科手术显微镜 | 其他中小型设备 | 蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司 | 蔡司1505 | 1 | 2007-04-25 |  | 全保
1102 | ZY2017000038 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | Hyport B30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1103 | ZY2017000039 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞 | HYportB30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1104 | ZY2017000040 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | Hyport B30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1105 | ZY2017000041 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | Hyport B30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1434 | ZY20201217 | 手术室 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2020-12-21 |  | 全保
1659 | ZY202112116 | 手术室 | 肌松监测仪 | 其他中小型设备 | 广西威利方舟科技有限公司 | Veryark-TOF | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
2478 | ZY202402001 | 手术室 | 头戴式检查灯 | 其他中小型设备 | 里斯特鲁道夫有限责任公司 | ri-focus LED/6091 | 1 | 2024-02-04 | 2025-02-04 | 全保
2551 | ZY202411001 | 手术室 | 臭氧治疗仪 | 其他中小型设备 | 赫尔曼设备制造有限公司 | Medozon compact | 1 | 2024-11-08 | 2027-10-22 | 全保
2694 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 神经丛刺激器 | 其他中小型设备 | 济南奥倍康医疗科技发展有限公司 | ABK-II | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2838 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 医用升温仪 | 其他中小型设备 | 佛山市奇汇医疗器械有限公司 | KPW4000 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2840 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 医用输血输液加温器 | 其他中小型设备 | 湖南奇汇聚能科技有限公司 | KFW2000-A | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
246 | ZY2010000242 | 输血科 | 数码恒温血小板振动保湿箱 | 其他中小型设备 | 潍坊三江电子科技有限公司 | SJW-IB | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
684 | ZY2013000128 | 输血科 | 医用低温冰箱 | 其他中小型设备 |  | DVU-362（DW25L262） | 1 | 2013-09-09 |  | 全保
792 | ZY2015000109 | 输血科 | 医用低温保存箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔特种电器有限公司 | DW388（DW-40W380） | 1 | 2015-05-20 |  | 全保
793 | ZY2015000110 | 输血科 | 医用血液冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔特种电器有限公司 | HXC-258 | 1 | 2015-05-31 |  | 全保
1254 | ZY2018000086 | 输血科 | 恒温水箱 | 其他中小型设备 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | SSW-600-2S | 1 | 2018-10-23 |  | 全保
1593 | ZY20210809 | 输血科 | 医用冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-391 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
1727 | ZY20211264 | 输血科 | 医用血液冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HXC-158 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1728 | ZY20211266 | 输血科 | 低速离心机 | 其他中小型设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TD-5Z | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
1729 | ZY20211267 | 输血科 | 恒温融浆机 | 其他中小型设备 | 潍坊裕华医用设备有限公司 | HRJ-Ⅱ | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
2472 | ZY202401002 | 输血科 | 医用离心机 | 其他中小型设备 | 长春博研科学仪器有限责任公司 | TD-A型 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
2473 | ZY202401003 | 输血科 | 试剂卡孵育器 | 其他中小型设备 | 长春博研科学仪器有限责任公司 | FYQ型 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
1666 | ZY202112122 | 胃肠、肝胆共用 | 腹腔镜手术器械（微型和单孔腹腔镜手术器械） | 其他中小型设备 | 杭州欧创医疗器械有限公司 | OC-A | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
260 | ZY2010000283 | 胃肠外科 | 掌上脉膊血氧仪 | 其他中小型设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M700 | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
729 | ZY2014000067 | 胃肠外科 | 观片灯 | 其他中小型设备 |  | 三联 | 1 | 2014-08-07 |  | 全保
73 | ZY2005000070 | 胃镜室 | 食道贲门狭窄扩张器 | 其他中小型设备 |  | JHK | 1 | 2005-03-20 |  | 全保
412 | ZY2011000300 | 胃镜室 | 肯格王软镜储存柜 | 其他中小型设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | NJG-R-GC12 | 1 | 2011-12-21 |  | 全保
1599 | ZY20210902 | 胃镜室 | 碳13呼气检测仪 | 其他中小型设备 | 广州华友明康光电科技有限公司 | HY-IREXB plus | 1 | 2021-09-02 |  | 全保
1246 | ZY2018000064 | 消毒供应室 | TAP荧光检测仪 | 其他中小型设备 | 北京创新世纪生化科技发展有限公司 | BT 112D | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
1248 | ZY2018000068 | 消毒供应室 | 医用干燥柜 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YGZ-1600XS | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
1759 | ZY202203003 | 消毒供应室 | 极速生物阅读器 | 其他中小型设备 |  | JS-0102-S | 1 | 2022-03-09 | 2022-12-20 | 全保
2600 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 纯水处理系统 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Waters-2000+500S | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2605 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 医用干燥柜 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MDC-500XS | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2616 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 极速生物阅读器(环氧乙烷)(快速生物阅读器) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | KS-0303-C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2611 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 管腔检测系统(手持式内镜检测系统 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | TEST-H | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
274 | ZY2011000011 | 消毒供应室 | 封口机 | 其他中小型设备 | 无 | HM850 | 1 | 2011-09-01 |  | 全保
1247 | ZY2018000065 | 消毒供应室 | 绝缘检查仪 | 其他中小型设备 | 福建兴智安达医疗器械有限公司 | DS-GY18 | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
2246 | ZY202303023 | 消毒供应室 | 固定式过氧化氢气体浓度检测仪 | 其他中小型设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/HPG | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
2603 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 多功能清洗中心/(多功能清洗消毒中心) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QX ZX-5000L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2612 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 酸性氧化电位水机(酸性氧化电位水生成器) | 其他中小型设备 | 山东康辉水处理设备有限公司 | KHAEOW-3000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2614 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 全自动纸塑切割机 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XH215-A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2615 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 供应室吊塔 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.PW-35-TS | 6 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2613 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 封口机 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XH101-CR | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2620 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 阳性处理槽 (双槽) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QXC-A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2727 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 高清医用显示器 | 其他中小型设备 | 索尼（中国）有限公司 | LMD-X2710MC | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2729 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内窥镜冲洗器(水泵) | 其他中小型设备 | 江苏聚晨医学科技有限公司 | JC-WD001 | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2730 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内窥镜用二氧化碳供气装置(气泵) | 其他中小型设备 | 江苏聚晨医学科技有限公司 | JC-AD001 | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2733 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 高清图文工作站 | 其他中小型设备 | / | / | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2735 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 探头驱动器 | 其他中小型设备 | / | MD-886 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2737 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 专用键盘 | 其他中小型设备 | / | EK-9 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2739 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 软件 | 其他中小型设备 | / | / | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2622 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内镜清洗设 备(内镜清洗工作站) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Center-R5 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2698 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 其他中小型设备 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | CR4500 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2699 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内窥镜用送水装置 | 其他中小型设备 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | UW 600-II | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
438 | ZY2011000469 | 消化内科 | X光胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | FD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
1294 | ZY20190802 | 心电室 | 脑电分析仪 | 其他中小型设备 | 四川智能电子实业有限公司 | 2N7A00 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
1333 | ZY20200306 | 心电室 | 肌电图诱发电位仪 | 其他中小型设备 | 上海海神医疗电子仪器有限公司 | NDI-092 | 1 | 2020-03-03 |  | 全保
1510 | ZY20210409 | 心电室 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市德力凯医疗设备有限公司 | EMS-9EA | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
2445 | ZY202306001 | 心血管内科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | Immu F6 | 1 | 2023-06-13 | 2026-06-06 | 全保
497 | ZY2011000646 | 心血管内科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
682 | ZY2013000123 | 心血管内科 | 掌上脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 |  | M700 | 1 | 2013-12-02 |  | 全保
1454 | ZY20201242 | 心血管内科 | 心功能无创检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆科发医疗器械有限公司 | KF-ICG-102 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1159 | ZY2017000096 | 血液透析室 | 称重显示控制器 | 其他中小型设备 | 上海耀华称重系统有限公司 | XK3190-A12+E | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
2778 | 城投公司采购设备 | 血液透析室 | 血透用水处理系统 | 其他中小型设备 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | RO Dia II 2450 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
53 | TY2011000303 | 眼/耳鼻咽喉科 | 药品柜 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
86 | ZY2007000054 | 眼/耳鼻咽喉科 | CAS眼科A型超声诊断仪 | 其他中小型设备 | 重庆康华科技有限公司 | CAS-2000A | 1 | 2007-06-27 |  | 全保
255 | ZY2010000263 | 眼/耳鼻咽喉科 | 裂隙灯 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ5F | 1 | 2010-11-22 |  | 全保
417 | ZY2011000346 | 眼/耳鼻咽喉科 | 后极眼底激光镜 | 其他中小型设备 |  | MINI2000 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
503 | ZY2012000002 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科A/B超声诊断仪 | 其他中小型设备 | 天津市索维电子科技有限公司 | SW-2100 | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
504 | ZY2012000003 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科超声乳化治疗仪 | 其他中小型设备 | 眼力健(上海)医疗器械贸易有限公司 | compact | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
589 | ZY2012000150 | 眼/耳鼻咽喉科 | 电脑验光/角膜曲率仪 | 其他中小型设备 | NIDEK co,LTD. | ARK-510A | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
592 | ZY2012000154 | 眼/耳鼻咽喉科 | 激光泪道治疗机 | 其他中小型设备 | 武汉华大激光设备有限公司 | HD-110 | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
602 | ZY2012000181 | 眼/耳鼻咽喉科 | 非接触式眼压计 | 其他中小型设备 | NIDEK co,LTD. | NT-510 | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
603 | ZY2012000182 | 眼/耳鼻咽喉科 | 角膜内皮细胞计 | 其他中小型设备 | TOPCON CORPORATION | SP-3000P | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
629 | ZY2012000230 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科激光光凝仪 | 其他中小型设备 | QUANTEL MEDICAL | Vitra | 1 | 2012-11-07 |  | 全保
676 | ZY2013000102 | 眼/耳鼻咽喉科 | 裂隙灯 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | KY-2（YZ5F） | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
987 | ZY2016000209 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR护理型二型 | 其他中小型设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 960*530*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
1181 | ZY2017000128 | 眼/耳鼻咽喉科 | 睡眠记录系统 | 其他中小型设备 |  | Embletta x100 | 1 | 2017-05-31 |  | 全保
1241 | ZY2018000055 | 眼/耳鼻咽喉科 | 半导体激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | HJG65C | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
1283 | ZY20190501 | 眼/耳鼻咽喉科 | 半导体激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | HJG65C | 1 | 2019-05-14 |  | 全保
1303 | ZY20190902 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超声雾化器 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | WH-802 | 1 | 2019-09-30 |  | 全保
1308 | ZY20191005 | 眼/耳鼻咽喉科 | 角膜曲率计 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ38 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
1445 | ZY20201231 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 其他中小型设备 | 视微影像（河南）科技有限公司 | VG100D | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1502 | ZY20210315 | 眼/耳鼻咽喉科 | 智能视力筛查系统 | 其他中小型设备 | 大安智慧医疗科技（北京）有限公司 | 大安 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
1674 | ZY202112132 | 眼/耳鼻咽喉科 | 角膜地形图仪 | 其他中小型设备 | 天津市索维电子科技有限公司 | SW-6000 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1675 | ZY202112133 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科Nd：YAG激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | MD-920 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
2237 | ZY202303014 | 眼/耳鼻咽喉科 | 焦度计 | 其他中小型设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | LM-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2238 | ZY202303015 | 眼/耳鼻咽喉科 | 同视机 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ23B | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2240 | ZY202303017 | 眼/耳鼻咽喉科 | 手动验光头 | 其他中小型设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | VT-8 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2241 | ZY202303018 | 眼/耳鼻咽喉科 | 视力表投影仪 | 其他中小型设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | ACP-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2244 | ZY202303021 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 其他中小型设备 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | LS-4 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-04 | 全保
2457 | ZY202311004 | 眼/耳鼻咽喉科 | 立体视检测 | 其他中小型设备 | Vision Assessment Corporation | 蝴蝶本 | 1 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | 全保
2474 | ZY202401004 | 眼/耳鼻咽喉科 | 房角镜 | 其他中小型设备 | 沃爱康光学股份有限公司Volk Optical Inc | VSGACS | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
2494 | ZY202406002 | 眼/耳鼻咽喉科 | 房角镜 | 其他中小型设备 | 沃爱康光学股份有限公司Volk Optical Inc | VG4 | 1 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | 全保
2495 | ZY202406003 | 眼/耳鼻咽喉科 | 视像移位三棱镜 | 其他中小型设备 | 天津市银励光学仪器公司 | SYJ-J | 1 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | 全保
2781 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 手术显微镜 | 其他中小型设备 | 卡尔蔡司医疗技术（德国）股份有限公司 | S88/OPMI Lumera T | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2793 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼底造影机 | 其他中小型设备 | 苏州微清医疗器械有限公司 | CRO Plus | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2780 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科光学生物测量仪 | 其他中小型设备 | 卡尔蔡司医疗技术（德国）股份有限公司 | IOLMaster 700 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2784 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 倍频Nd:YAG激光眼科治疗机 | 其他中小型设备 | 承贤科技股份有限公司 | LIGHTLAS 532 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2791 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 干眼检测仪 | 其他中小型设备 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | DED-1L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2789 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 耳鸣声治疗验配平台 | 其他中小型设备 | 佛山博智医疗科技有限公司 | SFTest 330 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2792 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 投射视野检查仪 | 其他中小型设备 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | APS-T90 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2790 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 中耳分析仪 | 其他中小型设备 | 杭州爱思维仪器有限公司 | AiSW 2101 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2787 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 纯音听力计 | 其他中小型设备 | 杭州爱思维仪器有限公司 | AiSW 1202 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2783 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉治疗台 | 其他中小型设备 | 南京乐基医疗器械有限公司 | LJS7300 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2785 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 冷冻治疗仪 | 其他中小型设备 | 扬州华康电子科技有限公司 | HB-801BW | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1845 | ZY202210008 | 药剂科 | 医用冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-198S | 1 | 2022-10-23 | 2023-10-23 | 全保
1846 | ZY202211001 | 药剂科 | 医用冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-198S | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
2140 | ZY202302027 | 药剂科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2141 | ZY202302028 | 药剂科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2142 | ZY202302029 | 药剂科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2848 | 传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 纯水机 | 其他中小型设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/RO-500SA | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
1325 | ZY20200102 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | BX43 | 1 | 2020-01-06 |  | 全保
1672 | ZY202112130 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯（广州）工业有限公司 | CX23LEDRFS1C | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
1673 | ZY202112131 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯（广州）工业有限公司 | CX23LEDRFS1C | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
2555 | ZY202412003 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技（广州）有限公司 | BX43FC | 1 | 2024-12-12 | 2029-12-12 | 全保
2847 | 传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技（广州）有限公司 | CX23LEDRFS1C | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2881 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技(广州)有限公司 | CX33 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2882 | 试剂同采设备 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技(广州)有限公司 | CX23LEDRFS1C | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
1616 | ZY20210920 | 医学装备科 | 电解质分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | XI-921CT | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
1751 | ZY20211292 | 医学装备科 | 生物安全柜 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HR40-IIA2 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
2138 | ZY202302025 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2139 | ZY202302026 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2143 | ZY202302030 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2144 | ZY202302031 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2145 | ZY202302032 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2146 | ZY202302033 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
2147 | ZY202302034 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
798 | ZY2015000116 | 中医/康复医学科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 |  | 双联 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
1696 | ZY20211232 | 肿瘤科 | 生物安全柜 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HR40-IIB2 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
2761 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 标准测量水箱 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM184 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2766 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 恒温水箱 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM175 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
2756 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放射治疗激光定位系统 | 其他中小型设备 | 深圳市安特贝尔科技有限公司 | AT-HM174 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2757 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 射线束扫描测量系统 | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | Matrixx Resolution with myQA Patients | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2758 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 固体水 | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | SP34 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2759 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 剂量仪（含指形电离室） | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | DoseX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2760 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 晨检仪 | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | MyQA Daily | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2762 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 水银温度计 | 其他中小型设备 | 匡建（上海）仪表科技有限公司 | 国标0一100度 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2768 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | X、γ剂量率仪 | 其他中小型设备 | 山西九辐科技有限公司 | JF310 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2769 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 等中心检测仪 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM183 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2772 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 电子防潮箱 | 其他中小型设备 | 中山市蓝锐电子科技有限公司 | SD-600 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2773 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 医用射线防护眼镜 | 其他中小型设备 | 山东双鹰医疗器械有限公司 | 通用型 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2774 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 辐射监测仪 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM186N | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
1763 | ZY202203007 | 妇产科 | 手术无影灯 | 手术设备 |  | CHYLED500 | 1 | 2022-03-10 | 2023-03-10 | 全保
2700 | 城投公司采购设备 | 妇产科 | 电动手术台 | 手术设备 | 江苏医高医疗设备科技有限公司 | YGD03 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1627 | ZY20211101 | 肝胆外科 | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统 | 手术设备 | 泰维康医疗器械股份有限公司 | MSCM1 | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
2903 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 手术体位垫 | 手术设备 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 俯卧位头垫：1101-1俯卧位垫：3102-10 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
1266 | ZY2018000104 | 泌尿外科 | 腔内气压弹道碎石机 | 手术设备 | 杭州好克光电仪器有限公司 | ELE | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
2444 | ZY202305015 | 泌尿外科 | 等离子双极电切电凝系统 | 手术设备 | 珠海市司迈科技有限公司 | SM10 | 1 | 2023-05-08 | 2026-03-16 | 全保
2810 | 城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 掺铥光纤激光治疗机 | 手术设备 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-T1F | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2815 | 城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 腔镜灌注泵 | 手术设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | QB-1 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2802 | 城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | Q开关Nd:YAG激光治疗仪 | 手术设备 | 合肥广安科技开发有限责任公司 | QY-520A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
671 | ZY2013000095 | 皮肤/医疗美容科 | 超脉冲激光治疗仪 | 手术设备 | 成都国雄光电技术有限公司 | JZ-1D | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
1569 | ZY20210657 | 神经内科/神经外科 | 手术器械及器械盒（胸腔镜手术器械） | 手术设备 | 苏州市郎米尼康医疗器械有限公司 | 朗米尼康-12把 | 1 | 2021-06-30 |  | 全保
2435 | ZY202304002 | 神经内科/神经外科 | 乳突牵开器 | 手术设备 | 新华手术器械有限公司 | 130×18，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
2438 | ZY202304007 | 神经内科/神经外科 | 止血钳 | 手术设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×15 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
2440 | ZY202304009 | 神经内科/神经外科 | 心脏手术剪 | 手术设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×45° | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
119 | ZY2009000145 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 上海交大南洋医疗器械有限公司 | JDGD-I | 1 | 2009-05-03 |  | 全保
238 | ZY2010000181 | 手术室 | DK手术动力装置 | 手术设备 | 重庆西山科技有限公司 | DK-N-31 | 1 | 2010-07-15 |  | 全保
413 | ZY2011000310 | 手术室 | 三晶片腹摄像系统 | 手术设备 | STORZ | STORZ | 1 | 2011-01-20 |  | 全保
730 | ZY2014000074 | 手术室 | 切割器手柄 | 手术设备 |  | SD-201 | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
784 | ZY2015000074 | 手术室 | 前列腺等离子电切系统 | 手术设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | UES-40 | 1 | 2015-04-15 |  | 全保
1057 | ZY2016000317 | 手术室 | 柱形体位垫 | 手术设备 |  | 01-一月-3109 | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
1098 | ZY2017000034 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1099 | ZY2017000035 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1100 | ZY2017000036 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1101 | ZY2017000037 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
1177 | ZY2017000121 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | force FX-8C | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1178 | ZY2017000122 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | force FX-8C | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1179 | ZY2017000123 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | force FX-8C | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1192 | ZY2017000146 | 手术室 | 超声高频外科集成系统 | 手术设备 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | GEN11发生器FSW11脚踏开关 | 1 | 2017-07-20 |  | 全保
1228 | ZY2018000033 | 手术室 | 血液回收机 | 手术设备 | 北京京精医疗设备有限公司 | 3000P | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
1404 | ZY20201003 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 上海沪通电子有限公司 | GD350-B4A | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1447 | ZY20201234 | 手术室 | 钬激光治疗机 | 手术设备 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-H2B | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
2453 | ZY202310002 | 手术室 | 聚酯衬垫（体位垫） | 手术设备 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 侧卧位垫 3101-1 | 1 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 全保
2459 | ZY202312002 | 手术室 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | 手术设备 | 上海博进医疗器械有限公司 | BYZ-Ⅱ 1102 | 1 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 全保
2460 | ZY202312003 | 手术室 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | 手术设备 | 上海博进医疗器械有限公司 | BYZ-Ⅱ 1103 | 1 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 全保
2598 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 骨牵引电动床/(电动综合手术床) | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | W5 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2597 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 电动手术床/(电动综合手术床 ) | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | W5A | 5 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2596 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 无影灯/(手术无 影灯） | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | L5 | 10 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2594 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 手动单臂外科腔镜吊塔/(吊塔 ) | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2593 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 手动单臂 麻醉吊塔 /(吊塔） | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 9 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2595 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 手动单臂 外科吊塔 /(吊塔） | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 5 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2841 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000AI | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2842 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 气腹机 | 手术设备 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | JRQ-II | 2 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2230 | ZY202303007 | 胃肠、肝胆共用 | 气腹机 | 手术设备 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | JRQ-Ⅰ | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-07 | 全保
2231 | ZY202303008 | 胃肠、肝胆共用 | 超声软组织切割止血设备 | 手术设备 | 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | BH-CSD-100 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
62 | ZY2004000028 | 胃镜室 | 高频电刀 | 手术设备 | ELEKTROMEDIZIN GmbH | 200E | 1 | 2004-05-20 |  | 全保
2562 | ZY202501006 | 胃镜室 | 氩气高频电刀 | 手术设备 | 山东华博电气有限公司 | A350 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
2734 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 小超主机 | 手术设备 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | iMP-8901 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
628 | ZY2012000229 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科电动手术床 | 手术设备 | 南通医疗器械有限公司 | JHDS-2000B型 | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
1235 | ZY2018000044 | 眼/耳鼻咽喉科 | 手术动力装置 | 手术设备 | 重庆西山科技有限公司 | DK-ENT-MS | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
1267 | ZY2018000105 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超声乳化手柄 | 手术设备 |  |  | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
2243 | ZY202303020 | 眼/耳鼻咽喉科 | 高频电刀 | 手术设备 | 北京英杰华科技有限公司 | GE-350（s-tandard） | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-09 | 全保
2433 | ZY202303214 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超声乳化手柄 | 手术设备 | 强生视力康公司 | 690697A | 1 | 2023-03-17 | 2023-06-14 | 全保
2475 | ZY202401005 | 眼/耳鼻咽喉科 | 小梁切开器 | 手术设备 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 直式IF-8006D4 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
2477 | ZY202401007 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科手术器械手柄 | 手术设备 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 弧形式UN-1111 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
2782 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超乳玻切一体机 | 手术设备 | 瑞士傲帝仪器股份公司 | faros | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2711 | 城投公司采购设备 |  | 手术器械一批 | 手术设备 |  | 详见附件2 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
90 | ZY2008000012 | ICU | 不锈钢护理车 | 无源辅助类设备 |  | 大号 | 1 | 2008-12-02 |  | 全保
116 | ZY2009000039 | ICU | 监护床 | 无源辅助类设备 |  | 2150*1040*500 | 1 | 2009-11-24 |  | 全保
399 | ZY2011000243 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
400 | ZY2011000244 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
401 | ZY2011000245 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
402 | ZY2011000246 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
445 | ZY2011000497 | ICU | 不锈钢污物车 | 无源辅助类设备 |  | 560Ⅹ560Ⅹ850 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
466 | ZY2011000533 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
467 | ZY2011000534 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
468 | ZY2011000535 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
469 | ZY2011000536 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
470 | ZY2011000537 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
471 | ZY2011000540 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
488 | ZY2011000566 | ICU | 不锈钢病历车 | 无源辅助类设备 |  | 20位 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
489 | ZY2011000567 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
490 | ZY2011000568 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
491 | ZY2011000569 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
492 | ZY2011000570 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
493 | ZY2011000571 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
494 | ZY2011000572 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
810 | ZY2016000015 | ICU | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1849 | ZY202211005 | ICU | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | LZJ-TC118 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
587 | ZY2012000148 | 病理室 | 蜡块柜 | 无源辅助类设备 |  | J-E2 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
588 | ZY2012000149 | 病理室 | 蜡块柜 | 无源辅助类设备 |  | J-E2 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
606 | ZY2012000187 | 病理室 | 切片柜 | 无源辅助类设备 |  | J-E1 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
1097 | ZY2017000033 | 病理室 | 切片柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-03-16 |  | 全保
1127 | ZY2017000063 | 病理室 | 蜡块柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
430 | ZY2011000399 | 超声科 | 诊断床 | 无源辅助类设备 |  | 订做 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
24 | TY2010000297 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
25 | TY2010000298 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
26 | TY2010000299 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
27 | TY2010000300 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
28 | TY2010000301 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
29 | TY2010000302 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
30 | TY2010000303 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
31 | TY2010000304 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
32 | TY2010000305 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
33 | TY2010000306 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
34 | TY2010000307 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
35 | TY2010000308 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
36 | TY2010000309 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
37 | TY2010000310 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
38 | TY2010000311 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
39 | TY2010000312 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
40 | TY2010000313 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
41 | TY2010000314 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
42 | TY2010000315 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
43 | TY2010000316 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
44 | TY2010000317 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
45 | TY2010000318 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
46 | TY2010000319 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
47 | TY2010000320 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
48 | TY2010000321 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
49 | TY2010000322 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
50 | TY2010000323 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
51 | TY2010000332 | 儿科 | 婴儿床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
52 | TY2011000288 | 儿科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-04 |  | 全保
228 | ZY2010000155 | 儿科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
233 | ZY2010000168 | 儿科 | 输液车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
234 | ZY2010000169 | 儿科 | 输液车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
237 | ZY2010000180 | 儿科 | 配药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-07-22 |  | 全保
248 | ZY2010000254 | 儿科 | 高级婴儿复苏模型人 | 无源辅助类设备 | 无 | CPR160型 | 1 | 2010-11-15 |  | 全保
252 | ZY2010000259 | 儿科 | 器械台 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
253 | ZY2010000261 | 儿科 | 器械台 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
254 | ZY2010000262 | 儿科 | 三层器械台 | 无源辅助类设备 | 无 | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
301 | ZY2011000079 | 儿科 | 儿童床 | 无源辅助类设备 |  | ABS | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
302 | ZY2011000080 | 儿科 | 儿童床 | 无源辅助类设备 |  | ABS | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
303 | ZY2011000081 | 儿科 | 儿童床 | 无源辅助类设备 |  | ABS | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
359 | ZY2011000166 | 儿科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
360 | ZY2011000167 | 儿科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
472 | ZY2011000541 | 儿科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 双抽 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
473 | ZY2011000542 | 儿科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
499 | ZY2011000654 | 儿科 | 高级婴儿气管训练模型 | 无源辅助类设备 | 无 | KAR/3A | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
541 | ZY2012000082 | 儿科 | 急救车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
578 | ZY2012000136 | 儿科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
736 | ZY2014000096 | 儿科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
766 | ZY2015000049 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
767 | ZY2015000050 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
768 | ZY2015000051 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
769 | ZY2015000052 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
770 | ZY2015000053 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
771 | ZY2015000054 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
814 | ZY2016000019 | 儿科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
815 | ZY2016000020 | 儿科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1281 | ZY20190329 | 儿科 | CR四门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 定制 920*400*1700 | 1 | 2019-03-25 |  | 全保
1920 | ZY202301070 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1921 | ZY202301071 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1922 | ZY202301072 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1923 | ZY202301073 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
2039 | ZY202301255 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2040 | ZY202301256 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2041 | ZY202301257 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2042 | ZY202301258 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2086 | ZY202301386 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2087 | ZY202301387 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2703 | 城投公司采购设备 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-JB25 | 42 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
542 | ZY2012000083 | 放射科 | 急救车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
650 | ZY2013000039 | 放射科 | 急救车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2013-07-02 |  | 全保
1240 | ZY2018000050 | 放射科 | 单柱升降防护屏 | 无源辅助类设备 | 山东双鹰医疗器械有限公司 | PH04-E | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
1576 | ZY20210664 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1577 | ZY20210665 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1578 | ZY20210666 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1579 | ZY20210667 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
2589 | 城投公司采购设备 | 放射科 | 无磁治疗车 | 无源辅助类设备 | 广东零磁科技有限公司 | 简约款 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2590 | 城投公司采购设备 | 放射科 | 医用转运车 | 无源辅助类设备 | 天津好洛杰科技有限公司 | 1999mm*600mm*850mm（MR兼容款） | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2588 | 城投公司采购设备 | 放射科 | 手动轮椅车 | 无源辅助类设备 | 广东零磁科技有限公司 | SYIV100-LCQS | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
4 | JJ2011000076 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
5 | JJ2011000077 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
6 | JJ2011000078 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
7 | JJ2011000079 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
8 | JJ2011000080 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
216 | ZY2010000135 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
217 | ZY2010000136 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
218 | ZY2010000137 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
219 | ZY2010000138 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
220 | ZY2010000139 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
221 | ZY2010000140 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
222 | ZY2010000141 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
223 | ZY2010000142 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
361 | ZY2011000168 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
443 | ZY2011000487 | 妇产科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
447 | ZY2011000502 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
448 | ZY2011000503 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 | 广州华玺医疗科技有限公司 | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
449 | ZY2011000504 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
450 | ZY2011000505 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
451 | ZY2011000506 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
452 | ZY2011000507 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
453 | ZY2011000508 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
454 | ZY2011000509 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
455 | ZY2011000510 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
456 | ZY2011000511 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
457 | ZY2011000512 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
458 | ZY2011000513 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
459 | ZY2011000514 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
460 | ZY2011000515 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
461 | ZY2011000516 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
586 | ZY2012000147 | 妇产科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
801 | ZY2016000006 | 妇产科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
802 | ZY2016000007 | 妇产科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
865 | ZY2016000074 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
944 | ZY2016000161 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
945 | ZY2016000162 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
946 | ZY2016000163 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
947 | ZY2016000164 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
948 | ZY2016000165 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
949 | ZY2016000166 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
950 | ZY2016000167 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
997 | ZY2016000220 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1061 | ZY2016000322 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1062 | ZY2016000323 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1063 | ZY2016000324 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1064 | ZY2016000325 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1065 | ZY2016000326 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1066 | ZY2016000327 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1067 | ZY2016000328 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1068 | ZY2016000329 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1069 | ZY2016000330 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1070 | ZY2016000331 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1071 | ZY2016000332 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1072 | ZY2016000333 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1073 | ZY2016000334 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1074 | ZY2016000335 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1075 | ZY2016000336 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1085 | ZY2017000014 | 妇产科 | 病历夹推车 | 无源辅助类设备 |  | 60位 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1224 | ZY2018000026 | 妇产科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/SJC-L-JF10 | 1 | 2018-04-26 |  | 全保
1570 | ZY20210658 | 妇产科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JD43 | 1 | 2021-06-17 |  | 全保
1571 | ZY20210659 | 妇产科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JD43 | 1 | 2021-06-17 |  | 全保
1637 | ZY20211206 | 妇产科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B-JF14 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1852 | ZY202301002 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1853 | ZY202301003 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1924 | ZY202301074 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1961 | ZY202301162 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2018 | ZY202301234 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2019 | ZY202301235 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2020 | ZY202301236 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2043 | ZY202301259 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2044 | ZY202301260 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2088 | ZY202301388 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1491 | ZY20210239 | 感染科 | 急救车 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 601-401明锐 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1678 | ZY202112136 | 感染科 | 不锈钢四小轮病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ-BTC-B-JF14 | 1 | 2021-12-24 |  | 全保
1705 | ZY20211242 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1706 | ZY20211243 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1707 | ZY20211244 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1708 | ZY20211245 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1709 | ZY20211246 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1710 | ZY20211247 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1711 | ZY20211248 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1712 | ZY20211249 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1713 | ZY20211250 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1714 | ZY20211251 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1715 | ZY20211252 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1716 | ZY20211253 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1717 | ZY20211254 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1718 | ZY20211255 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1719 | ZY20211256 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1720 | ZY20211257 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1721 | ZY20211258 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1722 | ZY20211259 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1723 | ZY20211260 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1724 | ZY20211261 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1903 | ZY202301053 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1905 | ZY202301055 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1906 | ZY202301056 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1907 | ZY202301057 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1908 | ZY202301058 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1909 | ZY202301059 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
2098 | ZY202301398 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2119 | ZY202302001 | 感染科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2120 | ZY202302002 | 感染科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2121 | ZY202302003 | 感染科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2148 | ZY202302035 | 感染科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
2908 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 灭菌架 | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A-1500B.05 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2907 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 灭菌车 | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A-1500.06 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2898 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-(B、T)-XX | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2891 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 病历车（60位） | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BLG-JD29 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2893 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 麻醉车（急救车） | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/JJC-JD48 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2897 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-(B、T)-XX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2894 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 污物车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/HLC-JD32-1 | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2895 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 婴儿床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-JB23 | 8 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2901 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 取血箱 | 无源辅助类设备 | 北京华兴瑞安科技有限公司 | HXLC-40 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2892 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 换药车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/SYC-JD07 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2896 | 院内搬迁新采设备 | 各科室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/ZLC-JD01 | 15 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
61 | ZY2004000011 | 骨科 | 骨架 | 无源辅助类设备 |  | 真骨 | 1 | 2004-05-20 |  | 全保
71 | ZY2005000015 | 骨科 | 病历推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2005-07-20 |  | 全保
176 | ZY2010000086 | 骨科 | 病历夹柜 | 无源辅助类设备 |  | CR40位 | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
177 | ZY2010000087 | 骨科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
229 | ZY2010000156 | 骨科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
261 | ZY2010000295 | 骨科 | 服药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-11-26 |  | 全保
544 | ZY2012000096 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
545 | ZY2012000098 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
546 | ZY2012000099 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
547 | ZY2012000101 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
548 | ZY2012000102 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
549 | ZY2012000103 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
550 | ZY2012000104 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
551 | ZY2012000105 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
552 | ZY2012000106 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
553 | ZY2012000107 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
554 | ZY2012000109 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
555 | ZY2012000111 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
584 | ZY2012000145 | 骨科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
820 | ZY2016000025 | 骨科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
857 | ZY2016000066 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
858 | ZY2016000067 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
859 | ZY2016000068 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
860 | ZY2016000069 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
861 | ZY2016000070 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
862 | ZY2016000071 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
863 | ZY2016000072 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
864 | ZY2016000073 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
924 | ZY2016000141 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
925 | ZY2016000142 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
926 | ZY2016000143 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
927 | ZY2016000144 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
928 | ZY2016000145 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
929 | ZY2016000146 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
930 | ZY2016000147 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
931 | ZY2016000148 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
932 | ZY2016000149 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
933 | ZY2016000150 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
934 | ZY2016000151 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
935 | ZY2016000152 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
936 | ZY2016000153 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
937 | ZY2016000154 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
938 | ZY2016000155 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
939 | ZY2016000156 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
940 | ZY2016000157 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
941 | ZY2016000158 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
942 | ZY2016000159 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
943 | ZY2016000160 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1851 | ZY202301001 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1854 | ZY202301004 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1855 | ZY202301005 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1856 | ZY202301006 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1857 | ZY202301007 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1927 | ZY202301077 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1928 | ZY202301078 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1970 | ZY202301171 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2045 | ZY202301261 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2046 | ZY202301262 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2089 | ZY202301389 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2097 | ZY202301397 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2428 | ZY202303209 | 骨科 | 不锈钢四小轮病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ-BTC-B-JF14 | 1 | 2023-03-08 | 2024-03-08 | 全保
556 | ZY2012000114 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
557 | ZY2012000115 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
558 | ZY2012000116 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
559 | ZY2012000117 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
560 | ZY2012000118 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
561 | ZY2012000119 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
562 | ZY2012000120 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
563 | ZY2012000121 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
564 | ZY2012000122 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
565 | ZY2012000123 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
566 | ZY2012000124 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
567 | ZY2012000125 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
568 | ZY2012000126 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
569 | ZY2012000127 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
570 | ZY2012000128 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
571 | ZY2012000129 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
572 | ZY2012000130 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
573 | ZY2012000131 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
574 | ZY2012000132 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
575 | ZY2012000133 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
576 | ZY2012000134 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
577 | ZY2012000135 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
581 | ZY2012000142 | 呼吸与危重症医学科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
641 | ZY2012000251 | 呼吸与危重症医学科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-08-01 |  | 全保
713 | ZY2014000038 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
714 | ZY2014000039 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
715 | ZY2014000040 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
716 | ZY2014000041 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
717 | ZY2014000042 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
718 | ZY2014000043 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
719 | ZY2014000044 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
720 | ZY2014000045 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
721 | ZY2014000046 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
722 | ZY2014000047 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
723 | ZY2014000048 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
725 | ZY2014000063 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
772 | ZY2015000055 | 呼吸与危重症医学科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/STCLJF10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
774 | ZY2015000057 | 呼吸与危重症医学科 | 内镜储存柜 | 无源辅助类设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | ESC-04 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
817 | ZY2016000022 | 呼吸与危重症医学科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
821 | ZY2016000026 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
822 | ZY2016000027 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
823 | ZY2016000028 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
867 | ZY2016000076 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
868 | ZY2016000077 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
869 | ZY2016000078 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
870 | ZY2016000079 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
871 | ZY2016000080 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
872 | ZY2016000081 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
873 | ZY2016000082 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
874 | ZY2016000083 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
875 | ZY2016000084 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
876 | ZY2016000085 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
877 | ZY2016000086 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
878 | ZY2016000087 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
879 | ZY2016000088 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
880 | ZY2016000089 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
881 | ZY2016000090 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
882 | ZY2016000091 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
883 | ZY2016000092 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
884 | ZY2016000093 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
885 | ZY2016000094 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
886 | ZY2016000100 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
995 | ZY2016000218 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
1060 | ZY2016000321 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
1643 | ZY202112101 | 呼吸与危重症医学科 | 不锈钢双层器械台 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 1150*600*800 | 1 | 2021-12-13 |  | 全保
1979 | ZY202301180 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1980 | ZY202301181 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1981 | ZY202301182 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1982 | ZY202301183 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2072 | ZY202301288 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2073 | ZY202301289 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2074 | ZY202301290 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2075 | ZY202301291 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2076 | ZY202301292 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2077 | ZY202301293 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2078 | ZY202301294 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2079 | ZY202301295 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2080 | ZY202301296 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2081 | ZY202301297 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2082 | ZY202301298 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2083 | ZY202301299 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2084 | ZY202301300 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2096 | ZY202301396 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2124 | ZY202302006 | 呼吸与危重症医学科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2125 | ZY202302011 | 呼吸与危重症医学科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2126 | ZY202302012 | 呼吸与危重症医学科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2151 | ZY202302038 | 呼吸与危重症医学科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
87 | ZY2008000003 | 急诊科 | 脊椎固定板 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2008-11-21 |  | 全保
88 | ZY2008000004 | 急诊科 | 脊椎固定板 | 无源辅助类设备 |  | 5个固定带 | 1 | 2008-12-18 |  | 全保
433 | ZY2011000451 | 急诊科 | 双层器械台 | 无源辅助类设备 |  | CR中号 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
543 | ZY2012000087 | 急诊科 | 监护床 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-01-04 |  | 全保
813 | ZY2016000018 | 急诊科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
887 | ZY2016000101 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
888 | ZY2016000102 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
889 | ZY2016000103 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
890 | ZY2016000104 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1004 | ZY2016000256 | 急诊科 | ABS升降推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/SJC-JF10 | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1047 | ZY2016000300 | 急诊科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1048 | ZY2016000301 | 急诊科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1050 | ZY2016000303 | 急诊科 | ABS升降平车 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF-A-042-1 | 1 | 2016-07-15 |  | 全保
1059 | ZY2016000319 | 急诊科 | ABS升降推车 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF-A-042-1 | 1 | 2016-11-04 |  | 全保
1214 | ZY2018000013 | 急诊科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | jj/sjc-l-JF10 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1215 | ZY2018000014 | 急诊科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | jj/sjc-l-JF10 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1405 | ZY20201004 | 急诊科 | 脊柱固定板 | 无源辅助类设备 | 意大利米博 | 依维柯车载/Art.9040 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1406 | ZY20201005 | 急诊科 | 全身真空板 | 无源辅助类设备 | 广州蓝仕威克医疗科技有限公司 | 依维柯车载/VSA-1A00 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1422 | ZY20201113 | 急诊科 | 脊柱固定板 | 无源辅助类设备 | 意大利米博 | 依维柯车载/Art。9040 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1423 | ZY20201114 | 急诊科 | 全身真空夹板 | 无源辅助类设备 | 广州蓝仕威克医疗科技有限公司 | 依维柯车载/VSA-2A10 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
1557 | ZY20210545 | 急诊科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2021-05-18 |  | 全保
1558 | ZY20210546 | 急诊科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2021-05-18 |  | 全保
1559 | ZY20210547 | 急诊科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2021-05-18 |  | 全保
1984 | ZY202301185 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1985 | ZY202301186 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1986 | ZY202301187 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1987 | ZY202301188 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2000 | ZY202301216 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2113 | ZY202301414 | 急诊科 | 自动上车担架 | 无源辅助类设备 | 张家港市盛昌医疗器械有限公司 | YSC-11 | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
2114 | ZY202301415 | 急诊科 | 铲式担架 | 无源辅助类设备 | 江阴万事兴医疗器械股份有限公司 | WSX-E8S | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
2115 | ZY202301416 | 急诊科 | 楼梯担架 | 无源辅助类设备 | 江阴万事兴医疗器械股份有限公司 | WSX-G2 | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
2116 | ZY202301418 | 急诊科 | 急救包 | 无源辅助类设备 | 迈康时代（厦门）医疗科技有限公司 | MC-ZH02 | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
803 | ZY2016000008 | 健康管理中心 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1297 | ZY20190807-01 | 健康管理中心 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | L2J-TJC-B | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
1298 | ZY20190807-02 | 健康管理中心 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | L2J-TJC-B | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
2486 | ZY202404002 | 健康管理中心 | 验光镜片箱 | 无源辅助类设备 | 丹阳市华辉光学仪器有限公司 | 266A | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 全保
2640 | 城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 隔音室 | 无源辅助类设备 | 成都健尔科技有限公司 | SD1700 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1572 | ZY20210660 | 介入诊疗室 | 扇形器械台 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九JJ-QXC-JD14 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1573 | ZY20210661 | 介入诊疗室 | ABS抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九JJ-JJC-JD48 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1574 | ZY20210662 | 介入诊疗室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九JJ-PYT-JE08 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1575 | ZY20210663 | 介入诊疗室 | 治疗台 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九625*480*920 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1580 | ZY20210668 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1581 | ZY20210669 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1582 | ZY20210670 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1583 | ZY20210671 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1584 | ZY20210672 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
1638 | ZY20211207 | 介入诊疗室 | 不锈钢双层器械台 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 1600*770*800 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1840 | ZY202210003 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
1841 | ZY202210004 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
1842 | ZY202210005 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
1843 | ZY202210006 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
14 | TY2010000275 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
15 | TY2010000276 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
16 | TY2010000277 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
17 | TY2010000278 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
18 | TY2010000279 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
19 | TY2010000280 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
20 | TY2010000281 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
21 | TY2010000282 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
22 | TY2010000283 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
23 | TY2010000284 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
172 | ZY2010000075 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR服药车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-07-15 |  | 全保
178 | ZY2010000088 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
179 | ZY2010000089 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
180 | ZY2010000090 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
181 | ZY2010000091 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
182 | ZY2010000092 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
183 | ZY2010000093 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
184 | ZY2010000094 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
185 | ZY2010000095 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
186 | ZY2010000096 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
187 | ZY2010000097 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
188 | ZY2010000098 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
189 | ZY2010000099 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
190 | ZY2010000100 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
191 | ZY2010000101 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
192 | ZY2010000102 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
193 | ZY2010000103 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
194 | ZY2010000104 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
195 | ZY2010000105 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
196 | ZY2010000106 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
197 | ZY2010000107 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
198 | ZY2010000108 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
199 | ZY2010000109 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
200 | ZY2010000110 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
201 | ZY2010000111 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
202 | ZY2010000112 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
203 | ZY2010000113 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
204 | ZY2010000114 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
205 | ZY2010000115 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
206 | ZY2010000116 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
207 | ZY2010000117 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
208 | ZY2010000118 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
209 | ZY2010000119 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
210 | ZY2010000120 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
211 | ZY2010000121 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
212 | ZY2010000122 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
213 | ZY2010000123 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
214 | ZY2010000124 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
215 | ZY2010000125 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
236 | ZY2010000179 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 配药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
244 | ZY2010000225 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 60位 | 1 | 2010-08-31 |  | 全保
432 | ZY2011000430 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR仪器车 | 无源辅助类设备 |  | 小号 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
444 | ZY2011000496 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR仪器推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
446 | ZY2011000499 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR污物车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
474 | ZY2011000543 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
475 | ZY2011000544 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
476 | ZY2011000545 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
477 | ZY2011000546 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
478 | ZY2011000547 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
479 | ZY2011000548 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
809 | ZY2016000014 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
993 | ZY2016000216 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
996 | ZY2016000219 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
1910 | ZY202301060 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1911 | ZY202301061 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1983 | ZY202301184 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2001 | ZY202301217 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2010 | ZY202301226 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2035 | ZY202301251 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2036 | ZY202301252 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2085 | ZY202301385 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2130 | ZY202302016 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
431 | ZY2011000425 | 门诊办 | 换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
435 | ZY2011000460 | 门诊办 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
735 | ZY2014000094 | 门诊办 | 诊断床 | 无源辅助类设备 |  | 订制 | 1 | 2014-08-07 |  | 全保
808 | ZY2016000013 | 门诊办 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
2579 | ZY202507002 | 门诊办 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-T-JF10 | 1 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | 全保
2581 | ZY202507004 | 门诊办 | 急救推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JD48 | 1 | 2025-07-21 |  | 全保
9 | JJ2011000471 | 泌尿外科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
174 | ZY2010000082 | 泌尿外科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 30位 | 1 | 2010-12-13 |  | 全保
441 | ZY2011000473 | 泌尿外科 | 扫床车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
480 | ZY2011000549 | 泌尿外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
481 | ZY2011000550 | 泌尿外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
482 | ZY2011000551 | 泌尿外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
583 | ZY2012000144 | 泌尿外科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
811 | ZY2016000016 | 泌尿外科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
891 | ZY2016000108 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
892 | ZY2016000109 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
893 | ZY2016000110 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
894 | ZY2016000111 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
895 | ZY2016000112 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
896 | ZY2016000113 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
897 | ZY2016000114 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
898 | ZY2016000115 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
899 | ZY2016000116 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
900 | ZY2016000117 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
901 | ZY2016000118 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
902 | ZY2016000119 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
903 | ZY2016000120 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
904 | ZY2016000121 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
905 | ZY2016000122 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
906 | ZY2016000123 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
907 | ZY2016000124 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
908 | ZY2016000125 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
909 | ZY2016000126 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
910 | ZY2016000127 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
911 | ZY2016000128 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
912 | ZY2016000129 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
913 | ZY2016000130 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
914 | ZY2016000131 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
915 | ZY2016000132 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
916 | ZY2016000133 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
917 | ZY2016000134 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
918 | ZY2016000135 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
919 | ZY2016000136 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
920 | ZY2016000137 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
921 | ZY2016000138 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
922 | ZY2016000139 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
923 | ZY2016000140 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1242 | ZY2018000060 | 泌尿外科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | HH-FC-B-081 | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
1780 | ZY202205004 | 泌尿外科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | 全保
1953 | ZY202301154 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1973 | ZY202301174 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1974 | ZY202301175 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1975 | ZY202301176 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1976 | ZY202301177 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1977 | ZY202301178 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1978 | ZY202301179 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1993 | ZY202301194 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2131 | ZY202302017 | 泌尿外科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
651 | ZY2013000048 | 皮肤/医疗美容科 | 配液工作台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
674 | ZY2013000100（介入室拿走） | 皮肤/医疗美容科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 1150*400*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
675 | ZY2013000101（介入室拿走） | 皮肤/医疗美容科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 1150*400*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
2702 | 城投公司采购设备 | 全院 | 手摇式病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-XX | 108 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
232 | ZY2010000160 | 神经内科/神经外科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
300 | ZY2011000056 | 神经内科/神经外科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 50位 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
353 | ZY2011000155 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
354 | ZY2011000156 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
355 | ZY2011000157 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
356 | ZY2011000158 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
357 | ZY2011000159 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
358 | ZY2011000160 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
582 | ZY2012000143 | 神经内科/神经外科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
703 | ZY2014000027 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
704 | ZY2014000028 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-03 |  | 全保
705 | ZY2014000029 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
706 | ZY2014000030 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
707 | ZY2014000031 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
708 | ZY2014000032 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
709 | ZY2014000033 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
710 | ZY2014000034 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
711 | ZY2014000035 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
712 | ZY2014000036 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
812 | ZY2016000017 | 神经内科/神经外科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
951 | ZY2016000168 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
952 | ZY2016000169 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
953 | ZY2016000170 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
954 | ZY2016000171 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
955 | ZY2016000172 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
956 | ZY2016000173 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
957 | ZY2016000174 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
958 | ZY2016000175 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
959 | ZY2016000176 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
960 | ZY2016000177 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
992 | ZY2016000215 | 神经内科/神经外科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  | 1900X600X700 | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
994 | ZY2016000217 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
1058 | ZY2016000318 | 神经内科/神经外科 | CR病历夹推车 | 无源辅助类设备 |  | 30位 | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
1316 | ZY20191205-01 | 神经内科/神经外科 | 病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MRIBC-111-T | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
1317 | ZY20191205-02 | 神经内科/神经外科 | 病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MRIBC-111-T | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
1858 | ZY202301008 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1859 | ZY202301009 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1860 | ZY202301010 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1861 | ZY202301011 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1862 | ZY202301012 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1863 | ZY202301013 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1864 | ZY202301014 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1865 | ZY202301015 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1925 | ZY202301075 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1926 | ZY202301076 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1929 | ZY202301079 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1930 | ZY202301080 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1931 | ZY202301081 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1932 | ZY202301082 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1935 | ZY202301085 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1936 | ZY202301086 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1937 | ZY202301087 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1960 | ZY202301161 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1994 | ZY202301195 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1996 | ZY202301197 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2047 | ZY202301263 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2048 | ZY202301264 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2049 | ZY202301265 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2050 | ZY202301266 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2051 | ZY202301267 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2052 | ZY202301268 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2053 | ZY202301269 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2054 | ZY202301270 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2055 | ZY202301271 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2056 | ZY202301272 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2057 | ZY202301273 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2058 | ZY202301274 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2059 | ZY202301275 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2060 | ZY202301276 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2061 | ZY202301277 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2092 | ZY202301392 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2093 | ZY202301393 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2094 | ZY202301394 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2122 | ZY202302004 | 神经内科/神经外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2436 | ZY202304004 | 神经内科/神经外科 | 显微镊 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×Ф1，直型，环形，圆柄 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
2437 | ZY202304005 | 神经内科/神经外科 | 显微镊 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×0.6，直型，平台，圆柄 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
2439 | ZY202304008 | 神经内科/神经外科 | 显微持针钳 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 210，弯，自锁，簧式 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-27 | 全保
2441 | ZY202304010 | 神经内科/神经外科 | 精细剪 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 180，弯，宽头，镶片 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
398 | ZY2011000241 | 手术室 | 手术对接车 | 无源辅助类设备 |  | 豪华 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
534 | ZY2012000050 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
535 | ZY2012000051 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
536 | ZY2012000052 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
537 | ZY2012000053 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
613 | ZY2012000206 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-02 |  | 全保
614 | ZY2012000207 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-02 |  | 全保
615 | ZY2012000208 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-02 |  | 全保
616 | ZY2012000209 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-31 |  | 全保
805 | ZY2016000010 | 手术室 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京大奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-0-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1053 | ZY2016000310 | 手术室 | 无菌架 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
1054 | ZY2016000311 | 手术室 | 无菌架 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
1076 | ZY2017000005 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1077 | ZY2017000006 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1078 | ZY2017000007 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1079 | ZY2017000008 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1080 | ZY2017000009 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1081 | ZY2017000010 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1106 | ZY2017000042 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1107 | ZY2017000043 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1108 | ZY2017000044 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2600*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1109 | ZY2017000045 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2600*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1110 | ZY2017000046 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2100*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1111 | ZY2017000047 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2100*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1112 | ZY2017000048 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1500*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1113 | ZY2017000049 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1500*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1114 | ZY2017000050 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1500*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1115 | ZY2017000051 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1116 | ZY2017000052 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1117 | ZY2017000053 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1118 | ZY2017000054 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1119 | ZY2017000055 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2800*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1120 | ZY2017000056 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2800*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1121 | ZY2017000057 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1122 | ZY2017000058 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1123 | ZY2017000059 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1600*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1124 | ZY2017000060 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1600*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1125 | ZY2017000061 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1600*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1126 | ZY2017000062 | 手术室 | 俯卧位垫 | 无源辅助类设备 |  | Jan-02 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1153 | ZY2017000089 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1154 | ZY2017000090 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1155 | ZY2017000091 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1156 | ZY2017000092 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1157 | ZY2017000093 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
1161 | ZY2017000100 | 手术室 | 不锈刚无菌推车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/WJC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1162 | ZY2017000101 | 手术室 | 不锈刚无菌推车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/WJC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1163 | ZY2017000102 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1164 | ZY2017000103 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1165 | ZY2017000104 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1166 | ZY2017000105 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1167 | ZY2017000106 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1168 | ZY2017000107 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1169 | ZY2017000108 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1170 | ZY2017000109 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
1171 | ZY2017000110 | 手术室 | 俯卧位头垫 | 无源辅助类设备 |  | 1101-6 | 1 | 2017-04-30 |  | 全保
1173 | ZY2017000117 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1174 | ZY2017000118 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1175 | ZY2017000119 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1176 | ZY2017000120 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1180 | ZY2017000124 | 手术室 | 体位垫 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
1284 | ZY20190503 | 手术室 | 软轴牵开器 | 无源辅助类设备 | 德国DORO | 3114-35 | 1 | 2019-05-14 |  | 全保
1314 | ZY20191202 | 手术室 | 软镜消毒盒 | 无源辅助类设备 | 杭州新广硕医疗科技有限公司 | 540*250*100 | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
2185 | ZY202302073 | 手术室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | 950*400*1750mm JJ/QXG-JE11 | 1 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | 全保
2186 | ZY202302074 | 手术室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | 950*400*1750mm JJ/QXG-JE11 | 1 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | 全保
2708 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 麻醉柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/MZC-JD59 | 5 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
462 | ZY2011000526 | 胃肠外科 | 不锈钢推车 | 无源辅助类设备 |  | 不锈钢 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
585 | ZY2012000146 | 胃肠外科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
807 | ZY2016000012 | 胃肠外科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
852 | ZY2016000061 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
853 | ZY2016000062 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
854 | ZY2016000063 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
855 | ZY2016000064 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
856 | ZY2016000065 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
866 | ZY2016000075 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
961 | ZY2016000178 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
962 | ZY2016000179 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
963 | ZY2016000180 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
964 | ZY2016000181 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
965 | ZY2016000182 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
966 | ZY2016000183 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
967 | ZY2016000184 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
968 | ZY2016000185 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
969 | ZY2016000186 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
970 | ZY2016000187 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
971 | ZY2016000188 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
972 | ZY2016000189 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
973 | ZY2016000190 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
974 | ZY2016000191 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
975 | ZY2016000192 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
976 | ZY2016000193 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
977 | ZY2016000194 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
978 | ZY2016000195 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
979 | ZY2016000196 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
980 | ZY2016000197 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
981 | ZY2016000198 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
982 | ZY2016000199 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
983 | ZY2016000200 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1049 | ZY2016000302 | 胃肠外科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1873 | ZY202301023 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1881 | ZY202301031 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1882 | ZY202301032 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1883 | ZY202301033 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1884 | ZY202301034 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1885 | ZY202301035 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1886 | ZY202301036 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1887 | ZY202301037 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1888 | ZY202301038 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1889 | ZY202301039 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1890 | ZY202301040 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1891 | ZY202301041 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1892 | ZY202301042 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1893 | ZY202301043 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1894 | ZY202301044 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1895 | ZY202301045 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1896 | ZY202301046 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1897 | ZY202301047 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1898 | ZY202301048 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1899 | ZY202301049 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1900 | ZY202301050 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1901 | ZY202301051 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1902 | ZY202301052 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1948 | ZY202301098 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1949 | ZY202301099 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1950 | ZY202301100 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1951 | ZY202301152 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1952 | ZY202301153 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2064 | ZY202301280 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2065 | ZY202301281 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2066 | ZY202301282 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2067 | ZY202301283 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2068 | ZY202301284 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2069 | ZY202301285 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2070 | ZY202301286 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2071 | ZY202301287 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2091 | ZY202301391 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2132 | ZY202302018 | 胃肠外科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2427 | ZY202303208 | 胃肠外科 | 病历夹推车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗器械有限公司 | 20门柜 | 1 | 2023-03-06 | 2024-03-06 | 全保
1 | JJ2011000071 | 胃镜室 | 诊查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
173 | ZY2010000081 | 胃镜室 | CR推车 | 无源辅助类设备 |  | 两大两小 | 1 | 2010-04-28 |  | 全保
806 | ZY2016000011 | 胃镜室 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1183 | ZY2017000131 | 胃镜室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-06-13 |  | 全保
1184 | ZY2017000132 | 胃镜室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-06-13 |  | 全保
1264 | ZY2018000102 | 胃镜室 | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/NJC-R | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
1265 | ZY2018000103 | 胃镜室 | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/NJC-R | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
1289 | ZY20190605 | 胃镜室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/QXG-JE12 | 1 | 2019-06-25 |  | 全保
403 | ZY2011000248 | 消毒供应室 | 送药车 | 无源辅助类设备 |  | JD29 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
404 | ZY2011000249 | 消毒供应室 | 无菌车 | 无源辅助类设备 |  | JD30 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
418 | ZY2011000347 | 消毒供应室 | 低塑袋切割平台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-09-01 |  | 全保
442 | ZY2011000483 | 消毒供应室 | 无菌车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
601 | ZY2012000177 | 消毒供应室 | 包布打包台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
1293 | ZY20190704 | 消毒供应室 | 无菌车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 |  | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
2617 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 升降传递柜(双门互锁电动升降传递窗) | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.EC0101 | 5 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2728 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 专用仪器车 | 无源辅助类设备 | 徐州炬义医疗器械有限公司 | JY-18-18XS | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2731 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 水气按钮 | 无源辅助类设备 | 富士胶片株式会社 | AW-603 | 22 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2732 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 水瓶 | 无源辅助类设备 | 富士胶片株式会社 | WT-603 | 4 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2738 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 推车 | 无源辅助类设备 | / | TC-03 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
2623 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 软镜储存库 | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | NJJK | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2701 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-T-XX | 12 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2704 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/NJC-JB68 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2707 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/QXG-JE11 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2706 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/JJC-JD39 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2705 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/ZLC-JD01 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
54 | TY2011000304 | 消化内科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-08 |  | 全保
72 | ZY2005000038 | 消化内科 | 送药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2005-12-20 |  | 全保
231 | ZY2010000159 | 消化内科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
235 | ZY2010000174 | 消化内科 | 配药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
245 | ZY2010000226 | 消化内科 | CR病历夹柜 | 无源辅助类设备 |  | 20位 | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
362 | ZY2011000190 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
363 | ZY2011000191 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
364 | ZY2011000192 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
365 | ZY2011000193 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
366 | ZY2011000194 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
367 | ZY2011000195 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
368 | ZY2011000196 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
369 | ZY2011000197 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
370 | ZY2011000198 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
371 | ZY2011000199 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
372 | ZY2011000200 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
373 | ZY2011000201 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
374 | ZY2011000202 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
375 | ZY2011000203 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
376 | ZY2011000204 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
377 | ZY2011000205 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
378 | ZY2011000206 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
379 | ZY2011000207 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
380 | ZY2011000208 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
381 | ZY2011000209 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
382 | ZY2011000210 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
383 | ZY2011000211 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
384 | ZY2011000212 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
385 | ZY2011000213 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
386 | ZY2011000214 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
387 | ZY2011000215 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
388 | ZY2011000216 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
389 | ZY2011000217 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
390 | ZY2011000218 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
391 | ZY2011000219 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
392 | ZY2011000220 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
393 | ZY2011000221 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
394 | ZY2011000222 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
395 | ZY2011000223 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
396 | ZY2011000224 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
463 | ZY2011000529 | 消化内科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 订做双抽 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
464 | ZY2011000530 | 消化内科 | CR双抽治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
485 | ZY2011000562 | 消化内科 | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
486 | ZY2011000563 | 消化内科 | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
539 | ZY2012000056 | 消化内科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 40位 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
579 | ZY2012000138 | 消化内科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
818 | ZY2016000023 | 消化内科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1912 | ZY202301062 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1913 | ZY202301063 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1914 | ZY202301064 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1915 | ZY202301065 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1916 | ZY202301066 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1917 | ZY202301067 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
2026 | ZY202301242 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2027 | ZY202301243 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2028 | ZY202301244 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2029 | ZY202301245 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2030 | ZY202301246 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2031 | ZY202301247 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2032 | ZY202301248 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2033 | ZY202301249 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2034 | ZY202301250 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2099 | ZY202301399 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2100 | ZY202301400 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2129 | ZY202302015 | 消化内科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2 | JJ2011000073 | 心电室 | 诊查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
3 | JJ2011000074 | 心电室 | 诊查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
483 | ZY2011000555 | 心电室 | 仪器车 | 无源辅助类设备 |  | 订做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
224 | ZY2010000151 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
225 | ZY2010000152 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
226 | ZY2010000153 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
298 | ZY2011000054 | 心血管内科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 40位 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
299 | ZY2011000055 | 心血管内科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 40位 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
304 | ZY2011000082 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
305 | ZY2011000083 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
306 | ZY2011000084 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
307 | ZY2011000085 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
308 | ZY2011000086 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
309 | ZY2011000087 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
310 | ZY2011000088 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
311 | ZY2011000089 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
312 | ZY2011000090 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
313 | ZY2011000091 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
314 | ZY2011000092 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
315 | ZY2011000093 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
316 | ZY2011000094 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
317 | ZY2011000095 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
318 | ZY2011000096 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
319 | ZY2011000097 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
320 | ZY2011000098 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
321 | ZY2011000112 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
322 | ZY2011000113 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
323 | ZY2011000114 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
324 | ZY2011000115 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
325 | ZY2011000116 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
326 | ZY2011000117 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
327 | ZY2011000118 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
328 | ZY2011000119 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
329 | ZY2011000120 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
330 | ZY2011000121 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
331 | ZY2011000122 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
332 | ZY2011000123 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
333 | ZY2011000124 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
334 | ZY2011000125 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
335 | ZY2011000126 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
336 | ZY2011000127 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
337 | ZY2011000128 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
338 | ZY2011000129 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
339 | ZY2011000130 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
340 | ZY2011000131 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
341 | ZY2011000132 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
342 | ZY2011000133 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
343 | ZY2011000134 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
344 | ZY2011000135 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
345 | ZY2011000136 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
346 | ZY2011000137 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
347 | ZY2011000138 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
348 | ZY2011000139 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
349 | ZY2011000140 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
350 | ZY2011000141 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
351 | ZY2011000142 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
352 | ZY2011000143 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
484 | ZY2011000557 | 心血管内科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
580 | ZY2012000139 | 心血管内科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
819 | ZY2016000024 | 心血管内科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1641 | ZY20211210 | 心血管内科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/ZLC-JD05 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1652 | ZY20211211 | 心血管内科 | ABS抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ-JJC-JD48 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1663 | ZY20211212 | 心血管内科 | 手摇三折豪华病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-F-G-JA02 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1671 | ZY20211213 | 心血管内科 | 手摇三折豪华病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-F-G-JA02 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1701 | ZY20211238 | 心血管内科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-T-JF10 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1702 | ZY20211239 | 心血管内科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 定制 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1703 | ZY20211240 | 心血管内科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 定制 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1918 | ZY202301068 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1919 | ZY202301069 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
2037 | ZY202301253 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2038 | ZY202301254 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2128 | ZY202302014 | 心血管内科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
175 | ZY2010000085 | 血液透析室 | 病历夹柜 | 无源辅助类设备 |  | CR20位 | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
230 | ZY2010000157 | 血液透析室 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
434 | ZY2011000459 | 血液透析室 | CR器械台 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
487 | ZY2011000564 | 血液透析室 | 不锈钢病历车 | 无源辅助类设备 |  | 330Ⅹ370Ⅹ1010 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
639 | ZY2012000249 | 血液透析室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
640 | ZY2012000250 | 血液透析室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
649 | ZY2013000023 | 血液透析室 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | CR60位 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
724 | ZY2014000058 | 血液透析室 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
773 | ZY2015000056 | 血液透析室 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | 三折 | 1 | 2015-08-28 |  | 全保
800 | ZY2016000005 | 血液透析室 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
850 | ZY2016000057 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
851 | ZY2016000058 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1090 | ZY2017000022 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MA/BC-III-T | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1091 | ZY2017000023 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MA/BC-III-T | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1092 | ZY2017000024 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MA/BC-III-T | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1400 | ZY20200908 | 血液透析室 | 病床三折双摇 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MR/BC | 1 | 2020-09-15 |  | 全保
1401 | ZY20200909 | 血液透析室 | 病床三折双摇 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MR/BC | 1 | 2020-09-15 |  | 全保
1779 | ZY202205003 | 血液透析室 | 病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗器械有限公司 |  | 1 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | 全保
1988 | ZY202301189 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1989 | ZY202301190 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1990 | ZY202301191 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1991 | ZY202301192 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2002 | ZY202301218 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2003 | ZY202301219 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2123 | ZY202302005 | 血液透析室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2127 | ZY202302013 | 血液透析室 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
2153 | ZY202302041 | 血液透析室 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 80位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
2154 | ZY202302042 | 血液透析室 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 80位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
227 | ZY2010000154 | 眼/耳鼻咽喉科 | 服药车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-13 |  | 全保
652 | ZY2013000051 | 眼/耳鼻咽喉科 | 配液工作台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
672 | ZY2013000096 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 940*500*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
673 | ZY2013000097 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 1100*500*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
764 | ZY2015000038 | 眼/耳鼻咽喉科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 1900*60*700mm | 1 | 2015-09-30 |  | 全保
816 | ZY2016000021 | 眼/耳鼻咽喉科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
986 | ZY2016000208 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR病历夹推车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 50位 | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
988 | ZY2016000210 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
989 | ZY2016000211 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
990 | ZY2016000212 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
991 | ZY2016000213 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
1005 | ZY2016000258 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1006 | ZY2016000259 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1007 | ZY2016000260 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1008 | ZY2016000261 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1009 | ZY2016000262 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1010 | ZY2016000263 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1011 | ZY2016000264 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1012 | ZY2016000265 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1013 | ZY2016000266 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1014 | ZY2016000267 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1015 | ZY2016000268 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1016 | ZY2016000269 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1017 | ZY2016000270 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1018 | ZY2016000271 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1019 | ZY2016000272 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1020 | ZY2016000273 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1021 | ZY2016000274 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1022 | ZY2016000275 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1023 | ZY2016000276 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1024 | ZY2016000277 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1025 | ZY2016000278 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1026 | ZY2016000279 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1027 | ZY2016000280 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1028 | ZY2016000281 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1029 | ZY2016000282 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1030 | ZY2016000283 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1031 | ZY2016000284 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1032 | ZY2016000285 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1033 | ZY2016000286 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1034 | ZY2016000287 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1035 | ZY2016000288 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1036 | ZY2016000289 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1037 | ZY2016000290 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1038 | ZY2016000291 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1039 | ZY2016000292 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1040 | ZY2016000293 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1041 | ZY2016000294 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1042 | ZY2016000295 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1043 | ZY2016000296 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1044 | ZY2016000297 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1045 | ZY2016000298 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
1046 | ZY2016000299 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
2242 | ZY202303019 | 眼/耳鼻咽喉科 | 验光组合台 | 无源辅助类设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | CS400 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
2476 | ZY202401006 | 眼/耳鼻咽喉科 | 显微眼用镊 | 无源辅助类设备 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 直微式UN-2062(23G) | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
2786 | 城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 屏蔽室 | 无源辅助类设备 | 佛山聆羽听科技有限公司 | / | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2149 | ZY202302036 | 药剂科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
2150 | ZY202302037 | 药剂科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
2152 | ZY202302039 | 药剂科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
12 | JJ2016000014 | 医学检验科 | 转移脱色摇床及配件 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-07-19 |  | 全保
1644 | ZY202112102 | 医学装备科 | ABS抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ-JJC-JD48 | 1 | 2021-12-13 |  | 全保
1822 | ZY202208040 | 医学装备科 | 产床 | 无源辅助类设备 | 苏州市欣盛医疗器械有限公司 | WX-C1280 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
1954 | ZY202301155 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1955 | ZY202301156 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1957 | ZY202301158 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1958 | ZY202301159 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1959 | ZY202301160 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1962 | ZY202301163 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1963 | ZY202301164 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1964 | ZY202301165 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1965 | ZY202301166 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1966 | ZY202301167 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1967 | ZY202301168 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1968 | ZY202301169 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1969 | ZY202301170 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1971 | ZY202301172 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1972 | ZY202301173 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1992 | ZY202301193 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1995 | ZY202301196 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1997 | ZY202301198 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1998 | ZY202301199 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
1999 | ZY202301200 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2004 | ZY202301220 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2005 | ZY202301221 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2006 | ZY202301222 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2007 | ZY202301223 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2008 | ZY202301224 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2009 | ZY202301225 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2011 | ZY202301227 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2012 | ZY202301228 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2013 | ZY202301229 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2014 | ZY202301230 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2015 | ZY202301231 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2016 | ZY202301232 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2017 | ZY202301233 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2090 | ZY202301390 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
465 | ZY2011000532 | 中医/康复医学科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 订做双抽 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
540 | ZY2012000058 | 中医/康复医学科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 60位 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
765 | ZY2015000041 | 中医/康复医学科 | 不锈钢护理车 | 无源辅助类设备 |  | 960X530X800 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
804 | ZY2016000009 | 中医/康复医学科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1277 | ZY2018000128 | 中医/康复医学科 | 下肢功率车 | 无源辅助类设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-GLC-1 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1285 | ZY20190505 | 中医/康复医学科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | L2T1BTC-1-B | 1 | 2019-05-28 |  | 全保
1866 | ZY202301016 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1867 | ZY202301017 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1868 | ZY202301018 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1869 | ZY202301019 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1870 | ZY202301020 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1871 | ZY202301021 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1872 | ZY202301022 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1874 | ZY202301024 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1875 | ZY202301025 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1876 | ZY202301026 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1877 | ZY202301027 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1878 | ZY202301028 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1879 | ZY202301029 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1880 | ZY202301030 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1933 | ZY202301083 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1934 | ZY202301084 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1938 | ZY202301088 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1939 | ZY202301089 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1940 | ZY202301090 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1941 | ZY202301091 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1942 | ZY202301092 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1943 | ZY202301093 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1944 | ZY202301094 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1945 | ZY202301095 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1946 | ZY202301096 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1947 | ZY202301097 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
2062 | ZY202301278 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2063 | ZY202301279 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2095 | ZY202301395 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
824 | ZY2016000031 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
825 | ZY2016000032 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
826 | ZY2016000033 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
827 | ZY2016000034 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
828 | ZY2016000035 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
829 | ZY2016000036 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
830 | ZY2016000037 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
831 | ZY2016000038 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
832 | ZY2016000039 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
833 | ZY2016000040 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
834 | ZY2016000041 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
835 | ZY2016000042 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
836 | ZY2016000043 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
837 | ZY2016000044 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
838 | ZY2016000045 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
839 | ZY2016000046 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
840 | ZY2016000047 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
841 | ZY2016000048 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
842 | ZY2016000049 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
843 | ZY2016000050 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
844 | ZY2016000051 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
845 | ZY2016000052 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
846 | ZY2016000053 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
847 | ZY2016000054 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
848 | ZY2016000055 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
849 | ZY2016000056 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
1633 | ZY20211202 | 肿瘤科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/SYC-JD07 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1634 | ZY20211203 | 肿瘤科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/SYC-JD07 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1635 | ZY20211204 | 肿瘤科 | 扫床车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/HLC-JD32 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1636 | ZY20211205 | 肿瘤科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B-JF14 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1680 | ZY20211214 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1681 | ZY20211215 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1682 | ZY20211216 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1683 | ZY20211217 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1684 | ZY20211218 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1685 | ZY20211219 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1686 | ZY20211220 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1687 | ZY20211221 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1688 | ZY20211222 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1689 | ZY20211223 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1690 | ZY20211224 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1691 | ZY20211225 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1761 | ZY202203005 | 肿瘤科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | YC-J-a100033 | 1 | 2022-03-10 |  | 全保
1904 | ZY202301054 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
1956 | ZY202301157 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
2021 | ZY202301237 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2022 | ZY202301238 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2023 | ZY202301239 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2024 | ZY202301240 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2025 | ZY202301241 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
2763 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 数字水平尺 | 无源辅助类设备 | 莱赛激光科技股份有限公司 | LS160II | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2764 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-136T | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2765 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 真空负压固定垫 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-DF147 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2767 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-134E | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2770 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-139 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2771 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-199 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2776 | 城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
2710 | 城投公司采购设备 | ICU | 医用等离子空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YKX.P-Q-1000 | 19 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
补充合同 | 城投公司采购设备 | ICU | 医用等离子空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YKX.P-Q-1000 | 4 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1344 | ZY20200315-01 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1355 | ZY20200315-12 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1357 | ZY20200315-14 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1358 | ZY20200315-15 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1359 | ZY20200315-16 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1459 | ZY20210202 | ICU | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-03 |  | 全保
1594 | ZY20210810 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800挂式 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
1595 | ZY20210811 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800挂式 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
656 | ZY2013000058 | PICC门诊 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-09-09 |  | 全保
1343 | ZY20200314 | 病理室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1300 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1783 | ZY202206002 | 病理室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 全保
1466 | ZY20210211 | 超声科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1467 | ZY20210212 | 超声科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
118 | ZY2009000111 | 儿科 | 移动式空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2009-04-24 |  | 全保
594 | ZY2012000157 | 儿科 | 床单位臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW-CXD | 1 | 2012-12-28 |  | 全保
728 | ZY2014000066 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2014-04-03 |  | 全保
1211 | ZY2018000005 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1212 | ZY2018000006 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1273 | ZY2018000111 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
1326 | ZY20200103 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-1000 | 1 | 2020-01-31 |  | 全保
1346 | ZY20200315-03 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1347 | ZY20200315-04 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1349 | ZY20200315-06 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1365 | ZY20200317 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1387 | ZY20200333-06 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1478 | ZY20210223 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1480 | ZY20210226 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1482 | ZY20210229 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1483 | ZY20210230 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1339 | ZY20200310 | 放射科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1500 | ZY20210309 | 放射科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
240 | ZY2010000189 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
599 | ZY2012000168 | 妇产科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX/Y100 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
600 | ZY2012000169 | 妇产科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
1194 | ZY2017000151 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1251 | ZY2018000074 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2018-08-22 |  | 全保
1341 | ZY20200312 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1484 | ZY20210232 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1499 | ZY20210308 | 妇产科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
1847 | ZY202211003 | 肝胆外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
653 | ZY2013000055 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-12-03 |  | 全保
1350 | ZY20200315-07 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1351 | ZY20200315-08 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1352 | ZY20200315-09 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1353 | ZY20200315-10 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1354 | ZY20200315-11 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1360 | ZY20200316-01 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1361 | ZY20200316-02 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1362 | ZY20200316-03 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1364 | ZY20200316-05 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1366 | ZY20200318 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
1389 | ZY20200335 | 感染科 | 床单位臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1473 | ZY20210218 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1474 | ZY20210219 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1760 | ZY202203004 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-03-09 | 2022-10-15 | 全保
2709 | 城投公司采购设备 | 各科室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 9 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
598 | ZY2012000167 | 骨科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2012-06-26 |  | 全保
1243 | ZY2018000061 | 骨科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
1306 | ZY20191003-01 | 呼吸与危重症医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
1307 | ZY20191003-02 | 呼吸与危重症医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
1489 | ZY20210237 | 呼吸与危重症医学科 | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1778 | ZY202205002 | 呼吸与危重症医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 全保
2187 | ZY202302075 | 呼吸与危重症医学科 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 广州市顺元医疗器械有限公司 | SY-600-3 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-16 | 全保
242 | ZY2010000196 | 急诊科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-80 | 1 | 2010-09-08 |  | 全保
654 | ZY2013000056 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-04-16 |  | 全保
726 | ZY2014000064 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2014-03-03 |  | 全保
779 | ZY2015000064 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
780 | ZY2015000065 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1172 | ZY2017000114 | 急诊科 | 消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2017-05-04 |  | 全保
1187 | ZY2017000137 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2017-06-15 |  | 全保
1345 | ZY20200315-02 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1363 | ZY20200316-04 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1411 | ZY20201012 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-1300 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
1597 | ZY20210813 | 介入诊疗室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1200挂式 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
593 | ZY2012000155 | 口腔科 | 臭氧紫外线消毒柜 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KS-GX188 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
1384 | ZY20200333-03 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1385 | ZY20200333-04 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1485 | ZY20210233 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1838 | ZY202210001 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-10-08 | 2023-10-08 | 全保
1839 | ZY202210002 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-10-08 | 2023-10-08 | 全保
1186 | ZY2017000136 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2017-06-15 |  | 全保
1477 | ZY20210222 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
655 | ZY2013000057 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-09-09 |  | 全保
777 | ZY2015000062 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1279 | ZY20190302 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-03-12 |  | 全保
1340 | ZY20200311-01 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1413 | ZY20201102 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1300 | 1 | 2020-11-16 |  | 全保
1479 | ZY20210225 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1481 | ZY20210228 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1782 | ZY202206001 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 全保
241 | ZY2010000195 | 泌尿外科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y | 1 | 2010-09-08 |  | 全保
1487 | ZY20210235 | 泌尿外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1772 | ZY202204001 | 泌尿外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800（挂式） | 1 | 2021-09-28 | 2022-08-10 | 全保
595 | ZY2012000160 | 皮肤/医疗美容科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
243 | ZY2010000204 | 神经内科/神经外科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2010-09-08 |  | 全保
1290 | ZY20190701 | 神经内科/神经外科 | 床单元臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-Y | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
1292 | ZY20190703 | 神经内科/神经外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
1309 | ZY20191006 | 神经内科/神经外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-31 |  | 全保
1414 | ZY20201104 | 神经内科/神经外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-11-16 |  | 全保
117 | ZY2009000099 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/YKX/Y100 | 1 | 2009-09-18 |  | 全保
727 | ZY2014000065 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
1193 | ZY2017000150 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1195 | ZY2017000152 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1196 | ZY2017000153 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1197 | ZY2017000154 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1198 | ZY2017000155 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1199 | ZY2017000156 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1200 | ZY2017000157 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1201 | ZY2017000158 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1202 | ZY2017000159 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1203 | ZY2017000160 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
1204 | ZY2017000161 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
2837 | 传染病区医院采购设备 | 手术室 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 消毒灭菌设备 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | SN-803-B1a | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
补充合同 | 城投公司采购设备 | 手术室 | 医用等离子空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YKX.P-Q-1000 | 6 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1222 | ZY2018000024 | 输血科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-04-25 |  | 全保
1472 | ZY20210217 | 胃肠外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1476 | ZY20210221 | 胃肠外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1327 | ZY20200104 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-100 | 1 | 2020-01-31 |  | 全保
1342 | ZY20200313 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1356 | ZY20200315-13 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1514 | ZY20210501 | 胃镜室 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 山东东山医疗科技有限公司 | DSNQ-1000 | 1 | 2021-05-31 | 2026-05-30 | 全保
1515 | ZY20210502 | 胃镜室 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 山东东山医疗科技有限公司 | DSNQ-1000 | 1 | 2021-05-31 | 2026-05-30 | 全保
1773 | ZY202204002 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800（挂式） | 1 | 2021-09-28 | 2022-08-10 | 全保
2168 | ZY202302056 | 胃镜室 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2348 | ZY202303128 | 胃镜室 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 广州市顺元医疗器械有限公司 | SY-600-3 | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-06 | 全保
407 | ZY2011000272 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2011-09-27 |  | 全保
408 | ZY2011000273 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2011-08-08 |  | 全保
409 | ZY2011000274 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2011-08-08 |  | 全保
500 | ZY2011000670 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
1300 | ZY20190809-01 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-B-1000挂式 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
1301 | ZY20190809-02 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000挂式 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
1310 | ZY20191007 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-31 |  | 全保
1497 | ZY20210306 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
1498 | ZY20210307 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
1626 | ZY20210931 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2021-09-27 |  | 全保
1630 | ZY20211104 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
1631 | ZY20211105 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
1785 | ZY202208002 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-08-03 | 2023-08-01 | 全保
2247 | ZY202303024 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KS150-A1 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-10 | 全保
2443 | ZY202305001 | 消毒供应室 | 医用超声波清洗机 | 消毒灭菌设备 | 深圳市康得森电器有限公司 | CD-4862 | 1 | 2023-05-06 | 2024-02-19 | 全保
2607 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 脉动真空灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2604 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 负压清洗机(减压沸腾清洗机)/(脉动真空清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | PC-L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2609 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 环氧乙烷灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XG2.C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2601 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 全自动喷淋清洗消毒机/(高效全自动清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Super6000 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2608 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | PS-100X | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2602 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 内镜清洗中心/(内镜清洗工作站) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Center-Y4 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2610 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 牙科手机清洗注油一体机/(小型全自动清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Smart-T:60L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2606 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 洁净蒸汽发生器(洁净电热蒸汽发生器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Clean S120 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2618 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 清洗槽组(五槽) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QXC-B | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2619 | 城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 清洗槽组(四槽) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.WBXL | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
2621 | 城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 全自动内镜清洗消毒机/(全自动软式内镜清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Rider40B | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
1213 | ZY2018000007 | 消化内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
1331 | ZY20200303 | 消化内科 | 床单元臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1386 | ZY20200333-05 | 消化内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1784 | ZY202208001 | 消化内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-08-03 | 2023-07-27 | 全保
1486 | ZY20210234 | 心电室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
596 | ZY2012000161 | 心血管内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2012-11-05 |  | 全保
1490 | ZY20210238 | 心血管内科 | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1516 | ZY20210503 | 心血管内科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1517 | ZY20210504 | 心血管内科 | 等离子空气净化消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Ⅲ | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
1777 | ZY202205001 | 心血管内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-05-05 | 2023-04-07 | 全保
2156 | ZY202302044 | 心血管内科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2164 | ZY202302052 | 心血管内科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
1348 | ZY20200315-05 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1383 | ZY20200333-02 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1388 | ZY20200333-07 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1424 | ZY20201202 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-600 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
1425 | ZY20201203 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-600 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
1460 | ZY20210203 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-03 |  | 全保
1468 | ZY20210213 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1469 | ZY20210214 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1470 | ZY20210215 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1471 | ZY20210216 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1475 | ZY20210220 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1488 | ZY20210236 | 血液透析室 | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1501 | ZY20210310 | 血液透析室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
1768 | ZY202203013 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-G-1500 | 1 | 2022-03-13 | 2023-01-17 | 全保
597 | ZY2012000162 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120移动 | 1 | 2012-12-03 |  | 全保
776 | ZY2015000061 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100移动 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
778 | ZY2015000063 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100挂式 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1336 | ZY20200309-01 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1337 | ZY20200309-02 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1338 | ZY20200309-03 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
1221 | ZY2018000023 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-04-25 |  | 全保
1223 | ZY2018000025 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-04-25 |  | 全保
1427 | ZY20201210 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动YKX-Y-1300 | 1 | 2020-12-11 |  | 全保
1462 | ZY20210207 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-Y-1200 | 1 |  |  | 全保
1463 | ZY20210208 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 |  |  | 全保
1464 | ZY20210209 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-Y-1200 | 1 |  |  | 全保
1465 | ZY20210210 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
2233 | ZY202303010 | 医学检验科 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | LS-120LD | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-04 | 全保
1461 | ZY20210204 | 医学装备科 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | LS-100HG | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
1618 | ZY20210922 | 医学装备科 | 臭氧紫外线消毒柜 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | XDG-CZ-70 | 1 | 2021-09-17 |  | 全保
1619 | ZY20210923 | 医学装备科 | 臭氧紫外线消毒柜 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | XDG-CZ-70 | 1 | 2021-09-17 |  | 全保
2155 | ZY202302043 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2157 | ZY202302045 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2158 | ZY202302046 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2159 | ZY202302047 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2160 | ZY202302048 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2161 | ZY202302049 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2162 | ZY202302050 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2163 | ZY202302051 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2165 | ZY202302053 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2166 | ZY202302054 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2167 | ZY202302055 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2169 | ZY202302057 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2170 | ZY202302058 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2171 | ZY202302059 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2172 | ZY202302060 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2173 | ZY202302061 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2174 | ZY202302062 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2175 | ZY202302063 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2176 | ZY202302064 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2177 | ZY202302065 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2178 | ZY202302066 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2179 | ZY202302067 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2180 | ZY202302068 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2181 | ZY202302069 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2182 | ZY202302070 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2183 | ZY202302071 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
2184 | ZY202302072 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
1291 | ZY20190702 | 中医/康复医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
781 | ZY2015000066 | 肿瘤科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-100 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
1693 | ZY20211227 | 肿瘤科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
1694 | ZY20211228 | 肿瘤科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
2832 | 传染病区医院采购设备 | ICU | 血液净化机 | 血透类 | 北京健帆医疗设备有限公司 | DX-10 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
1323 | ZY20191210 | ICU | 连续性血液净化设备 | 血透类 | 金宝路迪纳公司Gambro Lundia AB | Prismaflex | 1 | 2019-12-20 |  | 全保
1082 | ZY2017000011 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1083 | ZY2017000012 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1084 | ZY2017000013 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
1237 | ZY2018000047 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
1238 | ZY2018000048 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
1239 | ZY2018000049 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
1295 | ZY20190805-01 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
1296 | ZY20190805-02 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
1332 | ZY20200305-01 | 血液透析室 | 血滤机 | 血透类 | 日本涩谷工业株式会社 | NCU-18双泵 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1368 | ZY20200321 | 血液透析室 | 血滤机 | 血透类 | 尼普洛贸易（上海）有限公司 | NCU-18双泵 | 1 | 2020-03-03 |  | 全保
1395 | ZY20200701-01 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛株式会社 | 单泵/NCU-18 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1396 | ZY20200702-01 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛株式会社 | 单泵/NCU-18 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
1585 | ZY20210801 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛贸易（上海）有限公司 | NCU-18 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
1586 | ZY20210802 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛贸易（上海）有限公司 | NCU-18 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
2188 | ZY202302076 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 全保
2189 | ZY202302077 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 全保
2210 | ZY202302099 | 血液透析室 | 单人血液透析机 | 血透类 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | TQS-88 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-12 | 全保
2211 | ZY202302100 | 血液透析室 | 单人血液透析机 | 血透类 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | TQS-88 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-12 | 全保
2327 | ZY202303107 | 血液透析室 | 血液净化设备 | 血透类 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-5000B | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
2777 | 城投公司采购设备 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 7103072 | 8 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
2779 | 城投公司采购设备 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-EXA ESS SA | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 全保

## 康复理疗设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
传染病区医院采购设备 | ICU | 高频振动排痰机 | 康复理疗设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | P30 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY2018000040 | ICU | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
ZY202204004 | ICU | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 |  | QL/IPC-AIII | 1 | 2022-03-09 |  | 全保
ZY202208042 | ICU | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202303127 | ICU | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-11 | 全保
ZY2018000062 | 儿科 | 微波治疗仪 | 康复理疗设备 | 成都市恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY2018000063 | 儿科 | 微波治疗仪 | 康复理疗设备 | 成都市恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY2018000071 | 儿科 | 拍背排痰仪 | 康复理疗设备 | 山东淄博泰雷兹电子有限公司 | ZPT-206A | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY202302078 | 儿科 | 微波治疗仪 | 康复理疗设备 | 成都市恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-03 | 全保
ZY202302088 | 儿科 | 胸部振荡排痰仪 | 康复理疗设备 | 山东淄博泰雷兹电子有限公司 | ZPT-203A | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-07 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 微波治疗机 | 康复理疗设备 | 成都恒波医疗器械有限公司 | HB-W-R | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | XY-K-PTJ-Ⅱ | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20191101 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2019-11-21 |  | 全保
ZY20210403 | 妇产科 | 盆底康复治疗仪生物刺激反馈仪 | 康复理疗设备 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | MLD B4 | 1 | 2021-04-30 |  | 全保
ZY20211103 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
ZY202301420 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-01-18 | 2024-01-11 | 全保
ZY202302089 | 妇产科 | 盆底康复治疗仪（生物刺激反馈仪） | 康复理疗设备 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | MLD B4 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-13 | 全保
ZY202302090 | 妇产科 | 便携式生物刺激反馈仪 | 康复理疗设备 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | MLDM4R | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-13 | 全保
ZY202112124 | 肝胆外科 | 微波消融治疗仪 | 康复理疗设备 | 南京康友医疗科技有限公司 | KY-2000A | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211293 | 肝胆外科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YSQ01B | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202311003 | 肝胆外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 全保
ZY202208041 | 感染科 | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208043 | 感染科 | 医用降温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202303106 | 感染科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-11 | 全保
城投公司采购设备 | 感染科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB-QPT6 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 感染科 | 中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 中科伟建（辽宁）医疗器械有限公司（变更为：三合正德（辽宁）医疗科技有限公司） | ZK-18-B | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 康复理疗设备 | 海南齐佳智能科技有限公司 | QJ-B300 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2007000049 | 骨科 | 电脑骨伤治疗仪 | 康复理疗设备 | 广东龙之杰科技有限公司 | LGT-2000 | 1 | 2007-07-09 |  | 全保
ZY2010000182 | 骨科 | 骨伤治疗仪 | 康复理疗设备 | 广东龙之杰科技有限公司 | LGT-2000 | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
ZY20211230 | 骨科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY202203018 | 呼吸与危重症医学科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 |  | QL/IPC-AIII | 1 | 2022-03-24 | 2023-03-23 | 全保
ZY202205005 | 呼吸与危重症医学科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | 全保
ZY202302083 | 呼吸与危重症医学科 | 全胸振荡排痰机 | 康复理疗设备 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YSQ01B | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-12 | 全保
ZY20201205 | 急诊科 | 红外热成像仪 | 康复理疗设备 | 上海热像科技股份有限公司 | Fotric692-L28 | 1 | 2020-12-07 |  | 全保
城投公司采购设备 | 介入导管室 | 心脏射频消融仪 | 康复理疗设备 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | VATION-100C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY202410051 | 泌尿外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 磁振热治疗仪 | 康复理疗设备 | 三维医疗科技江苏股份有限公司 | SW-3901 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 男性性功能康复治疗仪 | 康复理疗设备 | 三维医疗科技江苏股份有限公司 | SW-3503 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 内分泌科 | 骨质疏松治疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | HB320 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2012000152 | 皮肤/医疗美容科 | 光子治疗仪 | 康复理疗设备 | Active Optical Systiems LTD | record-618 | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
ZY2012000203 | 皮肤/医疗美容科 | 紫外线治疗仪 | 康复理疗设备 | 重庆德马光电科技有限公司 | 7 SEQIES | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
城投公司采购设备 | 普通外科 | 体内冲击波碎石仪 | 康复理疗设备 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | TCS-L-Ⅱ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20200308 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | IPC-AI | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY202112135 | 神经内科/神经外科 | 经颅磁刺激仪 | 康复理疗设备 | 河南智领医疗设备有限公司 | ZL-N-800 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303005 | 神经内科/神经外科 | 经颅磁刺激仪 | 康复理疗设备 | 河南智领医疗设备有限公司 | ZL-N-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202311001 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 全保
ZY202410054 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
ZY202410055 | 神经内科/神经外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AI | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 多导睡眠记录仪 | 康复理疗设备 | 杭州大牧医疗科技有限公司 | DM-5100P | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 多导睡眠记录仪 | 康复理疗设备 | 杭州大牧医疗科技有限公司 | DM-5100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 胸部振荡排痰仪 | 康复理疗设备 | 淄博泰雷兹电子有限公司 | ZPT-203A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2018000039 | 手术室 | 医用升温毯 | 康复理疗设备 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | P&C-A | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 医用升温毯 | 康复理疗设备 | 天津海明医疗用品有限公司 | SHWT-D型 | 8 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20211294 | 胃肠外科 | 微波治疗机 | 康复理疗设备 | 成都恒波医疗器械有限公司 | HB-W-L | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303006 | 胃肠外科 | 中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南优卓医疗科技有限公司 | YZ-ZP-D | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-09 | 全保
ZY202311002 | 胃肠外科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 全保
ZY202303016 | 眼/耳鼻咽喉科 | 视觉功能训练治疗软件 | 康复理疗设备 | 广州视景医疗软件有限公司 | SJ-RS-WL2015 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202303022 | 眼/耳鼻咽喉科 | 经颅磁刺激仪 | 康复理疗设备 | 河南智领医疗设备有限公司 | ZL-N-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202303105 | 眼/耳鼻咽喉科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AⅢ | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-11 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 声频共振耳聋治疗机 | 康复理疗设备 | 沈阳新圳医用电子仪器公司 | CZT-8F | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2011000003 | 中医/康复医学科 | 经皮神经电刺激电疗仪 | 康复理疗设备 | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | KD-2A | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
ZY2011000251 | 中医/康复医学科 | 痉挛肌治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | KX-3A | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
ZY2011000254 | 中医/康复医学科 | 电脑疼痛治疗仪 | 康复理疗设备 | 郑州市中心医疗设备有限公司 | ZX-801 | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
ZY2015000059 | 中医/康复医学科 | 骨质疏松治疗仪 | 康复理疗设备 | 天津市同业科技发展有限公司 | TY-PEMF-C型 | 1 | 2015-05-31 |  | 全保
ZY2016000306 | 中医/康复医学科 | 超短波电疗机 | 康复理疗设备 | 汕头市医用设备厂有限公司 | DL-C-B | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
ZY2016000307 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-II | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
ZY2017000032 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-II | 1 | 2017-03-16 |  | 全保
ZY2018000119 | 中医/康复医学科 | OT操作台 | 康复理疗设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-ZY-OTZ-2 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY2018000121 | 中医/康复医学科 | 康复用床 | 康复理疗设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-PTC-1 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY2018000122 | 中医/康复医学科 | 康复用床 | 康复理疗设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-PTC-1 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY20191002 | 中医/康复医学科 | 中医负压排酸仪 | 康复理疗设备 | 广州诺美美容仪器厂 | 双泵 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
ZY20210402 | 中医/康复医学科 | 短波治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | XY-K-CDB-Ⅳ | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
ZY20210924 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210929 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 北京奔奥新技术有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202410041 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410042 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410043 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410044 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410045 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410046 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410047 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410048 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410049 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410050 | 中医/康复医学科 | 电子针疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州医疗用品厂有限公司 | SDZ-Ⅲ | 1 | 2024-10-21 | 2025-10-21 | 全保
ZY202410052 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南奔奥医疗设备有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
ZY202410053 | 中医/康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 康复理疗设备 | 河南奔奥医疗设备有限公司 | BA2008-Ⅱ | 1 | 2024-10-21 | 2027-10-21 | 全保
ZY202501002 | 中医/康复医学科 | 熏蒸治疗仪 | 康复理疗设备 | 湖北健身医疗器械有限公司 | XKQ-Ⅱ-C2 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501003 | 中医/康复医学科 | 红外偏振光治疗仪 | 康复理疗设备 | 苏州博创医疗器械有限公司 | SL-PZG-C | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501005 | 中医/康复医学科 | 脑电仿生电刺激仪 | 康复理疗设备 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YS5004 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501019 | 中医/康复医学科 | 全数字超声治疗仪 | 康复理疗设备 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | WED-200 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 冲击波治疗仪 | 康复理疗设备 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-SW2100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 智能磨砂板(数字化作业训练平台） | 康复理疗设备 | 卓道医疗科技（浙江）有限公司 | APTable | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 振动排痰机 | 康复理疗设备 | 尼亚加拉（南京）医疗技术有限公司 | CycloSys-P22D | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 干扰电治疗仪 | 康复理疗设备 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-IT401 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 康复理疗设备 | 广州龙之杰医疗科技有限公司 | LGT-2310B | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 上下肢主被动康复训练设备 | 康复理疗设备 | 上海卓道医疗科技有限公司 | LoopGO-Sitmo-AOL.S.ProB1 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 膝关节磁疗仪 | 康复理疗设备 | 四川尚健创唯医疗设备有限责任公司 | SJG-DCⅠ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 康复理疗设备 | 南京西贝举世智能医疗科技有限公司 | Titanium X94 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 超短波治疗机 | 康复理疗设备 | 安徽康达智能科技有限公司 | YK-C-Ⅵ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 熏蒸治疗仪 | 康复理疗设备 | 杭州立鑫医疗器械有限公司 | LXZ-200V | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 超短波治疗机 | 康复理疗设备 | 安徽康达智能科技有限公司 | YK-C-Ⅰ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | 康复床 | 康复理疗设备 | 广州人来康复设备制造有限公司 | RLRF212 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 中医/康复医学科 | OT综合训练工作台(电动升降OT桌） | 康复理疗设备 | 广州人来康复设备制造有限公司 | RLRF501 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20210903 | 肿瘤科 | 空气波压力治疗仪 | 康复理疗设备 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | QL/IPC-AIII | 1 | 2021-09-17 |  | 全保
ZY202302093 | 肿瘤科 | 微波肿瘤热疗仪 | 康复理疗设备 | 江苏诺万医疗设备有限公司 | N-9001 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-06 | 全保

## 检验设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
ZY2013000127 | 医学检验科 | 医用低温冰箱 | 检验设备 |  | DVU-388（DW-25L262） | 1 | 2013-07-30 |  | 技术保
ZY2018000046 | 医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | 检验设备 | 上海力申科学仪器有限公司 | HF151 | 1 | 2018-06-29 |  | 技术保
ZY20190303-1 | 医学检验科 | 全自动血细胞分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-5390CRP | 1 | 2019-03-27 |  | 技术保
ZY20190808 | 医学检验科 | 医用低温保存箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L262 | 1 | 2019-08-29 |  | 技术保
ZY20200903-01 | 医学检验科 | 低温高速离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TGL-1650 | 1 | 2020-10-01 |  | 技术保
ZY20200904-01 | 医学检验科 | 医用低温冰箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L262 | 1 | 2020-10-01 |  | 技术保
ZY20200906-01 | 医学检验科 | 实时荧光定量PCR分析系统 | 检验设备 | 上海宏石医疗科技有限公司 | SLAN-96S | 1 | 2020-10-01 |  | 技术保
ZY20201219 | 医学检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | 检验设备 | 上海宏石医疗科技有限公司 | SLAN-96S | 1 | 2020-12-23 |  | 技术保
ZY20201222 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
ZY20201223 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
ZY20201224 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
ZY20201225 | 医学检验科 | 生物安全运输箱 | 检验设备 | 上海弈寒冷链科技有限公司 | YHBS12 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
ZY20211233 | 医学检验科 | 自动化血培养系统 | 检验设备 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | BC120 | 1 | 2021-12-06 |  | 技术保
ZY20211234 | 医学检验科 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 检验设备 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | AutoMic-i600 | 1 | 2021-12-06 |  | 技术保
ZY202211007 | 医学检验科 | 全自动核酸提取仪 | 检验设备 | 迈克医疗电子有限公司 | N96 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 技术保
ZY202404003 | 医学检验科 | 梅毒旋转仪 | 检验设备 | 江苏天翎仪器有限公司 | TLSK-Ⅱ | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 技术保
ZY202404004 | 医学检验科 | 微量振荡器 | 检验设备 | 常州荣华仪器制造有限公司 | ZW-A | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 技术保
ZY202406001 | 医学检验科 | 核酸提取仪 | 检验设备 | 圣湘生物科技有限公司 | Natch 48 | 1 | 2024-06-03 | 2027-06-03 | 技术保
ZY202412001 | 医学检验科 | 微生物比浊仪 | 检验设备 | 上海皓信生物科技有限公司 | Micro-CHEK Plus | 1 | 2024-12-12 | 2027-12-05 | 技术保
ZY202412002 | 医学检验科 | 自动染片机 | 检验设备 | 上海皓信生物科技有限公司 | Mycob.T Stainer Plus | 1 | 2024-12-12 | 2027-12-12 | 技术保
ZY202412004 | 医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | 检验设备 | 上海力申科学仪器有限公司 | HF151 | 1 | 2024-12-12 | 2027-12-12 | 技术保
传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | 检验设备 | 上海力申科学仪器有限公司 | HF151 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 低速离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | DD-6000 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
ZY20201232 | 医学检验科 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | 检验设备 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | EXS3000 | 1 | 2020-12-31 | 厂家全保至2028年11月 | 不保
传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 医用低温保存箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW-25L262 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动生化分析仪 | 检验设备 | 日立仪器（苏州）有限公司 | 日立LABOSPECT 008 α | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动样品处理系统 | 检验设备 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | DxA 5000 Fit | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光酶免分析仪 | 检验设备 | 天津喜诺生物医药有限公司 | FACIS-I | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动样本处理系统 | 检验设备 | 迈克医疗电子有限公司 | LABAS MAX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 样品后处理系统 | 检验设备 | 上海创司杰医疗科技有限公司 | CBS-8531 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验设备 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | UniCel DxI 800 Access Immunoassay System | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 微生物培养监测仪 | 检验设备 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | BC60-120 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动核酸提取仪 | 检验设备 | 苏州创澜生物科技有限公司 | Innovo-QS | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动抽滤机 | 检验设备 | 重庆庞通医疗器械有限公司 | PT/SFM-4A | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 化学发光测定仪 | 检验设备 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | iFlash 3000-C | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 流式细胞仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BriCyte MX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | 检验设备 | 上海宏石医疗科技有限公司 | SLAN-96P | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 智能采血系统 | 检验设备 | 杭州博欣科技有限公司 | E800S | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 | 检验设备 | 雷度米特医疗设备有限公司Radiometer Medical Aps | ABL90 FLEX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | 检验设备 | 上海惠中医疗科技有限公司 | MQ-8000 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 自动血涂片制备仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SC-120 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动凝血分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CX-9000 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血型分析仪 | 检验设备 | 无锡源博生物科技有限公司 | YBXK-4150 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 样本处理仪 | 检验设备 | 苏州创澜生物科技有限公司 | Innovo-u1tra4 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 核酸提取仪 | 检验设备 | 圣湘生物科技股份有限公司 | Natch96 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动粪便分析仪 | 检验设备 | 爱威科技股份有限公司 | AVE-562B | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 检验设备 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | AutowoMO W500 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-7500[N]CS | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BC-7500[NR]CS | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 样本处理系统 | 检验设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | CAL7000 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动尿液分析仪 | 检验设备 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | UC-1800 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动尿液有形成分分析仪 | 检验设备 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | UD-1320 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验设备 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | MAGLUMI X8 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动样品处理系统 | 检验设备 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | SATLARS T8 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 检验设备 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | Wan200+ | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 大容量冷冻离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | LD-5M | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 高速冷冻离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TGL-2150 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 医用冷藏箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-761GD | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 医用低温保存箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | DW‐30L298J | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血沉压积动态分析仪 | 检验设备 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | NF-99120 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 全自动血栓弹力图仪 | 检验设备 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | CFMS LEPU-Auto8 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 电子接种灭菌器 | 检验设备 | 山东博科消毒设备有限公司 | BK-HM15 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 低速离心机 | 检验设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TD-5M | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 医用冷藏箱 | 检验设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-761GD | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 智能标本运输机器人 | 检验设备 | 杭州博欣科技有限公司 | A100 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 不保

## 超声设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
ZY2010000001 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 美国 Philips Uitrasound .Inc | HD15 | 1 | 2010-03-10 |  | 技术保
ZY2010000002 | 手术室 | 超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 三星麦迪逊有限公司 | 麦迪逊SONOACE X6 | 1 | 2010-03-19 |  | 技术保
ZY2012000001 | 健康管理中心 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 三星麦迪逊有限公司 | SONOACE X8 | 1 | 2012-04-23 |  | 技术保
ZY2013000094 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | Philips Uitrasound .Inc | iu22 | 1 | 2013-01-29 |  | 技术保
ZY2015000001 | 超声科 | 超高端彩色多普勒诊断仪 | 超声诊断设备 | 三星麦迪逊有限公司 | UGEOWS80A | 1 | 2015-04-29 |  | 技术保
ZY2017000130 | 超声科 | 全数字彩色多普勒超声仪 | 超声诊断设备 | 美国Philips UItrasound，Inc. | HD15 | 1 | 2017-06-13 |  | 技术保
ZY20200301 | 碎石科 | 便捷式超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DP-20 | 1 | 2020-03-24 |  | 技术保
ZY20201227 | 手术室 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | Piloter S | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
ZY20201228 | 急诊科 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | Clover 60T | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
ZY20201243 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona8 | 1 | 2020-12-31 |  | 技术保
ZY20210302 | 超声科 | 彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona 7Elite迈瑞 | 1 | 2021-03-15 |  | 技术保
ZY202112123 | 肝胆外科 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Z6T | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 技术保
ZY202303011 | 碎石科 | 全数字彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | ECO 5 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-04 | 技术保
ZY202411002 | 心血管内科 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | M8 | 1 | 2024-11-25 | 2027-11-25 | 技术保
城投公司采购设备 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | EPIQ 7C | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
城投公司采购设备 | 超声科 | 超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 东软医疗系统股份有限公司 | XR9 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 技术保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona R9G | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 技术保
城投公司采购设备 | 超声科 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | M11T | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 技术保
传染病区医院采购设备 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | 超声诊断设备 | 飞利浦（苏州）有限公司 | EPIQ7 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 技术保
传染病区医院采购设备 | ICU | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ME7 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 技术保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 超声诊断设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | TE9S | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 技术保

## 急救生命支持设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
城投公司采购设备 | ICU | 无创脑血氧监护仪 | 急救生命支持设备 | 中科搏康(北京)医疗器械有限公司 | BRS-100C | 3 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N15 | 5 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eVP | 10 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eSP | 50 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 无创脑血氧监护仪 | 急救生命支持设备 | 中科搏康( 北京）医疗器械有限公司 | BRS-100 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 胸腔按压机 | 急救生命支持设备 | 苏州尚领医疗科技有限公司 | MCC-E1 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈端生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N15 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | TEC-5602 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uVP | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
ZY2011000395 | ICU | 六道注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2011-11-21 |  | 全保
ZY2011000397 | ICU | 六道注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2011-08-08 |  | 全保
ZY2012000042 | ICU | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2012-03-12 |  | 全保
ZY2015000114 | ICU | 六道微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000115 | ICU | 六道微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZL-506 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2017000088 | ICU | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000143 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 德国Philip Medizin Systeme Boeblingen GmbH | MX550 | 1 | 2017-07-13 |  | 全保
ZY2017000145 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 迈柯维(上海)医疗设备有限公司 | SERVO-s | 2 | 2017-07-13 |  | 全保
ZY20200329 | ICU | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV300 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20201237 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20201238 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20201239 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20201240 | ICU | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20210410 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-04-16 |  | 全保
ZY20210505 | ICU | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210506 | ICU | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210544 | ICU | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210653 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 圣诺SN-1600V | 1 | 2021-06-18 |  | 全保
ZY20210911 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210914 | ICU | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202112113 | ICU | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | GA ST40 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112114 | ICU | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | GA ST40 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112115 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N15 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211269 | ICU | 营养泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-5021A | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY20211270 | ICU | 营养泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-5021A | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY20211271 | ICU | 营养泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-5021A | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY20211272 | ICU | 双通道注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY20211273 | ICU | 双通道注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY202203006 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 瑞士哈美顿医疗公司 | HAMILTON_C1 | 1 | 2022-03-10 | 2024-01-17 | 全保
ZY202208014 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208015 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208017 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208020 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208027 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208031 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208036 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
ZY202208037 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
ZY202208038 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
ZY202208039 | ICU | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-702 | 1 | 2022-08-23 |  | 全保
ZY202208054 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202302101 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-29 | 全保
ZY202302102 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-29 | 全保
ZY202303027 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303028 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303029 | ICU | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303030 | ICU | 呼吸机（有创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV800 | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303031 | ICU | 呼吸机（有创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV800 | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303101 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2025-12-31 | 全保
ZY202303102 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2025-12-31 | 全保
ZY202303103 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303104 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303133 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303135 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303138 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303140 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303141 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303142 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303143 | ICU | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303159 | ICU | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303168 | ICU | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202312005 | ICU | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV650 | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
ZY2008000036 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2008-11-21 |  | 全保
ZY2009000017 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2009000018 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2009000019 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-04-28 |  | 全保
ZY2009000021 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-04-28 |  | 全保
ZY2009000028 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-08-17 |  | 全保
ZY2009000029 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-08-17 |  | 全保
ZY2010000015 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000032 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-01 |  | 全保
ZY2010000042 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-01 |  | 全保
ZY2010000043 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-01 |  | 全保
ZY2010000044 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
ZY2010000045 | 儿科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
ZY2010000243 | 儿科 | 双通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-2100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000300 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
ZY2010000301 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
ZY2010000302 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
ZY2010000303 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-01-07 |  | 全保
ZY2010000305 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000306 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000307 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000308 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000309 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-07-19 |  | 全保
ZY2010000310 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
ZY2010000312 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
ZY2011000018 | 儿科 | 小儿CPAP系列持续正压通气系统 | 急救生命支持设备 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | CPAP-B | 1 | 2011-05-23 |  | 全保
ZY2011000364 | 儿科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 | SE-1200 | 1 | 2011-03-02 |  | 全保
ZY2011000387 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
ZY2012000014 | 儿科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 美国加州普莱特塔班尼特公司 | PB840 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000036 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000037 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000038 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000039 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000040 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000041 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000218 | 儿科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000237 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
ZY2012000238 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
ZY2012000239 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-03-07 |  | 全保
ZY2012000240 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-03-07 |  | 全保
ZY2012000241 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
ZY2012000242 | 儿科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
ZY2013000083 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
ZY2013000084 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
ZY2013000085 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
ZY2013000086 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
ZY2013000087 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
ZY2013000088 | 儿科 | 医用注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100 | 1 | 2013-07-22 |  | 全保
ZY2017000016 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000075 | 儿科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000162 | 儿科 | T-组合婴儿复苏器 | 急救生命支持设备 | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | RD900AZU | 1 | 2017-11-30 |  | 全保
ZY2018000002 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY2018000003 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY2018000004 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY2018000109 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY2018000110 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY20191208 | 儿科 | 婴儿辐射保暖箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
ZY20201211 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
ZY20201212 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-920 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
ZY20201213 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
ZY20201214 | 儿科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
ZY20210507 | 儿科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202302085 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | HKN-90 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-09 | 全保
ZY202302111 | 儿科 | 新生儿和小儿持续正压通气系统 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | NV6 | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
ZY202303098 | 儿科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 德尔格制造股份两合公司 | Infinity Acute Care System Workstation Neonatal Care | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303176 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303182 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303187 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303192 | 儿科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 新生儿和小儿持续正压通气系统 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | NV6 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 10 Neo | 5 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 医用空氧混合器 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | KL-20 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uSP | 5 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
ZY2004000009 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2004-09-20 |  | 全保
ZY2004000031 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2004-10-20 |  | 全保
ZY2006000003 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
ZY2008000037 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN-90 | 1 | 2008-11-21 |  | 全保
ZY2009000025 | 妇产科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-10-10 |  | 全保
ZY2010000018 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-09-25 |  | 全保
ZY2010000028 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
ZY2010000033 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
ZY2010000035 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
ZY2012000025 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
ZY2012000026 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
ZY2012000030 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-12-28 |  | 全保
ZY2012000031 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-12-28 |  | 全保
ZY2013000004 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2013000005 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
ZY2013000007 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2013-07-02 |  | 全保
ZY2013000008 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2013-07-02 |  | 全保
ZY2013000010 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2013-12-03 |  | 全保
ZY2015000031 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000032 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000033 | 妇产科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000112 | 妇产科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
ZY2017000065 | 妇产科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000069 | 妇产科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000097 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | HKN--90 | 1 | 2017-04-30 |  | 全保
ZY2017000163 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2017-12-26 |  | 全保
ZY2017000165 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2017-12-26 |  | 全保
ZY2018000096 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
ZY20200105 | 妇产科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2020-01-13 |  | 全保
ZY20200603 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2020-06-18 |  | 全保
ZY20200604 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2020-06-18 |  | 全保
ZY20210508 | 妇产科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210509 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210510 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210511 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210512 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210513 | 妇产科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210654 | 妇产科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 圣诺SN-1600V | 1 | 2021-06-18 |  | 全保
ZY202208045 | 妇产科 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | F2 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208047 | 妇产科 | 婴儿辐射保暖台 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | HKN-90 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208056 | 妇产科 | 婴儿T-组合复苏器 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | NEO-Ⅰ | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY2007000003 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2007-08-13 |  | 全保
ZY2009000009 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2010000041 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
ZY2011000020 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-05-09 |  | 全保
ZY2011000021 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-05-10 |  | 全保
ZY2011000027 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-12-27 |  | 全保
ZY2012000023 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-04-27 |  | 全保
ZY2012000027 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-06-26 |  | 全保
ZY2012000029 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-07-02 |  | 全保
ZY2014000006 | 肝胆外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
ZY20210101 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞iMEC8 | 1 | 2021-01-06 |  | 全保
ZY20210927 | 肝胆外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20211208 | 肝胆外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211283 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211284 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303087 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303088 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303184 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303185 | 肝胆外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202410038 | 肝胆外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 全保
ZY2004000008 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2004-09-20 |  | 全保
ZY2010000027 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
ZY2010000031 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000056 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-18 |  | 全保
ZY2012000032 | 感染科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-07-05 |  | 全保
ZY2017000064 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2018000106 | 感染科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY20200320 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | TEC-5602 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210401 | 感染科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D | 1 | 2021-04-28 |  | 全保
ZY20210904 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210909 | 感染科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210912 | 感染科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210915 | 感染科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202208010 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208013 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208018 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208024 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208025 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208028 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208035 | 感染科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208051 | 感染科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208053 | 感染科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202301401 | 感染科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
ZY202303150 | 感染科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-17 | 全保
ZY202303161 | 感染科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303162 | 感染科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
城投公司采购设备 | 各科室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC 100 | 33 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 各科室 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uVP | 11 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 体外除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMED 20 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C2 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 医用负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | PN-3000VSD30 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2006000002 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
ZY2008000007 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2008-06-05 |  | 全保
ZY2009000020 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2009-12-16 |  | 全保
ZY2009000022 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-04-28 |  | 全保
ZY2009000023 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-10-10 |  | 全保
ZY2009000026 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2009-09-21 |  | 全保
ZY2009000027 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2009-09-01 |  | 全保
ZY2010000046 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2010000050 | 骨科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-01-18 |  | 全保
ZY2011000043 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2011-11-01 |  | 全保
ZY2012000033 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2012-08-17 |  | 全保
ZY2012000034 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2012-08-17 |  | 全保
ZY2012000035 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2012-10-12 |  | 全保
ZY2017000070 | 骨科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY20210542 | 骨科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210543 | 骨科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20211241 | 骨科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1600V | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY202208009 | 骨科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202303025 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303026 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303186 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303188 | 骨科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY2012000016 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
ZY2012000017 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
ZY2012000018 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-09-03 |  | 全保
ZY2012000019 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-09-03 |  | 全保
ZY2012000020 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2012-09-03 |  | 全保
ZY2014000010 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
ZY2014000011 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000012 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000013 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000014 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000015 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000016 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000017 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000018 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000019 | 呼吸与危重症医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2015000007 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | BiPAP A30 | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
ZY2015000008 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | BiPAP A30 | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
ZY2015000009 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | BiPAP A30 | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
ZY2017000085 | 呼吸与危重症医学科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2018000034 | 呼吸与危重症医学科 | 生命体征监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市纽泰克电子有限公司 | NT1D | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
ZY2018000100 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | SP7 | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
ZY2018000101 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | SP7 | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
ZY20190901 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2019-09-25 |  | 全保
ZY20191001 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
ZY20191204 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
ZY20200324 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200325-01 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200325-02 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200325-03 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200325-04 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200325-05 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200507 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机飞利浦 | 急救生命支持设备 | 伟康股份有限公司 | Trilogy 100 | 1 | 2020-05-22 |  | 全保
ZY20210520 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210521 | 呼吸与危重症医学科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210913 | 呼吸与危重症医学科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210916 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210921 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | BPAP HE | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210926 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210928 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202208005 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2022-08-03 | 2023-08-03 | 全保
ZY202208006 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2022-08-03 | 2023-08-03 | 全保
ZY202302110 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | BPAP HE | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
ZY202303041 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303042 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303043 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303044 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303045 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303046 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机（无创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-04 | 全保
ZY202303096 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303097 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303118 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303119 | 呼吸与危重症医学科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303154 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303155 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303156 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303160 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303164 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303166 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303169 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303170 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303171 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303172 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303173 | 呼吸与危重症医学科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303200 | 呼吸与危重症医学科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303203 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303204 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303205 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303206 | 呼吸与危重症医学科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303210 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303211 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303212 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303213 | 呼吸与危重症医学科 | 体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 吉林省优势康建医疗器械有限公司 | DiaHealth-J | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-16 | 全保
ZY202312008 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
ZY202312009 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
ZY202312010 | 呼吸与危重症医学科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 低频体外膈肌起搏器 | 急救生命支持设备 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | HLO-GJ13A | 6 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion uSP | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2011000019 | 急诊科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | IMEC8 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2014000078 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2014-06-11 |  | 全保
ZY2014000079 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2014-06-11 |  | 全保
ZY2014000083 | 急诊科 | 心电图仪 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | BCG-1350P | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
ZY2016000233 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 |  | MR-508Ⅱ | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
ZY2016000236 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 |  | MR-508Ⅱ | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
ZY2017000084 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000086 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000087 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000144 | 急诊科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 瑞士哈美顿医疗公司 | HAMILTON_C1 | 1 | 2017-07-13 |  | 全保
ZY2018000108 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R12 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY20200331 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | D3 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200332 | 急诊科 | 心电监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N1 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20201007 | 急诊科 | 多道心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 依维柯车载/ECG-2350 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201011 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 依维柯车载/BeneHeart D2 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201014 | 急诊科 | 转运呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保科技有限公司 | 依维柯车载/AII6000B Plus | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201109 | 急诊科 | 自动心肺复苏机 | 急救生命支持设备 | 瑞典优欧莱福有限公司 | 依维柯车载/Lucas2 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY20201110 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 依维柯车载/ECG-2350 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY20201112 | 急诊科 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | 依维柯车载/SV350 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY20201236 | 急诊科 | 呼吸机有创 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV600 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20210411 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-04-16 |  | 全保
ZY20210412 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-04-16 |  | 全保
ZY20210534 | 急诊科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210535 | 急诊科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210536 | 急诊科 | 洗胃机 | 急救生命支持设备 | 扬州惠科电子有限公司 | QZD-C | 1 | 2021-05-31 |  | 全保
ZY20210537 | 急诊科 | 洗胃机 | 急救生命支持设备 | 扬州惠科电子有限公司 | QZD-C | 1 | 2021-05-31 |  | 全保
ZY20210647 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | iMEC 8 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
ZY20210648 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | iMEC 8 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
ZY20210649 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
ZY20210650 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
ZY20210651 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
ZY20210652 | 急诊科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2021-06-01 |  | 全保
ZY20210910 | 急诊科 | 自动洗胃机 | 急救生命支持设备 | 扬州惠科电子有限公司 | QZD-C | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202301402 | 急诊科 | 电动吸痰器 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | ASU-Ⅰ | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
ZY202301404 | 急诊科 | 转运呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 6000S | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
ZY202301405 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | SE-1201 | 1 | 2022-12-30 | 2025-08-01 | 全保
ZY202301406 | 急诊科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 1800s | 1 | 2023-01-06 | 2024-12-21 | 全保
ZY202301409 | 急诊科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cVP ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
ZY202301410 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cSP ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
ZY202301411 | 急诊科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cSP ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
ZY202301412 | 急诊科 | 急救转运呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | V1A | 1 | 2023-01-06 | 2024-12-21 | 全保
ZY202301413 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D6 | 1 | 2023-01-06 | 2024-12-21 | 全保
ZY202301419 | 急诊科 | 电动吸痰器 | 急救生命支持设备 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | ASU-Ⅰ | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
ZY202303052 | 急诊科 | 呼吸机（无创） | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV350 | 1 | 2023-03-02 | 2026-02-14 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 胸腔按压机 | 急救生命支持设备 | 苏州尚领医疗科技有限公司 | MCC-E1 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N1 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2013000118 | 健康管理中心 | 十二导心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2013-12-31 |  | 全保
ZY2016000238 | 健康管理中心 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1206 | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
ZY2016000239 | 健康管理中心 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1206 | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
ZY20210525 | 健康管理中心 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 数字式多道心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 120 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20210805 | 介入诊疗室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | 有创/ePM10M | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY20210806 | 介入诊疗室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | BeneHeartD3 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY202203009 | 介入诊疗室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 |  | SN-50C6T | 1 | 2022-03-11 | 2022-12-29 | 全保
ZY202203010 | 介入诊疗室 | 输液泵 | 急救生命支持设备 |  | SN-1600V | 1 | 2022-03-11 | 2022-12-09 | 全保
ZY202204005 | 介入诊疗室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D | 1 | 2022-04-18 | 2023-03-13 | 全保
ZY2017000077 | 口腔科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
城投公司采购设备 | 口腔科 | 便携式吸痰器 | 急救生命支持设备 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7E-A | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
ZY2009000014 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2009000015 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2009000016 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2010000051 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
ZY2010000052 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
ZY2010000053 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-08-31 |  | 全保
ZY2010000054 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-08-31 |  | 全保
ZY2010000059 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-08-06 |  | 全保
ZY2010000064 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
ZY2010000065 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-11-26 |  | 全保
ZY2010000071 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 迈瑞监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM7000 | 1 | 2010-08-23 |  | 全保
ZY2010000265 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2010000266 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2010000270 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2010-07-26 |  | 全保
ZY2011000351 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000391 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
ZY2011000392 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
ZY2011000393 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
ZY2014000087 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 单通道恒连注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2014-06-30 |  | 全保
ZY2015000018 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000019 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000020 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000021 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2017000073 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2018000017 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 胰岛素注射泵 | 急救生命支持设备 | 美敦力（上海）管理有限公司 | MMT-712EWS | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY2018000018 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 胰岛素注射泵 | 急救生命支持设备 | 美敦力（上海）管理有限公司 | MMT-712EWS | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY20210519 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202303038 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303039 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303040 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303117 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303153 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303163 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303165 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303167 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303175 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303189 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303190 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303191 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202312007 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
ZY2013000009 | 门诊办 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MEL-2000 | 1 | 2013-12-02 |  | 全保
ZY2017000079 | 门诊办 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000080 | 门诊办 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000081 | 门诊办 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY20210538 | 门诊办 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202303060 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303061 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303062 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303065 | 门诊办 | 半自动体外除颤器 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart C1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202507003 | 门诊办 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | 全保
ZY2009000010 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2009000011 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2009000012 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2009000013 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2009-01-19 |  | 全保
ZY2010000047 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2010000061 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
ZY2010000062 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
ZY2010000063 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
ZY2011000034 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2011000036 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT-4000FPR0 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2011000675 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2015000013 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000034 | 泌尿外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2017000071 | 泌尿外科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY20210532 | 泌尿外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202204006 | 泌尿外科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1600V | 1 | 2022-04-20 | 2023-04-20 | 全保
ZY202208011 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208021 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208030 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208033 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208034 | 泌尿外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202303032 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303033 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303034 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303035 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303036 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303037 | 泌尿外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 电子注射器 | 急救生命支持设备 | 湖南思敏医疗科技有限公司 | STM-DSI-02 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 普通外科 | 术中神经监护仪 | 急救生命支持设备 | 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | BN-JCY-280A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2003000002 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS9000 | 1 | 2003-10-20 |  | 全保
ZY2005000007 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2005-11-20 |  | 全保
ZY2007000005 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2007-04-28 |  | 全保
ZY2007000006 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2007-04-28 |  | 全保
ZY2009000024 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2009-11-27 |  | 全保
ZY2010000049 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2011000023 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MP-900F | 1 | 2011-05-03 |  | 全保
ZY2011000031 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2011000032 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2011000033 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2011000040 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2011000041 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2014000020 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
ZY2014000021 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
ZY2014000022 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
ZY2015000096 | 神经内科/神经外科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-12-09 |  | 全保
ZY2017000068 | 神经内科/神经外科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY20190401 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2019-04-18 |  | 全保
ZY20191206-01 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iME-8 | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
ZY20191206-02 | 神经内科/神经外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iME-8 | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
ZY20210526 | 神经内科/神经外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210527 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210528 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210529 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210530 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210531 | 神经内科/神经外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210917 | 神经内科/神经外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210918 | 神经内科/神经外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6T | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202208008 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208016 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208022 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202303047 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303048 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303049 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303050 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303051 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303114 | 神经内科/神经外科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303174 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303179 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303181 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303194 | 神经内科/神经外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303199 | 神经内科/神经外科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202312006 | 神经内科/神经外科 | 无创呼吸机 | 急救生命支持设备 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | ST-30M | 1 | 2023-12-12 | 2026-04-13 | 全保
ZY202506001 | 神经内科/神经外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-C1A | 1 | 2025-06-23 | 2026-06-23 | 全保
ZY202506002 | 神经内科/神经外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-C1A | 1 | 2025-06-23 | 2026-06-23 | 全保
ZY202507001 | 神经内科/神经外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50F6A | 1 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | 全保
ZY2005000013 | 手术室 | 多功能麻醉机 | 急救生命支持设备 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | ACM608 | 1 | 2005-03-20 |  | 全保
ZY2007000009 | 手术室 | 多功能麻醉机 | 急救生命支持设备 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | ACM603 | 1 | 2007-03-23 |  | 全保
ZY2009000030 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | ACM603 | 1 | 2009-12-24 |  | 全保
ZY2012000054 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus | 1 | 2012-04-23 |  | 全保
ZY2012000193 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道SN-50F6 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2012000194 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道SN-50F6 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2012000195 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2012000196 | 手术室 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | 双道 | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2017000019 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000020 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000021 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000025 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | T5+IBP | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000026 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Beneview T5 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000027 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | T5+IBP | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000082 | 手术室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2018000020 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2018-04-12 |  | 全保
ZY2018000021 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2018-04-12 |  | 全保
ZY2018000022 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2018-04-12 |  | 全保
ZY20201001 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201002 | 手术室 | 麻醉系统 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20210533 | 手术室 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202208026 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208029 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202302104 | 手术室 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
ZY202302105 | 手术室 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
ZY202302106 | 手术室 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-24 | 全保
ZY202303090 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303091 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303092 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303093 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303094 | 手术室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303095 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303099 | 手术室 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303100 | 手术室 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Savina 300 Classic | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303108 | 手术室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303109 | 手术室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303129 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303130 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303131 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303132 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303134 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303136 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303137 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303139 | 手术室 | 微量注射泵（六通道） | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-A1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303195 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303196 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303197 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303201 | 手术室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202410037 | 手术室 | 麻醉深度监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市太极医疗科技有限公司 | TD-3200A | 1 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 麻醉系统 | 急救生命支持设备 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | Fabius plus XL | 2 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 麻醉机 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | AX-900A | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 呼吸机 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | TV50 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY2003000003 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS9000 | 1 | 2003-10-20 |  | 全保
ZY2007000004 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2007-08-13 |  | 全保
ZY2010000013 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M9000 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2011000028 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-07-22 |  | 全保
ZY2011000029 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-07-22 |  | 全保
ZY2011000030 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-11-01 |  | 全保
ZY2012000024 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-04-27 |  | 全保
ZY2012000028 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-06-26 |  | 全保
ZY2012000211 | 胃肠外科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-508 | 1 | 2012-04-04 |  | 全保
ZY2014000007 | 胃肠外科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
ZY2017000067 | 胃肠外科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY20210102 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 迈瑞iMEC8 | 1 | 2021-01-06 |  | 全保
ZY20210514 | 胃肠外科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210515 | 胃肠外科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20211209 | 胃肠外科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211281 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211282 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303089 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303115 | 胃肠外科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303178 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303180 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303183 | 胃肠外科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202410039 | 胃肠外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 全保
ZY202410040 | 胃肠外科 | 微量注射泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-50C6A | 1 | 2024-10-15 | 2025-10-15 | 全保
ZY2017000078 | 胃镜室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY202303111 | 胃镜室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 体外除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMED 20 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2004000006 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2004-11-20 |  | 全保
ZY2005000009 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2005-09-20 |  | 全保
ZY2005000010 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2005-07-20 |  | 全保
ZY2006000004 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
ZY2010000014 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
ZY2010000019 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-09-25 |  | 全保
ZY2010000020 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000022 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-09-25 |  | 全保
ZY2010000023 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
ZY2010000024 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
ZY2010000025 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | MP-900F | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
ZY2010000026 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
ZY2010000036 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
ZY2010000040 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | MP-900F | 1 | 2010-03-10 |  | 全保
ZY2010000048 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2010000069 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2010-01-19 |  | 全保
ZY2011000039 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2011000042 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2011-11-21 |  | 全保
ZY2011000227 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2011-12-08 |  | 全保
ZY2012000043 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | G60 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
ZY2015000023 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000024 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000025 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000026 | 消化内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2016000313 | 消化内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | SN-1500H | 1 | 2016-10-12 |  | 全保
ZY2016000314 | 消化内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | SN-1500H | 1 | 2016-09-22 |  | 全保
ZY2017000074 | 消化内科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2018000029 | 消化内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SN-1500H | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
ZY20200326-01 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200326-02 | 消化内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20210517 | 消化内科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210518 | 消化内科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202303157 | 消化内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303158 | 消化内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303198 | 消化内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY2011000366 | 心电室 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2011-06-03 |  | 全保
ZY2012000217 | 心电室 | 十二导心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 1 | 2012-10-12 |  | 全保
ZY2017000072 | 心电室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2018000091 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
ZY2018000092 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
ZY2018000093 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
ZY2018000094 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
ZY2018000095 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 1 | 2018-12-19 |  | 全保
ZY20200307 | 心电室 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有线公司 | ECG-2350 | 1 | 2020-03-03 |  | 全保
ZY20210404 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
ZY20210406 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
ZY20210407 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
ZY20210408 | 心电室 | 动态心电记录盒 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
ZY20211236 | 心电室 | 动态血压记录盒 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2021-12-06 |  | 全保
ZY20211237 | 心电室 | 动态血压记录盒 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2021-12-06 |  | 全保
ZY202303053 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
ZY202303054 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
ZY202303055 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
ZY202303056 | 心电室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 1 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 全保
ZY202303058 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-27 | 全保
ZY202303059 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | ACF-D1 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-27 | 全保
ZY202501009 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501010 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501011 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501012 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501013 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501014 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501015 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501016 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501017 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY202501018 | 心电室 | 动态血压监测仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI5000 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
城投公司采购设备 | 心电图室 | 动态心电血压记录仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 10 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2003000001 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS9000 | 1 | 2003-10-20 |  | 全保
ZY2005000008 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2005-01-20 |  | 全保
ZY2006000005 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | BTD-352 | 1 | 2006-08-20 |  | 全保
ZY2007000007 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-7000 | 1 | 2007-02-28 |  | 全保
ZY2010000037 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
ZY2010000038 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
ZY2010000039 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-16 |  | 全保
ZY2010000057 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-11-01 |  | 全保
ZY2010000070 | 心血管内科 | 监护仪呼吸模块 | 急救生命支持设备 |  |  | 1 | 2010-03-22 |  | 全保
ZY2010000280 | 心血管内科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有线公司 | ECG-1350C | 1 | 2010-01-06 |  | 全保
ZY2011000022 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-05-03 |  | 全保
ZY2011000025 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | MP-900F | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
ZY2011000026 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2011-02-18 |  | 全保
ZY2012000021 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
ZY2012000022 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
ZY2012000212 | 心血管内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
ZY2014000008 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-01-08 |  | 全保
ZY2014000009 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2014-01-08 |  | 全保
ZY2015000014 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000015 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000016 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000017 | 心血管内科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000035 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 无 | NTID | 1 | 2015-12-09 |  | 全保
ZY2015000095 | 心血管内科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-12-09 |  | 全保
ZY2015000097 | 心血管内科 | 智能输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
ZY2015000098 | 心血管内科 | 智能输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗器械有限公司 | ZNB-XD | 1 | 2015-11-02 |  | 全保
ZY2015000111 | 心血管内科 | 单通道恒速注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-1100型 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
ZY2016000240 | 心血管内科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1206 | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
ZY2017000083 | 心血管内科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2018000107 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY20200602 | 心血管内科 | 体外起搏器 | 急救生命支持设备 | 百多力欧洲股份有限公司 | Reocor S | 1 | 2020-06-23 |  | 全保
ZY20210522 | 心血管内科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210523 | 心血管内科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210524 | 心血管内科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210908 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202112100 | 心血管内科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112103 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112104 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112105 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112106 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112107 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112108 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | Q4 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112109 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST25 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112110 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST25 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211295 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211296 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211297 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211298 | 心血管内科 | 注射泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | KL-6011N | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211299 | 心血管内科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | H12 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202208012 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208019 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208023 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208032 | 心血管内科 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202303148 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-03 | 全保
ZY202303149 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-03 | 全保
ZY202303151 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303152 | 心血管内科 | 双水平呼吸治疗仪 | 急救生命支持设备 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 | Flexo ST30 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303193 | 心血管内科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N1 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202401001 | 心血管内科 | 体外起搏器 | 急救生命支持设备 | 百多力欧洲股份两合有限公司BIOTRONIK SE&CO.KG | Reocor S | 1 | 2024-01-02 | 2027-01-02 | 全保
城投公司采购设备 | 心血管内科 | 多道心电图机 | 急救生命支持设备 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | ECG-3350 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2010000068 | 血液透析室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT4000B | 1 | 2010-11-26 |  | 全保
ZY2011000367 | 血液透析室 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 德国METRAX | PRIMEDIC Defi-BM110 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY202303113 | 血液透析室 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303177 | 血液透析室 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303202 | 血液透析室 | 病人监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | ePM 12M | 1 | 2023-03-06 | 2026-02-10 | 全保
ZY2005000006 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | PM-8000 | 1 | 2005-02-20 |  | 全保
ZY2010000012 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳市金科威实业有限公司 | UT6000A | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2015000027 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000028 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000029 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000030 | 眼/耳鼻咽喉科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2017000066 | 眼/耳鼻咽喉科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY20210540 | 眼/耳鼻咽喉科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210541 | 眼/耳鼻咽喉科 | 负压吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX932D | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202303110 | 眼/耳鼻咽喉科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY202303112 | 眼/耳鼻咽喉科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY20200330 | 医学装备科 | 心电图机 | 急救生命支持设备 | 日本光电工业株式会社 | ECG-2360 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20210925 | 医学装备科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY202208046 | 医学装备科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-90AC | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208048 | 医学装备科 | 医用空氧混合器 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | KY-20B | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208050 | 医学装备科 | 婴儿培养箱 | 急救生命支持设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | YP-920 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202303116 | 医学装备科 | 电动吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | YX-932D | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
ZY2015000022 | 中医/康复医学科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | imEC10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2017000076 | 中医/康复医学科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY20210516 | 中医/康复医学科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1斯曼峰 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY2010000055 | 肿瘤科 | 多参数监护仪 | 急救生命支持设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M69 | 1 | 2010-03-18 |  | 全保
ZY20210905 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210906 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20210907 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20211274 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211275 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211276 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211277 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211278 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211279 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211280 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211287 | 肿瘤科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY20211288 | 肿瘤科 | 便携式吸引器 | 急救生命支持设备 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | JX820D-1 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY202302081 | 肿瘤科 | 输液泵 | 急救生命支持设备 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-08 | 全保
ZY202303066 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303067 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303068 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303069 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303070 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303071 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303072 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303073 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303074 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303075 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303076 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303077 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303078 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303079 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303080 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303081 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303082 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303083 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303084 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303085 | 肿瘤科 | 监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | uMEC10 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
ZY202303086 | 肿瘤科 | 除颤监护仪 | 急救生命支持设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 1 | 2023-03-02 | 2025-12-28 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 自动推注系统 | 急救生命支持设备 | 深圳市信冠机电有限公司 | Zenith-C22 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保

## 其他中小型设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
ZY202203012 | ICU | 血气电解质分析仪 | 其他中小型设备 |  | Vitagas8E | 1 | 2022-03-11 | 2023-01-14 | 全保
ZY202306003 | ICU | 全自动化学发光免疫分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | Immu F6 | 1 | 2023-06-13 | 2026-06-06 | 全保
ZY2011000315 | 病理室 | 生物组织切片机 | 其他中小型设备 |  | RM2235 | 1 | 2011-05-23 |  | 全保
ZY2013000076 | 病理室 | 生物组织石蜡包埋机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YB-6LF | 1 | 2013-05-16 |  | 全保
ZY2017000095 | 病理室 | 电热恒温干燥箱 | 其他中小型设备 | 上海跃进医疗器械有限公司 | GZX-DH400BS | 1 | 2017-04-21 |  | 全保
ZY20200323 | 病理室 | 核酸芯片检测仪 | 其他中小型设备 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | BHF-VI | 1 | 2020-03-25 |  | 全保
ZY202112128 | 病理室 | 自动制片机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YLX-200 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112129 | 病理室 | 生物组织摊烤片机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YT-7FB | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211268 | 病理室 | 轮转式切片机 | 其他中小型设备 | 徕卡显微镜（上海）贸易有限公司 | HistoCore BIOCUT | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202203017 | 病理室 | 低速离心机 | 其他中小型设备 |  | TD-4Z | 1 | 2022-03-17 | 2023-03-17 | 全保
ZY202211004 | 病理室 | 危化品柜 | 其他中小型设备 | 洛阳弗莱仕金属制品有限公司 | 1650*1090*460 YZSY45 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
ZY202303003 | 病理室 | 生物组织石蜡包埋机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | YB-7LF | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202303004 | 病理室 | 生物组织脱水机 | 其他中小型设备 | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | ZT-14V2 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202310001 | 病理室 | 切片柜 | 其他中小型设备 | 四川奥盛兰科技有限公司 | 402*480*1620mm | 1 | 2023-10-13 | 2024-10-13 | 全保
ZY202302024 | 呼吸与危重症医学科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY20201106 | 急诊科 | 手持式血液分析仪 | 其他中小型设备 | 雅培（美国） | 依维柯车载/300-G | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY202301407 | 急诊科 | 手持式血液分析仪 | 其他中小型设备 | 美国雅培床旁监护有限公司 | 300-G | 1 | 2023-01-06 | 2023-12-21 | 全保
ZY202303207 | 急诊科 | 血气电解质分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | Vitagas8E | 1 | 2023-03-06 | 2024-03-06 | 全保
ZY202306002 | 急诊科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | Immu F6 | 1 | 2023-06-13 | 2026-06-06 | 全保
ZY202302020 | 健康管理中心 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302021 | 健康管理中心 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302022 | 健康管理中心 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 人体成分分析仪（含软件） | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | BIA-120 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY202302023 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 精子质量分析仪 | 其他中小型设备 | 湖南穗加医疗科技有限公司 | SSA-II Plus | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20210804 | 手术室 | 恒温箱 | 其他中小型设备 | 北京福意电器有限公司 | FYL-YS-150L | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY202208003 | 手术室 | 血气电解质分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | Vitagas8E | 1 | 2022-08-03 | 2027-08-03 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 血流动力学分析仪 | 其他中小型设备 | 江西依露得力医疗科技有限公司 | HM92-01 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY2010000242 | 输血科 | 数码恒温血小板振动保湿箱 | 其他中小型设备 | 潍坊三江电子科技有限公司 | SJW-IB | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2013000128 | 输血科 | 医用低温冰箱 | 其他中小型设备 |  | DVU-362（DW25L262） | 1 | 2013-09-09 |  | 全保
ZY2015000109 | 输血科 | 医用低温保存箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔特种电器有限公司 | DW388（DW-40W380） | 1 | 2015-05-20 |  | 全保
ZY2015000110 | 输血科 | 医用血液冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔特种电器有限公司 | HXC-258 | 1 | 2015-05-31 |  | 全保
ZY2018000086 | 输血科 | 恒温水箱 | 其他中小型设备 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | SSW-600-2S | 1 | 2018-10-23 |  | 全保
ZY20210809 | 输血科 | 医用冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-391 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
ZY20211264 | 输血科 | 医用血液冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HXC-158 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211266 | 输血科 | 低速离心机 | 其他中小型设备 | 四川蜀科仪器有限公司 | TD-5Z | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211267 | 输血科 | 恒温融浆机 | 其他中小型设备 | 潍坊裕华医用设备有限公司 | HRJ-Ⅱ | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202401002 | 输血科 | 医用离心机 | 其他中小型设备 | 长春博研科学仪器有限责任公司 | TD-A型 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
ZY2018000064 | 消毒供应室 | TAP荧光检测仪 | 其他中小型设备 | 北京创新世纪生化科技发展有限公司 | BT 112D | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY2018000068 | 消毒供应室 | 医用干燥柜 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YGZ-1600XS | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY202203003 | 消毒供应室 | 极速生物阅读器 | 其他中小型设备 |  | JS-0102-S | 1 | 2022-03-09 | 2022-12-20 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 纯水处理系统 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Waters-2000+500S | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 医用干燥柜 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MDC-500XS | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 极速生物阅读器(环氧乙烷)(快速生物阅读器) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | KS-0303-C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY202306001 | 心血管内科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | Immu F6 | 1 | 2023-06-13 | 2026-06-06 | 全保
ZY202210008 | 药剂科 | 医用冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-198S | 1 | 2022-10-23 | 2023-10-23 | 全保
ZY202211001 | 药剂科 | 医用冷藏箱 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HYC-198S | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
ZY202302027 | 药剂科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302028 | 药剂科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302029 | 药剂科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 纯水机 | 其他中小型设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/RO-500SA | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY20210920 | 医学装备科 | 电解质分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | XI-921CT | 1 | 2021-09-23 |  | 全保
ZY20211292 | 医学装备科 | 生物安全柜 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HR40-IIA2 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202302025 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302026 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302030 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302031 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302032 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302033 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY202302034 | 医学装备科 | 标本运输箱 | 其他中小型设备 | 北京新材远业科技有限公司 | XC030 | 1 | 2023-02-08 | 2026-02-08 | 全保
ZY20211232 | 肿瘤科 | 生物安全柜 | 其他中小型设备 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | HR40-IIB2 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 标准测量水箱 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM184 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 恒温水箱 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM175 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 不保
ZY20211102 | 妇产科 | 电子阴道镜 | 其他中小型设备 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | C6HD | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
ZY202112122 | 胃肠、肝胆共用 | 腹腔镜手术器械（微型和单孔腹腔镜手术器械） | 其他中小型设备 | 杭州欧创医疗器械有限公司 | OC-A | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 电子皮肤镜 | 其他中小型设备 | 江苏锦源医疗科技有限公司 | JY-2980 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 内窥镜手术动力系统 | 其他中小型设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | NDL-1 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 管腔检测系统(手持式内镜检测系统 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | TEST-H | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 图像处理工作站 | 其他中小型设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | iS-PF1 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 数字化多功能脑电图仪 | 其他中小型设备 | 深圳德力凯医疗电子股份有限公司 | EEG-832A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 颅内压无创综合检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆中力医疗器械有限公司 | JYH_ICP-1A-S | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 吊塔 (ICU) (吊塔) | 其他中小型设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M9 | 34 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 中心监护系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 输液信息采集系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eDS | 10 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳德力凯医疗设备股份有限公司（变更为：:深圳德力凯医疗电子股份有限公司） | EMS-9D | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 神经内科/神经外科 | 数字化多功能脑电图仪 | 其他中小型设备 | 深圳德力凯医疗电子股份有限公司 | EEG-832A | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 医用电动床（变更为：医用电动病床：） | 其他中小型设备 | 八乐梦床业（中国）有限公司 | CA-67 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY2011000647 | ICU | X胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2013000091 | ICU | 振动叩击机 | 其他中小型设备 | 美国 | G5 | 1 | 2013-09-12 |  | 全保
ZY20210303 | ICU | 中央监护系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision | 1 | 2021-03-15 |  | 全保
ZY202302086 | ICU | 电子尿量计量仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | LN9100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-06 | 全保
ZY202302087 | ICU | 电子尿量计量仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | LN9100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-06 | 全保
ZY202302091 | ICU | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-02 | 全保
ZY202302092 | ICU | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-02 | 全保
ZY202302096 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-03 | 全保
ZY202302097 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-03 | 全保
ZY202302098 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-02-22 | 2026-01-03 | 全保
ZY202302103 | ICU | 咳痰机 | 其他中小型设备 | 湖南瑞炯生物科技有限公司 | KT-1 | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-14 | 全保
ZY202302112 | ICU | 心功能无创检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆科发医疗器械有限公司 | KF-ICG-102 | 1 | 2023-02-24 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303120 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303121 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303122 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303123 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303124 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
ZY202303125 | ICU | 电动病床 | 其他中小型设备 | 山东鸿康医疗设备有限公司 | DC-003 | 1 | 2023-03-03 | 2026-01-16 | 全保
ZY202312001 | ICU | 医用电脑控温仪 | 其他中小型设备 | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | RC-2000Ⅱ | 1 | 2023-12-05 | 2024-12-05 | 全保
ZY202501004 | ICU | 电子尿量计量仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | LN9100 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
ZY20200101-02 | 病理室 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | BX46 | 1 | 2020-01-06 |  | 全保
TY2010000002 | 儿科 | 洗瓶池 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2010-08-05 |  | 全保
ZY2011000294 | 儿科 | 宝宝洗浴中心 | 其他中小型设备 |  | BB-8 | 1 | 2011-12-19 |  | 全保
ZY2011000373 | 儿科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | RADICAL-7 | 1 | 2011-06-08 |  | 全保
ZY2012000219 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000220 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000221 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000222 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000223 | 儿科 | 脉博血氧仪 | 其他中小型设备 | Desigend by Masimo in Califorina | Radica1-7 | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000245 | 儿科 | 多功能抢救床 | 其他中小型设备 | 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | PX-133A | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000246 | 儿科 | 多功能抢救床 | 其他中小型设备 | 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | PX-133A | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2012000247 | 儿科 | 多功能抢救床 | 其他中小型设备 | 江西鹏翔医疗设备集团有限公司 | PX-133A | 1 | 2012-11-08 |  | 全保
ZY2013000082 | 儿科 | 氧气浓度监测仪 | 其他中小型设备 | 南京明通医疗仪器有限责任公司 | MT-01 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2018000072 | 儿科 | 双面婴儿培养箱 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | YP-90AC | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY20210812 | 儿科 | 人体身高体重测量仪 | 其他中小型设备 | 济宁华扬盛世医疗科技有限公司 | HY-STW100 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
ZY20210901 | 儿科 | 儿童全功能体检仪 | 其他中小型设备 | 上海臻贝医疗设备有限公司 | YX-1017 | 1 | 2021-09-02 |  | 全保
ZY202302079 | 儿科 | 经皮胆红素测定仪 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | BM-100A | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-09 | 全保
ZY202302080 | 儿科 | 经皮胆红素测定仪 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | BM-100A | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-09 | 全保
ZY202302094 | 儿科 | 便携式超声骨密度仪 | 其他中小型设备 | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 | UBS-3000mini | 1 | 2023-02-22 | 2026-02-07 | 全保
ZY202302095 | 儿科 | 视力筛查仪 | 其他中小型设备 | 万灵帮桥医疗器械（广州）有限责任公司 | SL-100 | 1 | 2023-02-22 | 2026-02-07 | 全保
ZY202304001 | 儿科 | 医用空气压缩机 | 其他中小型设备 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | PN-3000 | 1 | 2023-04-07 | 2026-04-04 | 全保
ZY202501001 | 儿科 | 电子听诊器 | 其他中小型设备 | 湖南云听医疗科技有限公司 | G-200 | 1 | 2025-01-15 | 2026-01-15 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 经皮黄疸仪 | 其他中小型设备 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | BM-100A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 氧气浓度监测仪 | 其他中小型设备 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | Pigeon III | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2011000470 | 放射科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY20210201 | 放射科 | 诊断显视器 | 其他中小型设备 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | HMD3C21S海信 | 1 | 2021-02-03 |  | 全保
城投公司采购设备 | 放射科 | CT双筒高压注射器(自动推注系统) | 其他中小型设备 | 品牌：信冠 制造商：深圳市信冠机电有限公司 | Zenith-C22 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 放射科 | 磁共振高压造影注射器 | 其他中小型设备 | 东莞市一星医疗科技有限公司 | MRI-S60 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 放射科 | 高压注射器 | 其他中小型设备 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | SinoPower-D | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2013000006 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | 型号TX200La | 1 | 2013-08-05 |  | 全保
ZY2014000005 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | TX200La型 | 1 | 2014-06-20 |  | 全保
ZY20190202 | 妇产科 | 产后康复治疗仪 | 其他中小型设备 | 江苏福瑞科技有限公司 | YS-H100 | 1 | 2019-02-27 |  | 全保
ZY20191207-01 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
ZY20191207-02 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2019-12-16 |  | 全保
ZY20200106 | 妇产科 | 盆底表面肌电分析系统 | 其他中小型设备 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | MLD A2 | 1 | 2020-01-13 |  | 全保
ZY20200601 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医疗仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2020-06-01 |  | 全保
ZY20211291 | 妇产科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY202208007 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | TX200La型 | 1 | 2022-08-04 | 2023-08-04 | 全保
ZY202208049 | 妇产科 | 经皮黄疸仪 | 其他中小型设备 | 南京理工大学科技咨询开发有限公司 | JH20-1C | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202210007 | 妇产科 | 超声多普勒胎心监测仪 | 其他中小型设备 | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | TX200La | 1 | 2022-10-21 | 2023-10-21 | 全保
ZY202309001 | 妇产科 | 脉搏血氧饱和度仪 | 其他中小型设备 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-66B | 1 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | 全保
ZY202309002 | 妇产科 | 脉搏血氧饱和度仪 | 其他中小型设备 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-66B | 1 | 2023-08-21 | 2024-08-21 | 全保
ZY202404001 | 妇产科 | 分娩体验仪 | 其他中小型设备 | 广州市馨诗韵美容美体设备有限公司 | 坐式 | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 全保
ZY202303009 | 肝胆外科 | 半导体激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | FD-30-A | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-09 | 全保
ZY20201215 | 感染科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20201216 | 感染科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2020-12-21 |  | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 医用有害气体浓度监测报警器 | 其他中小型设备 | 新华手术器械有限公司 | ET4000-2 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 脉搏血氧饱和度仪 | 其他中小型设备 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-66B | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2011000622 | 骨科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 汕头市粤华医疗器械厂有限公司 | 单联 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000636 | 骨科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 汕头市粤华医疗器械厂有限公司 | 双联 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2013000069 | 呼吸与危重症医学科 | 三联观片灯 | 其他中小型设备 |  | 数码 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2013000070 | 呼吸与危重症医学科 | 三联观片灯 | 其他中小型设备 |  | 数码 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2015000069 | 呼吸与危重症医学科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 双联 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000073 | 呼吸与危重症医学科 | 肺功能测试系统 | 其他中小型设备 | 耶格（德国） | masterScreen | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2016000204 | 呼吸与危重症医学科 | 内镜清洗设备 | 其他中小型设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/NQX | 1 | 2016-03-17 |  | 全保
ZY202302084 | 呼吸与危重症医学科 | 便携式肺功能检测仪 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | X1 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-05 | 全保
ZY202302107 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸训练器 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | S2 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-05 | 全保
ZY202302108 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸训练器 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | S2 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-05 | 全保
ZY202302109 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸训练器 | 其他中小型设备 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | S2 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-05 | 全保
ZY202303145 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-28 | 全保
ZY202303146 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-28 | 全保
城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 一氧化氮分析系统 | 其他中小型设备 | 济南闰凯医疗器械有限公司 | RK-NO-5000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 睡眠呼吸初筛仪 | 其他中小型设备 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | YH-600B Pro | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 输血输液加温仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | Warm 510Pro | 2 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
JJ2016000001 | 急诊科 | 药品储存柜 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2016-01-28 |  | 全保
JJ2016000002 | 急诊科 | 药品储存柜 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2016-01-28 |  | 全保
ZY2013000120 | 急诊科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-F11 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
ZY2013000121 | 急诊科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-F11 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
ZY2013000122 | 急诊科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-F11 | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
ZY2016000231 | 急诊科 | 抗休克裤 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2016-06-07 |  | 全保
ZY2018000030 | 急诊科 | X线观片灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB1 | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
ZY20201009 | 急诊科 | 输液注射工作站 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 依维柯车载/BeneFusion DS5EX | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201010 | 急诊科 | 挎包式急救包 | 其他中小型设备 | 艾丽特职业包具（上海）有限公司 | 依维柯车载/EOS1208 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201105 | 急诊科 | 输液注射工作站 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物科技股份有限公司 | 依维柯BeneFusion DS5EX | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY20201107 | 急诊科 | 骨髓输液通路用钻 | 其他中小型设备 | 美国Teleflex | 依维柯车载/9058 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY20201108 | 急诊科 | 挎包式急救包 | 其他中小型设备 | 艾丽特职业包具（上海）有限公司 | 依维柯车载/EOS1208 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY202112137 | 急诊科 | 电动多功能病床 | 其他中小型设备 | 四川瑞朗医疗器械有限公司 | RLDDBC-3 | 1 | 2021-12-24 |  | 全保
ZY202301408 | 急诊科 | 输液信息采集系统 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneFusion cDS ex | 1 | 2022-12-21 | 2024-12-21 | 全保
ZY202501008 | 急诊科 | 输血输液加温仪 | 其他中小型设备 | 河南利诺医疗科技有限公司 | Warm520 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用吊塔(急诊科)/(吊塔 ) | 其他中小型设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用外伤冲洗器 | 其他中小型设备 | 宁波三平医疗科技有限公司 | SP-CXQ100C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 二氧化碳监测仪 | 其他中小型设备 | 北京万联达信科仪器有限公司 | CapnoEasy | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用电热垫 | 其他中小型设备 | 北京英泰诺医疗科技有限公司 | Warm6100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 急诊科 | 医用冲洗池 | 其他中小型设备 | 宁波三平医疗科技有限公司 | SP-CXC001 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2011000295 | 健康管理中心 | 肺功能仪 | 其他中小型设备 | 德国耶格 | ms sope+Aps | 1 | 2011-03-10 |  | 全保
ZY2011000322 | 健康管理中心 | 体检机 | 其他中小型设备 |  | HGM-300型 | 1 | 2011-03-03 |  | 全保
ZY2016000001 | 健康管理中心 | 裂隙灯显微镜 | 其他中小型设备 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | SLM-2ER | 1 | 2016-01-28 |  | 全保
ZY202203019 | 健康管理中心 | 超声波身高体脂仪 | 其他中小型设备 | 中山市具雅电子有限公司 | PCH09 | 1 | 2022-04-12 | 2023-03-24 | 全保
ZY202501007 | 健康管理中心 | 便携式超声骨密度仪 | 其他中小型设备 | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 | UBS-3000mini | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 内脏脂肪测量装置 | 其他中小型设备 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HDS-2000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | TCD-3000T | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 眼底照相机 | 其他中小型设备 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | RetiCam 3100 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 动脉硬化检测仪 | 其他中小型设备 | 欧姆龙/欧姆龙(大连)有限公司 | HBP-8000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 听力计 | 其他中小型设备 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 | AD104 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 超声波身高体重测量仪 | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | SG-1001SC | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 介入导管室 | 心脏电生理三维标测系统 | 其他中小型设备 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | LEAD-Mapping A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20210807 | 介入诊疗室 | 空气比释动能功率仪 | 其他中小型设备 | 中广核贝谷科技有限公司 | BG9511 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY20211201 | 介入诊疗室 | 显示器 | 其他中小型设备 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | HMD2C21A | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211226 | 介入诊疗室 | 显示器 | 其他中小型设备 | 联想 | LT1913P | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211262 | 介入诊疗室 | 监护仪主控板接口 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | emp10 | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY2011000048 | 口腔科 | 牙片机口内传感器 | 其他中小型设备 | 韩国怡友 | Ang sensor | 1 | 2011-06-24 |  | 全保
ZY2015000079 | 口腔科 | 无油空压机 | 其他中小型设备 | 台州市奥突斯工贸有限公司 | OTS-1100X3 | 1 | 2015-01-28 |  | 全保
ZY2018000032 | 口腔科 | 口腔种植机 | 其他中小型设备 | 上海卡瓦盛邦 | EXPERTsurgLUX | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
ZY2018000088 | 口腔科 | 根管治疗仪1 | 其他中小型设备 | 登士柏日本 | X-SMART | 1 | 2018-12-01 |  | 全保
ZY20190601-1 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2019-06-25 |  | 全保
ZY20190601-2 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2019-06-25 |  | 全保
ZY202112118 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112119 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112120 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303001 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
ZY202303002 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 其他中小型设备 | 西诺医疗器械集团有限公司 | S2319 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
城投公司采购设备 | 口腔科 | 口腔数字印模仪 | 其他中小型设备 | 先临三维科技股份有限公司 | Aoralscan 3i | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 口腔科 | 根尖定位仪 | 其他中小型设备 | 迈菲牙科器械控股公司 | PROPEX®Ⅱ | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 口腔科 | 热熔牙胶充填机 | 其他中小型设备 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | Fi-E、Fi-P | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 口腔科 | 根管预备机 | 其他中小型设备 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | MotoPex+ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 口腔科 | 微型电动打磨机 | 其他中小型设备 | 天津市仁合峻成科技发展有限公司 | TRAUS 90+102S | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 口腔科 | 光固化机 | 其他中小型设备 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | LED.B | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2011000471 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | X光片观察灯 | 其他中小型设备 | 无 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY20210803 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY202112117 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 多普勒外周血管检测仪 | 其他中小型设备 | 北京悦琦创通科技有限公司 | VBP-10D | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211263 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 肌电图机 | 其他中小型设备 | 杭州远想医疗设备有限公司 | E4 | 1 | 2021-12-08 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303144 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 呼吸湿化治疗仪 | 其他中小型设备 | 广州医软智能科技有限公司 | HFT100 | 1 | 2023-03-06 | 2026-01-28 | 全保
ZY202203011 | 门诊办 | 血压计 | 其他中小型设备 |  | RBP-9000C | 1 | 2022-03-11 | 2022-12-30 | 全保
ZY2013000066 | 泌尿外科 | 观片灯 | 其他中小型设备 | 广东粵华医疗器械有限公司 | PD-HB1 | 1 | 2013-04-08 |  | 全保
ZY2018000041 | 泌尿外科 | 高效辐射烧伤治疗仪 | 其他中小型设备 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | GSX-JB2 | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
ZY2018000042 | 泌尿外科 | 高效辐射烧伤治疗仪 | 其他中小型设备 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | GSX-JB2 | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
ZY2018000078 | 泌尿外科 | 尿动力学分析仪 | 其他中小型设备 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | Nidoc970A + | 1 | 2018-09-04 |  | 全保
ZY202112134 | 泌尿外科 | 膀胱扫描仪 | 其他中小型设备 | 绵阳美科电子设备有限责任公司 | PBSV3.2 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY20211290 | 泌尿外科 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2021-12-08 |  | 全保
ZY202303012 | 泌尿外科 | 医用加压器 | 其他中小型设备 | 杭州好克光电仪器有限公司 | ISA-ⅢA | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 强脉冲光与激光设备 | 其他中小型设备 | 科医人（上海）激光科技有限公司 | M22 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 超声治疗仪 | 其他中小型设备 | 湖南半岛医疗科技有限公司 | MicroUltra | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 高频电灼仪 | 其他中小型设备 | 深圳半岛医疗集团股份有限公司 | United IV | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 二氧化碳激光治疗机 | 其他中小型设备 | 成都国雄光电技术有限公司 | JZ-2型 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 多功能激光光电平台 | 其他中小型设备 | 重庆半岛医疗科技有限公司 | Derma | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | 脸部皮肤光学检测仪 | 其他中小型设备 | 荷兰英诺菲斯 | OBSERV + | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2012000153 | 皮肤/医疗美容科 | 氦氖激光治疗机 | 其他中小型设备 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | HN-1000 | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
ZY2012000191 | 皮肤/医疗美容科 | 生物光消痤仪 | 其他中小型设备 | 铜陵鸿博光电科技有限公司 | SGC-YP | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
ZY2011000467 | 神经内科/神经外科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000468 | 神经内科/神经外科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000224 | 神经内科/神经外科 | 掌上脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M700 | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
ZY202304011 | 神经内科/神经外科 | 骨膜剥离器 | 其他中小型设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×1×2，弯/弯，双头 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 手术显微镜 | 其他中小型设备 | 卡尔蔡司医疗技术(德国)股份有限公司 | TIVATO 700 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 良性阵发性位置性眩晕症治疗仪 | 其他中小型设备 |  | GYT-ZLY-I | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 视频眼震图仪 | 其他中小型设备 | 上海志听医疗科技有限公司 | ZT-VNG-II | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 颅内压无创综合检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆中力医疗器械有限公司 | JYH_ICP-1A-D | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 良性阵发性位置性眩晕症诊断仪 | 其他中小型设备 | 国医华科(天津)医疗科技集团有限公司 | GYT-ZDY-I | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 睡眠呼吸初筛仪 | 其他中小型设备 | 杭州大牧医疗科技有限公司 | DM-5200A | 4 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 神经内科/神经外科 | 医用头灯 | 其他中小型设备 | 里斯特鲁道夫有限责任公司 | K-L.E.D.System | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2007000001 | 手术室 | 眼科手术显微镜 | 其他中小型设备 | 蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司 | 蔡司1505 | 1 | 2007-04-25 |  | 全保
ZY2017000038 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | Hyport B30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY2017000039 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 深圳迈瑞 | HYportB30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY2017000040 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | Hyport B30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY2017000041 | 手术室 | 医用吊塔 | 其他中小型设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | Hyport B30 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY20201217 | 手术室 | 脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 | 康泰医学系统有限公司 | CMS60D | 1 | 2020-12-21 |  | 全保
ZY202112116 | 手术室 | 肌松监测仪 | 其他中小型设备 | 广西威利方舟科技有限公司 | Veryark-TOF | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202402001 | 手术室 | 头戴式检查灯 | 其他中小型设备 | 里斯特鲁道夫有限责任公司 | ri-focus LED/6091 | 1 | 2024-02-04 | 2025-02-04 | 全保
ZY202411001 | 手术室 | 臭氧治疗仪 | 其他中小型设备 | 赫尔曼设备制造有限公司 | Medozon compact | 1 | 2024-11-08 | 2027-10-22 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 神经丛刺激器 | 其他中小型设备 | 济南奥倍康医疗科技发展有限公司 | ABK-II | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 医用升温仪 | 其他中小型设备 | 佛山市奇汇医疗器械有限公司 | KPW4000 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 医用输血输液加温器 | 其他中小型设备 | 湖南奇汇聚能科技有限公司 | KFW2000-A | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY202401003 | 输血科 | 试剂卡孵育器 | 其他中小型设备 | 长春博研科学仪器有限责任公司 | FYQ型 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
ZY2010000283 | 胃肠外科 | 掌上脉膊血氧仪 | 其他中小型设备 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M700 | 1 | 2010-07-02 |  | 全保
ZY2014000067 | 胃肠外科 | 观片灯 | 其他中小型设备 |  | 三联 | 1 | 2014-08-07 |  | 全保
ZY2005000070 | 胃镜室 | 食道贲门狭窄扩张器 | 其他中小型设备 |  | JHK | 1 | 2005-03-20 |  | 全保
ZY2011000300 | 胃镜室 | 肯格王软镜储存柜 | 其他中小型设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | NJG-R-GC12 | 1 | 2011-12-21 |  | 全保
ZY20210902 | 胃镜室 | 碳13呼气检测仪 | 其他中小型设备 | 广州华友明康光电科技有限公司 | HY-IREXB plus | 1 | 2021-09-02 |  | 全保
ZY2011000011 | 消毒供应室 | 封口机 | 其他中小型设备 | 无 | HM850 | 1 | 2011-09-01 |  | 全保
ZY2018000065 | 消毒供应室 | 绝缘检查仪 | 其他中小型设备 | 福建兴智安达医疗器械有限公司 | DS-GY18 | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY202303023 | 消毒供应室 | 固定式过氧化氢气体浓度检测仪 | 其他中小型设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/HPG | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 多功能清洗中心/(多功能清洗消毒中心) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QX ZX-5000L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 酸性氧化电位水机(酸性氧化电位水生成器) | 其他中小型设备 | 山东康辉水处理设备有限公司 | KHAEOW-3000 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 全自动纸塑切割机 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XH215-A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 供应室吊塔 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.PW-35-TS | 6 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 封口机 | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XH101-CR | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 阳性处理槽 (双槽) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QXC-A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 高清医用显示器 | 其他中小型设备 | 索尼（中国）有限公司 | LMD-X2710MC | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内窥镜冲洗器(水泵) | 其他中小型设备 | 江苏聚晨医学科技有限公司 | JC-WD001 | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内窥镜用二氧化碳供气装置(气泵) | 其他中小型设备 | 江苏聚晨医学科技有限公司 | JC-AD001 | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 高清图文工作站 | 其他中小型设备 | / | / | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 探头驱动器 | 其他中小型设备 | / | MD-886 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 专用键盘 | 其他中小型设备 | / | EK-9 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 软件 | 其他中小型设备 | / | / | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内镜清洗设 备(内镜清洗工作站) | 其他中小型设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Center-R5 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 其他中小型设备 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | CR4500 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内窥镜用送水装置 | 其他中小型设备 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | UW 600-II | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2011000469 | 消化内科 | X光胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | FD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY20190802 | 心电室 | 脑电分析仪 | 其他中小型设备 | 四川智能电子实业有限公司 | 2N7A00 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
ZY20200306 | 心电室 | 肌电图诱发电位仪 | 其他中小型设备 | 上海海神医疗电子仪器有限公司 | NDI-092 | 1 | 2020-03-03 |  | 全保
ZY20210409 | 心电室 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 其他中小型设备 | 深圳市德力凯医疗设备有限公司 | EMS-9EA | 1 | 2021-04-07 |  | 全保
ZY2011000646 | 心血管内科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | PD-HB3 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2013000123 | 心血管内科 | 掌上脉搏血氧仪 | 其他中小型设备 |  | M700 | 1 | 2013-12-02 |  | 全保
ZY20201242 | 心血管内科 | 心功能无创检测分析仪 | 其他中小型设备 | 重庆科发医疗器械有限公司 | KF-ICG-102 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY2017000096 | 血液透析室 | 称重显示控制器 | 其他中小型设备 | 上海耀华称重系统有限公司 | XK3190-A12+E | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
城投公司采购设备 | 血液透析室 | 血透用水处理系统 | 其他中小型设备 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | RO Dia II 2450 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
TY2011000303 | 眼/耳鼻咽喉科 | 药品柜 | 其他中小型设备 |  |  | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
ZY2007000054 | 眼/耳鼻咽喉科 | CAS眼科A型超声诊断仪 | 其他中小型设备 | 重庆康华科技有限公司 | CAS-2000A | 1 | 2007-06-27 |  | 全保
ZY2010000263 | 眼/耳鼻咽喉科 | 裂隙灯 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ5F | 1 | 2010-11-22 |  | 全保
ZY2011000346 | 眼/耳鼻咽喉科 | 后极眼底激光镜 | 其他中小型设备 |  | MINI2000 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000002 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科A/B超声诊断仪 | 其他中小型设备 | 天津市索维电子科技有限公司 | SW-2100 | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
ZY2012000003 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科超声乳化治疗仪 | 其他中小型设备 | 眼力健(上海)医疗器械贸易有限公司 | compact | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
ZY2012000150 | 眼/耳鼻咽喉科 | 电脑验光/角膜曲率仪 | 其他中小型设备 | NIDEK co,LTD. | ARK-510A | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
ZY2012000154 | 眼/耳鼻咽喉科 | 激光泪道治疗机 | 其他中小型设备 | 武汉华大激光设备有限公司 | HD-110 | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
ZY2012000181 | 眼/耳鼻咽喉科 | 非接触式眼压计 | 其他中小型设备 | NIDEK co,LTD. | NT-510 | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
ZY2012000182 | 眼/耳鼻咽喉科 | 角膜内皮细胞计 | 其他中小型设备 | TOPCON CORPORATION | SP-3000P | 1 | 2012-10-18 |  | 全保
ZY2012000230 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科激光光凝仪 | 其他中小型设备 | QUANTEL MEDICAL | Vitra | 1 | 2012-11-07 |  | 全保
ZY2013000102 | 眼/耳鼻咽喉科 | 裂隙灯 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | KY-2（YZ5F） | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2016000209 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR护理型二型 | 其他中小型设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 960*530*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2017000128 | 眼/耳鼻咽喉科 | 睡眠记录系统 | 其他中小型设备 |  | Embletta x100 | 1 | 2017-05-31 |  | 全保
ZY2018000055 | 眼/耳鼻咽喉科 | 半导体激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | HJG65C | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
ZY20190501 | 眼/耳鼻咽喉科 | 半导体激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | HJG65C | 1 | 2019-05-14 |  | 全保
ZY20190902 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超声雾化器 | 其他中小型设备 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | WH-802 | 1 | 2019-09-30 |  | 全保
ZY20191005 | 眼/耳鼻咽喉科 | 角膜曲率计 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ38 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
ZY20201231 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 其他中小型设备 | 视微影像（河南）科技有限公司 | VG100D | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20210315 | 眼/耳鼻咽喉科 | 智能视力筛查系统 | 其他中小型设备 | 大安智慧医疗科技（北京）有限公司 | 大安 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
ZY202112132 | 眼/耳鼻咽喉科 | 角膜地形图仪 | 其他中小型设备 | 天津市索维电子科技有限公司 | SW-6000 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112133 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科Nd：YAG激光治疗仪 | 其他中小型设备 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | MD-920 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303014 | 眼/耳鼻咽喉科 | 焦度计 | 其他中小型设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | LM-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202303015 | 眼/耳鼻咽喉科 | 同视机 | 其他中小型设备 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ23B | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202303017 | 眼/耳鼻咽喉科 | 手动验光头 | 其他中小型设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | VT-8 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202303018 | 眼/耳鼻咽喉科 | 视力表投影仪 | 其他中小型设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | ACP-800 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202303021 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 其他中小型设备 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | LS-4 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-04 | 全保
ZY202311004 | 眼/耳鼻咽喉科 | 立体视检测 | 其他中小型设备 | Vision Assessment Corporation | 蝴蝶本 | 1 | 2023-11-16 | 2024-11-16 | 全保
ZY202401004 | 眼/耳鼻咽喉科 | 房角镜 | 其他中小型设备 | 沃爱康光学股份有限公司Volk Optical Inc | VSGACS | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
ZY202406002 | 眼/耳鼻咽喉科 | 房角镜 | 其他中小型设备 | 沃爱康光学股份有限公司Volk Optical Inc | VG4 | 1 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | 全保
ZY202406003 | 眼/耳鼻咽喉科 | 视像移位三棱镜 | 其他中小型设备 | 天津市银励光学仪器公司 | SYJ-J | 1 | 2024-06-06 | 2025-06-06 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 手术显微镜 | 其他中小型设备 | 卡尔蔡司医疗技术（德国）股份有限公司 | S88/OPMI Lumera T | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼底造影机 | 其他中小型设备 | 苏州微清医疗器械有限公司 | CRO Plus | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科光学生物测量仪 | 其他中小型设备 | 卡尔蔡司医疗技术（德国）股份有限公司 | IOLMaster 700 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 倍频Nd:YAG激光眼科治疗机 | 其他中小型设备 | 承贤科技股份有限公司 | LIGHTLAS 532 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 干眼检测仪 | 其他中小型设备 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | DED-1L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 耳鸣声治疗验配平台 | 其他中小型设备 | 佛山博智医疗科技有限公司 | SFTest 330 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 投射视野检查仪 | 其他中小型设备 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | APS-T90 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 中耳分析仪 | 其他中小型设备 | 杭州爱思维仪器有限公司 | AiSW 2101 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 纯音听力计 | 其他中小型设备 | 杭州爱思维仪器有限公司 | AiSW 1202 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉治疗台 | 其他中小型设备 | 南京乐基医疗器械有限公司 | LJS7300 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 冷冻治疗仪 | 其他中小型设备 | 扬州华康电子科技有限公司 | HB-801BW | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20200102 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | BX43 | 1 | 2020-01-06 |  | 全保
ZY202112130 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯（广州）工业有限公司 | CX23LEDRFS1C | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112131 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 奥林巴斯（广州）工业有限公司 | CX23LEDRFS1C | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY202412003 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技（广州）有限公司 | BX43FC | 1 | 2024-12-12 | 2029-12-12 | 全保
传染病区医院采购设备 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技（广州）有限公司 | CX23LEDRFS1C | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技(广州)有限公司 | CX33 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
试剂同采设备 | 医学检验科 | 生物显微镜 | 其他中小型设备 | 仪景通光学科技(广州)有限公司 | CX23LEDRFS1C | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2015000116 | 中医/康复医学科 | X线胶片观察灯 | 其他中小型设备 |  | 双联 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放射治疗激光定位系统 | 其他中小型设备 | 深圳市安特贝尔科技有限公司 | AT-HM174 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 射线束扫描测量系统 | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | Matrixx Resolution with myQA Patients | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 固体水 | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | SP34 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 剂量仪（含指形电离室） | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | DoseX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 晨检仪 | 其他中小型设备 | 亿比亚剂量测量有限责任公司 IBA Dosimetry GmbH | MyQA Daily | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 水银温度计 | 其他中小型设备 | 匡建（上海）仪表科技有限公司 | 国标0一100度 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | X、γ剂量率仪 | 其他中小型设备 | 山西九辐科技有限公司 | JF310 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 等中心检测仪 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM183 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 电子防潮箱 | 其他中小型设备 | 中山市蓝锐电子科技有限公司 | SD-600 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 医用射线防护眼镜 | 其他中小型设备 | 山东双鹰医疗器械有限公司 | 通用型 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 辐射监测仪 | 其他中小型设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-HM186N | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保

## 手术设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
ZY202203007 | 妇产科 | 手术无影灯 | 手术设备 |  | CHYLED500 | 1 | 2022-03-10 | 2023-03-10 | 全保
城投公司采购设备 | 妇产科 | 电动手术台 | 手术设备 | 江苏医高医疗设备科技有限公司 | YGD03 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20211101 | 肝胆外科 | 双向真空辅助乳房活检与旋切系统 | 手术设备 | 泰维康医疗器械股份有限公司 | MSCM1 | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 手术体位垫 | 手术设备 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 俯卧位头垫：1101-1俯卧位垫：3102-10 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2018000104 | 泌尿外科 | 腔内气压弹道碎石机 | 手术设备 | 杭州好克光电仪器有限公司 | ELE | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
ZY202305015 | 泌尿外科 | 等离子双极电切电凝系统 | 手术设备 | 珠海市司迈科技有限公司 | SM10 | 1 | 2023-05-08 | 2026-03-16 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 掺铥光纤激光治疗机 | 手术设备 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-T1F | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 腔镜灌注泵 | 手术设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | QB-1 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 皮肤/医疗美容科 | Q开关Nd:YAG激光治疗仪 | 手术设备 | 合肥广安科技开发有限责任公司 | QY-520A | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2013000095 | 皮肤/医疗美容科 | 超脉冲激光治疗仪 | 手术设备 | 成都国雄光电技术有限公司 | JZ-1D | 1 | 2013-03-13 |  | 全保
ZY20210657 | 神经内科/神经外科 | 手术器械及器械盒（胸腔镜手术器械） | 手术设备 | 苏州市郎米尼康医疗器械有限公司 | 朗米尼康-12把 | 1 | 2021-06-30 |  | 全保
ZY202304002 | 神经内科/神经外科 | 乳突牵开器 | 手术设备 | 新华手术器械有限公司 | 130×18，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
ZY202304007 | 神经内科/神经外科 | 止血钳 | 手术设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×15 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
ZY202304009 | 神经内科/神经外科 | 心脏手术剪 | 手术设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×45° | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
ZY2009000145 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 上海交大南洋医疗器械有限公司 | JDGD-I | 1 | 2009-05-03 |  | 全保
ZY2010000181 | 手术室 | DK手术动力装置 | 手术设备 | 重庆西山科技有限公司 | DK-N-31 | 1 | 2010-07-15 |  | 全保
ZY2011000310 | 手术室 | 三晶片腹摄像系统 | 手术设备 | STORZ | STORZ | 1 | 2011-01-20 |  | 全保
ZY2014000074 | 手术室 | 切割器手柄 | 手术设备 |  | SD-201 | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2015000074 | 手术室 | 前列腺等离子电切系统 | 手术设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | UES-40 | 1 | 2015-04-15 |  | 全保
ZY2016000317 | 手术室 | 柱形体位垫 | 手术设备 |  | 01-一月-3109 | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
ZY2017000034 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY2017000035 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY2017000036 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY2017000037 | 手术室 | 电动手术床 | 手术设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6100 | 1 | 2017-04-10 |  | 全保
ZY2017000121 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | force FX-8C | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY2017000122 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | force FX-8C | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY2017000123 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | force FX-8C | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY2017000146 | 手术室 | 超声高频外科集成系统 | 手术设备 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | GEN11发生器FSW11脚踏开关 | 1 | 2017-07-20 |  | 全保
ZY2018000033 | 手术室 | 血液回收机 | 手术设备 | 北京京精医疗设备有限公司 | 3000P | 1 | 2018-05-30 |  | 全保
ZY20201003 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 上海沪通电子有限公司 | GD350-B4A | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201234 | 手术室 | 钬激光治疗机 | 手术设备 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-H2B | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY202310002 | 手术室 | 聚酯衬垫（体位垫） | 手术设备 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 侧卧位垫 3101-1 | 1 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 全保
ZY202312002 | 手术室 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | 手术设备 | 上海博进医疗器械有限公司 | BYZ-Ⅱ 1102 | 1 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 全保
ZY202312003 | 手术室 | 固定式电池供电骨组织手术设备 | 手术设备 | 上海博进医疗器械有限公司 | BYZ-Ⅱ 1103 | 1 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 骨牵引电动床/(电动综合手术床) | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | W5 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 电动手术床/(电动综合手术床 ) | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | W5A | 5 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 无影灯/(手术无 影灯） | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | L5 | 10 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 手动单臂外科腔镜吊塔/(吊塔 ) | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 手动单臂 麻醉吊塔 /(吊塔） | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 9 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 手动单臂 外科吊塔 /(吊塔） | 手术设备 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | M7A | 5 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 高频电刀 | 手术设备 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000AI | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 气腹机 | 手术设备 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | JRQ-II | 2 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY202303007 | 胃肠、肝胆共用 | 气腹机 | 手术设备 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | JRQ-Ⅰ | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-07 | 全保
ZY202303008 | 胃肠、肝胆共用 | 超声软组织切割止血设备 | 手术设备 | 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | BH-CSD-100 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-14 | 全保
ZY2004000028 | 胃镜室 | 高频电刀 | 手术设备 | ELEKTROMEDIZIN GmbH | 200E | 1 | 2004-05-20 |  | 全保
ZY202501006 | 胃镜室 | 氩气高频电刀 | 手术设备 | 山东华博电气有限公司 | A350 | 1 | 2025-01-21 | 2028-01-21 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 小超主机 | 手术设备 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | iMP-8901 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
ZY2012000229 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科电动手术床 | 手术设备 | 南通医疗器械有限公司 | JHDS-2000B型 | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
ZY2018000044 | 眼/耳鼻咽喉科 | 手术动力装置 | 手术设备 | 重庆西山科技有限公司 | DK-ENT-MS | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
ZY2018000105 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超声乳化手柄 | 手术设备 |  |  | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
ZY202303020 | 眼/耳鼻咽喉科 | 高频电刀 | 手术设备 | 北京英杰华科技有限公司 | GE-350（s-tandard） | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-09 | 全保
ZY202303214 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超声乳化手柄 | 手术设备 | 强生视力康公司 | 690697A | 1 | 2023-03-17 | 2023-06-14 | 全保
ZY202401005 | 眼/耳鼻咽喉科 | 小梁切开器 | 手术设备 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 直式IF-8006D4 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
ZY202401007 | 眼/耳鼻咽喉科 | 眼科手术器械手柄 | 手术设备 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 弧形式UN-1111 | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超乳玻切一体机 | 手术设备 | 瑞士傲帝仪器股份公司 | faros | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 |  | 手术器械一批 | 手术设备 |  | 详见附件2 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保

## 无源辅助类设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
ZY2008000012 | ICU | 不锈钢护理车 | 无源辅助类设备 |  | 大号 | 1 | 2008-12-02 |  | 全保
ZY2009000039 | ICU | 监护床 | 无源辅助类设备 |  | 2150*1040*500 | 1 | 2009-11-24 |  | 全保
ZY2011000243 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
ZY2011000244 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
ZY2011000245 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
ZY2011000246 | ICU | 双护栏豪华病床 | 无源辅助类设备 |  | 带床垫 | 1 | 2011-11-02 |  | 全保
ZY2011000497 | ICU | 不锈钢污物车 | 无源辅助类设备 |  | 560Ⅹ560Ⅹ850 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000533 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000534 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000535 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000536 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000537 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000540 | ICU | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR定做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000566 | ICU | 不锈钢病历车 | 无源辅助类设备 |  | 20位 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000567 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000568 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000569 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000570 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000571 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000572 | ICU | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2016000015 | ICU | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY202211005 | ICU | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | LZJ-TC118 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
ZY2012000148 | 病理室 | 蜡块柜 | 无源辅助类设备 |  | J-E2 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
ZY2012000149 | 病理室 | 蜡块柜 | 无源辅助类设备 |  | J-E2 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
ZY2012000187 | 病理室 | 切片柜 | 无源辅助类设备 |  | J-E1 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
ZY2017000033 | 病理室 | 切片柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-03-16 |  | 全保
ZY2017000063 | 病理室 | 蜡块柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2011000399 | 超声科 | 诊断床 | 无源辅助类设备 |  | 订做 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
TY2010000297 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000298 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000299 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000300 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000301 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000302 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000303 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000304 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000305 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000306 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000307 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000308 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000309 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000310 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000311 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000312 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000313 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000314 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000315 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000316 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000317 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000318 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000319 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000320 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000321 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000322 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000323 | 儿科 | 儿科床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2010000332 | 儿科 | 婴儿床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-05-19 |  | 全保
TY2011000288 | 儿科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-04 |  | 全保
ZY2010000155 | 儿科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000168 | 儿科 | 输液车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000169 | 儿科 | 输液车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000180 | 儿科 | 配药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-07-22 |  | 全保
ZY2010000254 | 儿科 | 高级婴儿复苏模型人 | 无源辅助类设备 | 无 | CPR160型 | 1 | 2010-11-15 |  | 全保
ZY2010000259 | 儿科 | 器械台 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000261 | 儿科 | 器械台 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000262 | 儿科 | 三层器械台 | 无源辅助类设备 | 无 | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2011000079 | 儿科 | 儿童床 | 无源辅助类设备 |  | ABS | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000080 | 儿科 | 儿童床 | 无源辅助类设备 |  | ABS | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000081 | 儿科 | 儿童床 | 无源辅助类设备 |  | ABS | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000166 | 儿科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000167 | 儿科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000541 | 儿科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 双抽 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000542 | 儿科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000654 | 儿科 | 高级婴儿气管训练模型 | 无源辅助类设备 | 无 | KAR/3A | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000082 | 儿科 | 急救车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
ZY2012000136 | 儿科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2014000096 | 儿科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2015000049 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
ZY2015000050 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
ZY2015000051 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
ZY2015000052 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
ZY2015000053 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
ZY2015000054 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | VC-980 | 1 | 2015-12-18 |  | 全保
ZY2016000019 | 儿科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000020 | 儿科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY20190329 | 儿科 | CR四门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 定制 920*400*1700 | 1 | 2019-03-25 |  | 全保
ZY202301070 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301071 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301072 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301073 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301255 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301256 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301257 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301258 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301386 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301387 | 儿科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
城投公司采购设备 | 儿科 | 儿童病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-JB25 | 42 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2012000083 | 放射科 | 急救车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-05-23 |  | 全保
ZY2013000039 | 放射科 | 急救车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2013-07-02 |  | 全保
ZY2018000050 | 放射科 | 单柱升降防护屏 | 无源辅助类设备 | 山东双鹰医疗器械有限公司 | PH04-E | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
ZY20210664 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210665 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210666 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210667 | 放射科 | 铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协600*500 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
城投公司采购设备 | 放射科 | 无磁治疗车 | 无源辅助类设备 | 广东零磁科技有限公司 | 简约款 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 放射科 | 医用转运车 | 无源辅助类设备 | 天津好洛杰科技有限公司 | 1999mm*600mm*850mm（MR兼容款） | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 放射科 | 手动轮椅车 | 无源辅助类设备 | 广东零磁科技有限公司 | SYIV100-LCQS | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
JJ2011000076 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
JJ2011000077 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
JJ2011000078 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
JJ2011000079 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
JJ2011000080 | 妇产科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2010000135 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000136 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000137 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000138 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000139 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000140 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000141 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000142 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2011000168 | 妇产科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000487 | 妇产科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000502 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000503 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 | 广州华玺医疗科技有限公司 | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000504 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000505 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000506 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000507 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000508 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000509 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000510 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000511 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000512 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000513 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000514 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000515 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000516 | 妇产科 | 婴儿推车 | 无源辅助类设备 |  | JD24 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000147 | 妇产科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2016000006 | 妇产科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000007 | 妇产科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000074 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000161 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000162 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000163 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000164 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000165 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000166 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000167 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000220 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000322 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000323 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000324 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000325 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000326 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000327 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000328 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000329 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000330 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000331 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000332 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000333 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000334 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000335 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000336 | 妇产科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-111-T | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2017000014 | 妇产科 | 病历夹推车 | 无源辅助类设备 |  | 60位 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2018000026 | 妇产科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/SJC-L-JF10 | 1 | 2018-04-26 |  | 全保
ZY20210658 | 妇产科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JD43 | 1 | 2021-06-17 |  | 全保
ZY20210659 | 妇产科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JD43 | 1 | 2021-06-17 |  | 全保
ZY20211206 | 妇产科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B-JF14 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY202301002 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301003 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301074 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301162 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301234 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301235 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301236 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301259 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301260 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301388 | 妇产科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY20210239 | 感染科 | 急救车 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 601-401明锐 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY202112136 | 感染科 | 不锈钢四小轮病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ-BTC-B-JF14 | 1 | 2021-12-24 |  | 全保
ZY20211242 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211243 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211244 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211245 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211246 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211247 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211248 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211249 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211250 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211251 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211252 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211253 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211254 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211255 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211256 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211257 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211258 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211259 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211260 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211261 | 感染科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC/III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY202301053 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301055 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301056 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301057 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301058 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301059 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301398 | 感染科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202302001 | 感染科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302002 | 感染科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302003 | 感染科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302035 | 感染科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 灭菌架 | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A-1500B.05 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 灭菌车 | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A-1500.06 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-(B、T)-XX | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 病历车（60位） | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BLG-JD29 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 麻醉车（急救车） | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/JJC-JD48 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-(B、T)-XX | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 污物车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/HLC-JD32-1 | 4 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 婴儿床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-JB23 | 8 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 取血箱 | 无源辅助类设备 | 北京华兴瑞安科技有限公司 | HXLC-40 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 换药车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/SYC-JD07 | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
院内搬迁新采设备 | 各科室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/ZLC-JD01 | 15 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY2004000011 | 骨科 | 骨架 | 无源辅助类设备 |  | 真骨 | 1 | 2004-05-20 |  | 全保
ZY2005000015 | 骨科 | 病历推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2005-07-20 |  | 全保
ZY2010000086 | 骨科 | 病历夹柜 | 无源辅助类设备 |  | CR40位 | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
ZY2010000087 | 骨科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
ZY2010000156 | 骨科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000295 | 骨科 | 服药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-11-26 |  | 全保
ZY2012000096 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000098 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000099 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000101 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000102 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000103 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000104 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000105 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000106 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000107 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000109 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000111 | 骨科 | 三折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2012-06-04 |  | 全保
ZY2012000145 | 骨科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2016000025 | 骨科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000066 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000067 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000068 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000069 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000070 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000071 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000072 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000073 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000141 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000142 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000143 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000144 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000145 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000146 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000147 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000148 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000149 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000150 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000151 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000152 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000153 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000154 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000155 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000156 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000157 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000158 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000159 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000160 | 骨科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY202301001 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301004 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301005 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301006 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301007 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301077 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301078 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301171 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301261 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301262 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301389 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301397 | 骨科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202303209 | 骨科 | 不锈钢四小轮病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ-BTC-B-JF14 | 1 | 2023-03-08 | 2024-03-08 | 全保
ZY2012000114 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000115 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000116 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000117 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000118 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000119 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000120 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000121 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000122 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000123 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000124 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000125 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000126 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000127 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000128 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000129 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000130 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000131 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000132 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000133 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000134 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000135 | 呼吸与危重症医学科 | 三折床带轮 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2012000142 | 呼吸与危重症医学科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2012000251 | 呼吸与危重症医学科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-08-01 |  | 全保
ZY2014000038 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000039 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000040 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000041 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000042 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000043 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000044 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000045 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000046 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000047 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000048 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2014000063 | 呼吸与危重症医学科 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2015000055 | 呼吸与危重症医学科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/STCLJF10 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000057 | 呼吸与危重症医学科 | 内镜储存柜 | 无源辅助类设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | ESC-04 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2016000022 | 呼吸与危重症医学科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000026 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000027 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000028 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000076 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000077 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000078 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000079 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000080 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000081 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000082 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000083 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000084 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000085 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000086 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000087 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000088 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000089 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000090 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000091 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000092 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000093 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000094 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000100 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000218 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000321 | 呼吸与危重症医学科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY202112101 | 呼吸与危重症医学科 | 不锈钢双层器械台 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 1150*600*800 | 1 | 2021-12-13 |  | 全保
ZY202301180 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301181 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301182 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301183 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301288 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301289 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301290 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301291 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301292 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301293 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301294 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301295 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301296 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301297 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301298 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301299 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301300 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301396 | 呼吸与危重症医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202302006 | 呼吸与危重症医学科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302011 | 呼吸与危重症医学科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302012 | 呼吸与危重症医学科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302038 | 呼吸与危重症医学科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
ZY2008000003 | 急诊科 | 脊椎固定板 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2008-11-21 |  | 全保
ZY2008000004 | 急诊科 | 脊椎固定板 | 无源辅助类设备 |  | 5个固定带 | 1 | 2008-12-18 |  | 全保
ZY2011000451 | 急诊科 | 双层器械台 | 无源辅助类设备 |  | CR中号 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000087 | 急诊科 | 监护床 | 无源辅助类设备 |  | 带轮 | 1 | 2012-01-04 |  | 全保
ZY2016000018 | 急诊科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000101 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000102 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000103 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000104 | 急诊科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000256 | 急诊科 | ABS升降推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/SJC-JF10 | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY2016000300 | 急诊科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000301 | 急诊科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000303 | 急诊科 | ABS升降平车 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF-A-042-1 | 1 | 2016-07-15 |  | 全保
ZY2016000319 | 急诊科 | ABS升降推车 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF-A-042-1 | 1 | 2016-11-04 |  | 全保
ZY2018000013 | 急诊科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/SJC-L-JF10 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY2018000014 | 急诊科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/SJC-L-JF10 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY20201004 | 急诊科 | 脊柱固定板 | 无源辅助类设备 | 意大利米博 | 依维柯车载/Art.9040 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201005 | 急诊科 | 全身真空板 | 无源辅助类设备 | 广州蓝仕威克医疗科技有限公司 | 依维柯车载/VSA-1A00 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20201113 | 急诊科 | 脊柱固定板 | 无源辅助类设备 | 意大利米博 | 依维柯车载/Art。9040 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY20201114 | 急诊科 | 全身真空夹板 | 无源辅助类设备 | 广州蓝仕威克医疗科技有限公司 | 依维柯车载/VSA-2A10 | 1 | 2020-11-24 |  | 全保
ZY20210545 | 急诊科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2021-05-18 |  | 全保
ZY20210546 | 急诊科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2021-05-18 |  | 全保
ZY20210547 | 急诊科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2021-05-18 |  | 全保
ZY202301185 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301186 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301187 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301188 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301216 | 急诊科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301414 | 急诊科 | 自动上车担架 | 无源辅助类设备 | 张家港市盛昌医疗器械有限公司 | YSC-11 | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
ZY202301415 | 急诊科 | 铲式担架 | 无源辅助类设备 | 江阴万事兴医疗器械股份有限公司 | WSX-E8S | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
ZY202301416 | 急诊科 | 楼梯担架 | 无源辅助类设备 | 江阴万事兴医疗器械股份有限公司 | WSX-G2 | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
ZY202301418 | 急诊科 | 急救包 | 无源辅助类设备 | 迈康时代（厦门）医疗科技有限公司 | MC-ZH02 | 1 | 2022-12-21 | 2023-12-21 | 全保
ZY2016000008 | 健康管理中心 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY20190807-01 | 健康管理中心 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | L2J-TJC-B | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
ZY20190807-02 | 健康管理中心 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | L2J-TJC-B | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
ZY202404002 | 健康管理中心 | 验光镜片箱 | 无源辅助类设备 | 丹阳市华辉光学仪器有限公司 | 266A | 1 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 全保
城投公司采购设备 | 健康管理中心 | 隔音室 | 无源辅助类设备 | 成都健尔科技有限公司 | SD1700 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20210660 | 介入诊疗室 | 扇形器械台 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九JJ-QXC-JD14 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210661 | 介入诊疗室 | ABS抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九JJ-JJC-JD48 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210662 | 介入诊疗室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九JJ-PYT-JE08 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210663 | 介入诊疗室 | 治疗台 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 九九625*480*920 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210668 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210669 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210670 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210671 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20210672 | 介入诊疗室 | 防护铅衣 | 无源辅助类设备 | 龙口市康谐医疗器械有限公司 | 龙口康协-铅衣、铅帽、围脖、眼镜/1100*600 | 1 | 2021-06-28 |  | 全保
ZY20211207 | 介入诊疗室 | 不锈钢双层器械台 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 1600*770*800 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY202210003 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
ZY202210004 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
ZY202210005 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
ZY202210006 | 介入诊疗室 | 医用X射线防护服（含铅围脖） | 无源辅助类设备 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | FE01 | 1 | 2022-10-08 | 2025-10-08 | 全保
TY2010000275 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000276 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000277 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000278 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000279 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000280 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000281 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000282 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000283 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
TY2010000284 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000075 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR服药车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-07-15 |  | 全保
ZY2010000088 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000089 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000090 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000091 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000092 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000093 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000094 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000095 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000096 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000097 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000098 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000099 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000100 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000101 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000102 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000103 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000104 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000105 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000106 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000107 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000108 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000109 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000110 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000111 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000112 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000113 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000114 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000115 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000116 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000117 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000118 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000119 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000120 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000121 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000122 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000123 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000124 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000125 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头二折 | 1 | 2010-06-25 |  | 全保
ZY2010000179 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 配药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000225 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 60位 | 1 | 2010-08-31 |  | 全保
ZY2011000430 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR仪器车 | 无源辅助类设备 |  | 小号 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000496 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR仪器推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000499 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR污物车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000543 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000544 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000545 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000546 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000547 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000548 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2016000014 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000216 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000219 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY202301060 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301061 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301184 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301217 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301226 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301251 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301252 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301385 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202302016 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY2011000425 | 门诊办 | 换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000460 | 门诊办 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2014000094 | 门诊办 | 诊断床 | 无源辅助类设备 |  | 订制 | 1 | 2014-08-07 |  | 全保
ZY2016000013 | 门诊办 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY202507002 | 门诊办 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-T-JF10 | 1 | 2025-07-21 | 2026-07-21 | 全保
ZY202507004 | 门诊办 | 急救推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JD48 | 1 | 2025-07-21 |  | 全保
JJ2011000471 | 泌尿外科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2010000082 | 泌尿外科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 30位 | 1 | 2010-12-13 |  | 全保
ZY2011000473 | 泌尿外科 | 扫床车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000549 | 泌尿外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000550 | 泌尿外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000551 | 泌尿外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000144 | 泌尿外科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2016000016 | 泌尿外科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000108 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000109 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000110 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000111 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000112 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000113 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000114 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000115 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000116 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000117 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000118 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000119 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000120 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000121 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000122 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000123 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000124 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000125 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000126 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000127 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000128 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000129 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000130 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000131 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000132 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000133 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000134 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000135 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000136 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000137 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000138 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000139 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000140 | 泌尿外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2018000060 | 泌尿外科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | HH-FC-B-081 | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY202205004 | 泌尿外科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗器械有限公司 | 九九850*520*950 | 1 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | 全保
ZY202301154 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301174 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301175 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301176 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301177 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301178 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301179 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301194 | 泌尿外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202302017 | 泌尿外科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY2013000048 | 皮肤/医疗美容科 | 配液工作台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2013000100（介入室拿走） | 皮肤/医疗美容科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 1150*400*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2013000101（介入室拿走） | 皮肤/医疗美容科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 1150*400*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
城投公司采购设备 | 全院 | 手摇式病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-XX | 108 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2010000160 | 神经内科/神经外科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2011000056 | 神经内科/神经外科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 50位 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
ZY2011000155 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000156 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000157 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000158 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000159 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000160 | 神经内科/神经外科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  | ABS床头 | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2012000143 | 神经内科/神经外科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2014000027 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000028 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-03 |  | 全保
ZY2014000029 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000030 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000031 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000032 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000033 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000034 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000035 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2014000036 | 神经内科/神经外科 | 监护床带轮 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2014-04-21 |  | 全保
ZY2016000017 | 神经内科/神经外科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000168 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000169 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000170 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000171 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000172 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000173 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000174 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000175 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000176 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000177 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000215 | 神经内科/神经外科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  | 1900X600X700 | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000217 | 神经内科/神经外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000318 | 神经内科/神经外科 | CR病历夹推车 | 无源辅助类设备 |  | 30位 | 1 | 2016-12-28 |  | 全保
ZY20191205-01 | 神经内科/神经外科 | 病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MRIBC-111-T | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
ZY20191205-02 | 神经内科/神经外科 | 病床 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MRIBC-111-T | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
ZY202301008 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301009 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301010 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301011 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301012 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301013 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301014 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301015 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301075 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301076 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301079 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301080 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301081 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301082 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301085 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301086 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301087 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301161 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301195 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301197 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301263 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301264 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301265 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301266 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301267 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301268 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301269 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301270 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301271 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301272 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301273 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301274 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301275 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301276 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301277 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301392 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301393 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301394 | 神经内科/神经外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202302004 | 神经内科/神经外科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202304004 | 神经内科/神经外科 | 显微镊 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×Ф1，直型，环形，圆柄 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
ZY202304005 | 神经内科/神经外科 | 显微镊 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 180×0.6，直型，平台，圆柄 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
ZY202304008 | 神经内科/神经外科 | 显微持针钳 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 210，弯，自锁，簧式 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-27 | 全保
ZY202304010 | 神经内科/神经外科 | 精细剪 | 无源辅助类设备 | 新华手术器械有限公司 | 180，弯，宽头，镶片 | 1 | 2023-04-23 | 2026-03-19 | 全保
ZY2011000241 | 手术室 | 手术对接车 | 无源辅助类设备 |  | 豪华 | 1 | 2011-01-19 |  | 全保
ZY2012000050 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2012000051 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2012000052 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2012000053 | 手术室 | CR麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2012-09-10 |  | 全保
ZY2012000206 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-02 |  | 全保
ZY2012000207 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-02 |  | 全保
ZY2012000208 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-02 |  | 全保
ZY2012000209 | 手术室 | 器械消毒盒 | 无源辅助类设备 |  | NP-3 | 1 | 2012-05-31 |  | 全保
ZY2016000010 | 手术室 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京大奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-0-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000310 | 手术室 | 无菌架 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
ZY2016000311 | 手术室 | 无菌架 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-09-05 |  | 全保
ZY2017000005 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000006 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000007 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000008 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000009 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000010 | 手术室 | 手术交换车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/JHC-B-JF12 | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000042 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000043 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000044 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2600*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000045 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2600*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000046 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2100*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000047 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2100*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000048 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1500*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000049 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1500*450*2000 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000050 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1500*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000051 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000052 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000053 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000054 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | 2000*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000055 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2800*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000056 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 2800*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000057 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000058 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1900*450*1900 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000059 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1600*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000060 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1600*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000061 | 手术室 | 无菌物品存放架 | 无源辅助类设备 |  | 1600*450*1950 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000062 | 手术室 | 俯卧位垫 | 无源辅助类设备 |  | Jan-02 | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000089 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000090 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000091 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000092 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000093 | 手术室 | ABS麻醉车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-04-11 |  | 全保
ZY2017000100 | 手术室 | 不锈刚无菌推车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/WJC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000101 | 手术室 | 不锈刚无菌推车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/WJC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000102 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000103 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000104 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000105 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000106 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000107 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000108 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000109 | 手术室 | 不锈刚护理车 | 无源辅助类设备 |  | JJ/HLC-JD33 | 1 | 2017-04-26 |  | 全保
ZY2017000110 | 手术室 | 俯卧位头垫 | 无源辅助类设备 |  | 1101-6 | 1 | 2017-04-30 |  | 全保
ZY2017000117 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY2017000118 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY2017000119 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY2017000120 | 手术室 | 不锈刚双层器械推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY2017000124 | 手术室 | 体位垫 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-05-17 |  | 全保
ZY20190503 | 手术室 | 软轴牵开器 | 无源辅助类设备 | 德国DORO | 3114-35 | 1 | 2019-05-14 |  | 全保
ZY20191202 | 手术室 | 软镜消毒盒 | 无源辅助类设备 | 杭州新广硕医疗科技有限公司 | 540*250*100 | 1 | 2019-12-12 |  | 全保
ZY202302073 | 手术室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | 950*400*1750mm JJ/QXG-JE11 | 1 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | 全保
ZY202302074 | 手术室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | 950*400*1750mm JJ/QXG-JE11 | 1 | 2023-02-16 | 2024-02-16 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 麻醉柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/MZC-JD59 | 5 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2011000526 | 胃肠外科 | 不锈钢推车 | 无源辅助类设备 |  | 不锈钢 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000146 | 胃肠外科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2016000012 | 胃肠外科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000061 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000062 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000063 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000064 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000065 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000075 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000178 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000179 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000180 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000181 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000182 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000183 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000184 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000185 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000186 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000187 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000188 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000189 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000190 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000191 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000192 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000193 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000194 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000195 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000196 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000197 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000198 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000199 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000200 | 胃肠外科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000302 | 胃肠外科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 四川明锐医疗器械有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY202301023 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301031 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301032 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301033 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301034 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301035 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301036 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301037 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301038 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301039 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301040 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301041 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301042 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301043 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301044 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301045 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301046 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301047 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301048 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301049 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301050 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301051 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301052 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301098 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301099 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301100 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301152 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301153 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301280 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301281 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301282 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301283 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301284 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301285 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301286 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301287 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301391 | 胃肠外科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202302018 | 胃肠外科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202303208 | 胃肠外科 | 病历夹推车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗器械有限公司 | 20门柜 | 1 | 2023-03-06 | 2024-03-06 | 全保
JJ2011000071 | 胃镜室 | 诊查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2010000081 | 胃镜室 | CR推车 | 无源辅助类设备 |  | 两大两小 | 1 | 2010-04-28 |  | 全保
ZY2016000011 | 胃镜室 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2017000131 | 胃镜室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-06-13 |  | 全保
ZY2017000132 | 胃镜室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2017-06-13 |  | 全保
ZY2018000102 | 胃镜室 | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/NJC-R | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
ZY2018000103 | 胃镜室 | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/NJC-R | 1 | 2018-12-24 |  | 全保
ZY20190605 | 胃镜室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | JJ/QXG-JE12 | 1 | 2019-06-25 |  | 全保
ZY2011000248 | 消毒供应室 | 送药车 | 无源辅助类设备 |  | JD29 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
ZY2011000249 | 消毒供应室 | 无菌车 | 无源辅助类设备 |  | JD30 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
ZY2011000347 | 消毒供应室 | 低塑袋切割平台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-09-01 |  | 全保
ZY2011000483 | 消毒供应室 | 无菌车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000177 | 消毒供应室 | 包布打包台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2012-01-19 |  | 全保
ZY20190704 | 消毒供应室 | 无菌车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 |  | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 升降传递柜(双门互锁电动升降传递窗) | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.EC0101 | 5 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 专用仪器车 | 无源辅助类设备 | 徐州炬义医疗器械有限公司 | JY-18-18XS | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 水气按钮 | 无源辅助类设备 | 富士胶片株式会社 | AW-603 | 22 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 水瓶 | 无源辅助类设备 | 富士胶片株式会社 | WT-603 | 4 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 推车 | 无源辅助类设备 | / | TC-03 | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 软镜储存库 | 无源辅助类设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | NJJK | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-T-XX | 12 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内镜转运车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/NJC-JB68 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 器械柜 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/QXG-JE11 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/JJC-JD39 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/ZLC-JD01 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
TY2011000304 | 消化内科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-08 |  | 全保
ZY2005000038 | 消化内科 | 送药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2005-12-20 |  | 全保
ZY2010000159 | 消化内科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000174 | 消化内科 | 配药柜 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2010000226 | 消化内科 | CR病历夹柜 | 无源辅助类设备 |  | 20位 | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
ZY2011000190 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000191 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000192 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000193 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000194 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000195 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000196 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000197 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000198 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000199 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000200 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000201 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000202 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000203 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000204 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000205 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000206 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000207 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000208 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000209 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000210 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000211 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000212 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000213 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000214 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000215 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000216 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000217 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000218 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000219 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000220 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000221 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000222 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000223 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000224 | 消化内科 | 二折监护病床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-06-16 |  | 全保
ZY2011000529 | 消化内科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 订做双抽 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000530 | 消化内科 | CR双抽治疗车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000562 | 消化内科 | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000563 | 消化内科 | 万能换药车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000056 | 消化内科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 40位 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
ZY2012000138 | 消化内科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2016000023 | 消化内科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY202301062 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301063 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301064 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301065 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301066 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301067 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301242 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301243 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301244 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301245 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301246 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301247 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301248 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301249 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301250 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301399 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301400 | 消化内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202302015 | 消化内科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
JJ2011000073 | 心电室 | 诊查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
JJ2011000074 | 心电室 | 诊查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000555 | 心电室 | 仪器车 | 无源辅助类设备 |  | 订做 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2010000151 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000152 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2010000153 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-05 |  | 全保
ZY2011000054 | 心血管内科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 40位 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
ZY2011000055 | 心血管内科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 40位 | 1 | 2011-12-14 |  | 全保
ZY2011000082 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000083 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000084 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000085 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000086 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000087 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000088 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000089 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000090 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000091 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000092 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000093 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000094 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000095 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000096 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000097 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000098 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-07-19 |  | 全保
ZY2011000112 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000113 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000114 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000115 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000116 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000117 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000118 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000119 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000120 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000121 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000122 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000123 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000124 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000125 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000126 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000127 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000128 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000129 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000130 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000131 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000132 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000133 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000134 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000135 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000136 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000137 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000138 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000139 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000140 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000141 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000142 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000143 | 心血管内科 | 二折床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2011-01-10 |  | 全保
ZY2011000557 | 心血管内科 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000139 | 心血管内科 | 污物车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2012-07-17 |  | 全保
ZY2016000024 | 心血管内科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY20211210 | 心血管内科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/ZLC-JD05 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211211 | 心血管内科 | ABS抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ-JJC-JD48 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211212 | 心血管内科 | 手摇三折豪华病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-F-G-JA02 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211213 | 心血管内科 | 手摇三折豪华病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-F-G-JA02 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211238 | 心血管内科 | 升降平车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-T-JF10 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211239 | 心血管内科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 定制 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211240 | 心血管内科 | ABS治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 定制 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY202301068 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301069 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301253 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301254 | 心血管内科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202302014 | 心血管内科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY2010000085 | 血液透析室 | 病历夹柜 | 无源辅助类设备 |  | CR20位 | 1 | 2010-11-04 |  | 全保
ZY2010000157 | 血液透析室 | 护理车 | 无源辅助类设备 |  | 定做 | 1 | 2010-06-29 |  | 全保
ZY2011000459 | 血液透析室 | CR器械台 | 无源辅助类设备 |  | CR | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2011000564 | 血液透析室 | 不锈钢病历车 | 无源辅助类设备 |  | 330Ⅹ370Ⅹ1010 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000249 | 血液透析室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
ZY2012000250 | 血液透析室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | JD02 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
ZY2013000023 | 血液透析室 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | CR60位 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2014000058 | 血液透析室 | 两摇三折监护床 | 无源辅助类设备 |  | A-1010-4100 | 1 | 2014-11-18 |  | 全保
ZY2015000056 | 血液透析室 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | 三折 | 1 | 2015-08-28 |  | 全保
ZY2016000005 | 血液透析室 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000057 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000058 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2017000022 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MA/BC-III-T | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000023 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MA/BC-III-T | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000024 | 血液透析室 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MA/BC-III-T | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY20200908 | 血液透析室 | 病床三折双摇 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MR/BC | 1 | 2020-09-15 |  | 全保
ZY20200909 | 血液透析室 | 病床三折双摇 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗器械有限公司 | MR/BC | 1 | 2020-09-15 |  | 全保
ZY202205003 | 血液透析室 | 病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗器械有限公司 |  | 1 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | 全保
ZY202301189 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301190 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301191 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301192 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301218 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301219 | 血液透析室 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202302005 | 血液透析室 | 治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/YQC-JD13 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302013 | 血液透析室 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都市九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B/T-JF14 | 1 | 2023-02-03 | 2023-11-26 | 全保
ZY202302041 | 血液透析室 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 80位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
ZY202302042 | 血液透析室 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 80位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
ZY2010000154 | 眼/耳鼻咽喉科 | 服药车 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2010-12-13 |  | 全保
ZY2013000051 | 眼/耳鼻咽喉科 | 配液工作台 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2013000096 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 940*500*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2013000097 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双门器械柜 | 无源辅助类设备 |  | 1100*500*1750 | 1 | 2013-01-08 |  | 全保
ZY2015000038 | 眼/耳鼻咽喉科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 1900*60*700mm | 1 | 2015-09-30 |  | 全保
ZY2016000021 | 眼/耳鼻咽喉科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000208 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR病历夹推车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 50位 | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000210 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000211 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000212 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000213 | 眼/耳鼻咽喉科 | CR治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 690*440*800mm | 1 | 2016-03-30 |  | 全保
ZY2016000258 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000259 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000260 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000261 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000262 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000263 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000264 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000265 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000266 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000267 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000268 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000269 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000270 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000271 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000272 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000273 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000274 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000275 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000276 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000277 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000278 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000279 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000280 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000281 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000282 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000283 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000284 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000285 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000286 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000287 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*501 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000288 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000289 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000290 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000291 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000292 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000293 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000294 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000295 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000296 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000297 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000298 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY2016000299 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双摇病床 | 无源辅助类设备 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 2160*980*500 | 1 | 2016-07-11 |  | 全保
ZY202303019 | 眼/耳鼻咽喉科 | 验光组合台 | 无源辅助类设备 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 | CS400 | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-06 | 全保
ZY202401006 | 眼/耳鼻咽喉科 | 显微眼用镊 | 无源辅助类设备 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 直微式UN-2062(23G) | 1 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 全保
城投公司采购设备 | 眼/耳鼻咽喉科 | 屏蔽室 | 无源辅助类设备 | 佛山聆羽听科技有限公司 | / | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY202302036 | 药剂科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
ZY202302037 | 药剂科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
ZY202302039 | 药剂科 | 病历车 | 无源辅助类设备 | 四川省航宇电子医疗设备制造有限公司 | 60位 | 1 | 2023-02-08 | 2025-11-25 | 全保
JJ2016000014 | 医学检验科 | 转移脱色摇床及配件 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2016-07-19 |  | 全保
ZY202112102 | 医学装备科 | ABS抢救车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ-JJC-JD48 | 1 | 2021-12-13 |  | 全保
ZY202208040 | 医学装备科 | 产床 | 无源辅助类设备 | 苏州市欣盛医疗器械有限公司 | WX-C1280 | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202301155 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301156 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301158 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301159 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301160 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301163 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301164 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301165 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301166 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301167 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301168 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301169 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301170 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301172 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301173 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301193 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301196 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301198 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301199 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301200 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301220 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301221 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301222 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301223 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301224 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301225 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301227 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301228 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301229 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301230 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301231 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301232 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301233 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301390 | 医学装备科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY2011000532 | 中医/康复医学科 | 治疗车 | 无源辅助类设备 |  | 订做双抽 | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY2012000058 | 中医/康复医学科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 |  | 60位 | 1 | 2012-05-07 |  | 全保
ZY2015000041 | 中医/康复医学科 | 不锈钢护理车 | 无源辅助类设备 |  | 960X530X800 | 1 | 2015-09-11 |  | 全保
ZY2016000009 | 中医/康复医学科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | YC-01-J-A1033 | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2018000128 | 中医/康复医学科 | 下肢功率车 | 无源辅助类设备 | 常州市金誉医用器材有限公司 | JY-GLC-1 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY20190505 | 中医/康复医学科 | 病人推车 | 无源辅助类设备 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | L2T1BTC-1-B | 1 | 2019-05-28 |  | 全保
ZY202301016 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301017 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301018 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301019 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301020 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301021 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301022 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301024 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301025 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301026 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301027 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301028 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301029 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301030 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301083 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301084 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301088 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301089 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301090 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301091 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301092 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301093 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301094 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301095 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301096 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301097 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301278 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301279 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301395 | 中医/康复医学科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都江雪医疗器械有限公司 | JX/BC-C-Ⅲ-F-G | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY2016000031 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000032 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000033 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000034 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000035 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000036 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000037 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000038 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000039 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000040 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000041 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000042 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000043 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000044 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000045 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000046 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000047 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000048 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000049 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000050 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000051 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000052 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000053 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000054 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000055 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY2016000056 | 肿瘤科 | 手动双摇病床 | 无源辅助类设备 |  | MR/BC-III-T | 1 | 2016-02-29 |  | 全保
ZY20211202 | 肿瘤科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/SYC-JD07 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211203 | 肿瘤科 | 病历柜 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/SYC-JD07 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211204 | 肿瘤科 | 扫床车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/HLC-JD32 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211205 | 肿瘤科 | 平车 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BTC-B-JF14 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211214 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211215 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211216 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211217 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211218 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211219 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211220 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211221 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211222 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211223 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211224 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211225 | 肿瘤科 | 手摇三折病床 | 无源辅助类设备 | 成都九九医疗设备有限公司 | JJ/BC-III-F-G-JB03-I高泡床垫 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY202203005 | 肿瘤科 | 麻醉车 | 无源辅助类设备 |  | YC-J-a100033 | 1 | 2022-03-10 |  | 全保
ZY202301054 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-04 | 2025-04-05 | 全保
ZY202301157 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | YF/SBC-S-T-L-F1-S(2) | 1 | 2023-01-05 | 2025-11-14 | 全保
ZY202301237 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301238 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301239 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301240 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
ZY202301241 | 肿瘤科 | 手摇式三折病床 | 无源辅助类设备 | 四川佳音医疗科技有限公司 | JY/BC-Ⅲ-F-G(007B) | 1 | 2023-01-05 | 2025-06-15 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 数字水平尺 | 无源辅助类设备 | 莱赛激光科技股份有限公司 | LS160II | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-136T | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 真空负压固定垫 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-DF147 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-134E | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-139 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 放疗体位固定托架 | 无源辅助类设备 | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | YC-KIII-199 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
城投公司采购设备 | 肿瘤科 | 妇科检查床 | 无源辅助类设备 |  |  | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保

## 血透类设备
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
传染病区医院采购设备 | ICU | 血液净化机 | 血透类 | 北京健帆医疗设备有限公司 | DX-10 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 全保
ZY20191210 | ICU | 连续性血液净化设备 | 血透类 | 金宝路迪纳公司Gambro Lundia AB | Prismaflex | 1 | 2019-12-20 |  | 全保
ZY2017000011 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000012 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2017000013 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C | 1 | 2017-01-11 |  | 全保
ZY2018000047 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
ZY2018000048 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高（日机装）威海有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
ZY2018000049 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2018-06-29 |  | 全保
ZY20190805-01 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
ZY20190805-02 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C血液透析设备 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
ZY20200305-01 | 血液透析室 | 血滤机 | 血透类 | 日本涩谷工业株式会社 | NCU-18双泵 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20200321 | 血液透析室 | 血滤机 | 血透类 | 尼普洛贸易（上海）有限公司 | NCU-18双泵 | 1 | 2020-03-03 |  | 全保
ZY20200701-01 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛株式会社 | 单泵/NCU-18 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20200702-01 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛株式会社 | 单泵/NCU-18 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20210801 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛贸易（上海）有限公司 | NCU-18 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY20210802 | 血液透析室 | 血液透析滤过装置 | 血透类 | 尼普洛贸易（上海）有限公司 | NCU-18 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY202302076 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 全保
ZY202302077 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-27C | 1 | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 全保
ZY202302099 | 血液透析室 | 单人血液透析机 | 血透类 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | TQS-88 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-12 | 全保
ZY202302100 | 血液透析室 | 单人血液透析机 | 血透类 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | TQS-88 | 1 | 2023-02-24 | 2026-01-12 | 全保
ZY202303107 | 血液透析室 | 血液净化设备 | 血透类 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-5000B | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-10 | 全保
城投公司采购设备 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 7103072 | 8 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
城投公司采购设备 | 血液透析室 | 血液透析设备 | 血透类 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-EXA ESS SA | 6 | 2025-08-01 | 3年 | 全保

## 消毒灭菌类
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
城投公司采购设备 | ICU | 医用等离子空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YKX.P-Q-1000 | 19 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 医用等离子空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YKX.P-Q-1000 | 4 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY20200315-01 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-12 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-14 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-15 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-16 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210202 | ICU | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-03 |  | 全保
ZY20210810 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800挂式 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
ZY20210811 | ICU | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800挂式 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
ZY2013000058 | PICC门诊 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-09-09 |  | 全保
ZY20200314 | 病理室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1300 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY202206002 | 病理室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 全保
ZY20210211 | 超声科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210212 | 超声科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY2009000111 | 儿科 | 移动式空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2009-04-24 |  | 全保
ZY2012000157 | 儿科 | 床单位臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW-CXD | 1 | 2012-12-28 |  | 全保
ZY2014000066 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2014-04-03 |  | 全保
ZY2018000005 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY2018000006 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY2018000111 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2018-12-25 |  | 全保
ZY20200103 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-1000 | 1 | 2020-01-31 |  | 全保
ZY20200315-03 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-04 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-06 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200317 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200333-06 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210223 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210226 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210229 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210230 | 儿科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20200310 | 放射科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210309 | 放射科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
ZY2010000189 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2010-12-31 |  | 全保
ZY2012000168 | 妇产科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX/Y100 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
ZY2012000169 | 妇产科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2012-07-04 |  | 全保
ZY2017000151 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2018000074 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2018-08-22 |  | 全保
ZY20200312 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210232 | 妇产科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210308 | 妇产科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
ZY202211003 | 肝胆外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-11-22 | 2023-11-22 | 全保
ZY2013000055 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-12-03 |  | 全保
ZY20200315-07 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-08 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-09 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-10 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-11 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200316-01 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200316-02 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200316-03 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200316-05 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200318 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2020-03-31 |  | 全保
ZY20200335 | 感染科 | 床单位臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210218 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210219 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY202203004 | 感染科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-03-09 | 2022-10-15 | 全保
城投公司采购设备 | 各科室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 9 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2012000167 | 骨科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2012-06-26 |  | 全保
ZY2018000061 | 骨科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-07-26 |  | 全保
ZY20191003-01 | 呼吸与危重症医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
ZY20191003-02 | 呼吸与危重症医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-29 |  | 全保
ZY20210237 | 呼吸与危重症医学科 | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY202205002 | 呼吸与危重症医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 全保
ZY202302075 | 呼吸与危重症医学科 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 广州市顺元医疗器械有限公司 | SY-600-3 | 1 | 2023-02-21 | 2026-01-16 | 全保
ZY2010000196 | 急诊科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-80 | 1 | 2010-09-08 |  | 全保
ZY2013000056 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-04-16 |  | 全保
ZY2014000064 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2014-03-03 |  | 全保
ZY2015000064 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000065 | 急诊科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2017000114 | 急诊科 | 消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2017-05-04 |  | 全保
ZY2017000137 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2017-06-15 |  | 全保
ZY20200315-02 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200316-04 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20201012 | 健康管理中心 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-1300 | 1 | 2020-10-16 |  | 全保
ZY20210813 | 介入诊疗室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1200挂式 | 1 | 2021-08-18 |  | 全保
ZY2012000155 | 口腔科 | 臭氧紫外线消毒柜 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KS-GX188 | 1 | 2012-12-17 |  | 全保
ZY20200333-03 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200333-04 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210233 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY202210001 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-10-08 | 2023-10-08 | 全保
ZY202210002 | 口腔科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-10-08 | 2023-10-08 | 全保
ZY2017000136 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120 | 1 | 2017-06-15 |  | 全保
ZY20210222 | 老年医学/内分泌代谢性疾病科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY2013000057 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2013-09-09 |  | 全保
ZY2015000062 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY20190302 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-03-12 |  | 全保
ZY20200311-01 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20201102 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1300 | 1 | 2020-11-16 |  | 全保
ZY20210225 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210228 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY202206001 | 门诊办 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 全保
ZY2010000195 | 泌尿外科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y | 1 | 2010-09-08 |  | 全保
ZY20210235 | 泌尿外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY202204001 | 泌尿外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800（挂式） | 1 | 2021-09-28 | 2022-08-10 | 全保
ZY2012000160 | 皮肤/医疗美容科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2012-08-20 |  | 全保
ZY2010000204 | 神经内科/神经外科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2010-09-08 |  | 全保
ZY20190701 | 神经内科/神经外科 | 床单元臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-Y | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
ZY20190703 | 神经内科/神经外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
ZY20191006 | 神经内科/神经外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-31 |  | 全保
ZY20201104 | 神经内科/神经外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-11-16 |  | 全保
ZY2009000099 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | KGW/YKX/Y100 | 1 | 2009-09-18 |  | 全保
ZY2014000065 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2014-11-25 |  | 全保
ZY2017000150 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000152 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000153 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000154 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000155 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000156 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000157 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000158 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000159 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000160 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
ZY2017000161 | 手术室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2017-11-06 |  | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 消毒灭菌设备 | 天津市圣宁生物科技有限公司 | SN-803-B1a | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 医用等离子空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YKX.P-Q-1000 | 6 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2018000024 | 输血科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-04-25 |  | 全保
ZY20210217 | 胃肠外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210221 | 胃肠外科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20200104 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-100 | 1 | 2020-01-31 |  | 全保
ZY20200313 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200315-13 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20210501 | 胃镜室 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 山东东山医疗科技有限公司 | DSNQ-1000 | 1 | 2021-05-31 | 2026-05-30 | 全保
ZY20210502 | 胃镜室 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 山东东山医疗科技有限公司 | DSNQ-1000 | 1 | 2021-05-31 | 2026-05-30 | 全保
ZY202204002 | 胃镜室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-800（挂式） | 1 | 2021-09-28 | 2022-08-10 | 全保
ZY202302056 | 胃镜室 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202303128 | 胃镜室 | 全自动内镜清洗消毒机 | 消毒灭菌设备 | 广州市顺元医疗器械有限公司 | SY-600-3 | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-06 | 全保
ZY2011000272 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2011-09-27 |  | 全保
ZY2011000273 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2011-08-08 |  | 全保
ZY2011000274 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/Y100 | 1 | 2011-08-08 |  | 全保
ZY2011000670 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 | 2011-12-31 |  | 全保
ZY20190809-01 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-B-1000挂式 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
ZY20190809-02 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000挂式 | 1 | 2019-08-29 |  | 全保
ZY20191007 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-10-31 |  | 全保
ZY20210306 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
ZY20210307 | 消毒供应室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
ZY20210931 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2021-09-27 |  | 全保
ZY20211104 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
ZY20211105 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2021-11-24 |  | 全保
ZY202208002 | 消毒供应室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-08-03 | 2023-08-01 | 全保
ZY202303024 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 老肯医疗科技股份有限公司 | LK/KS150-A1 | 1 | 2023-03-01 | 2026-02-10 | 全保
ZY202305001 | 消毒供应室 | 医用超声波清洗机 | 消毒灭菌设备 | 深圳市康得森电器有限公司 | CD-4862 | 1 | 2023-05-06 | 2024-02-19 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 脉动真空灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-A | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 负压清洗机(减压沸腾清洗机)/(脉动真空清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | PC-L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 环氧乙烷灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XG2.C | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 全自动喷淋清洗消毒机/(高效全自动清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Super6000 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | PS-100X | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 内镜清洗中心/(内镜清洗工作站) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Center-Y4 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 牙科手机清洗注油一体机/(小型全自动清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Smart-T:60L | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 洁净蒸汽发生器(洁净电热蒸汽发生器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Clean S120 | 3 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 清洗槽组(五槽) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QXC-B | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消毒供应室 | 清洗槽组(四槽) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.WBXL | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 全自动内镜清洗消毒机/(全自动软式内镜清洗消毒器) | 消毒灭菌设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Rider40B | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY2018000007 | 消化内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-03-30 |  | 全保
ZY20200303 | 消化内科 | 床单元臭氧消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200333-05 | 消化内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY202208001 | 消化内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-08-03 | 2023-07-27 | 全保
ZY20210234 | 心电室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY2012000161 | 心血管内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2012-11-05 |  | 全保
ZY20210238 | 心血管内科 | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210503 | 心血管内科 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800 | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY20210504 | 心血管内科 | 等离子空气净化消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Ⅲ | 1 | 2021-05-07 |  | 全保
ZY202205001 | 心血管内科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2022-05-05 | 2023-04-07 | 全保
ZY202302044 | 心血管内科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302052 | 心血管内科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY20200315-05 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-1000 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200333-02 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200333-07 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600-D | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20201202 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-600 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
ZY20201203 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-600 | 1 | 2020-12-01 |  | 全保
ZY20210203 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动/YKX-Y-800肯格王 | 1 | 2021-02-03 |  | 全保
ZY20210213 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210214 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210215 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210216 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210220 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式/YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210236 | 血液透析室 | 床单元消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | CXD-W肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210310 | 血液透析室 | 紫外线空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-B-800奥洁 | 1 | 2021-03-25 |  | 全保
ZY202203013 | 血液透析室 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-G-1500 | 1 | 2022-03-13 | 2023-01-17 | 全保
ZY2012000162 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX/G-120移动 | 1 | 2012-12-03 |  | 全保
ZY2015000061 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100移动 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY2015000063 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100挂式 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY20200309-01 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200309-02 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY20200309-03 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-B-600 | 1 | 2020-03-24 |  | 全保
ZY2018000023 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-04-25 |  | 全保
ZY2018000025 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-100 | 1 | 2018-04-25 |  | 全保
ZY20201210 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 移动YKX-Y-1300 | 1 | 2020-12-11 |  | 全保
ZY20210207 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-Y-1200 | 1 |  |  | 全保
ZY20210208 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  |  | 1 |  |  | 全保
ZY20210209 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-Y-1200 | 1 |  |  | 全保
ZY20210210 | 医学检验科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 挂式YKX-B-800肯格王 | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY202303010 | 医学检验科 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | LS-120LD | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-04 | 全保
ZY20210204 | 医学装备科 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 消毒灭菌设备 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | LS-100HG | 1 | 2021-02-28 |  | 全保
ZY20210922 | 医学装备科 | 臭氧紫外线消毒柜 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | XDG-CZ-70 | 1 | 2021-09-17 |  | 全保
ZY20210923 | 医学装备科 | 臭氧紫外线消毒柜 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | XDG-CZ-70 | 1 | 2021-09-17 |  | 全保
ZY202302043 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302045 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302046 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302047 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302048 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302049 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302050 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302051 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302053 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302054 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302055 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302057 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302058 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302059 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302060 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302061 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302062 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302063 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302064 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302065 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302066 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302067 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302068 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302069 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302070 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302071 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY202302072 | 医学装备科 | 紫外线空气消毒器 | 消毒灭菌设备 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | AJ/YXD-Y-1000 | 1 | 2023-02-09 | 2025-11-28 | 全保
ZY20190702 | 中医/康复医学科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2019-07-30 |  | 全保
ZY2015000066 | 肿瘤科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 |  | YKX-100 | 1 | 2015-12-01 |  | 全保
ZY20211227 | 肿瘤科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保
ZY20211228 | 肿瘤科 | 医用空气消毒机 | 消毒灭菌设备 | 成都丹翔电器设备有限公司 | YKX-Y-1000 | 1 | 2021-12-07 |  | 全保

## 纯水设施
附件1.2
序号 | 清单名称 | 规格型号 | 单位 | 招标数量
[5 empty] | 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 备注
1 | 原水箱 | 技术参数：容积≥2000L,材质SS304,亚光拉丝处理,壁厚≥2mm,卫生级水箱,包含进水导流管、溢流口、液位计(实时显示液位)、自动补水阀组,应急供水阀组,配置进水总阀,产水阀,排空阀,及旁通阀 | 套 | 2 |  |  | 力达/声大/邦研 | 预处理系统
2 | 原水泵 | 流量≥7t/h,扬程30-40m,过流材质SS304,具备压力控制器,根据用水需求智能切换,包含进出水必要的阀门及阀门组,仪器仪表,可根据用水时限自动切换运行泵组。 | 台 | 3 |  |  | 南元/南方/新界 | 预处理系统
3 | 多介质过滤器(含滤料) | 流量≥7t/h,壁厚≥2mm,亚光拉丝处理,材质SS304,内衬防腐,滤料含石英砂、无烟煤。内置上布水器、下布水器,全自动控制系统,自动控制运行、反洗、正洗,具备水质监测取样装置,可实现最低点排空,带应急旁通功能和进出口压力监测。 | 台 | 2 |  |  | 阿图祖/弗莱克/滨特尔 | 预处理系统
4 | 活性炭过滤器(含滤料) | ≥7t/h,壁厚≥2mm,亚光拉丝处理,材质SS304,内衬防腐,滤料含石英砂、椰壳活性炭,活性炭碘值900-1200,内置上布水器、下布水器,全自动控制系统,自动控制运行、反洗、正洗,具备水质监测取样装置,可实现最低点排空,带应急旁通功能和进出口压力监测。 | 台 | 2 |  |  | 阿图祖/弗莱克/滨特尔 | 预处理系统
5 | 软水器(含滤料) | 处理量≥7t/h,壁厚≥2mm,亚光拉丝处理,材质SS304,内衬防腐,滤料含阳离子交换树脂,全自动控制系统,软化时间型,自动控制运行、再生,具备水质监测取样装置,可实现最低点排空,带应急旁通功能和进出口压力监测。 | 台 | 2 |  |  | 阿图祖/弗莱克/滨特尔 | 预处理系统
6 | 再生装置 | 300L-500L,带盐井及吸盐阀 | 台 | 2 |  |  | 力达/声大/邦研 | 预处理系统
7 | 精密过滤器 | 单套出水能力≥7t/h,过滤精度5μm,筒体材质SS304,含压力监测,低压保护,40寸高品质精度滤芯,带应急旁通功能,低压自动水流切断装置。 | 台 | 2 |  |  | 美固/特利/捷创/蓝盾 | 预处理系统
8 | 一级RO高压泵 | 流量≥7t/h,扬程100-130m,材质SS304,具备压力控制器,根据用水需求智能切换,包含进水必要的阀门组,仪器仪表,具备低压、高压保护,带流量调节装置,与原水箱、产品水箱互锁联动,实现智能运行操控 | 套 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 反渗透系统主机
9 | 一级反渗透装置 | 1.制水量:≥4000L/H | 套 | 2 |  |  | 陶氏/海德能/GE | 反渗透系统主机
2、工艺结构:全内置一体式模块化先进的高度集成技术,拼装形式,定质、定量、定型制造及安装技术,并符合IP54标准;
3. 外观材质:防腐蚀耐酸碱抗湿;
4.内部管阀:水接触部分采用卫生级SUS304 材质,所有不锈钢部分采取机器全自动焊接工艺,双面成型,钝化处理,无缝隙,无死角,保证水质安全;
5.漏水保护:防溢流,防泄漏,反应快速、安全可靠。智能感应控制器,多点监控、检测,自动报警。指示灯显示,查看方便,操作简单。
6.采用双核一体式模块化膜系统,采用永不间断制水供水工艺,故障检修无忧;高/低峰供水启动选择模式,合理选择运行,降低消耗成本
7.定时冲洗:对反渗透膜的清洗消毒,定时对双核一体式模块化膜系统错时分别进行,即一套处于清洗消毒状态时,另一套能实现正常的制水运行;
8.双核一体式模块化膜系统采用SUS304卫生级膜壳,该材质内壁不滋生细菌,防腐性好。反渗透膜稳定脱盐率>97.5%,配置组合科学完善,使用寿命长。
10 | 清选消毒水箱 | ≥1000L,具备自动补水装置,液位显示,具备回水流量控制阀,具备加药平台 | 台 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 反渗透系统主机
11 | 清洗消毒泵 | 流量≥8t/h,扬程30m,过流材质SS304,备用设计,包含进水必要的阀门组,仪器仪表,具备低压、高压保护, | 台 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 反渗透系统主机
12 | 清选消毒过滤器 | 过滤精度5μm,筒体材质SS304,内置滤芯,处理流量8t/h,带压力监测,进出口控制阀门,流量回水阀,流量监测 | 台 | 1 |  |  | 美固/捷创/蓝盾 | 反渗透系统主机
13 | 无菌纯水箱 | 技术参数：容积≥2000L,材质SS304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 检验用水后处理系统
14 | 加药装置 | 系统配套，含计量泵、加药箱、液位控制器 | 套 | 1 |  |  | 赛高/威尔沃夫/PTFE | 检验用水后处理系统
15 | 二级反参透装置 | Q≥2500L/H,含二级高压泵、二级反渗透膜、阀组、具备流量、压力、电阻率在线监测,一体化机架,检验、二级清洗共用,材质SS304,不锈钢成套供应,带万向滑轮,可锁止,成套净化装置,带自控系统。包含连接管阀件及配套仪表电缆等 | 套 | 2 |  |  | 陶氏/海德能/GE | 检验用水后处理系统
16 | 中间纯水箱 | 容积2000L,材质SS304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 检验用水后处理系统
17 | 检验科、病理科、输血科I系统成套供应系统 | Q≥1600L/H,含EDI模块及电源、隔膜阀组、具备流量、压力、电阻率在线监测 | 套 | 1 |  |  | 坎普尔/西门子/陶氏 | 检验用水后处理系统
18 | 无菌纯水箱 | 容积2000L,材质SS304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 检验用水后处理系统
19 | 供水泵 | 流量≥2t/h,扬程满足供水需求,过流材质SS304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 检验用水后处理系统
20 | 检验科、输血科用输送泵 | 流量≥2t/h,扬程满足供水需求,过流材质SS304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 检验用水后处理系统
21 | 紫外杀菌器 | 流量≥2t/h,过流材质SS304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1 |  |  | VITRO/WATERTECH/WONDER | 检验用水后处理系统
22 | 微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm,筒体材质SS304,内置滤芯,处理流量≥2T/H,带压力监测,进出口控制阀门,流量回水阀,流量监测 | 台 | 1 |  |  | 美固/捷创/蓝盾 | 检验用水后处理系统
23 | 无菌纯水箱 | 容积≥500L,材质SS304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 清洗用水后处理系统
24 | 清选用供水泵 | 流量≥2T/H,扬程满足供水需求,过流材质SS304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 清洗用水后处理系统
25 | 清选用紫外杀菌 | 流量≥2T/H,过流材质SS304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1 |  |  | VITRO/WATERTECH/WONDER | 清洗用水后处理系统
26 | 清选用微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm,筒体材质SS304,内置滤芯,处理流量≥2T/H,带压力监测,进出口控制阀门 | 台 | 1 |  |  | 美固/捷创/蓝盾 | 清洗用水后处理系统
27 | 纯化水消毒装置 | 臭氧消毒1-5g,包含智能抑菌装置 | 套 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 清洗用水后处理系统
28 | 无菌纯水箱 | 容积2000L,材质SS304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 二级清洗用水后处理系统
29 | 二级清先用供水泵 | 流量≥6T/H,扬程满足供水需求,过流材质SS304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 二级清洗用水后处理系统
30 | 二级清先用紫外杀菌器 | 流量≥6T/H,过流材质SS304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1 |  |  | VITRO/WATERTECH/WONDER | 二级清洗用水后处理系统
31 | 二级清先用微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm,筒体材质SS304,内置滤芯,处理流量≥6T/H,带压力监测,进出口控制阀门 | 台 | 1 |  |  | 美固/捷创/蓝盾 | 二级清洗用水后处理系统
32 | 纯化水消毒装置 | 臭氧消毒10-15g,包含智能抑菌装置 | 套 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 二级清洗用水后处理系统
33 | 无菌纯水箱 | 容积≥1000L,材质SS304,亚光拉丝处理,水箱壁厚≥2mm,蝶形椭圆封头卫生级水箱,包含呼吸阀、万向喷淋球、进水导流管、液位传感器、进水电动阀组,进水应急阀组 | 台 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 冲洗用水后处理系统
34 | 冲洗用供水泵 | 流量≥2T/H,扬程满足供水需求,过流材质SS304,一用一备,变频控制,智能切换,压力控制 | 台 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 冲洗用水后处理系统
35 | 冲洗用紫外杀菌器 | 流量≥2T/H,过流材质SS304,寿命9000h-12000h,进口紫外,具备应急供水 | 台 | 1 |  |  | VITRO/WATERTECH/WONDER | 冲洗用水后处理系统
36 | 冲洗用微孔过滤器 | 过滤精度0.22μm,筒体材质SS304,内置滤芯,处理流量≥2T/H,带压力监测,进出口控制阀门 | 台 | 1 |  |  | 美固/捷创/蓝盾 | 冲洗用水后处理系统
37 | 纯化水消毒装置 | 臭氧消毒1-5g,包含智能抑菌装置 | 套 | 1 |  |  | 力达/声大/邦研 | 冲洗用水后处理系统
38 | 血液透析用水制水设备 | 医疗器械产品2000L/H,双级反渗透。含热消毒装置、原水泵、全自动砂滤器、全自动碳滤器、全自动软化器、精密过滤器、平衡器。 | 套 | 1 |  |  | 捷创、迈凌、佳诚英杰 | 透析用水处理系统
39 | 酸化水进水泵 | 扬程满足供水需求，过流材质SUS304,一用一备，变频控制，智能切换，压力控制 | 套 | 2 |  |  | 南元/南方/新界 | 酸化水后处理系统
40 | 酸性氧化电位水生成器 | 产水量≥180L/H,酸性氧化电位水生成器 | 套 | 2 |  |  | 邦研/普仪/康辉 | 酸化水后处理系统
41 | 电解质混合装置 | 主/副盐箱 | 套 | 1 |  |  | 邦研/普仪/康辉 | 酸化水后处理系统
42 | 酸水智能储液装置 | 容积500L-1000L | 套 | 1 |  |  | 邦研/普仪/康辉 | 酸化水后处理系统
43 | 碱水智能储液装置 | 容积500L-1000L | 套 | 1 |  |  | 邦研/普仪/康辉 | 酸化水后处理系统
44 | 耐腐蚀水龙头 | 肘开式把手开关，单柄单控，PP耐腐蚀材料注塑，系统配套 | 套 | 10 |  |  | 邦研/普仪/康辉 | 酸化水后处理系统
45 | 终端检测仪 | 具备水质不合格报警系统、带打印并记录pH值、ORP值、有效氯值等功能 | 套 | 3 |  |  | 邦研/普仪/康辉 | 酸化水后处理系统
46 | PLC主机 | 型号：S7-200 | 套 | 1 |  |  | 台达/三菱/西门子 | 自控装置
47 | PLC扩展模块 | DR32,AE08,DE16,PLC主机配套 | 套 | 1 |  |  | 台达/三菱/西门子 | 自控装置
48 | 人机界面触摸屏 | 10寸，全彩显示 | 台 | 2 |  |  | 昆仑通态/台达/三菱 | 自控装置
49 | 电控柜 | 1600*2000*400mm碳钢防锈,国标 | 套 | 2 |  |  | 力达/声大/邦研 | 自控装置
50 | 变频器 | AC380V,与压力传感器连锁,水泵变频控制 | 套 | 6 |  |  | 台达/三菱/西门子 | 自控装置
51 | 清洗用水输送管道 | 不锈钢管卫生级DN25~15 SS304 | m | 840 |  |  | 广州美亚/广州百年/成都民生 | 机房外输送管道
52 | 检验用水输送管道 | 不锈钢管卫生级DN32~15 SS304 | m | 930 |  |  | 广州美亚/广州百年/成都民生 | 机房外输送管道
53 | 冲洗用水输送管道 | 不锈钢管卫生级DN32~15 SS304 | m | 719 |  |  | 广州美亚/广州百年/成都民生 | 机房外输送管道
54 | 二级清洗用水输送管道 | 不锈钢管卫生级DN40~15 SS304 | m | 810 |  |  | 广州美亚/广州百年/成都民生 | 机房外输送管道
55 | 透析用水输送管道 | 不锈钢管卫生级DN32~15 SS304 | m | 425 |  |  | 广州美亚/广州百年/成都民生 | 机房外输送管道
56 | 酸水输送管道 | DN25~15 CPVC | m | 290 |  |  | 三佑/南亚/佑利 | 机房外输送管道
57 | 碱水输送管道 | DN25~15 CPVC | m | 290 |  |  | 三佑/南亚/佑利 | 机房外输送管道
58 | 卫生级不锈钢阀 | DN40 | 个 | 153 |  |  |  | 机房外输送管道
59 |  | 合计