附件1

技术参数及商务要求

一、心电图机（37台）

1、基本要求

1.1 ▲设备注册类型为心电图机，支持标准12导心电图，适用于对人体心电信号的采集、处理、分析诊断功能，不接受心电采集盒模式。【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

1.2 显示屏≥5英寸，支持全屏触控操作。

1.3 患者信息录入：支持手动输入，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息2种方式。

1.4 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。

1.5支持PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM数据格式。

2、ECG输入

2.1导联选择：12 导联同步采集

2.2 输入阻抗:≥90MΩ

2.3 频率响应：0.01~350Hz

2.4▲耐极化电压：±980mV 【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

2.5 定标电压：1mV±1%。

2.6▲内部噪声：≤12μVp-p 【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

2.7▲时间常数：≥5s。【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

2.8▲交流滤波关闭情况下，共模抑制比：≥125dB 【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

2.9 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

3、波形处理

3.1  A/D 转换：24 位

3.2  自动分析功能：能进行12导联同步分析测量；具有自动诊断功能，算法通过欧洲 CSE 数据认证，和美国AHA、MIT数据库及专家小组的测试。

4、输入与输出

4.1数据传输/传感器：蓝牙4.1，WIFI2.4G/5G，4G全网通

4.2支持NFC近场通信

4.3设备内置存储器：≥16GB内存，存储病历不小于10000例

5、功能

5.1 Android操作系统，友好的用户界面，灵活方便的操作

5.2 支持输入丰富的病人信息，下载预约信息。

5.3 具备导联脱落检测功能：支持各种异常的友好提示

5.4心电图机具备报告分享功能。

5.5支持导联接错提醒功能

5.6 ▲支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断。【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

5.7支持GPS定位、远程、自动、在线升级

6、电源：

6.1 ▲内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间不少于6小时，充分保证出诊和查房使用【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

二、动态心电记录仪（18台）

- 重量：≤60克

- 支持十二导及三通道心电数据采集

- 采集盒≥1.46 寸全彩液晶屏幕，实时显示心电图波形。

- ▲采样精度≥24位【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

- 输入阻抗：≥60MΩ

- 耐极化电压：±300mV

- 系统噪声：≤20μV

- 共模抑制比：＞98dB

- ▲频率响应：0.05Hz-100Hz【证明材料：产品检测报告、注册证复印件或者彩页】

- 支持起搏脉冲显示能力

- 记录时间:支持连续记录时间 24小时以上

- ▲支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

- 支持SD卡拔插方式和USB2.0直接数据读取方式

- 能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件

- 动态心电分析软件由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成。

- 动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。

- ▲软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页】

- 设备与服务器之间独立连接，不需要网络共享；支持通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形。

- 动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；

- 支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量、起搏信号检测等自动分析功能，结果作为诊断参考；

- 具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；

- 诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；

- 诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；

- 支持导联纠错功能及分段导联纠错功能；

- 全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；

- 支持心率、RR间期、RR间期比直方图；

- 支持Lorenz散点图、直方图、时间散点图、叠加图等分析工具具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形

- K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；

- 栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；

- 支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

- 支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；

- 支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。

- 支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

- 支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

- 支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步；

- 支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

- 支持添加典型图功能；支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；

- 诊断结论:提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择。

- 支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；

- ▲动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证。【证明材料：产品检测报告、注册证复印件、产品说明书或彩页。】

三、商务要求

1.★区域现有理邦和纳龙“心电一张网”系统各一套，并已与医院信息系统实现互连互通。响应单位须负责所提供的心电图机接入医院理邦或纳龙“心电一张网”系统并可正常运行，或重新提供一套心电网络系统，要求满足医院信息化需求，支持与医院信息系统、区域平台等实现标准化集成，保障数据互通共享，满足后期电子病历五级评审标准，如新提供的系统所需要的对接HIS、平台等接口费用，由中标公司承担；

2.★实现远程诊断服务，支持互联网环境下多终端（医生工作站、Web 端、移动端 APP）使用，支持安卓、iOS、鸿蒙等系统，实现病例查询、波形调阅、报告撰写、会诊申请等功能，提升诊断效率。

3.★具备开放性与兼容性。免费支持医院符合标准的新旧电生理设备及区域医联体医院远程心电设备一体化接入与管控。

4.★提供医院胸痛中心再认证服务。要求（1）协助完善质量分析会、联合例会、典型病例讨论会：议程，ppt，会议记录，照片制作成材料上传；（2）数据填报质量控制；（3）配合再认证专家全流程检查直至通过，包括暗访、演练、迎检培训、认证检查。以上要求提供能力证明（协助通过胸痛中心认证不低于3家，提供合同、现场照片证明）

5.★需要对接区域内现有心电图机(设备数量共96台，接入数量≥90%）和动态心电记录仪（设备数量43接入数量≥90%），支持采集原始数据，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据，并以标准的数据格式存储，实现心电数据分析。

现有心电图机设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 广州市三锐电子科技有限公司 | ECG-5512B | 3 |
| 2 | 心电图机 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 | ECG1200G | 7 |
| 3 | 心电图机 | 纳龙健康科技股份有限公司 | RAGE-12 | 17 |
| 4 | 心电图机 | 日本光电工业株式会社 | ECG-1350P | 6 |
| 5 | 心电图机 | 日本光电工业株式会社 | ECG-2360 | 1 |
| 6 | 心电图机 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | ECG-3350 | 3 |
| 7 | 心电图机 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | ECG-1350C | 1 |
| 8 | 心电图机 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | ECG-2350 | 9 |
| 9 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | IE300 | 1 |
| 10 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ECG1200G | 1 |
| 11 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ECG-1210 | 8 |
| 12 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | EC8080 | 1 |
| 13 | 心电图机 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | N1 | 1 |
| 14 | 心电图机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart R12 | 12 |
| 15 | 心电图机 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | H12 | 3 |
| 16 | 心电图机 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | SE-1200 | 1 |
| 17 | 心电图机 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | SE-1201 | 3 |
| 18 | 心电图机 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | SE-601C | 1 |
| 19 | 心电图机 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | SE-1型 | 1 |
| 20 | 心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1206 | 3 |
| 21 | 心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 120 | 3 |
| 22 | 心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 1800S | 4 |
| 23 | 心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 1800 | 1 |
| 24 | 心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 12 | 1 |
| 25 | 心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | ZQ-1212 | 3 |
| 26 | 心电图机 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | iMAC 100 | 1 |

现有动态心电图仪设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图仪 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | EB12+ | 14 |
| 2 | 动态心电图仪 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI6812 | 5 |
| 3 | 动态心电图仪 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | BI9800 | 6 |
| 4 | 动态心电图仪 | 康泰医学系统股份有限公司 | TLC6000 | 15 |
| 5 | 动态心电图仪 | 深圳华清心仪医疗电子有限公司 | H12C-plus | 2 |
| 6 | 动态心电图仪 | 杭州百慧医疗设备有限公司 | CT－086s | 1 |