成都市新津区人民医院

(成都市新津区急救指挥分中心）

2026年度第一批医疗设备采购项目

技

术

及

商

务

要

求

论

证

稿

论证日期：2026年4月

目  录

第一部分：项目清单	- 1 -

第二部分：技术要求	- 4 -

第三部分：商务要求.................................	- 42 -

# 第一部分：项目清单

| 包号 | 序号 | 申请科室 | 设备名称 （参考名称） | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 超声医学科 健康管理中心 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 台 |
| 包2 | 2.1 | 重症医学科 | ICU电动床 | 5 | 台 |
|  | 2.2 | 各科室 | 治疗车 | 9 | 台 |
|  | 2.3 | 各科室 | 病床 | 38 | 台 |
|  | 2.4 | 各科室 | 除颤监护仪（傻瓜式） | 3 | 台 |
|  | 2.5 | 各科室 | 输液泵 | 9 | 台 |
|  | 2.6 | 各科室 | 注射泵 | 6 | 台 |
|  | 2.7 | 妇产科 | 子宫旋切器 | 1 | 台 |
|  | 2.8 | 胃肠外科 | 肛肠压力检测仪 | 1 | 台 |
|  | 2.9 | 胃肠外科 | 超声雾化熏洗仪 | 1 | 台 |
|  | 2.10 | 健康管理中心 | 肺功能测试仪 | 1 | 台 |
|  | 2.11 | 健康管理中心 | 全自动血压测量仪 | 3 | 台 |
|  | 2.12 | 各科室 | 心电监护 | 28 | 台 |
|  | 2.13 | 消化内科 | 空气压力波治疗仪 | 1 | 台 |
| 包3 | 3 | 血液透析室 | 血液透析机 | 4 | 台 |
| 包4 | 4.1 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻咽喉内镜系统（软硬镜一体机） | 1 | 套 |
|  | 4.2 | 眼/耳鼻咽喉科 | 70度鼻内镜（55支）、0度鼻内镜（25支） | 80 | 支 |
|  | 4.3 | 健康管理中心 | 全自动验光仪 | 1 | 台 |
|  | 4.4 | 眼/耳鼻咽喉科 | 超声波雾化器（干眼治疗用） | 2 | 台 |
|  | 4.5 | 眼/耳鼻咽喉科 | 双面间接检眼镜 | 2 | 台 |
|  | 4.6 | 眼/耳鼻咽喉科 | 注吸器手柄 | 3 | 支 |
|  | 4.7 | 眼/耳鼻咽喉科 | 检眼镜 | 1 | 台 |
| 包5 | 5.1 | 口腔科 | 超声骨刀（口腔用） | 1 | 台 |
|  | 5.2 | 口腔科 | 高频电刀（口腔用） | 1 | 台 |
|  | 5.3 | 口腔科 | 牙科微动力系统 | 1 | 台 |
|  | 5.4 | 口腔科 | 喷砂洁牙机 | 1 | 台 |
|  | 5.5 | 口腔科 | 光固化机 | 2 | 台 |
|  | 5.6 | 口腔科 | 低速离心机 | 1 | 台 |
|  |  |  | 合计 | 209 |  |

第二部分：技术要求

医学装备购置需求论证表（彩超1）

一、临床应用：应满足体检超声多科系高标准腹部、心脏、小器官（包括乳腺、甲状腺、肌肉骨骼、神经、睾丸等）、妇科、泌尿科、血管、儿科、肿瘤科等精准诊断和临床科研。

二、主要技术规格及系统概述

1、系统功能：

1.1主机一体化≥23英寸全高清液晶显示器，一体化≥12.5英寸液晶触摸屏，触摸屏可与显示器实时同步显示超声图像。

1.2主机可电动调节操作面板上下升降、左右旋转及前后移动。主机踏板可一键锁定。

1.3主机触摸屏倾斜角度可调，提供触摸屏倾斜前、后对比的图片证明。

1.4触摸屏可自定义并保存≥5种TGC预设置曲线，提供照片证明。

2. 系统平台

2.1具有2D、M、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲多普勒、连续多普勒及组织多普勒成像模式。

2.2可通过触摸屏调节超声声速并显示具体数值，并可预设保存，声速数值≥18级可视可调，适用于所有探头。具有图像优化处理技术且≥5级可调。空间复合成像技术，≥3级可调。

2.3微血流成像技术，每个探头具有≥9种map图可选，可进行血流速度频谱测量，支持所配置的凸阵单晶体探头及线阵单晶体探头。

▲2.4微血流定量分析技术：在二维微血流成像条件下，通过自定义感兴趣区域，计算并显示包含感兴趣区域内彩色血流像素值、组织所有像素值以及该两项数值的百分比三项数据，提供上述三项数据图片证明。

2.5二维立体血流成像技术，实现二维模式下血流的三维可视化成像，支持所有探头。

2.6精细血流成像技术，面板独立按键启动，可进行频谱测量。

2.7超声图像全屏放大功能，放大后整个显示器屏幕内只显示当前检查时的一幅超声图像及其深度标尺，不显示其它任何参数指标。

▲2.8测量放大镜（非图像局部放大或整体放大后测量）：测量时自动放大测量点所在区域并同屏显示该放大图像，所放大图像不遮挡超声图像，双区域同时显示，提供图片证明。

▲2.9具有定量评估轻/中/重度脂肪肝的技术，通过对肝脂肪变性进行定量分析，提供肝脏脂肪含量百分比，提供脂肪含量百分比数值图片证明。

2.10脂肪肝定量分析技术：冻结图像后，可对肝脏组织进行声衰减和声散射定量分析，提供该两项数据测值的图片证明。

2.11二维剪切波弹性成像技术：可存储导入≥16次测量数据到分析报告并提供杨氏模量值（kPa）和剪切波速度值（m/s）两种结果。具有置信图及可靠指数，可双幅实时同屏显示置信图与剪切波弹性彩色编码图。冻结图像后，可对回放的任意一帧图像进行剪切波弹性测量。

2.12具有甲状腺及乳腺智能检测技术：使用主机内置的临床通用甲状腺及乳腺影像报告和数据分析系统，智能识别甲状腺及乳腺结节边界并获得测量数据，提供辅助诊断。

▲2.13主机内置K-TIRADS、ACR TI-RADS、ATA等至少三种临床通用的甲状腺结节分类指南，通过选择任意一种分类指南，可以对甲状腺结节进行智能分析。提供主机内置至少三种指南选项菜单的图片证明。

3、探头规格及配置：

★3.1探头配置：凸阵探头1个、线阵探头2个、相控阵探头1个、腔内探头1个。所配置探头频率范围（提供检验报告或注册证探头频率证明或功能截图图片证明）：相控阵探头最低频率≤1.0MHz，最高频率≥5.0MHz；凸阵探头最低频率≤1.0MHz，最高频率≥7.0MHz；腔内探头最低频率≤2.0MHz，最高频率≥11.0MHz；第1个线阵探头最低频率≤2.0MHz，最高频率≥12.0MHz；第2个线阵探头最低频率≤2.0MHz，最高频率≥14.0MHz。

★3.2探头接口：主机内置≥5个探头挂置接口（非笔式探头接口）且所配置探头均可连接。其中≥4个全激活无针触点式探头接口。

3.3主机最多可配置≥7个单晶体探头，包括但不限于凸阵单晶体探头、线阵单晶体探头、血管线阵单晶体探头、相控阵单晶体探头及三维单晶体探头。

3.4主机支持探头最高频率≥22MHz，已注册探头频率范围从1.0MHz到22MHz。

3.5主机可预设置并同屏显示至少四种探头≥6种常用检查条件的菜单，使用时只需点击任一菜单，即可快速激活所需要的探头及其预设置检查条件。

4、二维显像主要参数：

4.1触摸屏可通过手指滑动进行≥10段TGC（时间增益补偿）曲线调节。二维图像可一键顺时针或逆时针旋转90度。接收超声信号动态范围在屏幕有数字明确显示并可调，可调级差≥30级。

★4.2所配置凸阵探头最大扫描深度≥48cm。

5、频谱多普勒取样宽度：最小取样宽度≤0.5mm，最大取样宽度≥25mm。

6、彩色多普勒：线阵扫描感兴趣的图像范围：不小于-20°~ +20°

7、具有腹部、妇科、泌尿、小器官及血管测量软件包，具有新生儿髋关节测量软件包（自动显示髋关节临床分型结果）、新生儿髋关节覆盖率测量软件包。

8、信号连接接口：

8.1主机内置包含VHS或S-VHS、R.G.B、HDMI及DICOM在内的多种信号接口。

▲8.2主机内置一体化（非外置转换接口）≥8个USB独立接口，提供主机内置所有USB接口照片证明

9、图像管理与记录装置：主机内置≥500GB的SSD固态硬盘。

★10、其他配置：

10.1工作站1套

10.2超声检查床1张：具有整床升降、靠背角度电动调节、臀部电动升降、整床前后平移、可自动换床单、全自动智能纠偏更换检查垫装置功能。

10.3超声医师椅1把：具有整体升降、座垫前后平移、靠背倾斜、坐垫及靠背吸风功能。

★11.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★12.五年质保。

医学装备购置需求论证表（彩超2）

- 临床应用：腹部、产科、胎儿心脏、妇科、小器官（包括乳腺、甲状腺、肌肉骨骼、神经、睾丸等）、泌尿科、血管、儿科/新生儿科、肿瘤科、介入诊疗等各科系超声诊断、疑难病例会诊和临床科研。

- 主要技术规格及系统概述

1. 系统平台

1.1数字多波束形成器。具有2D、M、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲多普勒成像模式。具有组织谐波成像和智能差量谐波成像且可通过触摸屏菜单分别激活。

1.2图像滤波处理技术，滤除斑点噪音，增强组织边界，≥5级可调。高清晰成像技术，提高图像空间分辨率，≥3级可调。空间复合成像技术，≥3级可调。

1.3组织声速匹配技术，声速数值≥15级可视可调，适用于所有探头。

1.4精细血流成像技术，具有方向性显示，面板独立按键启动，可进行频谱测量。

1.5微血流成像技术：2D模式下可一键激活该功能，支持所配置的凸阵单晶体探头及线阵单晶体探头，每个探头具有≥10种map图可选，可进行血流速度频谱测量。

1.6具有微血流定量分析技术：在二维微血流成像条件下，通过自定义感兴趣区域，计算并显示包含感兴趣区域内彩色血流像素值、组织所有像素值以及该两项数值的百分比三项数据，提供上述三项数据图片证明。

1.7立体血流成像技术，实现二维模式下血流的三维可视化成像，支持所有探头。

1.8图像冻结状态下可进行图像局部放大和图像整体放大。实时扫查模式下可进行图像局部放大和图像整体放大

1.9超声图像全屏放大功能，放大后整个显示器屏幕内只显示当前检查时的一幅超声图像及其深度标尺，不显示其它任何参数指标，提供图片证明。

1.10测量放大镜（非图像局部放大或整体放大后测量）：测量时自动放大测量点所在区域并同屏显示该放大图像，所放大图像不遮挡超声图像，双区域同时显示，提供图片证明。

1.11主机一体化耦合剂加热器，至少两档温度调节开关。

1.12主机内置甲状腺及乳腺智能检测技术：使用主机内置的临床通用甲状腺及乳腺影像报告和数据分析系统，智能识别甲状腺及乳腺结节边界并获得测量数据，提供辅助诊断。

1.13主机内置K-TIRADS、ACR TI-RADS、ATA等至少三种临床通用的甲状腺结节分类指南，通过选择任意一种分类指南，可以对甲状腺结节进行智能分析。提供主机内置至少三种指南选项菜单的图片证明。

1.14胎儿生长参数智能检测：智能识别并自动测量胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长等。

1.15实时超声造影成像技术。

1.15.1二维B模式图像与造影图像可双幅实时同屏显示、可同屏双幅同步测量。

1.15.2二维B模式图像与造影图像可双幅实时同步显示病变定位参考点。

1.15.3二维B模式图像与造影图像增益可分别调节。

1.15.4二维B模式图像与造影图像可实时同屏显示穿刺引导线。

1.15.5具有2个独立造影计时器，支持造影剂二次注射，具有Flash爆破显像功能。

1.15.6实时造影动态存储过程中可存储单帧造影图像而不影响造影动态存储。

▲1.15.7主机内置TIC造影时间强度曲线定量分析功能，具有≥12项造影定量分析指标，提供所有造影定量分析指标图片证明。

1.15.8主机造影时间强度曲线定量分析（TIC）以表格形式显示定量分析数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，可分析≥10个ROI造影定量取样区域。

1.15.9可在双幅（B模式+造影）对照的图像上进行TIC时间强度曲线分析并同屏显示至少12项定量分析指标。

1.15.10支持至少两种造影剂造影检查，支持≥8条造影定量拟合曲线。

1.15.11主机可选择采用回顾或向前方式进行图像电影回放存储。

★1.15.12主机可选择采用预期或前瞻或向后方式进行图像电影回放存储且可设置最长存储时间≥600秒。

16、剪切波弹性成像技术：具有剪切波弹性置信图及可靠指数，可双幅实时同屏显示置信图与剪切波弹性彩色编码图。可进行杨氏模量值（kPa）或剪切波速度值（m/s）测量，可存储导入≥16次测量数据到分析报告。冻结图像后，可对回放的任意一帧图像进行剪切波弹性测量。

2. 主要规格

2.1 系统功能：

2.1.1主机一体化≥23.5英寸全高清液晶显示器。主机一体化≥13英寸液晶触摸屏，主机一体化触摸屏可以与主机显示器同步显示超声图像。

▲2.1.2主机触摸屏倾斜角度可调，提供触摸屏倾斜前、后对比的图片证明。

2.1.3主机显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，提供功能截图图片证明。

2.1.4主机一体化触摸屏具有≥8种TGC预设置曲线选项图标，使用时只需点击任一选项图标，即可快速获得所需要的TGC预设置曲线。使用者可通过触摸屏自定义并保存≥5种TGC预设置曲线，提供触摸屏显示至少8种TGC预设置曲线选项图标并包含至少5种用户自定义TGC预设置曲线的照片证明。

2.1.5主机具有一体化可升降操作面板，可电动调节操作面板上下升降及左右旋转。

2.1.6可电动调节主机操作面板前后移动。操作面板两侧具有≥6个探头放置支架。

2.1.7主机具有一键锁定踏板，支持一键锁定及解锁主机移动。

2.2 探头规格及配置：

2.2.1采用超宽频变频无针触点式大探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频。B/D兼用：凸阵B/PW、线阵 B/PW。主机支持探头最高频率≥22MHz，已注册探头频率范围从1.0MHz到22MHz。

2.2.2主机触摸屏上可预设置并同屏显示至少四种探头≥6种常用检查条件的菜单，使用时只需点击任一菜单，即可快速激活所需要的探头及其预设置检查条件。

★2.2.3探头接口：主机内置≥5个探头挂置接口（非笔式探头接口）且所配置探头均可连接。其中≥4个全激活无针触点式探头接口。

★2.2.4探头配置：凸阵探头1个、线阵探头1个、腹部三维探头1个、腔内三维探头1个。

▲2.2.5所配置探头频率范围（提供检验报告或注册证探头频率证明或功能截图图片证明）：凸阵探头最低频率≤1.0MHz，最高频率≥7.0MHz；线阵探头最低频率≤3.0MHz，最高频率≥12.0MHz；腹部三维探头最低频率≤1.0MHz，最高频率≥8.0MHz；腔内三维探头最低频率≤2.0MHz，最高频率≥10.0MHz。

2.2.6主机最多可配置≥7个单晶体探头，包括但不限于凸阵单晶体探头、线阵单晶体探头、血管线阵单晶体探头、相控阵单晶体探头及三维单晶体探头。所配置凸阵探头、线阵探头及腹部三维探头均为单晶体探头。

▲2.2.7所配置腔内三维探头最大扫描角度≥205度，提供探头最大扫描角度图片证明。

2.3 二维显像主要参数：

2.3.1显示方式：B、B/B、B/B/B/B、B/M、B/C Live。扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥35帧/秒。智能图像一键优化(作用于2D及Doppler)。主机触摸屏上可手指滑动进行≥10段TGC（时间增益补偿）曲线调节。一体化的剪贴板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像。灰阶图像电影回放≥10000幅或600秒。双幅实时动态显示。二维图像可一键顺时针或逆时针旋转90度。

2.3.2接收方式：接收超声信号动态范围在屏幕有数字明确显示并可调，可调级差≥30级。

★2.3.3所配置凸阵探头最大扫描深度≥48cm。

2.3.4所配置线阵探头最小扫描深度≤1.0cm，提供探头最小扫描深度图片证明。

2.4 频谱多普勒：

2.4.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）。显示方式：B/PW、B/C/PW。最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥±10.0 m/s（0度夹角）。多普勒电影回放：≥8000线或300秒。最低测量速度：≤0.05cm/s（非噪声信号）

2.4.2频谱多普勒取样宽度：最小取样宽度≤0.5mm，最大取样宽度≥25mm。分别提供最小取样宽度和最大取样宽度图片证明

2.5 彩色多普勒：显示方式：实时三同步（B/C/PW）；线阵扫描感兴趣的图像范围：不小于-20°~ +20°；零位移动：≥±8级

2.6 专项测量软件包 (B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒) ：具有一般测量软件包（含距离、周长、面积、体积、角度等），具有腹部、小器官、肌肉骨骼、泌尿、妇科、产科、胎儿及血管测量软件包（含多普勒频谱实时自动包络计算），具有新生儿髋关节测量软件包（自动显示髋关节临床分型结果）、新生儿髋关节覆盖率测量软件包。

2.7实时三维超声成像技术

2.7.1容积渲染成像技术，可选择≥8种三维图像渲染色图，针对不同组织提供更佳的三维成像效果。

2.7.2具有仿真成像技术：利用自然光的衰减系数使成像更自然，皮肤和组织的图像更加细腻丰富，提高细微异常结构的诊断，具有≥6种色图可调。

2.7.3主机具有≥8个不同方向的可变光源，可一键切换，提供同屏显示至少8个不同方向光源菜单选项的照片证明。

2.7.4容积透视成像：可同时显示容积图像的外部轮廓及内部结构，达到透视的效果，具有≥5种色图可调。

2.7.5任意剖面成像：在三维模式下，以任一平面为参考面，经≥5个取样框（所有取样框的厚度可调）分别以任意角度纵切后，可获得不同厚度的三维容积图像并同屏显示所有取样框纵切后的≥5幅不同厚度的立体断层图像，提供显示器同屏显示不同厚度取样框纵切后的至少5幅断层图片证明。

2.7.6超声断层成像技术：通过对3D立体数据进行平行断层切割，可同屏显示≥20幅不同切面的超声断层图像。

▲2.7.7多维全景成像技术，显示器（非触摸屏）同时显示同一立体组织四个不同方向观共四幅三维图像，提供显示器同时显示同一立体组织四个不同方向观的三维图像（非触摸屏菜单）证明。

2.7.8对3D图像具有剪切功能，可快速剪切3D组织或伪像。具有3D图像魔术擦功能，可任意移动橡皮擦位置，逐层擦除不需要的立体信息。

2.7.9具有增强虚拟器官计算机辅助分析技术：基于超声断层成像条件，通过对每一断层切面中病灶组织边界进行逐一包络描记，获得更为精准的体积数据，提供功能截图图片证明。具有虚拟器官计算机辅助分析技术。

2.7.10立体血管成像技术，可进行三维彩色多普勒、三维能量多普勒血管成像；直方图技术，作用于2D/PD模式，可计算灰度直方图和能量直方图；三维能量直方图技术，结合虚拟器官计算机辅助分析技术可计算血管指数VI、FI和VFI。

2.7.11反转模式: 直观显示低回声或无回声区的信息

2.7.12 3D/4D盆底超声成像，所配腔内三维探头具有最大≥120度3D/4D扫查角度

2.8信号连接接口：

2.8.1主机内置包含VHS、S-VHS、R.G.B及HDMI在内的至少四种信号传输接口。主机内置DICOM接口及网络协议

2.8.2主机内置一体化（非外置转换接口）≥8个USB独立接口，提供主机内置所有USB接口照片证明

2.9图像管理与记录装置：主机内置≥500GB的SSD固态硬盘。超声图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。为保护患者隐私，图像拷贝存储时可隐藏患者信息

- 其他配置：工作站2套

★4.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★5.五年质保。

ICU电动床

规格尺寸：≥L2170*W1060* H450-700mm（±20mm）

1、病床床头尾板：流线型ABS床头尾板，采用纯正工程塑料，中空模压一次性吹塑成型，耐褪色、耐老化，强度高，抗摔不易碎。无卫生死角，易清洁；牢固结实；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR急救功能；中部装饰面板颜色可选；床尾板配亚克力透明床头信息卡；四角带有防撞轮（防撞轮直径≥83mm, 高≥45mm），发生碰撞时，可有效减少摩擦力，改变作用力的方向。

2、床面板：主板采用≥1.2mm冷轧钢板冲孔床面板，具有透气、防滑功能；冷轧板须经磷化防腐处理，表面高压静电喷塑。床体承载重量≥240kg。

3、床面板调节范围：（1）背部调节0-75° ； （2）腿部调节0-35°；（3）床体设有整体升降装置，床体升降范围450-700mm；（4）前倾斜0-12°，后倾斜0-12°；（6）背膝联动功能；

4、一键式电动CPR：在遇急救或紧急情况时，单键操作可使床板快速恢复到水平状态；

5、护栏：（1）分段式，一侧两片，全包围护栏（大护栏尺寸≥1080mm*340mm*40mm；小护栏尺寸≥820mm*340mm*40mm），防止病患滑落之危险。护栏采用一次性注压成型铝镁合金支架，升起时可自动锁定。把手设计不仅符合安全规范、更易于施力移动病床。

（2）护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作；带助力气弹簧，方便操作，护栏防护有效高度≥360mm（有效高度指床面板到护栏上沿高度，并非护栏的整体高度）；护栏的安装位置符合国际标准，护栏间隙≤60mm。有效防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

（3）前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。

6、床框：采用30×60≥1.2mm矩形钢材焊接成，美观无毛刺,美观实用。

7、床头床尾各两个点滴架插座，孔径 20mm,由金属材质冲压成型， 内配ABS 工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；

8、输液架：不锈钢双段式四爪点滴架,上段直径 19mm,下段直径 22mm，结实耐用；

▲9、引流钩：床板两侧各设置可移动ABS引流挂钩≥2 个，置于左右两侧臀板下方,使用方便。

▲10、病床脚轮:采用直径为 125±5mm 双面中控轮，主架采用 PA 材质，轮体表面采用 TPU 耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承， 防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部两侧，采用不锈钢管焊接外装塑料包面脚踏，带警示色操作示意，一脚制动， 四轮刹车；（提供第三方SGS检验报告）

★11、床垫：面料为高强度防水帆布加工，防水、防滑，透气、抗菌材料；床垫尺寸适合病床、厚度 8CM，内芯为优质海绵和优质棕丝， 为配合床体可设计床垫为两折，棕丝经过高温除菌，600 吨磨具经过12 小时高压加工而成，高密度高回弹海绵，根据床的背部、腿部升降而弯曲；（提供床垫第三方抗菌、阻燃报告）

12、电机：配置安全电压电动机四组，控制盒一组，可实现五功能体位变化。

13、控制器：手持线型控制器，大图标按键操作，能操作所有体位，并可悬挂在护栏上，操作自如。

14、电源线收纳架：床体一侧带有ABS电源线缠绕架，方便收纳。

15、蓄电池:配置 UPS 不间断电源，满足病床移动时或紧急情况下断电操作，在断电情况下可工作长达 4 小时以上。

▲16、病床焊接工艺：病床的各种金属部件由焊接机器人焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实；（提供机器人实景焊接图片及采购发票）

★17、病床金属表面处理:静电粉末喷涂，达到内外防锈的目的，延长病床的使用寿命。 涂料为绿色环保产品，有效抑制表面的细菌滋生；（提供喷涂粉末第三方抗菌检测报告）

- ★18、配置：ABS床头尾板1副；ABS护栏1副；床体1套；中控脚轮4个；电机4组；手控器1个；蓄电池1组；8公分床垫1张；输液架1根；引流钩4个。

★19.使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★20.质保时间3年。

治疗车

- 外形尺寸：长宽高750×480×930（MM），±10MM

- 2、三层大容量抽屉，中控锁

3、隐藏工作台

4、ABS材质。

5、一体成型工作台面。

6、万向静音减震轮，带刹车。

7、侧边携带污物桶、垃圾桶、置物篮。

★8.使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★9.质保时间1年。

病床

1.床头中部、护栏装饰件、摇手柄均为蓝色。

2.规格尺寸（允许偏差±10mm）：长 2080mm×宽 900mm×高 500mm。

3.整床承重：≥300kg。

4.★每张病床配置清单手摇式三折病床床体 1 张、ABS 床头板 1 副、折叠护栏1 副、杂物架 1 个、输液插孔 2 个、床垫 1 张、输液架 1 个，餐桌板1张，静音脚轮4个，床头柜1个、椅床两用陪伴椅1个。

5.床头：

（1）床头尾板采用强化 ABS 材质，一次注塑成型，配置床头卡。

（2）床头中部内外均设置两个 ABS 扣板，ABS 扣板采用模具成型咬合工艺。

（3）床头尾板颜色周边为乳白色。挂板式结构，可拆卸，床尾比床头低。

6.床框采用长度≥30mm、宽度≥70mm、厚度≥1.5mm 的冷轧钢管。

7.腿部、背部升降系统采用双支撑结构，支撑顶端采用滑轮结构。

8.升降系统横管采用厚度≥2.0mm 无缝碳素钢管，背部升降双支撑采用长度≥30mm、宽度≥60mm、厚度≥1.0mm 的碳钢矩形管。

9.床脚：床脚架采用长度≥30mm、宽度≥50mm、厚度≥1.2mm 的碳钢矩形管，具备防撞能力。10、床面板采用厚度≥1.0mm 冷轧钢板一次压制成型，带透气孔，床面内四方采用长度≥30mm、宽度≥30mm、厚度≥1.0mm 的碳钢矩形管，床面各段使用全钢件连接，钢件外部套用塑料件。

11.背板折起角度 0°～80°，腿板折起角度 0°～50°。

12.两套隐藏式摇杆系统：（1）摇杆手柄为 ABS 强化工程塑料,内置直Φ10mm 冷拉调直圆钢，外套铝合金管制作，手把链接处具备内外翻折功能。（2）摇杆螺杆采用碳素钢挤压成型。（3）摇杆传动关节件采用全钢件，与摇把链接处采用穿销结构，具备双向过盈保护装置。

13.不锈钢折叠护栏：（1）铝合折叠护栏采用 D 型铝合金扶手，表面硬化处理，采用厚度≥1.5mm 铝合金型材，收缩平放后高于床面≥30mm，可放置餐桌板。（2）护栏底部为长度≥30mm、宽度≥30mm、厚度≥1.2mm 的矩形碳素钢管，中部为六支不锈钢护栏立柱，上部为铝合金型材横梁，扶手开关为 ABS 工程塑料。（3）护栏前后横向额定受力≥300N。

14. 床体与床面板二氧化碳保护焊焊接，传动受力处采用机器人焊接。

15.病床表面处理：病床表面经酸洗、除锈、磷化等多次工艺，采用环氧树脂粉体静电涂装处理。

16.床体头尾处均带输液架插孔（共 2 个）。

17.带碳钢杂物架，床脚架一体结构。

18.床垫：（1）规格与病床配套。（2）床垫厚度≥80mm。配套床垫由高密度海绵和椰棕组成，内层海绵厚度≥50mm，椰棕厚度≥30mm，并经防虫处理。床垫外套可拆洗，由防水布制作，并经抗菌处理。（提供检测报告）

19.输液架：实心底座，带轮，二级伸缩式输液杆，可调整高度，配置四挂钩，可同时进行多瓶液体输取。

20.陪伴椅：（允许偏差±10mm）800/1850*640*400/930mm，可以床椅两用，不展开时椅子样式，展开则成为一张软垫床（带枕头），主架管为钢材（表面喷塑处理）。椅面采用优质皮革，内衬≥30MM高泡海绵,带刹静音万向轮，背板设置缓释下降阻尼装置，载荷≥120Kg。蓝色。（提供检测报告）

★21.使用年限≥8年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★22.质保时间2年。

除颤监护仪

★1.设备具备便携把手，整机重量包含电池≤2.0kg

2.抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

3.防尘防水级别：防尘级别≥IP55、防水级别≥IP55

4.工作温度范围满足-20℃～50℃

5.工作湿度范围：0%～95%非冷凝

6.工作大气压力范围：570hPa～1062hPa

▲7.设备主机集成≥3.5英寸彩色屏幕，支持操作动画提示

8.符合EN1789急救车标准认证

9.主机设备使用寿命≥8年， 主机操作按钮≤3个减少操作步骤(包括实体按键和拨片按键)

除颤性能：

▲10.采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：25～300Ω

11.除颤后ECG波形恢复的时间不大于2.5s

12.能量选择范围：成人（100J、150J、170J、200J、300J、360J），小儿：（10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J）

电池：

▲13.在室温温度环境下，电池有效期≧5年

14.在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

▲15.低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电电极片：

16.自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

▲17.单副电极片有效期:≥60个月，具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

操作：

18.可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言

19.支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

20. CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式

21.提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

数据传输和存储：

22.数据可使用u盘拷贝

23.数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条事件记录；可保存1h抢救现场录音维护与自检

24.具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

25.提供设备状态指示灯

★26.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★27.质保时间5年。

输液泵

1.输液精度≤±5%。

2.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h，快进流速范围：0.1-2000ml/h。

3.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

4.不少于8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式。

- 5.▲输液泵需通过NMPA三类注册证，支持使用镇痛，化疗，胰岛素药物输注。(提供注册证)

- 6.▲支持输血，输肠内营养功能，无需专用输血管路。

7.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。

- 8.▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种以上颜色。

9.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。

10.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg。

11.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

12.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

13.具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警。

- 14.▲具备上下两个空气传感器，可检测管路上下端的气泡大小。

15.信息储存：可存储≥5000条的历史记录。

16.电池工作时间≥5小时@25ml/h。

17.防异物及进液等级≥IP44。

18.整机重量≤1.5kg。

- 19.▲可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。

★20.每台输液泵标配 1 套专用支架，不接受另行选配或加价。

★21.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★22.质保时间5年。

注射泵

1.▲注射泵需通过NMPA三类注册证，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供注册证）

2. 注射精度≤±1 .8%

3. 速率范围： ≥0 .01-2200ml/h, 最小步进≥0 .01ml/h

4. 预置输液总量范围： ≥0 .01-9999.99ml

5. 快进流速范围： ≥0 .01-2300ml/h， 具有自动和手动快进可选；

6. 可自动统计四种累计量： ≥24h 累计量、最近累计量、 自定义时间段累计量、定时间隔累 计量

7. 支持注射器规格至少支持：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8. 注射器安装后， 在推拉盒触碰到注射器活塞末端时， 不松开捏柄时推杆也可自动感应制动， 防止药液误推

9. 无需额外工具或设备， 可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

10. ≥7 种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、 间断给药模式；

11. ▲≥3 .5 英寸彩色显示屏， 电容触摸屏技术

12. 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13. 支持药物库， 可储存≥5000 种药物信息

14. 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

15. 在线动态压力监测， 可实时显示当前压力数值；

16. 压力报警阈值≥15 档可调

17. 压力报警阈值最低可设置≥50mmHg

18. 具备阻塞前预警提示功能， 当管路压力未触发阻塞报警时， 泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

19. ▲具备阻塞后自动重启输液功能， 短暂性阻塞触发报警后， 泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预， 泵自动重新启动输液

20. 信息储存：可存储≥5000 条的历史记录21. 设备在以每小时 5 毫升（5ml/h） 的液体输送速率工作时， 其内置电池能持续供电的时间≥6 .5 小时。

22. 防异物及进液等级≥IP44

23. 整机重量不超过≤1 .7kg

24. 满足 EN1789 标准， 适合在救护车使用

- 25.▲输注泵支持接入同品牌中央监护系统，实现输注泵、监护仪、呼吸机信息同屏查看

★26.每台注射泵标配 1 套专用支架，不接受另行选配或加价

★27.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★28.质保时间5年。

子宫旋切器

1 电源电压 ：220V 50Hz

2 转速 ：80-280r/min

3 转矩： 转速在100r/min时，转矩≥15N M

4 噪音： ≤65dB

5 夹持力： ≥100N

6 碎宫器头部硬度 ：200HV 0.2 ～500HV 0.2

7 转速调节方式 控制器可调节手机转速，方式为无极调速

8 径向跳动距离： ≤2mm

9 消毒方式 高温高压灭菌消毒。

10 隔离技术 支持肌瘤粉碎隔离技术，配合隔离袋进行子宫肌瘤粉碎等相关操作

★11 标配器械清单 穿刺套管（保护套管）Φ 17 1个、切除刀管（碎宫器）Φ 15 x 330 1个、穿刺套管Φ 17 1个、转换器Φ 17 - Φ 10 1个、 转换器Φ 10 - Φ 5 1个、大抓钳Φ 10 x 420 1个、穿刺针Φ 5 x 330 1个、密封帽 20个、切除刀管（碎宫器）Φ 10 x 330 1个、穿刺套管（保护套管）Φ 12 1个、子宫抓钳（小）Φ 5 x 420 1个、转换器Φ 12.5 - Φ 10 1个、穿刺器Φ 12.5 1个、圆锥针 1个、电动马达手柄 1个、电动马达内芯 1个、控制器 1个、连接线 1个、电源线 1个

★13.使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★14.质保时间1年。

肛肠压力检查仪

1.用于对患者进行肛门功能评估，排便协调性评价，手术效果评价，便秘，盆底肌痉挛，巨结肠诊断等。

2.肛肠动力主机：

独立式可自由移动台车，模块化数字主机及数字接口，可和任意系统进行数字连接

3.压力换能器

▲3.1.灌注式压力传感器

3.2.灵敏度：≥25μV/mmHg(5V电源)

4.测压通道数：≥4

5.水灌注装置系统

5.1.灌注压力范围：4—10psi,可设置

5.2.灌注泵加压自动恒压控制，数字显示

▲5.3配灌注压力表头，灌注压力数字、表头双显示，有过压保护功能

5.4  2.0L医用聚碳酸酯灌注源，密封性好

5.5灌注系统带泄漏检测、保护功能

6.附属配件

6.1.牵引仪高低可调节并有二端限位保护(自动停止)功能

6.2.一体式多联分液板

6.3.专用测压连接管

7.肛肠测压软件包(可升级)

7.1.建立在Windows软件环境

7.2.多项参数自定义，个性化操作、自动导航指示

▲7.3.软件通道零点定位功能和参数自校准功能，各通道可单独或同时进行

7.4.测压过程中有操作向导提示

7.5.实时压力数值和导管深度显示，二种压力单位(mmHg/kPa)可切换

7.6.全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式，根据分析数据，给出诊断意见

7.7.患者信息数据库式管理，压力数据自动存储，多方位检索，可全部或单个导入、导出

7.8. ARM报告(包含文字和波形，自定义报告格式)一页式输出，可给出Word文档格式

7.9.全面肛肠动力检测项目：

直肠静息压力、肛管静息压力、肛门最大收缩压、最大收缩时间、肛管、直肠排便压、直肠肛门反射(RAIR)、肛管功能长度、直肠感觉阈值、直肠蠕动波、肛管蠕动波、

7.10.支持自定义测压项目(如咳嗽反射等)

8.结构：台车式

★9.配置清单

9.1.主机1套

9.2.拖动器（可连接主机使用即可）1台

9.3.恒压灌注装置（可连接主机使用即可）1套

9.4.医用储液瓶2.0L 1只

9.5.专用压力传感器4只

▲9.6.4通道及以上成人型测压导管(带柱状囊球)2根

▲9.7.柱状成人型测压囊球10只

★10.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★11.质保时间1年。

超声雾化熏洗仪

用于肛肠科术后或慢性炎症患者的局部药物雾化熏蒸与清洗治疗，促进创面愈合与症状缓解

1、交流220V（±10V），50Hz 额定功率700VA；

2、治疗时间1-30分钟（可设定）；

▲3、治疗温度：25℃-42℃，温差≤2℃ ；

▲4、超声最大雾化率≥1ml/min  ；

5、超声震荡频率：1.7MHz ；

▲6、雾化颗粒直径：5.2μm ，误差值≤2% ；

7、雾化强度1-16档可调，可满足不同患者体感舒适需求。

▲8、超温保护功能：水槽内工作水温≤45℃；

9、彩色液晶屏显示；

10、实现超声雾化熏洗、坐浴、气泡按摩功能；

11、有水冷装置

12、医用隔离透声膜专人专用；

13、设备清洗方便；

14、水药分离，避免传统药水混合药浓度降低、药效低、药物浪费；

▲15、设备可移动，无需外接上下水。

★16.使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★17.质保时间1年。

肺功能测试仪

- 测试模式：包含FVC(用力肺活量)、VC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）、支气管舒张试验。
2)▲检测原理：超声检测原理。
3)▲用力肺活量（FVC）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0～10）L内 ，准确性：±2.5％或±0.050L（取其大者），重复性：≤2.5％或≤0.050L（取其大者）, 检测灵敏度：≤15mL/s。
4)用力呼气流量峰值（PEF）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0-16L/s）内，准确性为±5.0％或±0.17L/s。
5)气流阻力：≤ 0.30kPa/(L/s)
6)呼吸频率：测量范围0-50次/分钟，准确性：±3.0%或±1次/分钟，正常使用时，测量范围在250 L/min内，准确性：±10.0％或±15 L/min（取较大值）。
7)可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），FVC测量中支持专业模式、动画模式，包含多种肺功能预计值参数。
8)检查结束后，智能推荐可接受度高的测量曲线。依据ATS/ERS自动计算质控评级。
9)便携式设计，自带智能语音提示功能。
10)集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率。
11)可选配AI智能辅助判读功能，提高肺功能质控和判读水平。
12)仪器自带热敏打印功能，同时支持多种打印方式，包括USB连接电脑、WIFI直连、云服务打印等，方便不同工作场景；
13)检测结果统计及报告和表格形式导出，支持临床科研。
14)集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；提供账号及密码管理，基本信息配置，版本升级、预计值选择等。
15)随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置。
16)▲可升级AR智能眼镜，辅助基层操作，提高效率，提升患者满意度。
17)系统可以根据需求，扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统

★18)使用年限≥8年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★19)质保时间1年。

全自动血压测量仪

★一、整体要求：满足急诊预检分诊检测及急诊信息化建设需求。

★二、配置清单：医用全自动电子血压计1台，工作站1个。

三、技术参数：

1.测量原理：示波法；

2.显示屏：LCD显示屏；

3.血压计采用Intellisense 智能加压技术

4.测量位置：左右臂均可；

5.适应臂周范围：17～42cm；

6.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉搏数：40～180次/分；

7.测量精度压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）；

8.肘部位置提醒：肘垫设计，便于客户手臂正确放置

▲9.重测提醒功能：当血压计检测到身体移动或发生错误时自动提醒用户重新进行测量。

10.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒

▲11.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能；

12.抗菌设计对应：袖带：抗菌布套

▲13.高血压提醒功能：根据测量结果，显示提醒信息

14.防水≧IP21、防尘≧IP21

15.通信数据输出配置：不≧USB2.0和蓝牙5.1

16.应用部分的最高温度≤49℃

17.放置本血压计的桌子：长60cm以上／宽40cm以上／高70cm（桌子要稳固牢靠，并且坐在椅子上时，双脚可以伸入桌子下方）测量者用椅子：座高 43cm

18.工作站一套。

★19.使用次数≥10万次或使用年限≥8年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★20.质保时间3年。

心电监护仪

  - ▲≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。

  - 标配锂电池，工作时间≥6小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥12小时。

  - 主机可选配具备360°报警灯

  - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

  - 监护仪主机清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种（非消毒剂品牌）在厂家说明书中清晰列举消毒剂的种类。

  - ▲配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

  - 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

  - ▲提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

  - 支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。

  - 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

  - ▲支持与同品牌遥测，除颤监护仪连入中心监护系统，实现护士站集中管理。

  - ▲主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

  - 可升级内置记录仪。

  - 具备血流动力学计算或监测功能，并可输出舒张末期容量指数。

  - 具备氧合计算功能，并可输出动脉氧含量。

★1.16.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★1.17.质保时间3年。

空气压力波治疗仪

1 彩色液晶中文显示≧5英寸

2 功能参数

2.1 智能控制系统

2.2 套筒设计，压力均匀，无体液滞流，每腔压力可自由关闭，每腔压力可调

2.3 压力设置范围在10mmHg～200mmHg内可调，精度±22.5mmHg；且超过2kPa的持续时间应不大于3min

2.4 定时范围0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s

2.5 具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内

2.6 输出模式：模式≥4种,模式间可任意组合,比如模式1+2，模式1+3，模式1+4，模式2+3，模式2+4，模式3+4，模式1+2+3，模式1+2+4，模式2+3+4等

2.7 1.充气泵，噪声低，充气速度快；

2.工作时，其噪声应不大于60dB(A)；

3.具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍；

4.可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s

5.气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10%

6.气囊和连接管路能承受设备标志最大输出压强1.5倍的压强，保持1min，应不破裂，也不永久（塑型）变型；

7.连接管路具有防止接错的装置和标识

★8.使用年限≥8年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★9.质保时间2年。

血液透析机

配置与功能要求：

1、漏血监测

2、空气监测

3、监护端具备网络通讯接口

4、监护端配备UPS电源，续航时间≥3小时

5、具备在线清除率监测。

6、监护端具备在线血压监测。

7、 配置在线血温监测装置。

8、 配置血容量监测模组。

9、标配B粉筒使用。

10、采用全中文操作系统。

11、后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数所有报警都能正常工作。

★12、五年质保

★13、使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★14、标配透析液过滤器支架组件。

主要技术参数与性能指标：

一、总体要求

1、外观设计紧凑，具备红、黄、绿三色指示灯,确保机器故障时反馈的准确性。

2、中文应用操作界面，具有≥12寸彩色触控屏，显示各种治疗数据。

3、具有开机时全面的安全自检，治疗过程中每小时4～5次水路压力密闭性测试。

4、具备透析液浓度控制功能和监测功能：基于平衡腔的定容配置操作系统和基于电导率测量的安全监控系统。

▲5、密闭式双容量平衡腔控制的超滤系统，平衡腔总容积≤70ml，精度±1%。

6、透析液温度监控（具备超温报警）：温度设定35℃~39℃，连续可调，精度±0.5℃。

▲7、具有空气监测，为对血液管路的超声波传导测量、附加液面水平和光学检测器。

▲8、具有漏血监测，为红光+绿光双重监测，能鉴别真假性漏血。

9、具有单纯超滤模式。

★10、具有同品牌的细菌过滤器（透析液过滤器），兼容性好且确保透析液品质。

11、全自动的清洗，脱脂，化学加热消毒 ，最高加热温度≤90℃。一键完成消毒、脱钙一体化程序。

12、设备支持全自动的化学消毒/热消毒。制造商具有生产同品牌柠檬酸消毒液的能力。

13、单次消毒液吸液量≤75ml,节省消毒液用量，节约科室成本。

14、静脉壶液面调整：需手动调整，便于控制液面高度准确性

二、技术参数与性能指标

1、动脉压监测显示范围：-290～+280mmHg，静脉压监测显示范围：-60～+500mmHg，跨膜压监测显示范围-60 mmHg～+520mmHg，精度均为±10mmHg，分辨率均为5mmHg。

2、血泵：血流量30～500ml/min，准确度：±10%，分辨率：10mL/min。

3、肝素泵流量范围：0.5～10ml/h，肝素推注范围：1.0～9.0mL。

4、透析液流量范围：0，300，500ml/min，温度范围：35～39℃。

5、超滤：超滤目标10～9900ml（10mL步进），超滤时间范围：0.01～9.50h（1min步进）。

6、脱水误差不超过±30ml/h，超滤速度调定范围为0.00L/h～2.00L/h, 连续可调超滤精度为超滤量±1%，平衡误差为透析液量的±0.1%。

7、透析液电导率：范围12.8-15.7mS/cm（不得超过此范围），精度：±0.1mS/cm，分辨率：0.1mS/cm。

7、漏血探测器：灵敏度当红细胞压积为0.32时，响应阈值≤0.35 ml失血/分钟。

8、清洗和消毒：正常清洗时温度和流量：37℃，700ml/min；热消毒时温度和流量：85℃，700ml/min。

18、供水条件：机器最大供水压≤6bar；机器透析最高进水温度≤30℃。

19、患者监护NIBP参数：SYS监测范围：40mmHg~270mmHg

DIY监测范围：10mmHg~210mmHg

MAP监测范围：20mmHg~230mmHg

精准度：±5mmHg

20、血压测量具有手动测量、自动测量、连续测量模式。自动测量模式下，整点测量的自动测量间隔时间有10分钟、20分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟、180分钟、240分钟、480分钟可选。

鼻咽喉内镜系统（软硬镜一体机）

一、图像处理器

1.▲主机+光源+气泵+显示器一体化图像处理器。

2.产品注册显示屏尺寸≥15.6英寸，TFT-LCD触摸式高清液晶折叠屏；显示器分辨率≥1920*1080

3.具有≥4种图像画面形状选择功能。

4.具备6个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器等附件接入。

5.标配64GB USB存储器，并支持常规外置USB存储器接入；数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器

6.文件管理：建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理。

7.图文管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。

8.电子放大：1—4级可调；自动增益控制（AGC）：-15~15可调，且支持自动调光；对比度：-15~15可调；色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节， -15~15可调；测光模式：可选平均、峰值、自动；轮廓增强：-15~15可调；构造增强：0-4级可调。

9.▲血液强化（IHb）：0-4级可调。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

10.具有暗区增亮功能，0-4级可调。

11.▲具有窄带成像功能，共有5个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式和关闭模式。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

12.▲具有同屏双显功能，支持双镜双画面、窄带双画面、冻结双画面3种模式。

13.能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、消化道内窥镜。

14.光源：LED 灯冷光源；光通量：300lm；色温：3000K～7000K；调光模式：9档亮度可调

15.▲产品使用寿命≥10年。（提供产品说明书）

二、检查镜

- 1. 采用锥形先端部结构设计，能够实现低阻力插入，更有效地进入狭窄区域，提升诊疗的精准度与效率。

- 2. ▲头端部最小尺寸≤2.5mm，软镜插入管外径≤3.0mm，无工作通道；插入部有效长度≥300mm。

- 3.▲视场角≥120°；景深：2-150mm，近景景深不低于2mm,远景景深超过100mm,确保图像清晰，减少视野干扰。

- 4. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°。

- 5. ▲操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

- 6. ▲操作手柄具有至少5个独立的电子功能按键，其中3个功能按键分布在同一平面呈直线排列；内窥镜配合图像处理器使用时，5个按键均可实现按键功能自定义，包括拍照录像、图像冻结、测光模式、窄带成像以及电子放大等功能。

- 7. 产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可用于连接防水盖后全浸泡清洗消毒。

- 8. 连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

- 9. 操作部防水等级：IPX7；消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

- 10. ▲产品使用年限≥10年。

三、治疗镜

1. 注册证适用范围：应能适用于鼻咽喉腔的观察、诊断和治疗。

2. 采用锥形先端部结构设计，能够实现低阻力插入，更有效地深入组织，提升诊疗的精准度与效率。

3. ▲头端部最小尺寸≤3.3mm，软镜插入管外径≤3.8mm，工作通道≥2.0mm；插入部有效长度≥365mm。

4.▲ 视场角≥120°；景深：2-150mm，近景景深不低于2mm,远景景深超过100mm,确保图像清晰，减少视野干扰。

5. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°。

6. ▲操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°。

7. ▲吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

8. ▲操作手柄具有至少5个独立的电子功能按键，其中3个功能按键分布于吸引座同一平面上；内窥镜配合图像处理器使用时，5个按键均可实现按键功能自定义，包括拍照录像、图像冻结、测光模式、窄带成像以及电子放大等功能。

9. 产品结构含电气插头和导光插头，电气插头可用于连接防水盖后全浸泡清洗消毒。

10. 连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

11. 操作部防水等级：IPX7；消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

★四、使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★五、质保时间5年。

70度鼻内镜（55支）、0度鼻内镜（25支）

1.▲鼻窦镜视向角分别为0°，30°，45°，70°可选

2.鼻窦镜直径∮4mm（±0.15 mm）

3.鼻窦镜工作长度175mm（±5.25 mm）

4.鼻窦镜视场角≥60°

5.▲鼻窦镜视场中心角分辨力≥4.5C/（°）

6.鼻窦镜有效景深范围1-50mm

7.▲颜色分辩能力和色还原性（显色指数）：0°鼻窦镜对A标准照明体：Ra≥91

8.对D65标准照明体：Ra≥91。70°鼻窦镜对A标准照明体：Ra≥93对D65标准照明体：Ra≥92

9.照明镜体光效： 0°鼻窦镜照明镜体光效：ILeR≥0.40；70°鼻窦镜照明镜体光效：ILeR≥0.405

10.综合镜体光效： 0°鼻窦镜照明镜体光效：SLeR≥0.242；70°鼻窦镜照明镜体光效：SLeR≥0.279

11.综合边缘光效：0°鼻窦镜照明镜体光效：SLeR≥0.120；70°鼻窦镜照明镜体光效：SLeR≥0.120

12.光能传递效率-有效光度率：0°鼻窦镜有效光度率：≤1226.8cd/（m2·lm）；70°鼻窦镜有效光度率：≤1324.2cd/（m2·lm）

13.▲相对畸变Vu-z的控制量＜4%

★14.使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★15.质保时间1年。

全自动验光仪技术参数

一、测量模式：

R&K 模式：测定屈光度与角膜曲率

REF 模式：测定屈光度

KRT 模式：测定角膜曲率

二、技术参数：

1、角膜顶点距离范围 （ VD）： 0.0mm, 12.0mm, 13.75mm, 15.0mm；

2、球镜：-25.00D ⾄+25.00D（VD= 12mm）（步长：0.12/0.25 D ）

3、柱镜：0 ⾄±10 D（步长：0.12/0.25 D ）

4、轴位：0 ⾄ 180。（步长：1°/5°可选）

5、瞳距： 10～80mm （步长：1mm）

6、最小测量瞳孔直径：φ2.0mm

7、角膜曲率半径： 5mm～10mm（  精度：±0.05mm）

（显示步长：0.05D/0.12D/0.25D可选。）

8、角膜屈光度： 33.8D～67.5D  （角膜折射率参数为 1.3375 时）；

9、角膜散光度： ≥-10D，≤+10D （步长：0.12D/0.25D）

10、储存数据： 左右各≥10 次测量值；

11、角膜直径测 量 （ C S ） ： 2 . 0 ⾄ 1 2 . 0 m m （ 0 . 1 m m 精度）

12、瞳距测量范围：10mm～85mm

13、打印机： 快装型自动切纸的热敏打印机；

15、工作站1套。

三、技术特点：

1、雾视次数可调；

2、▲具有模拟不同光照环境的功能，提升验光精准度；

3、▲有控制瞳孔大小，精确测量“夜间近视”的功能；

4、▲具有评估高阶像差的影响，优化视觉质量的功能 ；具有提高特殊人群（畏光或在强光下容易视疲劳者）的检查舒适度和可靠性；

5、操作模式： 自动上下跟踪，自动测量/自动测量/手动测量；

6、电动升降颌托：无需手动旋转调整颌托，只需点击颌托升降按键即可调整颌托高度。

7、具备眼睛自动追踪，Y 轴自动追踪， 自动测量功能；

8、数据传输方式： RS-232C（输出） 无线蓝牙（输出）

9、※双光学路径设计，瞳孔位置监视与屈光度测量采用功能独立的双光路构型，避免互相干扰。

10、旋转棱镜技术的应用：动态区域平均测量，提高测量准确度。

★11、使用年限≥8年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★12、质保时间3年。

超声波雾化器（干眼治疗用）

1、温度设置控制范围：30~45℃（可调节）；

2、温度异常报警显示功能；

3、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同，检测温度精确到0.1℃。

4、▲有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，若监测温度失效后设备报警并停止加热，此时设备还可以运行雾化。

5、可常温雾化、加热雾化；

6、▲温度异常报警显示功能；即使温度探头脱落也不会产生高温；

7、▲雾化时间设定范围：0-99分钟，步进1分钟，允差为±10%

8、雾化器设有加液口盖，便于治疗时药液补给；

9、雾化药杯容量：≤60ml
10、雾化器超声振荡频率为：2400kHZ±240kHZ

11、▲雾粒中位粒径：2.8μm±25%。
12、最大雾化率：≥1.0ml/min。
13、整机噪声：≤50dB（距离主机1m）。
14、具有风量调节、雾化率调节功能。

15、参数记忆功能：设置好的参数自动记忆，下次无需调节。

16、▲用于眼部药物雾化和干眼症的辅助治疗使用。

★17、使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★18、质保时间1年。

双面间接检眼镜

- 基本要求：

1.采用进口LED光源

2.头戴更轻便舒适

3.两种工作模式可任意切换：充电电池供电（无线模式）或连接交流电源（有线模式）

4.可清晰观察患者的眼底部位

5.整机轻便，重量≤500g

- 设备技术参数要求：

1.型式：头戴式/双目观察

2.光源：LED 3.3V/1.5A (5W)

3.目镜2D： 工作距离500mm（被检眼角膜到双目间接检眼镜出光处）

4.瞳距调节：48mm~76mm

5.视场直径：≥160mm

6.视场角：45°±5°

7.最大照明光斑直径：≥60mm

8.照明光斑上下调节角度：≥±4°

9.头箍调节：512mm～642mm

10.显色指数：≥93

11.光阑调节： 大（60mm）、中(40mm)、小(20mm)三种

12.滤片调节： 钴蓝、通孔、无赤（绿色）、弥散

13.照明亮度：无级可调

14.电量指示：配有4个电量指示灯，用于表示电池电量。

★三、使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★四、质保时间1年。

注吸器手柄

★适配超乳玻切一体机（瑞士傲帝faros），用于微切口白内障手术。

21G弯头，全钛合金材质，配透明注吸器套帽，0.3mm出水孔，全长135mm

★质保时间1年。

检眼镜

用于常规眼底检查，观察视盘、黄斑、血管等结构，适用于门诊初筛与基础眼科检查

1、照明形式 大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片

2、屈光度补偿： -35D~+20D 共 24 种屈光度

3、照明光源： 6V/5W 卤钨灯泡

4、照度 ：≥80 Lx

5、电源： AC 220V±10％，50Hz±1Hz；

6、输入功率： 6V

★7、使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★8、质保时间1年。

超声骨刀

- 电源：100V-240V，50HZ/60HZ，120VA~150VA；
▲2.工作尖尖端主振幅：20～80um；
3. 工作尖尖端横向振幅：≤30um；
4. 工作尖振动频率：24.0KHz～29.5KHz；
5. 保险丝：2×T1.6AL，250V；
6. 蠕动泵流量：30～110mL/min；
7. 输出功率：60-70VA；
8. 主声输出面积：＜10mm2；
9. 次级横振声输出面积：＜20mm2；
10.主机重量：≥3.1kg；
11.多功能脚踏,控制功率、水量；
12.中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置。
13. 只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。
14. 具备自动搜频功能，搜索最佳工作频率。
15. 具备微电脑全自动控制功能。
16. 具备故障报警功能。
17. 手柄能耐≥134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。
18. 供水，超声微动力下满足冷切割。
★19.配置要求：手柄：接插式手柄（带光）1支；工作尖：共7枚（US1工作尖1枚，US2工作尖2枚，US4工作尖1枚，US5工作尖1枚，UL3工作尖1枚，UC1工作尖1枚）。

- ★20.使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

- ★21.五年质保。

高频电刀

一、技术参数

1、工作频率：1.2MHz±10%；

2、900Ω负载下最大输出功率：220V供电时为30W±10%，

3、最大输出电压：400V±10%；

4、最大峰值系数：1.7±10%；

5、输出指示：设备配有视觉输出指示装置，在输出设备被激励时应向操作者提供一可见的视觉信号；

6、待机噪声：设备在待机状态下的噪声不大于60dB（A）；

7、脚踏开关：符合最新版《医用脚踏开关通用技术条件》的要求；

8、电源适应性：电源电压在额定值±10%波动时，电灼仪输出功率变化应不大于额定电压下输出功率的±15%；

9、输入电源电压：220VAC 60Hz；

10、输入功率：170VA；

★11.使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★12.质保时间2年。

牙科微动力系统

1、双水路选择，水箱可装蒸馏水或纯净水；

2、插电即用，无需连接牙椅水、气；

3、采用无刷电机，扭矩：3.5N·cm。马达空载转速1000—41500r/min，跳动＜0.02mm，振动<0.5gp，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx）；

4、电源输入：AC220V 50HZ，BF型电气安全设计；

5、采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成。防水等级≥IPX6；

6、扳手式蠕动泵，蠕动泵流量：0-120mL/min，多档水量控制；

7、冷却系统：内置风冷系统；

8、采用≥4.5英寸彩色LCD触摸屏；

9、功能：适配16：1、1：1、1：3、1：4.2、1：5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，≥6个预设程序功能，自动记忆参数；

10、有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口。

★11、机器使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★12.质保时间2年。

超声喷砂牙周治疗仪

1.输出的尖端主振动偏移（最大值）：≥90μm；
2.输出的尖端振动频率：≥30±5kHz；
3.输出的半偏移力（最大值）：≥10N，允差±50%；
4.尖端输出功率：3W～20W；
5..具备龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗等功能功能。
6.可根据所选用工作手柄自动切换工作模式。
7.前面板采用触控液晶屏，可实现功能选择、工作状态指示等操作。
8.工作尖采用椭圆形振动轨迹。
9.具备双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。
10.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，提示灯亮起。
11.采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。
12.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液；

▲13.具备水路加热功能，≥300W功率加热，可实现喷砂洁治模式下，加热水路；
14.具备≥四档温度调节，按需控制洁治水温。
15.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。
16.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。
17.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。
14.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。
15.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹。
16.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。
17.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。
18.龈下喷嘴≥四孔设计，包括但不限于三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
19.工作过程采用微电脑全自动控制。
20.内置变压器，内部水电分离，更加安全。
21.拥有清洁模式。
22.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。
23.包括但不限于具备蓝牙5.0无线多功能脚踏。

★24.配置清单包括但不限于：主机1台、工作尖12枚、无线脚踏1套、喷沙手柄2支、牙周手柄2支、小推车1部、牙周刮治手术器械1套

★25.机器使用年限≥10年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★26.质保时间2年。

光固化机

1、功能要求及性能指标：

▲1.1 至少包含7种工作模式：标准模式、强光模式、超强模式、正畸模式、渐进模式、脉冲模式和检查模式。

▲1.2 OLED显示屏≥0.9英寸，中文显示界面，清晰直观显示模式、电量、时间。

1.3配备金属前接头，实现360°旋转。

1.4全金属机身。

▲1.5准直光束输出，出光夹角≤15.8°。

1.6 恒定光功率输出。

▲1.7 充电底座支持无线充电。

▲1.8充电座内置测光表，可实时线性显示光照强度。

1.9具有“存档”功能，开机自动切换至上次使用模式。

2、基础要求及技术参数：

2.1导光元件出光端面直径：≤10mm

2.2光学有效面积：≤78mm²

2.3波长：385nm—515nm

2.4运行模式：间歇运行

★3.机器使用年限≥5年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★4.质保时间2年。

低速离心机

1、最大速度(rpm)：≥ 4000 rpm

2、最大的相对离心力（g）：≥2000g

3、最大容量(ml): 10mlX12 15mlx8

4、内置可拆卸金属转子及试管托槽，可无限次消毒。

5、时长:10秒-99分钟

6、显示离心腔温度

8、噪音：≤65dB

9、驱动电机：无刷直流电机

10、尺寸：约300*410*230 (L*W*H) mm

11、高水平动平衡技术，低噪音运行，振动小。

★12.机器使用年限≥7年（提供机器铭牌或说明书证明）。

★13.质保时间2年。

# 第三部分：商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目完成时间 | 采购合同签订后15个工作日内，完成货物交付和安装、调试，交付遴选人验收 |
| 2 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 质保期 | 自最终验收合格之日起算。 |
| 4 | 报价 | 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和遴选文件规定的其它全部费用 |
| 5 | 合同价款支付 | 验收合格，收到供应商合法、有效的完税发票后，30日内向供应商支付合同金额的100% |
| 6 | 履约验收 | - 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）《成都市市级采购项目履约验收实施细则（试行）》（成财规〔2026〕1 号）等相关法律法规的要求进行履约验收。 - 其他未尽事宜按国家有关规定以及质量要求和技术指标、中选人的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。 - 投标人所提供的医疗设备须为全新原装正品，生产日期距交付日期不超过 6 个月，无拆封、无返修、无库存积压产品。到货验收时，采购方有权核查产品铭牌、出厂日期等信息，不符合要求的有权拒收、退货并追究违约责任。 |
| 7 | 保险 | 遴选申请人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由遴选申请人承担 |