## 调研设备清单
分组 | 序号 | 标的物名称 | 数量 | 初步采购目标与用途 | 核心功能性能/配置及服务要求 | 识别编号
分组一 | 1.1 | 婴儿培养箱（双面） | 2 | 为早产儿、低出生体重儿及病危新生儿提供温度、湿度受控的类似母体环境，进行保暖、监护及治疗。 | 1.双面蓝光治疗功能，可同时进行培养箱保暖与黄疸光疗。 2.温度控制：肤温模式34.0～37.5℃，箱温模式20.0～37.5℃，精度±0.3℃。 3.湿度控制：30%～95%RH可调，精度±5%。 4.具有氧浓度控制功能：21%～100%可调（需选配氧控模块）。 5.蓝光波长：主峰425～475nm，辐照度≥2.0mW/cm²/nm。 6.报警功能：超温、偏差、断电、传感器故障等声光报警。 7.箱体具有前窗、侧窗操作门，便于护理操作。 8.内置水箱，配备加湿器。 | 17066
分组一 | 1.2 | 胃肠动力治疗系统 | 1 | 用于功能性胃肠病患者的胃肠动力障碍治疗，通过电刺激或生物反馈改善胃肠蠕动功能。 | 1.治疗模式：胃肠电刺激、生物反馈训练、音乐疗法等。 2.刺激频率：0.1～100Hz可调，脉冲宽度0.1～10ms。 3.刺激强度：0～100mA可调，步进1mA。 4.具有体表胃电监测功能，可实时显示胃电信号。 5.治疗时间：1～60分钟可调，自动倒计时。 6.配备腹带电极、体表电极等配件。 7.显示屏：≥10英寸彩色触摸屏。 8.可存储患者治疗记录及参数。 | 17013
分组一 | 1.3 | 医用X射线防护服 | 7 | 用于介入导管室医护人员在X射线环境下的个人辐射防护，减少散射线对身体的照射。 | 1.防护当量：正面≥0.5mmPb，背面≥0.25mmPb（双面防护）。 2.材质：无铅或含铅防护材料，柔软轻便，重量≤5kg。 3.规格：配备S/M/L/XL至少4种尺寸，男女款可选。 4.类型：正穿式或反穿式，含短袖/半袖可选。 5.配套：铅围脖（甲状腺防护，0.5mmPb）、铅帽（0.5mmPb）、铅眼镜（0.75mmPb）。 6.符合GB 16757《X射线防护服》标准。 7.具有产品检测报告及医疗器械注册证。 | 17063
分组一 | 1.4 | 输液泵 | 5 | 用于临床静脉输液的精准流速控制，适用于老年科、康复科等需严格控制输液速度的患者。 | 1.流速范围：1～1200mL/h，精度±5%以内。 2.累计量范围：0～9999mL。 3.预置量：0～999mL，到量自动报警。 4.具有KVO（保持静脉通畅）速率功能。 5.报警功能：气泡、阻塞、门开、电量低、输液结束等声光报警。 6.支持多种输液规格（20滴/mL、60滴/mL）。 7.内置电池，断电后可连续工作≥2小时。 8.产品需具有NMPA三类注册证。 | 17012
分组一 | 1.5 | 微量注射泵（双通道） | 5 | 用于血管活性药物、镇静镇痛药物等微量精准静脉给药，适用于老年科、神经内科重症患者。 | 1.双通道独立控制，可同时输注两种药物。 2.流速范围：0.1～1200mL/h，精度±2%。 3.支持注射器规格：5mL、10mL、20mL、30mL、50mL自动识别。 4.具有快速推注（Bolus）功能。 5.报警功能：阻塞、残留、电量低、注射器脱落等声光报警。 6.内置电池，断电后可连续工作≥3小时。 7.可显示药物名称、浓度、流速、已注量等参数。 8.产品需具有NMPA三类注册证。 | 17011
分组一 | 1.6 | 微量注射泵（单通道） | 5 | 用于麻醉手术及心血管内科微量药物精准输注，如血管活性药、麻醉药、镇痛药等。 | 1.单通道注射泵，流速范围：0.1～1200mL/h，精度±2%。 2.支持注射器规格：5mL、10mL、20mL、30mL、50mL自动识别。 3.具有快速推注（Bolus）功能，速率可调。 4.报警功能：阻塞（高/中/低三级）、残留、电量低、注射器脱落等声光报警。 5.内置电池，断电后可连续工作≥3小时。 6.可预设药物浓度，自动计算流速。 7.具有历史记录查询功能。 8.产品需具有NMPA三类注册证。 | 16947
分组一 | 1.7 | 胰岛素泵 | 5 | 用于内分泌科糖尿病患者的持续皮下胰岛素输注，模拟生理性胰岛素分泌，实现精准血糖控制。 | 1.基础率：0.01～24U/h，可设置≥24段基础率，步进0.01U。 2.大剂量：0.1～25U，步进0.1U。 3.储药器容量：≥3mL（300U）。 4.具有大剂量向导功能，根据血糖值及碳水化合物摄入量自动计算。 5.报警功能：低药量、低电量、管路阻塞、输注异常等声光/震动报警。 6.内置电池可连续使用≥7天。 7.防水等级≥IPX7。 8.具有数据存储功能，可记录≥30天输注数据。 9.可连接血糖监测系统，实现数据互通。 10.重量≤100g（含电池及储药器）。 11.产品需具有NMPA三类注册证。 | 6671
分组一 | 1.8 | 脂肪胶离心机 | 1 | 用于医疗美容科自体脂肪移植中脂肪组织的离心分离、纯化及脂肪胶制备。 | 1.最高转速：≥5500r/min，精度±10rpm。 2.最大离心力：≥5350×g。 3.容量：4*100ml。 4.具有多种离心程序（脂肪分离、脂肪胶制备等）。 5.定时范围：0～99分钟。 6.具有超速保护、不平衡保护。 7.无刷电机，噪音≤58dB。 8.配备专用注射器适配器。 9.内腔易清洁消毒。 | 17085
分组一 | 1.9 | CGF医用离心机 | 1 | 用于医疗美容科浓缩生长因子（CGF/PRF）的制备，通过变速离心获取富含生长因子的纤维蛋白凝胶。 | 1.具有CGF专用变速离心程序（加速-匀速-减速多阶段）。 2.转速范围：0～4000rpm，可程序设定多段转速。 3.容量：12*10ml。 4.最大离心力：≥2150×g。 5.定时范围：1sec-99min59sec。 6.具有不平衡保护、超速保护。 7.无刷电机，运行平稳。 8.配备专用采血管适配器。 9.转速精准度±10r/min。 | 17084
分组一 | 1.10 | 内镜吹干机 | 3 | 用于胃肠镜室内镜清洗消毒后的快速干燥，通过压缩空气吹干内镜管道内残留水分，防止微生物滋生。 | 1.气流量：≥20L/min，压力可调。 2.具有多通道同时吹干功能（≥4通道）。 3.配备空气过滤系统，输出洁净空气。 4.具有定时功能，吹干时间可调。 5.噪音≤60dB。 6.配备各型内镜接口适配器。 7.具有过热保护功能。 8.可与内镜清洗消毒机联动使用。 | 17201
分组一 | 1.11 | 离心机 | 1 | 用于医学检验科血液、尿液等标本的离心分离，获取血清、血浆或有形成分。 | 1.最高转速：≥4000rpm（台式低速），精度±50rpm。 2.最大容量：≥12×15mL离心管或≥8×50mL离心管。 3.最大离心力：≥2500×g。 4.定时范围：0～99分钟，步进1分钟。 5.具有多种转子可选（角转子/水平转子）。 6.无刷电机，噪音≤55dB。 7.具有不平衡保护、超速保护、门盖联锁。 8.数字显示转速、时间、温度（常温或冷冻型）。 9.内腔易清洁。 10.符合GB/T 19147医用离心机标准。 | 17082-2
分组一 | 1.12 | 高压灭菌锅 | 2 | 用于医学检验科实验器材、培养基、废弃物等的高压蒸汽灭菌，防止生物污染。 | 1.灭菌方式：下排气式或预真空式压力蒸汽灭菌。 2.容积：≥50L（立式）。 3.灭菌温度：121℃（0.1MPa）、134℃（0.2MPa）可选。 4.灭菌时间：0～60分钟可调。 5.具有干燥功能，干燥时间可调。 6.安全保护：超压自动泄放、门联锁（压力未到零无法开门）、过温保护。 7.显示屏：数字显示温度、压力、时间。 8.具有灭菌程序记录及打印功能。 9.内胆材质：304不锈钢。 10.符合GB 8599《压力蒸汽灭菌器》标准。 | 17082-1
分组一 | 1.13 | 电子尿量计量仪 | 5 | 用于重症医学科危重患者尿量的精确实时监测，每小时尿量是评估肾功能及液体平衡的重要指标。 | 1.测量精度：±1mL或±2%（取大者）。 2.测量范围：0～2000mL（每小时）。 3.采样间隔：≤1分钟自动记录一次。 4.具有每小时尿量、累计尿量、平均尿量显示。 5.报警功能：尿量异常（过多/过少）、集尿袋满等声光报警。 6.显示屏：≥5英寸，显示尿量趋势曲线。 7.可与监护仪或HIS系统联网，数据自动上传。 8.集尿袋容量≥2000mL，带刻度。 9.具有防回流设计。 | 11707
分组二 | 2.1 | 便携式除颤仪（AED） | 1 | 用于心脏骤停患者的紧急电除颤抢救，适用于放射治疗中心等非ICU区域的急救备用。 | 1.具有自动体外除颤（AED）模式及手动除颤模式。 2.具有心电监护功能，可显示ECG波形。 3.配备成人及儿童电极片，自动识别。 4.语音提示操作，指导急救流程。 5.内置电池，可支持≥200次200J除颤或≥8小时监护。 6.机器具备便携把手，方便携带。 | 14379
分组二 | 2.2 | 无创呼吸机 | 5 | 用于呼吸衰竭、慢阻肺急性加重、睡眠呼吸暂停等患者的无创正压通气支持，避免气管插管。 | 1.通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）、高流量氧疗模式（HFNC模式）。 2.具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。 3.呼吸机整机使用期限≥10年。 | 17035
分组二 | 2.3 | 笑气装置 | 1 | 用于口腔科治疗时的吸入镇静，减轻患者焦虑与疼痛，提高治疗依从性。 | 1.设备具有一键快捷操作输出纯氧方式。 2.混合气体流量调节范围：0~20L/min。 3.氧气/笑气浓度可调节：氧气和笑气浓度调节可进行1%、2%为单位的精准调节，也可以进行5%，10%为单位大幅度调节。 4.混合气体流量可调节：混合气体的流量可进行0.1L/min，0.5L/min为单位的精准调节，也可以进行1L/min，2L/min为单位的大幅度调节。 5.自动空气补偿功能：供气不足时自动补偿空气。 6.截流功能：当氧气\笑气供气压力<150Kpa时,笑气自动切断,并报警。 7.多重报警，具备报警上下限调节、幅度调节设定功能。 8.自定义镇痛模式：可自定义7组以上不同的镇痛模式。 | 17507
分组三 | 3.1 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 1 | 用于乳腺可疑病灶的微创旋切活检及良性肿瘤切除，在超声或钼靶引导下获取足量组织标本或切除病灶。 | 1.真空辅助旋切技术，可单次进针获取多条组织标本。 2.旋切刀规格：7G/8G/10G/11G可选，取样槽长度≥15mm。 3.真空负压范围：≥600mmHg（约20.7～27.5in-Hg），多档可调。 4.取样槽可360°旋转，任意方向取样。 5.显示屏：≥10英寸彩色触摸屏，操作界面中文。 6.具有标本收集系统，可分离不同部位标本。 7.刀管带刻度标记，便于进针深度控制。 8.支持超声及钼靶定位下操作。 | 17557
分组三 | 3.2 | 高频电刀 | 1 | 用于皮肤外科手术中的组织切割与止血，适用于皮肤肿物切除、腋臭手术等。 | 1.输出模式：纯切、混切（1/2/3档）、电凝（喷凝/接触凝）、双极电凝。 2.单极切割功率：1～400W可调。 3.单极电凝功率：1～200W可调。 4.双极电凝功率：1～100W可调。 5.具有中性电极监测功能（REM），接触不良自动报警。 6.输出频率：≥300kHz。 7.配备手控刀笔及脚控开关。 8.具有氩气刀接口（选配）。 9.显示屏：≥7英寸，显示各模式功率。 10.符合CF型医用电气设备安全标准。 | 14051
分组三 | 3.3 | 电动动力系统 | 1 | 用于神经外科开颅手术中颅骨钻孔、锯切、磨除等操作，替代传统手动器械提高手术效率。 | 1.动力类型：电动或气动，转速≥20000rpm。 2.手柄：可高温高压消毒，重量≤300g。 3.功能：钻孔、锯切、磨钻，可快速切换。 4.钻头/锯片：配备多种规格（钻头直径2～12mm，锯片长度≥50mm）。 5.具有正反转功能。 6.控制方式：脚控开关，转速可调。 7.电池式或有线式，电池续航≥2小时。 8.配备专用消毒盒。 9.具有过载保护功能。 | 11415
分组三 | 3.4 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 1 | 用于胃肠外科/血管外科下肢静脉曲张的腔内射频消融治疗，通过射频热能闭合曲张静脉。 | 1.射频频率：约460kHz。 2.输出功率：≥150W，可自动调节。 3.治疗模式：分段闭合（每段20秒）或连续闭合。 4.温度控制：治疗端温度85～120℃自动控制。 5.阻抗监测：实时监测组织阻抗，自动调节功率。 6.显示屏：≥7英寸彩色触摸屏，显示温度、功率、阻抗、治疗时间。 7.配备专用射频闭合导管（多种直径适配不同静脉管径）。 8.具有安全保护：超温、阻抗异常自动停机。 9.脚控开关操作。 10.可存储治疗记录。 | 6732
分组三 | 3.5 | 夹持器（气动臂） | 1 | 用于眼科手术中辅助固定及操作，气动臂可灵活定位并稳定夹持手术器械或患者头部。 | 1.制动方式：气动手控，单指控制，指松即锁，禁止脚动控制 2.气动关节＞25个，金属臂总长度大于690mm。 3.承重力：最大承重不低于4.0kg，拥有第三方检测证明。 | 16886
分组四 | 4.1 | 血液透析滤过机 | 6 | 用于终末期肾病患者的血液透析滤过（HDF）治疗，通过高通量透析器及置换液输注，更有效清除中大分子毒素。 | 1.治疗模式：HD（血液透析）、HDF（血液透析滤过，前/后稀释）、HF（血液滤过）、单纯超滤。 2.血泵：流量50～600mL/min，精度±3%。 3.置换液泵：流量0～300mL/min，精度±5%，与血泵联动。 4.超滤率：0～4L/h，精度±1%或±30mL/h。 5.透析液流量：300～700mL/min，温度33～40℃，精度±0.5℃。 6.电导度：10～20mS/cm，实时监测。 7.安全监测：气泡检测（≤0.02mL）、漏血检测（≤0.25mg/dL）、动脉压/静脉压/TMP实时监测。 8.消毒：热化学消毒（≥85℃）、化学消毒（次氯酸钠/过氧乙酸），消毒脱钙一体化≤40分钟。 9.显示屏：≥15英寸彩色旋转触摸屏，全中文界面。 10.内置后备电池，断电后维持血泵及报警≥30分钟。 11.支持钠曲线、超滤曲线等个性化治疗。 12.配置在线清除率监测模块，配置在线血压监测模块，配置在线温度监测装，配置容量监测模组。 13.配置B粉筒/袋使用。 | 17058
分组四 | 4.2 | 血液透析机 | 10 | 用于终末期肾病患者的常规血液透析治疗，清除体内代谢废物及多余水分，维持水电解质平衡。 | 1.治疗模式：HD（血液透析）、单纯超滤、序贯透析。 2.血泵：流量40～600mL/min，精度±5%。 3.超滤率：0.1～4.0L/h，精度±30mL/h或±0.1%。 4.透析液流量：300～700mL/min，温度33～40℃，精度±0.5℃。 5.电导度：10～20mS/cm，实时监测，具有碳酸氢盐电导度独立监测。 6.肝素泵：0～9.9mL/h，支持10/20/30mL注射器。 7.安全监测：气泡检测（≤0.03mL）、漏血检测（≤0.35mL/min）、动脉压/静脉压/TMP/透析液压监测。 8.消毒：热化学消毒（≥85℃柠檬酸）、化学消毒（次氯酸钠/过氧乙酸），消毒脱钙一体化≤39分钟。 9.显示屏：≥15英寸彩色旋转触摸屏，全中文界面。 10.内置后备电池，断电后维持体外循环及报警≥30分钟。 11.支持超滤曲线、钠曲线等个性化透析。 12.具有自动预冲、自动回血功能。 13.配置在线清除率监测模块，配置在线血压监测模块，配置在线温度监测装，配置容量监测模组。 14.配置B粉筒/袋使用。 | 17056
分组五 | 5.1 | 空气压力波治疗仪 | 8 | 通过气囊周期性充放气促进肢体血液循环，用于预防血栓及康复理疗。 | 1.气囊腔数：单侧≧4腔气囊，双侧≧8腔气囊。 2.压力范围：0～200mmHg内可调。 3.具有定时治疗功能。 4.具备多种治疗模式（连续/脉冲/阶梯）。 | 14637
分组五 | 5.2 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 用于康复医学科神经系统疾病的非侵入性脑刺激治疗，如脑卒中后运动功能障碍、抑郁、失眠、神经性疼痛等。 | 1.刺激模式：单脉冲（sTMS）、双脉冲（ppTMS）、重复脉冲（rTMS）、爆发式（TBS）。 2.刺激频率：0.1～100Hz可调。 3.最大刺激强度：≥4T（特斯拉），输出强度0～100%可调。 4.线圈类型：圆形线圈、8字形线圈，可更换。 5.冷却方式：风冷或液冷，支持长时间连续治疗。 6.治疗处方：内置≥20种标准治疗方案，可自定义。 7.显示屏：≥10英寸彩色触摸屏，中文界面。 8.具有运动阈值（MT）自动测定功能。 9.安全保护：过温、过流、线圈脱落等自动保护。 10.配备治疗床及定位辅助装置。 | 16999
分组五 | 5.3 | 超声脉冲电导治疗仪 | 1 | 用于康复科疼痛及炎症疾病的物理治疗，通过超声波与电脉冲联合作用促进药物透皮吸收及组织修复。 | 1.治疗模式：超声波治疗、中频电疗、超声+电疗联合、超声药物透入。 2.超声频率：1MHz及3MHz双频，声强0～3W/cm²可调。 3.电疗参数：中频频率1～10kHz，调制频率0.5～100Hz。 4.治疗头：有效辐射面积≥5cm²，配备大、小治疗头。 5.治疗时间：1～30分钟可调。 6.具有多种治疗处方（疼痛、炎症、损伤等）。 7.显示屏：≥7英寸彩色触摸屏。 8.具有安全联锁，治疗头离开人体自动停止输出。 | 11435
分组五 | 5.4 | 光子治疗仪 | 1 | 用于康复科及皮肤科创面愈合、炎症消退、疼痛缓解等光生物调节治疗。 | 1.光源：LED红光/红外光，波长630nm（红光）及810nm（红外）可选。 2.光功率密度：≥100mW/cm²，功率可调。 3.照射面积：≥200cm²，可调节照射距离。 4.治疗时间：1～30分钟可调，自动倒计时。 5.具有多种治疗模式（创面、炎症、疼痛等）。 6.光源寿命≥20000小时。 7.配备可调节支架，适用于不同部位照射。 8.具有过热保护功能。 | 11434
分组五 | 5.5 | 训练用阶梯（双向） | 1 | 用于康复科患者步行功能训练，模拟上下楼梯动作，改善下肢肌力、平衡及步态。 | 1.双向阶梯设计，可从两侧上下训练。 2.阶梯尺寸：踏面深度≥25cm，踢面高度10～15cm（标准）。 3.阶梯数量：每侧≥5级。 4.两侧配备扶手，高度可调（70～100cm）。 5.材质：木质或金属框架，表面防滑处理。 6.最大承重≥150kg。 7.配备安全防护装置。 8.整体尺寸：长≥200cm，宽≥80cm。 | 9497
分组五 | 5.6 | 疼痛光疗仪 | 2 | 用于康复疼痛科慢性疼痛的光疗，如颈肩腰腿痛、关节炎、软组织损伤等。 | 1.光源：偏振光或超激光，波长600～1600nm。 2.输出功率：≥1800mW，多档可调。 3.治疗探头：配备A型（大面积）、B型（点照射）、C型（穴位）等多种探头。 4.治疗模式：连续、脉冲（频率1～10Hz可调）。 5.治疗时间：1～30分钟可调。 6.具有安全保护，超温自动停机。 7.探头可更换，便于消毒。 8.显示屏：≥7英寸触摸屏。 | 9495
分组五 | 5.7 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 用于泌尿外科肾结石、输尿管结石等泌尿系统结石的非侵入性体外冲击波碎石治疗。 | 1.冲击波源：电磁式。 2.冲击波频率：0.5～2Hz可调。 3.冲击波次数：0～3000次可调。 4.定位系统：B超定位。 5.治疗床：可升降、平移、旋转，便于结石定位。 6.焦点焦距：30mm～160mm。 7.具有心电同步触发功能（R波触发）。 8.配备水循环及脱气系统。 9.显示屏：≥15英寸，实时显示定位图像及治疗参数。 | 11425
分组五 | 5.8 | 内瘘治疗仪(红外线治疗仪) | 1 | 用于血液透析患者动静脉内瘘的日常维护治疗，通过红外线照射促进内瘘成熟、预防血栓及狭窄。 | 1.光源：红外线，波长700～1400nm（近红外）。 2.输出功率：≥150mW/cm²，多档可调。 3.照射面积：≥100cm²，可调节照射距离及角度。 4.治疗时间：1～30分钟可调，自动倒计时。 5.具有温度控制功能，表面温度≤45℃。 6.配备可调节支架，适用于前臂及上臂照射。 7.具有过热保护及定时关机功能。 8.光源寿命≥10000小时。 9.显示屏：≥5英寸，显示治疗参数。 | 11949
分组五 | 5.9 | 全胸振荡排痰机 | 2 | 通过高频胸壁振荡技术促进痰液排出，适用于老年、长期卧床及呼吸系统疾病患者的气道廓清治疗。 | 1.采用全胸振荡背心式设计，通过高频胸壁振荡促进痰液松动与排出。 2.振荡频率：5～25Hz可调，步进1Hz。 3.治疗时间：1～30分钟可调，自动倒计时。 4.背心规格：配备成人S/M/L/XL至少4种尺寸。 | 16809
分组五 | 5.10 | 六分钟步行试验 | 1 | 用于心血管内科及呼吸科患者心肺功能评估，通过测量6分钟步行距离评估运动耐量及心功能分级。 | 1.有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能 2.具有6分钟步行试验功能的全部配置，支持6分钟步行试验全程实时指导检测，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估； 3.具有自动生成6分钟步行试验报告功能，可自动生成、报告可以打印。 | 11354
分组五 | 5.11 | 电脑中频治疗仪 | 3 | 用于中医科颈肩腰腿痛、关节炎、软组织损伤等疾病的中频电疗。 | 1.输出通道：≥2通道，可独立调节。 2.载波频率：1～10kHz（中频），调制频率0.5～100Hz。 3.调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波等。 4.调制方式：连续调制、间歇调制、起伏调制、变频调制。 5.输出强度：0～100mA可调，步进1mA。 6.内置≥20种治疗处方（颈椎病、腰椎病、肩周炎、关节炎等）。 7.治疗时间：1～30分钟可调。 8.显示屏：≥5英寸彩色或数码显示。 9.具有输出异常保护、电极脱落报警。 10.配备硅胶电极片及固定带。 | 16928
分组五 | 5.12 | 灸疗仪 | 3 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用于疾病的预防与治疗 | 可承载灸材进行燃烧并消除灸材燃烧产生的烟雾。 | 11779
分组六 | 6 | 血管造影机 | 1 | 用于介入导管室心脑血管及外周血管疾病的造影诊断与介入治疗，包括冠脉造影、PCI、脑血管造影、外周血管介入等。 | 1.X射线发生器：高频逆变式，功率≥120kW，管电压60～125kV。 2.球管：阳极热容量≥6400KHU，双焦点 0.8mm/0.3mm 微焦点。 3.探测器：碘化铯平板探测器，有效视野≥30cm×38cm，像素尺寸≤154μm，灰度≥14bit。 4.机架：悬吊式大C臂，C 臂开口进深≥755mm，LAO/RAO±120°，头脚角度 CRAN90°/CAUD-40°。 5.成像功能：数字减影血管造影（DSA）、实时减影、C 臂锥形束 CT 3D-RA 血管三维重建、下肢步进血管造影 QCA 冠脉定量、血管自动狭窄测量、CTA/MRA-DSA 影像融合。 6.碳纤维浮动导管床，总长大于2800mm，最大承重≥250kg，支持术中 CPR 急救按压。 7.一体化触屏工作站，控制室双屏医用诊断显示器 + 手术室大屏。 8.图像存储：≥2TB，支持DICOM 3.0及PACS联网。 9.高压注射器：双流注射，压力≥1200psi，流速1～30mL/s。 10.多道生理记录仪：≥32通道，含压力、心电、血氧、有创血压监测、抗X线干扰等。 11.配备铅防护屏、悬吊铅玻璃等。 | 17728
分组七 | 7.1 | 全身彩超机 | 3 | 用于全身多器官超声检查，包括腹部、心血管、浅表器官、妇产、泌尿、肌骨等，为超声科主力诊断设备。 | 1.主机：≥23英寸高分辨率医用显示器，≥13英寸触摸屏操作面板。 2.探头配置：腹部凸阵探头（频率1～8MHz）、线阵探头（频率3～15MHz）、相控阵探头（频率1～5MHz）、腔内探头（频率4～10MHz），共≥4把。 3.成像技术：二维灰阶成像、彩色多普勒、频谱多普勒、能量多普勒、组织谐波成像、斑点噪声抑制、复合成像。 4.支持弹性成像、造影成像。 5.测量分析：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、血管、肌骨等专科测量软件包。 6.图像存储：内置硬盘≥1TB，支持DICOM 3.0标准联网。 7.探头接口：≥4个，支持热插拔。 8.设计使用年限≥10年。质保年限≥3年. | 17000
分组七 | 7.2 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 用于神经疾病中心颅内及颈部血管血流动力学检测，诊断脑血管狭窄、闭塞、痉挛、脑死亡等。 | 1.探头：2MHz脉冲波探头（颅内）、4MHz连续波探头（颈部），可配8MHz探头（眼动脉）。 2.探测深度：25～120mm（2MHz），步进1mm。 3.血流速度测量范围：0～200cm/s（低速度模式0～50cm/s）。 4.频谱显示：实时FFT频谱，速度-时间曲线。 5.具有多通道、多深度同步监测功能（≥2通道×≥4深度）。 6.监测功能：可连续监测≥2小时，自动计算平均流速、PI、RI。 7.栓子检测：具有高强度瞬态信号（HITS）自动检测功能。 8.显示屏：≥15英寸彩色触摸屏。 9.数据存储≥5000例，支持报告打印。 10.配备探头支架及头架（用于长时间监测）。配置：含2MHz、4MHz探头各1个 | 8251
分组七 | 7.3 | 眼科A/B超 | 1 | 用于眼科眼球及眼眶疾病的超声检查，A超用于眼轴测量（人工晶体度数计算），B超用于玻璃体、视网膜、眼眶病变诊断。 | B超模式：1.探头频率：9MHz‑11MHz 2.扫查范围：≥50° 3.扫描方式：扇形扫描 4.探测深度：不小于60 mm 5.轴向分辨力：不大于0.1mm 6.侧向分辨力：不大于0.2 mm 7.几何位置精度 a)纵向不大于3% b)横向不大于5% 8.盲区：不大于3mm A超模式：1.探头频率：9MHz‑11MHz 2.眼轴生物参数测量误差a)眼轴长度（AL）：不大于±0.05mm b)前房深度（AC）：不大于±0.05mm c)晶状体厚度（LEN）：不大于±0.10mm d)玻璃体厚度（VITR）：不大于±0.10mm 人工晶体计算：屈光术后计算方法 | 11308
分组八 | 8.1 | 肺功能测试系统 | 1 | 用于呼吸系统疾病的肺功能检查与评估，包括通气功能、弥散功能、支气管舒张试验，脉冲震荡，体描法气道阻力等，为慢阻肺、哮喘，间质性肺疾病，胸外科手术，职业鉴定等诊断提供依据。 | 1.肺通气测量具备四大检测模块，即SVC、FVC、MVV、MV模块。 2.配备气道反应性测定一体化给药系统及设备。 3.具有连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定，可测试至少R5、R10、R15、R20、R25、R35、X5、X10、X15、X20、X25、X35、Rp、Rc，具备潮气呼吸阻抗图，频谱分析图，结构参数图，微分均值图。 4.具有体描法测定肺容积、气道阻力ROCC等功能。 5.配备专业肺功能测试软件系统，具备报告管理功能，可进行报告的审核和统计。 6.使用有效期≥10年。 | 17037
分组八 | 8.2 | 肌电图诱发电位仪 | 1 | 用于神经疾病中心周围神经、肌肉及中枢神经系统病变的电生理检查，如周围神经病、肌病、神经根病变、脑干听觉诱发电位等。 | 1.通道数：≥4通道肌电/神经传导，≥2通道诱发电位。 2.放大器：共模抑制比≥110dB，输入阻抗≥1000MΩ。 3.采样率：≥100kHz/通道。 4.测试项目：神经传导速度（MCV/SCV）、F波、H反射、肌电图（针极/表面）、重复神经刺激（RNS）、体感诱发电位（SEP）、听觉诱发电位（BAEP）、视觉诱发电位（VEP）、运动诱发电位（MEP）。 5.刺激器：恒流/恒压电刺激，电流0～100mA，电压0～400V。 6.听觉刺激：咔哒声及短纯音，强度0～130dB nHL。 7.视觉刺激：棋盘格翻转/闪光刺激。 8.显示屏：≥17英寸彩色显示器，中文操作界面。 9.数据存储≥10000例，支持报告打印及HIS/LIS联网。 10.配备针电极、表面电极、刺激器等配件。 | 8253
分组八 | 8.3 | 心电监护仪（含动脉内压力监测） | 3 | 用于心血管内科重症患者的有创血流动力学监测，除常规生命体征外，可实时监测动脉内压力，指导血管活性药物使用。 | 1.显示屏：≥12英寸彩色TFT触摸屏，分辨率≥800×600。 2.监测参数：心电（3/5/12导）、心率、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温（双通道）、有创动脉血压（≥2通道）。 3.可选升级：心输出量（热稀释法/脉搏轮廓法）、呼气末CO₂。 4.有创压力：测量范围-30～300mmHg，精度±1mmHg，支持压力调零。 5.具有压力波形实时显示及数值计算（收缩压、舒张压、平均压、心率）。 6.心律失常分析≥20种。 7.内置锂电池，断电后≥4小时。 8.支持中央监护联网（有线/无线）。 9.配备有创压力传感器及连接线。 | 16976
分组八 | 8.4 | 心电监护仪 | 6 | 用于患者生命体征的连续实时监测，包括心电、心率、血氧、血压、呼吸、体温等参数，适用于心血管内科及康复科病房。 | 1.显示屏：≥12英寸彩色TFT触摸屏，分辨率≥800×600。 2.监测参数：心电（3/5导可选）、心率、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温（双通道）。 3.可选升级：有创血压、心输出量、呼气末CO₂、麻醉气体等。 4.心率测量范围：15～300次/分，精度±1次/分。 5.血氧测量范围：35%～100%，精度±2%（70%～100%）。 6.具有心律失常分析功能，可识别≥20种心律失常。 7.内置锂电池，断电后可连续工作≥4小时。 8.支持有线/无线中央监护联网。 | 16992
分组八 | 8.5 | 电脑眼压仪 | 1 | 用于眼科眼压测量，是青光眼筛查及随访的基本检查设备。 | 1.操控方式：触摸屏和操作杆结合 自动测量：操作杆对焦完成后自动喷气自动测量 手动测量：操作杆对焦完成并按测量开关测量 2.人工晶体眼测量模式校准点亮度调整范围：0-100% 3.眼内压补偿调整：内置计算公式可计算基于不同的中央角膜厚度为测量出的眼内压提供相应的补偿值 4.显示器：8.5英寸WVGA彩色LCD显示器，触摸屏 | 16855
分组九 | 9.1 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 用于口腔科软组织手术、牙周治疗、根管消毒、镇痛等低能量激光治疗。 | 1 、用于口腔黏膜、牙龈的汽化， 口腔内软组织的切开、牙龈切除。 其中 440nm 激光主打的是软组织切割、止血、美白、牙龈脱色等；976nm 激光主打是的牙周灭菌、根管灭菌、种植体周围炎、理疗、脱敏等。 2 、激光中心波长：440±10nm（治疗光）、976±10nm（治疗光） 3 、激光工作模式：连续模式（CW）、脉冲模式（QCW） 4 、激光连续模式（CW）输出功率： 440nm：0.2W-3W ，步进 0. 1W 976nm：0.2W- 12W ，步进 0. 1W 5 、激光脉冲模式（QCW）输出功率： 440nm：0.2W-4W（峰值功率），步进 0. 1W 976nm：0.2W- 12W（峰值功率），步进 0. 1W 6 、激光输出功率不稳定度优于±10%。 7 、激光输出功率复现性优于±10%。 8 、激光脉冲频率：1Hz-20000Hz ，步进 1Hz。 9 、激光脉冲占空比：10%-90% ，步进 1%。 10 、瞄准光：650nm±20nm ，功率＜5mW ，且亮度可调。 11 、输出光斑直径：距离光纤端面 5mm 时，光斑直径小于 3mm。 | 17506
分组九 | 9.2 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | 用于皮肤科皮肤炎症、口腔溃疡、伤口愈合、慢性疼痛等疾病的辅助治疗， | 1.激光类型：氦氖（He-Ne）激光，波长632.8nm。 2.输出功率：≥40mW。 3.治疗时间：1～30分钟可调。 4、配备2个及2个以上治疗头 5.具有定时功能，到时自动停机。 6.配备可调节支架，适用于不同部位。 7.激光管寿命≥5000小时。 8.具有安全联锁及钥匙开关。 9.配备防护眼镜。 | 17086
分组九 | 9.3 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 用于医疗美容科去除人体多余的毛发 | 1.激光类型：半导体激光，810nm。 2.频率：频率可调，最大输出频率10hz。 3.光斑面积12*12mm。 4.冷却：自带冷却效果： 5、多种操作模式可调节，无发数限制 | 17080
分组九 | 9.4 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 用于耳鼻喉科鼻炎、中耳炎、咽喉炎症等疾病的低能量激光辅助治疗，以及小型肿物切除。 | 1.激光类型：半导体激光，波长650nm或810nm。 2.输出功率：≥500mW（治疗型）或≥10W（手术型），多档可调。 3.治疗模式：连续、脉冲（频率1～1000Hz）。 4.配备光纤及不同规格探头（鼻腔、耳道、咽喉）。 5.治疗时间：1～30分钟可调。 6.具有安全锁及钥匙开关。 7.配备防护眼镜。 8.显示屏：≥5英寸触摸屏。 9.光源寿命≥10000小时。 | 16862
分组十 | 10.1 | 宫腔镜 | 1 | 用于妇科宫腔内疾病的内镜检查与手术治疗，如子宫内膜息肉、粘膜下肌瘤、宫腔粘连、子宫纵隔等。 | 1.宫腔镜镜体：直径≤4mm（检查镜）及≤8mm（手术镜），工作长度≥170mm。 2.视角：0°或30°可选，视场角≥70°。 3.光学系统：高清光学透镜，分辨率≥10LP/mm。 4.配套：冷光源（LED或氙灯，亮度≥300W）、高清摄像系统（≥1080P）、灌注泵、膨宫仪。 5.手术器械配置：活检钳、剪刀、抓钳、电极环等。 6.膨宫压力：0～150mmHg可调，流量0～500mL/min。 7.具有图像存储与回放功能，支持DICOM。 配置：含检查镜、手术镜、冷光源、摄像系统、膨宫仪全套。 | 17040
分组十 | 10.2 | 可视喉镜 | 3 | 用于急诊科困难气道患者的气管插管，通过视频显示喉部结构，提高插管成功率，减少并发症。 | 1.显示屏：≥3英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥320×240。 2.镜片有成人、儿童等多种规格配置。 3.摄像头像素≥30万，视场角≥50°。 4.光源：LED冷光源，亮度可调。 5.镜片可高温高压消毒或一次性使用。 6.具有防雾功能，图像清晰。 7.支持图像拍照及视频录制（选配）。 8.手柄内置电池，可连续使用≥120分钟。 | 11766
分组十 | 10.3 | 显微镜 | 1 | 用于口腔科显微根管治疗、牙周手术、修复等精细操作，提供放大照明视野。 | 1.双目镜筒：0-210°连续可调角度双目镜筒 2.变倍方式：ZOOM连续变倍系统，手动连续可调 3.12.5X目镜，变焦物镜总F=190-570mm：1.25x-22.5x ，连续可调 4.瞳距调节范围：52mm-75mm，调节精度小于等于1mm 5.目镜屈光度调节范围：±7D 6.变倍因子(转鼓因子)：0.4x~2.6x 7.物面最低照度（f=250mm）:≥100，000lx 8.照明光斑直径:20mm-190mm，光斑直径大小无极可调 9.照明显色指数（Ra）：≥90 10.滤色片:两种或以上滤光模式：橙色，可防止树脂材料过早固化；绿色：在手术血环境下能看清微小的血管神经 11.内置超高清摄录像系统，拍摄支持模式：JPG/PNG/BMP（图片格式）、MP4（视频）等 | 17729
分组十 | 10.4 | 4K荧光腹腔镜 | 1 | 用于胃肠外科腹腔镜微创手术，4K超高清成像结合吲哚菁绿（ICG）荧光导航，实现肿瘤边界识别、淋巴结显影、血供评估及吻合口血供判断。 | 1.图像处理主机：4K超高清输出（3840×2160或4096×2160），逐行扫描，像素≥800万。 2.摄像头：4K感光芯片，≥3CMOS或单芯片4K，支持白光及荧光成像。 3.荧光功能：支持ICG荧光显影，激发波长760～800nm，发射波长820～850nm；具有荧光增强（≥36级）、荧光融合显示、黑白荧光、彩色荧光等模式。 4.成像模式：白光、荧光、荧光+白光融合、伪彩等≥8种模式。 5.光源：LED或氙灯光源，亮度≥300W，具有荧光专用激发光。 6.腹腔镜镜体：10mm 0°/30°，4K光学透镜，工作长度≥300mm。 7.显示器：≥32英寸4K医用显示器。 8.具有一键荧光增强、色调切换（≥3种）、图像亮度自动调整功能。 9.图像存储：支持4K视频录制及拍照，内置硬盘≥1TB。 10.支持DICOM及PACS联网。 11.配套：气腹机（≥40L/min）、冲洗吸引器、高频电刀接口。 12.如果能同时配置软镜（胃肠镜）系统，不增加预算，则优选！ | ——
分组十 | 10.5 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 用于眼科眼前节检查，包括眼睑、结膜、角膜、前房、虹膜、晶状体等，是眼科最基本的检查设备。 | 1.设置多档放大倍率； 2.照明光路：光源为下部布置结构； 3.最小光圈直径：≤0.3mm； 4.照明光源类型：LED 光源。 | 16884
分组十 | 10.6 | 鼻内镜 | 50 | 用于耳鼻喉科鼻腔、鼻窦及鼻咽部疾病的内镜检查与手术，如鼻窦炎、鼻息肉、鼻中隔偏曲等。 | 1.鼻内镜视向角分别为0°，70°，其中70°鼻内镜30根，0°鼻内镜20根； 2.鼻内镜视场中心角分辨力≥4.5C/（°） 3.颜色分辩能力和色还原性（显色指数）：0°鼻内镜对A标准照明体：Ra≥91 对D65标准照明体：Ra≥91。70°鼻内镜对A标准照明体：Ra≥93对D65标准照明体：Ra≥92 4.相对畸变Vu-z的控制量＜4% | 16860
分组十 | 10.7 | 便携式内镜 | 1 | 用于耳鼻喉科床旁、急诊及门诊的快速内镜检查，可灵活移动至病房或手术室使用。 | 1.白平衡：手动白平衡； 2.无线信道：无线传输； 3.信号传输：设备自带wifi，可无线传输高清视频信号； 4.控制方式：软件控制,可以无极调光 | 12936